## pakiet nr 1
| SZW/DZP/41/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 1 STYMULATOR JEDNOJAMOWY PODSTAWOWY - SR Z ELEKTRODĄ W KOMPLECIE UMOŻLIWIAJĄCE PRZEPROWADZENIE BADANIA MRI BEZ STREF WYKLUCZENIA
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
STYMULATOR JEDNOJAMOWY PODSTAWOWY - SR Z ELEKTRODĄ W KOMPLECIE UMOŻLIWIAJĄCE PRZEPROWADZENIE BADANIA MRI BEZ STREF WYKLUCZENIA 1. Żywotność stymulatora min 9 lat (nastawy nominalne) 2. Waga max. 23 [g] 3. Rok produkcji - wymagane minimum 2023 4. Amplituda impulsu - w zakresie 0,5 - 7,0 V 5. Szerokość impulsu (A/V) - w zakresie 0,2-1,5 ms 6. Czułość komorowa - w zakresie 1,0 – 10,0 [mV] 7. Czułość przedsionkowa - w zakresie 0,25 - 4,0 [mV] 8. Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencja-łów w przedsionku i komorze 9. Okres refrakcji A/V w zakres 200-400 ms 10. Histereza częstości rytmu 11. Program nocny 12. Automatyczny pomiar progu stymulacji komo-rowej wykonany automatycznie przez wszczepio-ne urządzenie 13. Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta 14. Rejestrowanie trendów oporności elektrody przez cały okres życia urządzenia 15. Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogra-mowanego zakresu impedancji elektrod 16. Elektrody A i V pasywne i aktywne 17. Elektrody A i V sterydowe 18. Możliwość wykonania badania MRI bez stref wykluczenia UWAGA: Zamawiający określa stan/zapas na min. 20 szt: - siedziba: Filia Nr 1 Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul.Lutycka 7/19 60-479 - 10 szt. - siedziba: Filia Nr 2 Szpital Rehabilitacyno - Kar-diologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki - 10 szt.
1 | STYMULATOR | szt. | 220
2 | ELEKTRODA | szt. | 220
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet nr 2
| SZW/DZP/41/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 2 STYMULATOR DWUJAMOWY PODSTAWOWY - DDDR Z ELEKTRODAMI UMOŻLIWIAJĄCY WYKO-NANIE BADANIA MRI BEZ STREF WYKLUCZENIA
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
STYMULATOR DWUJAMOWY PODSTAWOWY - DDDR Z ELEKTRODAMI UMOŻLIWIAJĄCY WYKO-NANIE BADANIA MRI BEZ STREF WYKLUCZENIA 1. Żywotność stymulatora min 9 lat (nastawy nominalne) 2. Waga max. 30 [g] 3. Rok produkcji - wymagane minimum 2023 4. Amplituda impulsu - w zakresie 0,5-7,0 V 5. Szerokość impulsu(A/V) - w zakresie 0,2-1,5 ms 6. Czułość komorowa - w zakresie 1,0 – 10,0 [mV] 7. Czułość przedsionkowa - w zakresie 0,18 - 4,0 [mV] 8. Odstęp AV, programowany - w zakresie 30-325 (PAV i SAV) 9. Automatyczny PVARP 10. Okres refrakcji A/V zakresie 200-400 ms 11. Automatyczne stabilizowanie rytmu komoro-wego po wykryciu arytmii przedsionkowej. 12. Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta 13. Funkcje antyarytmiczne (min 3) 14. Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych 15. Możliwość wykonania badania MRI bez stref wykluczenia 16. Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia 17. Możliwość dostarczenia 20 urządzeń z czuło-ścią komorową 0.45-11,3mV UWAGA: Zamawiający określa stan/zapas na min. 20 szt: - siedziba: Filia Nr 1 Szpital Wojewódzki w Pozna-niu, ul.Lutycka 7/19 60-479 - 10 szt. - siedziba: Filia Nr 2 Szpital Rehabilitacyno - Kar-diologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki - 10 szt.
1 | STYMULATOR | szt. | 560
2 | ELEKTRODA DO PRZEDSIONSKA | szt. | 560
3 | ELEKTRODA DO KOMORY | szt. | 560
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet nr 3
| SZW/DZP/41/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 3 ZAAWANSOWANY WSZCZEPIALNY STYMULATOR DWUJAMOWY -DDDR Z ELEKTRODAMI UMOŻLIWIA-JĄCY WYKONANIE BADANIA MRI W POLU 1,5T ORAZ 3T BEZ STREFY WYKLUCZENIA
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ZAAWANSOWANY WSZCZEPIALNY STYMULATOR DWUJAMOWY -DDDR Z ELEKTRODAMI UMOŻLIWIAJĄCY WYKONANIE BADANIA MRI W POLU 1,5T ORAZ 3T BEZ STREFY WYKLUCZENIA 1. Minimalny czas pracy przy nastawach nominal-nych > 9 lat 2. Objętość stymulatora ≤12cm 3. Tryb stymulacji DDD®,DDI®,DOO®,AAI®AOO,VVI®,VOO, VDD 4. Amplituda impulsu 0,5-5,0V 5. Szerokość impulsu 0.2-1,5ms 6. Algorytm unikania stymulacji komorowej 7. Program nocny/spoczynkowy 8. Histereza częstości rytmu 9. Histereza przedsionkowo-komorowa 10. Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obec-ności szybkich rytmów przedsionkowych 11. Automatyczny pomiar progu stymulacji z oceną jego skuteczności 12. Czułość (bipolarna)w przedsionku minimalnie od 0,25mV, w komorze minimalnie 1,0mV 13. Pamięć IEGM min 120s 14. Możliwość wykonania badania MRI w polu 1,5T oraz w polu 3T bez strefy wykluczenia 15. Dodatkowe zestawy prowadników do elektrod przedsionkowych i komorowych ,zaślepki gniazd i elektrod oraz śrubokręty dostarczane bezpłatnie 16. Akcesoria dodatkowe możliwe do zamówienia oddzielnie 17. Kable do analizatora śródzabiegowego 18. Rok produkcji min. 2023 UWAGA: Zamawiający określa stan/zapas na min. 20 szt: - siedziba: Filia Nr 1 Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul.Lutycka 7/19 60-479 - 10 szt. - siedziba: Filia Nr 2 Szpital Rehabilitacyno - Kardio-logiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, Kowa-nówko, 64-600 Oborniki - 10 szt.
1 | STYMULATOR DWUJAMOWY DDDR | szt. | 350
2 | ELEKTRODA PACE/SENSE A/V | szt. | 700
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet nr 4
| SZW/DZP/41/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 4 KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR JEDNOJAMOWY ICD VR PODSTAWOWY Z ELEKTRODĄ DEFIBRYLU-JĄCĄ
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR JEDNOJAMOWY ICD VR PODSTAWOWY Z ELEKTRODĄ DEFIBRYLUJĄCĄ 1. Waga kardiowertera-defibrylatora max. 85 g 2. Dostarczana energia defibrylacji min 35 J 3. Sterylizacja minimum 12 miesięcy 4. Terapia antyarytmiczna min-3 typy 5. Możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF 6. Algorytmy różnicujące częstoskurcz nadkomo-rowy od komorowego min 1 7. Możliwość dostarczenia terapii ATP podczas ładowania kondensatorów 8. Zapis przebiegów IEGM w czasie rejestrowa-nych epizodów VT/VF 9. Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elek-trody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) 10. Elektrody do defibrylacji ze złączem DF 1 i DF 4, jedno i dwukoilowe 11. Elektrody do defibrylacji ze złączem DF 4 o długości 55 cm i 62 cm o właściwościach Sure Scan 12. Możliwość bezprzewodowej komunikacji z programatorem 13. Rok produkcji - wymagane minimum 2023. 14. Algorytm różnicujący arytmie na podstawie morfologii zespołu QRS 15. Dodatkowe zestawy prowadników do elektrod, zaślepki gniazd i elektrod oraz śrubokręty dostar-czane bezpłatnie 16. Akcesoria dodatkowe możliwe do zamówienia oddzielnie UWAGA: Zamawiający określa stan/zapas na min. 8 szt: - siedziba: Filia Nr 1 Szpital Wojewódzki w Pozna-niu, ul.Lutycka 7/19 60-479 - 4 szt. - siedziba: Filia Nr 2 Szpital Rehabilitacyno - Kar-diologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki - 4 szt.
1 | KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR | szt. | 36
2 | ELEKTRODA DEFIBRYLUJĄCA | szt. | 36
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet nr 5
| SZW/DZP/41/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 5 KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR JEDNOJAMOWY ICD VR PODSTAWOWY Z ELEKTRODĄ DEFIBRYLU-JĄCĄ
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR JEDNOJAMOWY ICD VR PODSTAWOWY Z ELEKTRODĄ DEFIBRYLUJĄCĄ 1. Waga<31g 2. Grubość stymulatora <12 cm 3. Objętość stymulatora CRT-P<21 cm3 4. Możliwość programowania niezależnej czułości w A/RV/LV oraz ustawienia automatycznego dopasowania parametru czułości 5. Żywotność min 7 lat przy 70ppm,RA/RV=2,5V,LV=3,0V 100% BiV stymula-cji,15%A -stymulacji 0,4ms szerokości 6. Algorytm zapewniający terapię resynchronizu-jącą w obecności przedwczesnych pobudzeń ko-morowych 7. Amplituda impulsu min.zakres 0,5-8.,0V 8. Szerokość impulsu min.zakres 0.1-1,5ms 9. Czułość komorowa w zakresie 0,5-10,0mV 10. Możliwość przeprowadzenia badania MRI w polu 1,5T oraz 3,0T bez strefy wykluczenia 11. Telemetria bezprzewodowa w trakcie implan-tacji 12. Możliwość zamówienia układu z czteropolową elektrodą LV w tej samej cenie 13. Automatyczny algorytm umożliwiający opty-malizację opóźnienia AV/PV oraz VV 14. Kable do analizatora umożliwiające pomiary śródzabiegowe 15. Rok produkcji min 2023 UWAGA: Zamawiający określa stan/zapas na min. 10 szt: - siedziba: Filia Nr 1 Szpital Wojewódzki w Pozna-niu, ul.Lutycka 7/19 60-479 - 5 szt. - siedziba: Filia Nr 2 Szpital Rehabilitacyno - Kar-diologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki - 5 szt.
1 | STYMULATOR Z FUNKCJĄ TERAPII RESYNCHRO-NIZUJĄCEJ SERCE (CRT-P) | szt. | 18
2 | ELEKTRODA A/RV/LV ZAMAWIAJĄCY WYMAGA WYCENY JEDNOSTKO-WEJ ELEKTROD A/RV/LV PO 20 SZT. (RAZEM 60 SZT.) | szt. | 54
3 | CEWNIK BALONOWY TYPU SWANA – GANZA | szt. | 18
4 | ZESTAW DO KANIULACJI ZATOKI WIEŃCOWEJ ZŁOŻONY Z: - CEWNIKA PROWADZĄCEGO DO KANIULACJI CS, - SUBSELEKTORA (WYMIENNIE Z CEWNIKIEM PROWADZĄCYM DO KANIULACJI CS), - NOŻA DO CEWNIKA, - PROWADNIKA 0,32- 0,35”, - PROWADNIKA OTW, - STRZYKAWKI DO KONTRASTU ZAMAWIAJĄCY WYMAGA WYCENY JEDNOSTKO-WEJ KAŻDEGO ELEMENTU ZESTAWU | szt. | 18
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 6
| SZW/DZP/41/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 6 ZAAWANSOWANY WSZCZEPIALNY KARDIOWER-TER-DEFIBRYLATOR JEDNOJAMOWY O ROZSZERZONEJ KONFIGURACJI IMPULSU HV I STEROWANIA
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ZAAWANSOWANY WSZCZEPIALNY KARDIOWER-TER-DEFIBRYLATOR JEDNOJAMOWY O ROZSZERZONEJ KONFIGURACJI IMPULSU HV I STEROWANIA 1. Czas sterylizacji minimum 12 miesięcy 2. Waga < 80 gramów 3. Łącze elektrody defibrylującej typu IS-4 4. Minimalna dostarczana energia defibrylacji 36 J 5. Możliwość wykonania rezonansu całego ciała 6. Możliwość dostarczenia 50% urządzeń o do-starczanej energii defibracyjnej = 40J w tej samej cenie. 7. Cztery lub więcej programowalne parametry sterowania (sensingu) umożliwiające uniknięcia czytania załamka "T" (bez czasów refrakcji i mak-symalnej czułości) 8. Bezprzewodowa komunikacja z programatorem 9. Programowalny pierścień SVC typu on/off, programowalna szerokość obu faz impulsu HV, programowalny spadek napięcia 10. Algorytmy różnicujące VT/SVT morfologia QRS bliskiego i dalekiego pola 11. Elektrody defibrylujące sterydowe aktyw-ne/pasywne/jedno-/dwukoilowe,o wymiarze ≤7F 12. Pamięć IEGM =45 min 13. Automatyczne alarmy pacjenta - uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI 14. Rok produkcji - wymagane minimum 2023r UWAGA: Zamawiający określa stan/zapas na min. 8 szt: - siedziba: Filia Nr 1 Szpital Wojewódzki w Pozna-niu, ul.Lutycka 7/19 60-479 - 4 szt. - siedziba: Filia Nr 2 Szpital Rehabilitacyno - Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki - 4 szt.
1 | KARDIOWERTER - DEFIBRYLATOR | szt. | 12
2 | ELEKTRODA DEFIBRYLUJĄCA | szt. | 12
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 7
| SZW/DZP/41/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 7 ZAAWANSOWANY WSZCZEPIALNY KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR RESYNCHRONIZUJĄCY TRÓJJAMOWY O ROZSZERZONEJ KONFIGURACJI IMPULSU HV I STEROWANIA, Z ŁĄCZEM IS-4, Z BALONEM DO WENOGRAFII CS, Z ZESTAWEM WPROWADZAJĄCYM DO CS
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ZAAWANSOWANY WSZCZEPIALNY KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR RESYNCHRONIZUJĄCY TRÓJJAMOWY O ROZSZERZONEJ KONFIGURACJI IMPULSU HV I STEROWANIA, Z ŁĄCZEM IS-4, Z BALONEM DO WENOGRAFII CS, Z ZESTAWEM WPROWADZAJĄCYM DO CS 1. Czas sterylizacji minimum 12 miesięcy 2. Waga < 90 g 3. Energia dostarczana defibrylacji min 40J 4. Terapia antyarytmiczna min.3 typy 5. Algorytm różnicujący analizę zależności rytmu komorowego od nadkomorowego 6. Łącze lewokomorowe IS-4 oraz IS-1 , łącze prawokomorowe DF-4 i DF-1 do wyboru 7. Możliwość zaoferowania urządzenia o 10 pro-gramowalnych wektorach stymulacji LK w celu uniknięcia stymulacji n. przeponowego ,w tej samej cenie oraz urządzeń do stymulacji dwu-punktowej 8. Dostępna elektroda czterobiegunowa do stymu-lacji LK w cenie elektrody dwubiegunowej 9. Cztery lub więcej programowalne parametry sterowania (sensingu) umożliwiające uniknięcia czytania załamka "T" (bez czasów refrakcji i mak-symalnej czułości) 10. Automatyczne testy umożliwiające optymalny dobór opóźnienia AV/PV oraz VV 12. Programowalny pierścień SVC typu on/off, programowalna szerokość obu faz impulsu HV, programowalny spadek napięcia 13. Automatyczne testy umożliwiające optymalny dobór opóźnienia AV/PV oraz VV 14. Algorytm prewencyjny zapobiegający migota-niu przedsionków 15. Rok produkcji - wymagane minimum 2023r UWAGA: Zamawiający określa stan/zapas na min. 8 szt: - siedziba: Filia Nr 1 Szpital Wojewódzki w Pozna-niu, ul.Lutycka 7/19 60-479 - 4 szt. - siedziba: Filia Nr 2 Szpital Rehabilitacyno - Kar-diologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki - 4 szt.
1 | KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR RESYNCHRONI-ZUJĄCY | szt. | 24
2 | ELEKTRODA DEFIBRYLUJĄCA | szt. | 24
3 | ELEKTRODA PRZEDSIONKOWA | szt. | 24
4 | ELEKTRODA DO ZATOKI WIEŃCOWEJ | szt. | 24
5 | ZESTAW DO WPROWADZANIA ELEKTROD DO ZATOKI WIEŃCOWEJ (DWIE KRZYWIZNY DO WY-BORU) | szt. | 24
6 | BALON DO WENOGRAFII ZATOKI WIEŃCOWEJ | szt. | 24
7 | PROWADNIK HYDROFILNY | szt. | 24
8 | ZESTAW DO WPROWADZANIA ELEKTROD | szt. | 24
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 8
| SZW/DZP/41/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 8 WYSOKOENERGETYCZNY KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR DWUJAMOWY Z KOMPLETEM ELEKTROD
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
WYSOKOENERGETYCZNY KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR DWUJAMOWY Z KOMPLETEM ELEKTROD 1. Min. czas sterylizacji minimum 12 miesięcy 2. Rok produkcji – wymagane minimum 2023r 3. Waga max. 85 gramów 4. Dostarczona energia defibrylacji 35 [J]od pierw-szej terapii 5. Terapia antyarytmiczna min. 3 typy 6. Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy - VF i VT 7. Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2 typy 8. Funkcja dyskryminacji zał. T bez zmian i pro-gramowania czułości urządzenia nominalnie włączona 9. Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe pacjenta 10. Funkcja rozpoznawania zakłóceń na elektro-dzie RV nominalnie włączona pozwalająca na dźwiękową sygnalizacje detekcji zakłóceń 11. Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody 12. Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowa-nych epizodów VT/VF 13. Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elek-trody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) 14. Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwię-kowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) 15. Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołów QRS do różnicowania arytmii nad i komorowych 16. Możliwość dostarczenia terapii ATP podczas ładowania kondensatorów 17. Możliwość dostarczenia 10% urządzeń z moż-liwością wykonania badania MRI 1,5 T oraz 3 T bez stref wykluczenia UWAGA: Zamawiający określa stan/zapas na min. 8 szt: - siedziba: Filia Nr 1 Szpital Wojewódzki w Pozna-niu, ul.Lutycka 7/19 60-479 - 4 szt. - siedziba: Filia Nr 2 Szpital Rehabilitacyno - Kar-diologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki - 4 szt
1 | KARDIOWERTER - DEFIBRYLATOR | szt. | 42
2 | ELEKTRODA DO PRZEDSIONKA | szt. | 42
3 | ELEKTRODA DEFIBRYLUJĄCA | szt. | 42
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 9
| SZW/DZP/41/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 9 WYSOKOENERGETYCZNY KARDIOWERTER - DEFI-BRYLATOR RESYNCHRONIZUJĄCY TRÓJJAMOWY (CRT-D) Z KOMPLETEM ELEKTROD ORAZ ZESTA-WEM DO WENOGRAFII
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
WYSOKOENERGETYCZNY KARDIOWERTER - DEFI-BRYLATOR RESYNCHRONIZUJĄCY TRÓJJAMOWY (CRT-D) Z KOMPLETEM ELEKTROD ORAZ ZESTA-WEM DO WENOGRAFII 1. Rok produkcji – wymagane minimum 2023r 2. Waga <85 gramów 3. Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] od pierwszej terapii 4. Terapia antyarytmiczna min 3 typy 5. Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT 6. Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2 7. Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomo-rowych od komorowych 8. Funkcja rozpoznawania zakłóceń na elektrodzie RV nominalnie włączona pozwalająca na dźwię-kową sygnalizacje detekcji zakłóceń emitowaną przez wszczepione urządzenie 9. Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania nominalnie włączona 10. Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elek-trody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) 11. Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowa-nych epizodów VT/VF 12. Czas sterylizacji min. 12 min. 13. Bezprzewodowa telemetria wszczepialnego urządzenia z programatorem bez wykorzystania dodatkowych urządzeń 14. Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF 15. Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej 16. Elektrody do defibrylacji ze złączem DF4 i właściwościami SureScan 17. Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięcio-wego 18. Algorytm zapewniający terapię resynchronizu-jącą w obecności PVC oraz gwałtownych przyspie-szeń rytmu 19. Pomiar trendów -epizodów VT/VF -HRV-Terapii wysokonapięciowych - częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF 20. Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwię-kowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) 21. Elektrody do defibrylacji podskórne 22. Algorytm zapewniający terapię resynchronizu-jąca w obecności wykrytych pobudzeń komoro-wych 23. Dostarczenie 5 noży ułatwiających wymianę urządzeń CRT-D 24. Możliwość dostarczenia urządzenia kompaty-bilnego z elektrodami 4 polowymi w tej samej cenie UWAGA: Zamawiający określa stan/zapas na min. 8 szt: - siedziba: Filia Nr 1 Szpital Wojewódzki w Pozna-niu, ul.Lutycka 7/19 60-479 - 4 szt. - siedziba: Filia Nr 2 Szpital Rehabilitacyno - Kar-diologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki - 4 szt.
1 | KARDIOWERTER - DEFIBRYLATOR RESYNCHRO-NIZUJĄCY | szt. | 58
2 | ELEKTRODA DEFIBRYLUJĄCA | szt. | 58
3 | ELEKTRODA PRZEDSIONKOWA | szt. | 58
4 | ELEKTRODA DO ZATOKI WIEŃCOWEJ | szt. | 58
5 | ZESTAW DO WPROWADZANIA ELEKTROD DO ZATOKI WIEŃCOWEJ (DWIE KRZYWIZNY DO WYBORU) | szt. | 58
6 | BALON DO WENOGRAFII ZATOKI WIEŃCOWEJ | szt. | 58
7 | PROWADNIK HYDROFILNY | szt. | 58
8 | ZESTAW DO WPROWADZANIA ELEKTROD | szt. | 58
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 10
| SZW/DZP/41/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 10 INTRODUCERY TYPU „PEEL AWAY” DO IMPLANTACJI ELEKTROD
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | INTRODUCERY TYPU „PEEL AWAY” DO IMPLAN-TACJI ELEKTROD 1. Rok produkcji - wymagane minimum 2023 r. 2. Rozrywalny zestaw do przez żylnego wprowa-dzania elektrod typu „Peel away ” 7 -11F 3. Długość prowadnika "J" ≥40cm 4. Łatwość rozrywania koszulki 5. Atraumatyczna końcówka 6. Duża elastyczność | szt. | 1500
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 11
| SZW/DZP/41/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 11 ZAAWANSOWANY WSZCZEPIALNY KARDIOWER-TER-DEFIBRYLATOR DWUJAMOWY O ROZSZE-RZONEJ KONFIGURACJI IMPULSU HV I STERO-WANIA Z KOMPLETEM ELEKTROD I ŁĄCZEM DF-4
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ZAAWANSOWANY WSZCZEPIALNY KARDIOWER-TER-DEFIBRYLATOR DWUJAMOWY O ROZSZE-RZONEJ KONFIGURACJI IMPULSU HV I STERO-WANIA Z KOMPLETEM ELEKTROD I ŁĄCZEM DF-4 1. Min. czas sterylizacji 12 miesięcy 2. Waga <80 gramów 3. Łącze elektrody defibrylującej typu IS-4 4. Dostarczona energia defibrylacji 36 [J] 5. Terapia antyarytmiczna min 3 typy 6. Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT 7. Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 1 8. Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różni-cowania częstoskurczu komorowego od nadkomo-rowego 9. Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe pacjenta 10. Automatyczne testy umożliwiające optymalny dobór opóźnienia AV/PV 11. Cztery lub więcej programowalne parametry sterowania (sensingu) umożliwiające uniknięcia czytania załamka "T" (bez czasów refrakcji i mak-symalnej czułości) 12. Bezprzewodowa komunikacja z programato-rem 13. Programowalny pierścień SVC typu on/off, programowalna szerokość obu faz impulsu HV, programowalny spadek napięcia 14. Możliwość wykonania rezonansu całego ciała 15. Pamięć IEGM minimum 45 min 16. Możliwość dostarczenia 50% urządzeń o do-starczanej energii 40 J w tej samej cenie 17. Rok produkcji - wymagane minimum 2023r UWAGA: Zamawiający określa stan/zapas na min. 6 szt: - siedziba: Filia Nr 1 Szpital Wojewódzki w Pozna-niu, ul.Lutycka 7/19 60-479 - 3 szt. - siedziba: Filia Nr 2 Szpital Rehabilitacyno - Kar-diologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki - 3 szt.
1 | KARDIOWERTER - DEFIBRYLATOR | szt. | 26
2 | ELEKTRODA DO PRZEDSIONKA | szt. | 26
3 | ELEKTRODA DEFIBRYLUJĄCA | szt. | 26
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 12
| SZW/DZP/41/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 12 ZAAWANSOWANY KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR JEDNOJAMOWY PRZEZNACZONY DLA OSÓB KACHEKTYCZNYCH
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ZAAWANSOWANY KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR JEDNOJAMOWY PRZEZNACZONY DLA OSÓB KACHEKTYCZNYCH 1. Waga urządzenia <72g 2. Grubość kardiowertera-defibrylatora <10 mm 3. Objętość kardiowertera-defibrylatora <33 cm3 4. Energia defibrylacji dostarczona minimum 35 [J] 5. Bezprzewodowa komunikacja z programatorem 6. Awaryjny ,rezerwowy system bezpieczeństwa wbudowany w urządzenie 7. ATP w strefie VF przed ładowaniem w postaci 8impulsowego burstu 8. Tryb ochronny w trakcie elektrokauteryzacji 9. Elektrody do defibrylacji pasywne i aktywne, jedno-dwukoilowe z jedna wtyczką DF-4 typu MRI lub z tradycyjnym łączem DF1/IS1 10. Możliwość dostarczenia 8 szoków w trakcie VF 11. Automatyczna zmiana polaryzacji w ostatnim szoku w każdej strefie arytmii 12. Możliwość dostarczenia ATP przed ładowa-niem kondensatorów 13. Możliwość wykonania rezonansu magnetycz-nego całego ciała dla 1,5T 14. Rok produkcji - wymagane minimum 2023. 15. Warunki badania MRI: Skan całego ciała 1,5T (≤SAR 2W/Kg); Tryb MRI- złącza DF4 16. Czas ochrony: Off, 3, 6, 9, 12 godziny-złącza DF4 UWAGA: Zamawiający określa stan/zapas na min. 6 szt: - siedziba: Filia Nr 1 Szpital Wojewódzki w Pozna-niu, ul.Lutycka 7/19 60-479 - 3 szt. - siedziba: Filia Nr 2 Szpital Rehabilitacyno - Kar-diologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki - 3 szt.
1 | KARDIOWERTER - DEFIBRYLATOR | szt. | 58
2 | ELEKTRODA DEFIBRYLUJĄCA | szt. | 58
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 13
| SZW/DZP/41/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 13 ZAAWANSOWANY KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR DWUJAMOWY PRZEZNACZONY DLA OSÓB KACHEKTYCZNYCH
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ZAAWANSOWANY KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR DWUJAMOWY PRZEZNACZONY DLA OSÓB KACHEKTYCZNYCH 1. Rok produkcji min.2023 2. Waga urządzenia <72g 3. Objętość kardiowertera-defibrylatora<32cm3 4. Energia defibrylacji dostarczona min.35J 5. Bezprzewodowa komunikacja z programato-rem 6. Tryb ochrony w trakcie elektrokauteryzacji 7. Możliwość dostarczenia 8 szoków w trakcie VF 8. Automatyczna zmiana polaryzacji w ostatnim szoku w każdej strefie arytmii 9. Możliwość dostarczenia ATP przed ładowaniem kondensatorów 10. Możliwość wykonania rezonansu magnetycz-nego całego ciała dla 1,5 T 11. Elektrody do defibrylacji jedno i dwucoilowe z wtyczką DF-4 typu MRI lub z tradycyjnym łączem DF1/IS1 12. Warunki badania MRI :skan całego ciała 1,5T(<SAR2W/kg) tryb MRI złącza DF-4 13. Czas ochrony:off,3,6,9,12 godzin -złącze DF-4 UWAGA: Zamawiający określa stan/zapas na min. 6 szt: - siedziba: Filia Nr 1 Szpital Wojewódzki w Po-znaniu, ul.Lutycka 7/19 60-479 - 3 szt. - siedziba: Filia Nr 2 Szpital Rehabilitacyno - Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki - 3 szt.
1 | KARDIOWERTER - DEFIBRYLATOR | szt. | 20
2 | ELEKTRODA DEFIBRYLUJĄCA | szt. | 20
3 | ELEKTRODA PRZEDSIONKOWA | szt. | 20
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 14
| SZW/DZP/41/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 14 ZAAWANSOWANY KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR RESYNCHRONIZUJĄCY PRZEZNACZONY DLA OSÓB KACHEKTYCZNYCH
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ZAAWANSOWANY KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR RESYNCHRONIZUJĄCY PRZEZNACZONY DLA OSÓB KACHEKTYCZNYCH 1. Objętość mniejsza lub równa 32 ,5cm 2. Waga mniejsza niż 74 g. 3. Dostarczona energia defibrylacji min. 35 J, zmagazynowana 41 J 4. Żywotność min 5. Lat 5. Rozpoznawanie arytmii min.2 typy/VF,VT/ 6. Pamięć IEGM 17 min 7. Algorytm do unikania stymulacji komorowej 8. ATP w strefie VF przed ładowaniem w postaci 8 impulsowego burstu 9. Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwię-kowy informujący pacjenta) 10. Dyskryminatory arytmii nadkomorowych: morfologia QRS 11. Ilość szoków w jednej interwencji >7 12. Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody 13. Bezprzewodowa komunikacja z programato-rem 14. Wbudowany dodatkowy Awaryjny System Bezpieczeństwa, informujący pacjenta w razie jego uruchomienia 15. Grubość urządzenia < 10mm 16. Warunki badania MRI: Skan całego ciała 1,5T (≤SAR 2W/Kg); Tryb MRI- złącza DF4 17. Czas ochrony: Off, 3, 6, 9, 12 godziny-złącza DF4 18. Możliwość dostarczenia urządzenia o wyż-szych parametrach, posiadająca możliwość usta-wień stymulacji wielopunktowej >200 w ilości 50% 20. Urządzenie z wbudowaną anteną umożliwia-jące przesyłanie danych i zdalne monitorowanie pacjenta 21. Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne sterydowe 22. Elektrody do defibrylacji endokardialne – ste-rydowe 23. Elektrody długości 59cm i 64 cm do wyboru 24. Elektrody do defibrylacji pasywne i aktywne, jedno-dwukoilowe z jedna wtyczką DF-4 typu MRI lub z tradycyjnym łączem DF1/IS1 25. Dodatkowe akcesoria dostępne na bezpłatne zamówienie: Prowadniki, zaślepki, kapurki itd UWAGA: Zamawiający określa stan/zapas na min. 4 szt: - siedziba: Filia Nr 1 Szpital Wojewódzki w Pozna-niu, ul.Lutycka 7/19 60-479 - 2 szt. - siedziba: Filia Nr 2 Szpital Rehabilitacyno - Kar-diologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki - 2 szt.
1 | KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR RESYNCHRO-NIZUJĄCY | szt. | 18
2 | ELEKTRODA DO PRAWEJ KOMORY | szt. | 18
3 | ELEKTRODA PRZEDSIONKOWA | szt. | 18
4 | ELEKTRODA DO ZATOKI WIEŃCOWEJ | szt. | 18
5 | ZESTAW DO WPROWADZANIA ELEKTROD DO ZATOKI WIEŃCOWEJ (DWIE KRZYWIZNY DO WY-BORU) | szt. | 18
6 | BALON DO WENOGRAFII ZATOKI WIEŃCOWEJ | szt. | 18
7 | PROWADNIK HYDROFILNY | szt. | 18
8 | ZESTAW DO WPROWADZANIA ELEKTROD | szt. | 18
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 15
| SZW/DZP/41/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 15 ZESTAW RESYNCHRONIZUJĄCY DO STYMULACJI PĘCZKA HISA (STYMULATOR RESYNCHRONIZUJĄCY, DEDYKOWANA ELEKTRODA I CEWNIK DOPROWADZAJĄCY)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ZESTAW RESYNCHRONIZUJĄCY DO STYMULACJI PĘCZKA HISA (STYMULATOR RESYNCHRONIZUJĄCY, DEDYKOWANA ELEKTRODA I CEWNIK DOPROWADZAJĄCY) 1. Czas sterylności minimum 12 miesięcy 2. Rok produkcji min. 2022 3. Elektroda bipolarna, dostępna w minimum 2 długościach 4. Elektroda o średnicy nie grubszej niż 1.5 mm 5. Kanał wewnętrzny cewnika umożliwiający wprowadzenie elektrody do stymulacji stałej o średnicy 1.5 6. Dostępne 3 rodzaje cewnika dedykowane do pęczka Hisa 7. Cewnik zapewniający możliwość sterowania w dwóch płaszczyznach, umożlwiający wygięcie pod różnym kątem 8. Waga < 31g 9. Grubość stymulatora < 12mm 10. Objętość stymulatora CRTP < 21cm3 11. Urządzenie w standardzie IS1 i IS4 12. Możliwość programowania niezależnej czuło-ści w A/V i LV oraz ustawienia automatycznego dopasowania parametru czułości 13. Żywotność min. 7lat przy 70ppm, RA/RV=2.5 V, LV=3.0 V, 500 ohms, 100% stymulacja BiV, 15% atrium stymulacja i 0.4ms szerokości 14. Elektrody do A/RV pasywne/aktywne - do wyboru 15. Algorytm zapewniający terapię resynchronizu-jącą w obecności przedwczesnych pobudzeni komorowych 16. Amplituda impulsu min. zakres 0,5-8,0V 17. Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,1-1,5ms 18. Czułość komorowa-j w zakresie 0,5-10,0mV 19. Możliwość przeprowadzenia układem z elek-trodami badania MRI o natężeniu 1,5T i 3 T 20. Możliwość dostarczania elektrod czteropolo-wych 21. Rok produkcji - wymagane minimum 2023r. UWAGA: Zamawiający określa stan/zapas na min. 4 szt: - siedziba: Filia Nr 1 Szpital Wojewódzki w Po-znaniu, ul.Lutycka 7/19 60-479 - 2 szt. - siedziba: Filia Nr 2 Szpital Rehabilitacyno - Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki - 2 szt.
1 | ELEKTRODA DO TERAPII RESYNCHRONIZUJACEJ | szt. | 20
2 | CEWNIK DOPROWADZAJĄCY- DO TERAPII RE-SYNCHRONIZUJACEJ | szt. | 20
3 | NÓŻ DO CEWNIKA | szt. | 20
4 | STYMULATOR RESYNCHRONIZUJĄCY DO STY-MULACJI PĘCZKA HISA | szt. | 20
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 16
| SZW/DZP/41/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 16 ZAAWANSOWANY KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR JEDNOJAMOWY Z ELEKTRODĄ DEFIBRYLUJĄCĄ Z AUTOMATYCZNYM ROZPOZNAWANIEM POLA MRI
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ZAAWANSOWANY KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR JEDNOJAMOWY Z ELEKTRODĄ DEFIBRYLUJĄCĄ Z AUTOMATYCZNYM ROZPOZNAWANIEM POLA MRI 1. Waga urządzenia ≤ 75 g 2. Grubość urządzenia ≤ 10 mm 3. Żywotność baterii przy nastawach nominalnych min 15,0 l 4. Energia defibrylacji 40 J 5. Min. 8 wyładowań każde o energii 40 J w każdej strefie detekcji podczas jednego epizodu 6. Możliwa terapia ATP w strefie VF 7. Możliwość przeprowadzenia badania MRI w polu 1,5T i 3T bez strefy wykluczenia 8. Dostępna funkcja automatycznego wykrywania MRI 9. Automatyczna kontrola progu stymulacji RV 10. Rok produkcji min. 2023 UWAGA: Zamawiający określa stan/zapas na min. 4 szt: - siedziba: Filia Nr 1 Szpital Wojewódzki w Pozna-niu, ul.Lutycka 7/19 60-479 - 2 szt. - siedziba: Filia Nr 2 Szpital Rehabilitacyno - Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki - 2 szt.
1 | KARDIOWERTER - DEFIBRYLATOR | szt. | 10
2 | ELEKTRODA DEFIBRYLUJĄCA | szt. | 10
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 17
| SZW/DZP/41/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 17 ZAWANSOWANY KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR DWUJAMOWY Z KOMPLETEM ELEKTROD Z AUTOMATYCZNYM ROZPOZNAWANIE POLA MRI
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ZAWANSOWANY KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR DWUJAMOWY Z KOMPLETEM ELEKTROD Z AUTOMATYCZNYM ROZPOZNAWANIE POLA MRI 1. Waga urządzenia ≤77g 2. Grubość urządzenia ≤10mm 3. Żywotność urządzenia przy nastawach nomi-nalnych min.12.0l 4. Automatyczna kontrola progu stymulacji A/V 5. Min. 8 wyładowań wysokoenergetycznych 40J w każdej strefie podczas jednego epizodu 6. Możliwość wykonania badania MRI w polu 1,5T i 3T bez strefy wykluczenia 7. Automatyczne rozpoznawanie pola MRI 8. Opóźnienie a-v min w zakresie 15-350ms 9. Energia defibrylacji 40 J 10. Min. czas zapisów IEGM dla RA RV,FF łącznie 160min 11. Obecność histerezy rytmu 12. Dostępność urządzeń ze złączem DF-4 i DF-1 13. Dostępne dodatkowe mandryny ,śrubokręty ,zaślepki gniazd bezpłatnie 14. Rok produkcji min. 2023 UWAGA: Zamawiający określa stan/zapas na min. 4 szt: - siedziba: Filia Nr 1 Szpital Wojewódzki w Pozna-niu, ul.Lutycka 7/19 60-479 - 2 szt.- siedziba: Filia Nr 2 Szpital Rehabilitacyno - Kar-diologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki - 2 szt.
1 | KARDIOWERTER - DEFIBRYLATOR | szt. | 10
2 | ELEKTRODA DEFIBRYLUJĄCA | szt. | 10
3 | ELEKTRODA STYMULUJĄCA | szt. | 10
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 18
| SZW/DZP/41/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 18 ZAAWANSOWANY KARDIOWERTER - DEFIBRYLA-TOR RESYNCHRONIZUJĄCY TRÓJJAMOWY (CRT-D) Z KOMPLETEM ELEKTROD ORAZ ZESTAWEM DO WENOGRAFII (DWA CEWNIKI DO INTUBACJI CS ORAZ CEWNIK Z BALONEM) UMOŻLIWIAJĄCY ROZPOZNANIE OBECNOŚCI W POLU MRI
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ZAAWANSOWANY KARDIOWERTER - DEFIBRYLA-TOR RESYNCHRONIZUJĄCY TRÓJJAMOWY (CRT-D) Z KOMPLETEM ELEKTROD ORAZ ZESTAWEM DO WENOGRAFII (DWA CEWNIKI DO INTUBACJI CS ORAZ CEWNIK Z BALONEM) UMOŻLIWIAJĄCY ROZPOZNANIE OBECNOŚCI W POLU MRI 1. Rok produkcji min 2023 2. Waga urządzenia≤ 82 g 3. Grubość urządzenia≤10mm 4. Żywotność przy nastawach nominalnych min 9 lat 5. Automatyczny pomiar progu stymulacji RV,LV Funkcja umożliwiająca rozpoznanie obecności urządzenia w polu MRI 9. Opóźnienie a-v w zakresie 15-350ms. 10. Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF 11. Min 8 terapii wysokoenergetycznych w każdej strefie w czasie jednego epizodu 12. Energia defibrylacji 40J 13. Minimalna liczba wektorów stymulacji LV 19 14. Możliwość automatycznego pomiaru opty-malnego wektora stym.LV 15. Zestaw akcesoriów do implantacji elektrody LV 16. Prowadnik diagnostyczny 0,032 ,długości 150 cm 17. Możliwość dostarczenia subselektorów , min2 kąty do wyboru 18. Prowadnik angioplastyczny UWAGA: Zamawiający określa stan/zapas na min. 4 szt: - siedziba: Filia Nr 1 Szpital Wojewódzki w Pozna-niu, ul.Lutycka 7/19 60-479 - 2 szt. - siedziba: Filia Nr 2 Szpital Rehabilitacyno - Kar-diologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki - 2 szt.
1 | KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR RESYNCHRO-NIZUJĄCY | szt. | 10
2 | ELEKTRODA DO PRAWEJ KOMORY | szt. | 10
3 | ELEKTRODA PRZEDSIONKOWA | szt. | 10
4 | ELEKTRODA DO ZATOKI WIEŃCOWEJ | szt. | 10
5 | CEWNIK - DWIE KRZYWIZNY DO WYBORU | szt. | 10
6 | CEWNIK BALONOWY DO KONTRASTOWANIA | szt. | 10
7 | PROWADNIK HYDROFILNY | szt. | 10
8 | ZESTAW DO WPROWADZANIA ELEKTROD | szt. | 10
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 19
| SZW/DZP/41/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 19 KOSZULKA NACZYNIOWA Z METALOWĄ IGŁĄ WPROWADZAJĄCĄ DO DOSTĘPU UDOWEGO
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | KOSZULKA NACZYNIOWA Z METALOWĄ IGŁĄ WPROWADZAJĄCĄ DO DOSTĘPU UDOWEGO 1. Rok produkcji -wymagany 2023 2. Długość od 10 do 25 cm 3. średnica od 4 do 11F 4. zastawka hemostatyczna 5. atraumatyczna końcówka | szt. | 240
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 20
| SZW/DZP/41/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 20 ELEKTRODA NEUTRALNA DO GENERATORA AM-PERE
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ELEKTRODA NEUTRALNA DO GENERATORA AM-PERE | szt. | 200
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 21
| SZW/DZP/41/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 21
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Balon do krioablacji. | szt. | 64
2 | Koszulka prowadząca do balonu, sterowana z rozszerzaczem. Krzywizna koszulki min 155 stopni. | szt. | 64
3 | Elektrofizjologiczne elektrody wielopolowe dia-gnostyczne do mapowania żył płucnych współpra-cujące z balonem do krioablacji | szt. | 64
4 | Kabel elektryczny do elektrody diagnostycznej wielopolowej. | szt. | 64
5 | Kabel gazowy do balonu. | szt. | 64
6 | Kabel elektryczny do balonu. | szt. | 64
7 | Zestaw do punkcji transeptalnej – koszulka i igła | szt. | 64
8 | Prowadnik 0,032”; długość min. 180 cm | szt. | 64
9 | Kriokonsola kompatybilna z zaoferowanymi elek-trodami wyposażona w pedał sterujący oraz czuj-nik ruchu przepony. Konsola wyposażona w system utrzymywania stałego ciśnienia w balonie. Dzierżawa 1 szt. konsoli na okres trwania umowy | szt. | 24 MIES.
Zamawiający ustanawia depozyt: 5 szt. (poz. 1-8) Miejsce depozytu: Pracownia Elektroterapii, Szpi-tal Rehabilitacyno - Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 22
| SZW/DZP/41/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 22
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Karta magnetyczna do pomiaru czasu krzepliwości krwi, kompatybilna z aparatem Abrazo Cascade Zawierająca kod do skanowania w celu pomiaru Wymagana ilość krwi do badania 1 kropla Przechowywana w lodówce | szt. | 150
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 23
| SZW/DZP/41/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 23
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | CEWNIK ABLACYJNY Z KOŃCÓWKA 4MM O ZWIĘKSZONEJ PRZEWODNOŚCI CIEPLNEJ - Cewnik EP 4 polowe do ablacji prądem wysokiej częstotliwości o średnicy 7 F - Długość części wprowadzonej do układu naczy-niowego 110 cm - Krzywizny sterowane, jednokierunkowe, jedno-płaszczyznowe - Co najmniej 5 wielkości krzywizny końcówki cewnika do wyboru - Zagięcie końcówki cewnika co najmniej 270 stopni - Maksymalny zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 48-80mm - Automatyczna blokada pozycji dźwigni (i nadanej krzywizny) po zwolnieniu nacisku - Biegun cewnika wykonany ze stopu złota o przewodności cieplnej powyżej 3W/cm Kelvin - Końcówka zakończona elektrodą o długości 4 mm Zamawiający ustanawia depozyt: 10 szt. Miejsce depozytu: Pracownia Elektroterapii, Szpi-tal Rehabilitacyno - Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki | szt. | 26
2 | CEWNIK ABLACYJNY Z KOŃCÓWKĄ 8MM O ZWIĘKSZONEJ PRZEWODNOŚCI CIEPLNEJ - Cewnik EP 4 polowe do ablacji prądem wysokiej częstotliwości o średnicy 7 F - Długość części wprowadzonej do układu naczy-niowego 110 cm - Krzywizny sterowane, jednokierunkowe, jedno-płaszczyznowe - Co najmniej 5 wielkości krzywizny końcówki cewnika do wyboru - Zagięcie końcówki cewnika co najmniej 270 stopni - Maksymalny zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 48-80mm - Automatyczna blokada pozycji dźwigni (i nadanej krzywizny) po zwolnieniu nacisku - Biegun cewnika wykonany ze stopu złota o przewodności cieplnej powyżej 3W/cm Kelvin - Końcówka zakończona elektrodą o długości 8 mm - Dostępna wersja elektrody dedykowanej do ablacji cieśni, o długości 95 cm i o zwiększonej stabilności bocznej Zamawiający ustanawia depozyt: 5 szt.Miejsce depozytu: Pracownia Elektroterapii, Szpi-tal Rehabilitacyno - Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki | szt. | 10
3 | CEWNIK ABLACYJNY CHŁODZONY Z KOŃCÓWKĄ 3,5 MM O ZWIĘKSZONEJ PRZEWODNOŚCI CIEPL-NEJ - Cewnik EP 4 polowe do ablacji prądem wysokiej częstotliwości o średnicy 7 F - Długość części wprowadzonej do układu naczy-niowego 110 cm - Krzywizny sterowane, jednokierunkowe, jedno-płaszczyznowe - Co najmniej 5 wielkości krzywizny końcówki cewnika do wyboru - Zagięcie końcówki cewnika co najmniej do 270 stopni - Maksymalny zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 48-80mm - Automatyczna blokada pozycji dźwigni (i nadanej krzywizny) po zwolnieniu nacisku - Biegun cewnika wykonany ze stopu złota o przewodności cieplnej powyżej 3W/cm Kelvin - Końcówka zakończona elektrodą o długości 3,5 mm - Dostępna wersja elektrody dedykowanej do ablacji cieśni , o długości 95 cm i o zwiększonej stabilności bocznej - Czujnik temperatury w końcówce cewnika - Chłodzenie końcówki cewnika płynem infuzyjnym - 12 otworów irygacyjnych ,rozmieszczonych w co najmniej trzech płaszczyznach, w tym jeden rząd otworów irygacyjnych w odcinku proksymalnym tip a elektroda - Dren kompatybilny z pompą Qiona Zamawiający ustanawia depozyt: 5 szt. Miejsce depozytu: Pracownia Elektroterapii, Szpi-tal Rehabilitacyno - Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki | szt. | 10
4 | KABLE POŁĄCZENIOWE CEWNIKÓW ABLACYJ-NYCH O DŁUGOŚCI CO NAJMNIEJ 150CM | szt. | 10
5 | DREN KOMPATYBILNY Z POMPĄ QIONA | szt. | 10
6 | ELEKTRODA DIAGNOSTYCZNA 10 POLOWA STE-ROWALNA - Cewnik dziesięciopolowy o stałej krzywiźnie - 10 biegunów - Średnica 6F - Długość części wprowadzonej do układu naczy-niowego 110 cm - Różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru co najmniej 3 rodzaje - Różne odległości biegunów do wyboru: 2-6-2mm; oraz 2-8-2mm oraz 2-10-2 mm Zamawiający ustanawia depozyt: 10 szt. Miejsce depozytu: Pracownia Elektroterapii, Szpi-tal Rehabilitacyno - Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki | szt. | 40
7 | ELEKTRODA DIAGNOSTYCZNA 4 POLOWA NIE-STEROWALNA - Cewnik o stałej krzywiźnie czteropolowy - Średnica cewnika do wyboru 4F, 5F,6F - Co najmniej 5 rodzajów krzywizny końcówki - Długość części wprowadzanej do układu naczy-niowego 110cm - Dostępność cewników z miękką końcówką -Różne rodzaje odległości biegunów do wyboru 2 mm; 5 mm; 2-5-2 mm Zamawiający ustanawia depozyt: 10 szt. Miejsce depozytu: Pracownia Elektroterapii, Szpi-tal Rehabilitacyno - Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki | szt. | 45
8 | ELEKTRODA DIAGNOSTYCZNA 20 POLOWA STE-ROWALNA - Cewnik diagnostyczny 20-polowy sterowalny do mapowania trzepotania prawego przedsionka - 20 biegunów - Długość części wprowadzonej do układu naczy-niowego min. 90 cm - Odległość biegunów 2-8-2mm - Średnica 6F - Zmienna krzywizna zgięcia Zamawiający ustanawia depozyt: 1 szt. Miejsce depozytu: Pracownia Elektroterapii, Szpi-tal Rehabilitacyno - Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki | szt. | 5
9 | KABEL POŁĄCZENIOWY DLA ELEKTROD DIAGNO-STYCZNYCH | szt. | 10
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 24
| SZW/DZP/41/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 24
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ELEKTRODA DIAGNOSTYCZNA 4 POLOWA NIESTEROWALNA 1. Cewnik o stałej krzywiźnie czteropolowy 2. Cztery bieguny 3. Średnica cewnika do wyboru 4F;5F i 6F 4. Co najmniej 5 rodzajów krzywizn końcówki cewnika do wyboru w tym Josephson, Damato, Cournand, His, Multipurpose 5. Długość części wprowadzanej do układu naczy-niowego 110cm 6. Dostępność cewników z miękką końcówką 7. Różne rodzaje odległości biegunów do wyboru 2 mm; 5; oraz 2-5-2 mm Zamawiający ustanawia depozyt: 1 szt. Miejsce depozytu: Pracownia Elektroterapii, Szpi-tal Rehabilitacyno - Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki | szt. | 10
2 | ELEKTRODA DIAGNOSTYCZNA 4 POLOWA STEROWALNA 1. Cewnik diagnostyczny czteropolowy sterowalny 2. 4 bieguny 3. Średnica 6F 4. Długość części wprowadzanej do układu naczy-niowego w zakresie 110 cm 5. Różne odległości biegunów do wyboru min 5mm i 10 mm Zamawiający ustanawia depozyt: 3 szt. Miejsce depozytu: Pracownia Elektroterapii, Szpi-tal Rehabilitacyno - Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki | szt. | 5
3 | ELEKTRODA DIAGNOSTYCZNA NIESTEROWALNA 10 POLOWA 1. cewnik dziesięciopolowy o stałej krzywiźnie 2. 10 biegunów 3. Średnica 6F 4. Długość części wprowadzonej do układu naczy-niowego 110 cm 5. Różne rodzaje krzywizn końcówki cewnika do wyboru –co najmniej 2 rodzaje 6. Różne odległości biegunów do wyboru: 2mm; 5mm; 2-5-2mm; oraz 2-8-2mm Zamawiający ustanawia depozyt: 3 szt. Miejsce depozytu: Pracownia Elektroterapii, Szpi-tal Rehabilitacyno - Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki | szt. | 30
4 | ELEKTRODA DIAGNOSTYCZNA STEROWALNA 10 POLOWA 1. cewnik dziesięciopolowy o sterowalny 2. 10 biegunów 3. Średnica 6F 4. Długość części wprowadzonej do układu naczy-niowego 110 cm 5. Różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 3 rodzaje 6. Różne odległości biegunów do wyboru: 2-6-2mm; oraz 2-8-2mm oraz 2-10-2 mm Zamawiający ustanawia depozyt: 3 szt. Miejsce depozytu: Pracownia Elektroterapii, Szpi-tal Rehabilitacyno - Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, Kowanówko, 64-600 Oborniki | szt. | 30
5 | KABEL DO ELEKTROD DIAGNOSTYCZNYCH 4 PO-LOWYCH MIN.150 CM | szt. | 5
6 | KABEL DO ELEKTROD DIAGNOSTYCZNYCH 10 POLOWYCH MIN.150 CM | szt. | 5
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 25
| SZW/DZP/41/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 25
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | IGŁA TRANSSEPTALNA O RÓŻNEJ DŁUGOŚCI (MINIMUM 3) I O RÓŻNYCH KRZYWIZNACH (MI-NIMUM 2) | szt. | 10
2 | KOSZULKA TRANSSEPTALNA W ZESTAWIE IN-TRODUCEREM Z ZASTAWKĄ HEMODYNAMICZNĄ I PORTEM BOCZNYM, ROZSZERZENIEM ORAZ PROWADNIKIEM, DOSTĘPNE MINIMUM 2 RÓŻNE DŁUGOŚCI KOSZULEK OD 60 DO 80 CM | szt. | 10
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 26
| SZW/DZP/41/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 26 Y -KONEKTORY Z ZASTAWKĄ HEMOSTATYCZNĄ I PRZEDŁUŻKĄ ZAOPATRZONE W KRANIK TRÓJDROŻNY
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Y -KONEKTORY Z ZASTAWKĄ HEMOSTATYCZNĄ I PRZEDŁUŻKĄ ZAOPATRZONE W KRANIK TRÓJDROŻNY - Obecny adapter rotacyjny i podwójna zastawka hemostatyczna silikonowa, której otwarcie jest kontrolowane przyciskiem - Możliwość obsługi jednoręcznej poprzez naci-śnięcie przycisku - Możliwość manewrowania drutem przy za-mkniętej zastawce - Z zintegrowanym drenem 10 cm i kranikiem trójdrożnym - Przeźroczysty korpus i wysoka szczelność - Końcówka typu Luer Lock(obrotowa) | szt. | 110
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.