## Arkusz1
Parametry techniczno - użytkowe aparatu do automatycznego oznaczania OB. (parametry graniczne, niespełnienie któregokolwiek spowoduje odrzucenie oferty)
Lp | Wymagania | Odpowiedź oferent wymagana TAK
1 | Aparat nie starszy niż z 2015 roku, po generalnym przeglądzie.
2 | Automatyczny system odczytu OB.
3 | Aparat posiada funkcję detekcji nieprawidłowo pobranych próbek
4 | Aparat wyposażony w mieszadło (wewnętrzne lub zewnętrzne) i czytnik kodów
5 | Wynik odczytu OB. podawany jest po jednej lub po jednej i dwóch godzinach
6 | Korekcja wyników do temperatury referencyjnej 18 stopni w.g. Manleya
7 | Aparat posiada statyw manualny przeznaczony do tych samych probówek jako back-up
8 | Aparat z funkcją prowadzenia 30 dniowego cyklu kontrolii jakości z wyliczeniem parametrów kontrolnych (X, SD, CU%) oraz granicznym przedstawieniem wyników kontrolii w formie wykresu Youdena
9 | Wraz z aparatem zostanie dostarczony materiał kontrolny do sprawdzania poprawności działania aparatu lub Wykonawca zapewni kontrolę zewnętrzną automatycznego odczytu OB. Minimum 1 raz w roku, umożliwiającą ocenę wiarygodności uzyskiwanych wyników
10 | Wydajność aparatu minimum 40 oznaczeń na godzinę
11 | Wykonawca na swój koszt dokona podłączenia aparatu do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego LABORATORIUM firmy ASECO INFOMEDICA w komunikacji dwukierunkowej
12 | Wykonawca dołączy do oferty dokumenty dopuszczające zaoferowany aparat do użytku w Polsce
13 | Wykonawca zapewni szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego w zakresie posługiwania się systemem zamkniętym oraz szkolenie na aparacie do oznaczania OB.
14 | Dostępność serwisu - wszystkie dni robocze tygodnia, czas usunięcie awarii maksymalnie 48 godzin, lub wstawienie aparatu zastępczego na czas usunięcia awarii.
15 | Wszelkie koszty przewidzianych w dokumentacji DTR: przeglądy okresowe, czynności konserwacyjne oraz koszty usuwania awarii i związane z tymi czynnościami części zamienne i zużywalne - w całym okresie dzierżawy będzie ponosił Wykonawca.
16 | Oryginalny prospekt ofertowanego aparatu z opisem parametrów techniczno-użytkowych po polsku lub z tłumaczeniem na język polski - dołączyć do oferty
17 | Nazwa, producent, rok produkcji analizatora:
Data Podpis i pieczęć osoby upoważnionej