Poznań dnia: 2023-05-23

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawa oprogramowania, zestawów odczynnikowych i akcesoriów do badania ogólnego moczu wraz z dzierżawą analizatorów.” – znak sprawy SZW/DZP/35/2023.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Czy Zamawiający dopuści analizator jednomodułowy? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 1. Załącznik nr 1 oferta - Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w formularzu ofertowym zostawić wycenę tylko tych pakietów na które składana jest oferta? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zadanie nr 2 2. Załącznik nr 1- czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostawy na max. 72 godziny w dni robocze od złożenia zamówienia - zgodnie z zapisami umowy? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 3. Załącznik nr 2 - wymagania pkt. 19 - czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu do 48 godzin? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania automatycznego systemu składającego się z analizatora do odczytu pasków testowych oraz analizatora do cyfrowej analizy obrazów mikroskopowych elementów upostaciowanych moczu, który rozpoczyna pracę automatycznie po umieszczeniu w nim statywu z próbkami i nie wymaga przenoszenia próbek między modułami. Jednocześnie prosimy o możliwość zaoferowania analizatora wyprodukowanego w 2020 r. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 5. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby dodatkowy analizator do właściwości fizyko-chemicznych był w pełni automatycznym analizatorem, wyposażonym w podajnik na minimum 50 próbek, w którym proces nakrapiania moczu na pola pasków, odbywa się w sposób automatyczny przy udziale pipetora. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora wyprodukowanego w 2018 roku. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 6. Prosimy o potwierdzenie, że obydwa oferowane analizatory do odczytu pasków testowych mają pracować w oparciu o te same paski testowe jak i pozostałe materiały zużywalne (kontrole i płyny systemowe). Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 7. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie informacji, ile badań w zakresie analizy elementów upostaciowanych moczu metodą mikroskopową (osadów) planuje wykonać na analizatorze. Odpowiedź: 34500/24 miesiące. 8. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora do właściwości fizyko-chemicznych, który nie wymaga kalibracji (w tym kalibracji refraktometru). Moduł do analizy parametrów fizyko-chemicznych wraz z refraktometrem jest skalibrowany fabrycznie, poprawność kalibracji będzie sprawdzana w trakcie okresowych przeglądów technicznych przez autoryzowany serwis. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 9. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga zaoferowania analizatora, który ma możliwość weryfikacji i ostatecznej walidacji wyników badania moczu przed wysłaniem do LIS. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 10. Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie odczynniki, paski testowe, kontrole, kalibratory, płyny myjące były w postaci gotowej do użycia, bez konieczności wstępnego przygotowywania przez Użytkownika? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 11. Czy Zamawiający wymaga aby pomiar barwy i przejrzystości próbki odbywał się w sposób fizyczny ? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 12. Czy Zamawiający wymaga analizatora, dla którego proces dokładania pasków odbywa się w sposób ciągły, bez konieczności zatrzymywania pracy analizatora? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 13. Czy Zamawiający wymaga analizatora, w przypadku którego płukanie pipetorów po każdej próbce odbywa się przy użyciu roztworu innego niż woda? Odpowiedź: Zamawiający wymaga. 14. Czy w związku z wymogiem objęcia analizatorów opieką serwisową, czy Zamawiający wymaga, aby serwis był świadczony przez serwis producenta analizatora? Odpowiedź: Zamawiający wymaga. Pytania do umowy załącznik nr 4 : 15. Czy Zamawiający wyraża zgodę na składanie zamówień przy pomocy sklepu internetowego "E-store"? Uzasadnienie: Zamawiający korzystając z tej opcji ma możliwość składania zamówień przez całą dobę, może kontrolować prawidłowość zamówienia: nr katalogowe i ceny, otrzymuje automatyczne informacje o statusie zamówienia przy pomocy poczty elektronicznej, ma możliwość śledzenia przesyłki znajdującej się w dostawie, posiada dostęp do historii zamówień oraz dostęp do faktur oraz informacji o zaległych płatnościach. Zgodnie z SWZ. 16. §3 ust. 2.1 oraz §5 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację dla zadania nr 2 na 72 godziny w dni robocze od złożenia zamówienia? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 17. §5 ust. 6 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zainstalowanie analizatora w ciągu 21 dni od daty podpisania umowy? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 18. §5 ust. 8 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: "W przypadku gdy dzierżawiony aparat w wyniku awarii nie zostanie naprawiony w terminie 48 h od chwili podjęcia reakcji serwisu, Wykonawca jest obowiązany dostarczyć na swój koszt i ryzyko aparat zastępczy, o nie gorszych parametrach niż zaoferowany w niniejszym postępowaniu"? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 19. §11 ust. 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej i modyfikację postanowienia umownego na: "Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego oraz w przypadku rozwiązania umowy zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ogólnej wartości niezrealizowanej części umowy brutto"? Uzasadnienie: W przypadku rozwiązania/ odstąpienia od umowy na etapie np. zrealizowania umowy w 90%, kara ta winna być liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej umowy, staje się wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 20. §11 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej i modyfikację postanowienia umownego na: ,,Za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii Asortymentu lub też za zwłokę w dostarczeniu nowego niewadliwego towaru zareklamowanego w trybie § 8, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2,5 % wartości niezrealizowanego zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki oraz Wykonawca po uprzednim udokumentowaniu przez Zamawiającego poniesionych kosztów pokryje różnicę kosztu zakupu tożsamego asortymentu koniecznego do zabezpieczenia funkcjonowania Szpitala w ilości wskazanej przez Zamawiającego za każdy dzień zwłoki"? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pytania do zadania nr 2, wymagania: Możliwość wykonania pełnego badania moczu z próbki o objętości nie większej niż 4 ml; NIE. Czy Zamawiający dopuści produkt o możliwości wykonania pełnego badania moczu z próbki o objętości min. 4,1ml? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Możliwość analizy płynów z jam ciała; NIE. Czy Zamawiający dopuści produkt przeznaczony wyłącznie do badania moczu oraz nie posiadający możliwość analizy innych płynów z jam ciała? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Analizowane parametry fizyko-chemiczne moczu w testach paskowych: glukoza, bilirubina, ciała ketonowe, ciężar właściwy, erytrocyty, pH, białko, kwas askorbinowy, urobilinogen, azotyny, leukocyty, ciężar właściwy oznaczany metodą refraktometryczną,; TAK. Czy Zamawiający dopuści paski zawierające następujące analizowane parametry fizyko-chemiczne moczu w testach paskowych: glukoza, bilirubina, ciała ketonowe, ciężar właściwy, erytrocyty, pH, białko, urobilinogen, azotyny, leukocyty, ciężar właściwy oznaczany metodą refraktometryczną bez pola kwasu askorbinowego w przypadku pasków posiadających zawartą w paskach chemiczną ochronę przeciwko interferencjom zwykłych stężeń kwasu askorbinowego na te pola, których to dotyczy.? Odpowiedź: Zamawiający dopuści. Pytania do umowy: 1. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 11 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. Uzasadnienie: VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 2. (§ 11 ust. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej umowy? Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki