Znak sprawy: KA-2/046/2023

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

## OFERTA

Nazwa Wykonawcy

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres: ul. ........................................................        kod pocztowy:……………………..………

miasto:     ........................................................        województwo: ……………………..………

tel.: ......./........................................................

e-mail: .......................................................na który zamawiający może przesyłać korespondencję

.......................................................................................................................................................

NIP: ............................................................., REGON: ...............................................................

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na „Dostawa spektrofotometru IR do przyłączenia do analizatora termograwimetrycznego Netzsch TG 209 F1 Libra” :

- Oferujemy realizację zamówienia  za cenę:

| Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto wraz z podatkiem VAT |
| --- | --- | --- |
| cyfrą :……………..… zł | ………… % | cyfrą : …………….……………………..… zł słownie: ………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………...zł |

INFORMACJA O OFEROWANYM SPRZĘCIE:

Nazwa :                ………………………………………………..

Producent:            ……………………………………………….

Model  :                 ……………………………………………….

| Lp. | Parametry wymagane |  | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakres spektralny | min. 350 – 8000 cm-1 |  |
| 2 | Detektor | Wysokoczuły kontrolowany temperaturowo detektor DLaTGS |  |
| 3 | Rozdzielczość | min. 2 cm-1 |  |
| 4 | Dokładność liczby falowej | min. 0.05 cm-1 @ 1576 cm-1 |  |
| 5 | Precyzja liczby falowej | min. 0.0005 cm-1 @ 1576 cm-1 |  |
| 6 | Stosunek sygnału do szumu | min. 55,000:1 (przy pomiarze w czasie 1min. i rozdzielczości 4cm-1) |  |
| 7 | Dokładność fotometryczna | min. 0.1 % T |  |
| 8 | Sprzężenie TGA-FTIR | -Spektrometr musi mieć możliwość zamocowania bezpośrednio na wylocie pieca termowagi NETZCH TG 209 F1 Libra (sprzężenie bez użycia linii transferowej) -odległość pomiędzy próbką a detektorem FTIR nie może być większa niż 300 mm -moduł sprzęgający musi być wykonany ze stali nierdzewnej w celu zagwarantowania optymalnego transportu gazów do celi gazowej -objętość modułu sprzęgającego nie może być większa niż 1,1ml -moduł sprzęgający powinien być ogrzewany na całej długości do min. 200oC -objętość celi gazowej musi wynosić nie więcej niż 6ml, a droga optyczna powinna mieć długość 70mm |  |
| 9 | Interferometr | Interferometr wykorzystujący pozłacane lustra kubiczne, ustawiony na stałe, nie wymagający justowania dynamicznego lub justowania automatycznego. Interferometr bezłożyskowy, bezsmarowy. Komora interferometru szczelna, osuszana przez wymienne osuszki i trwale odizolowana od układu pomiarowego przez demontowalne okienka KBr. |  |
| 10 | Beamsplitter | Beamsplitter KBr |  |
| 11 | Laser | Spektrometr musi być wyposażony w laser diodowy. |  |
| 12 | Źródło IR | Źródło IR o długim okresie żywotności |  |
| 13 | Przetwornik A/D | 24 bit dynamiczny zakres. |  |
| 14 | Walidacja | Spektrometr musi być wyposażony w wewnętrzne koło walidacyjne z odpowiednimi filtrami zapewniające całkowicie automatyczne wykonywanie testów OQ/PQ sprawdzających min: stosunek sygnału do szumu, amplitudę sygnału, powtarzalność pomiarową, kalibracje spektrometru. Po zakończeniu testu raport powinien być automatycznie zapisywany w pliku PDF. |  |
| 15 | Wymagane oprogramowanie | Program obsługi spektrometru, zapewniający min.: - Interaktywny asystent pomocy „krok po kroku” - Pomoc on-line - Interaktywny podręcznik spektroskopii FT-IR - Menu pomiarowe - Procedury wstępnej obróbki danych - Opisywanie pasm - Porównywanie widm - Narzędzia interpretacji widm - Przeszukiwanie bibliotek - Tworzenie własnych bibliotek - Analizę ilościową (zgodnie z prawem Lambert’a – Beer’a) - Analizę całkującą - Funkcje automatyzujące pomiary - Tworzenie i uruchamianie własnych makr - Dziennik laboratoryjny - Predefiniowane raporty wydruków wraz z możliwością ich edycji - Łatwy eksport widm do innych formatów - Automatyczne procedury testowania spektrometru, 2 poziomy (OQ, PQ) - Ciągła kontrola statusu spektrometru - Wielopoziomowe zarządzie użytkownikami - Oprogramowanie do pomiarów w technice łączonej FTIR, musi być zsynchronizowane z oprogramowaniem aparatu TG 209 F1 Libra, tzn. zapewniać jednoczesny start pomiaru całego zestawu pomiarowego oraz bezpośrednią kompilacje krzywych pomiarowych TG-FTIR bez użycia dodatkowego oprogramowania zewnętrznego. Oprogramowanie FTIR musi zapewniać możliwość przedstawienia wyników pomiaru w postaci diagramu 3D obrazującego intensywność widm FTIR w zależności od temperatury oraz sygnału TG. - Oprogramowanie do ewaluacji danych 3D |  |
| Wymagane komponenty dostawy gwarantujące poprawność działania całego systemu TG-FTIR: |  |  |  |
| 1 | Spektrometr FTIR wraz z oprogramowaniem o parametrach opisanych w powyższej tabeli. |  |  |
| 2 | Moduł sprzęgający TG-FTIR wykonany ze stali nierdzewnej. |  |  |
| 3 | Statyw na spektrometr FTIR umożliwiający zamocowanie spektrometru bezpośrednio na wylocie pieca termowagi. |  |  |
| 4 | Interfejs oprogramowania TG-FTIR zapewniający pełną synchronizację oprogramowania TG-FTIR (opisaną w powyższej tabeli). |  |  |
| 5 | Aktualizacja oprogramowania termowagi TG 209 F1 Libra, Netzsch Proteus do wersji 8.0 lub wyższej. |  |  |
| Warunki dodatkowe |  |  |  |
| 1 | Dostawca dostarczy instrukcję obsługi w języku angielskim lub polskim. |  |  |
| 2 | Dostawca przeprowadzi szkolenie pracowników na stanowisku pracy z zakresu obsługi urządzenia i oprogramowania. |  |  |
| 3 | Po zainstalowaniu nastąpi podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego. |  |  |
| 4 | Przyrząd fabrycznie nowy. |  |  |
| 5 | Urządzenie posiadające certyfikat CE. |  |  |
| Warunki gwarancji i utrzymania aparatu |  |  |  |
| 1 | Dostawca udzieli min. 24 miesięcznej gwarancji na całość systemu (aparatury), min. 10 letniej gwarancji na ruchome części mechanizmu skanującego interferometru, min. 10 letniej gwarancji na laser diodowy, oraz min. 5 letniej gwarancji na źródło IR. |  |  |
| 2 | Źródło oraz osuszka łatwo wymienialne, bez konieczności wizyty serwisu. |  |  |
| 3 | Spektrometr powinien łączyć się z komputerem za pomocą złącza ethernet. |  |  |

Jednocześnie oświadczamy, że:

- Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie zgodnym z zaproszeniem.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od daty jej otwarcia.

- Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia                            z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.                           o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są:

- .....................................................................................................................................

- ……………………………………………………………………………………….

# ....................................., dnia.......................

# ……………..……....................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).