| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laser mikropulsowy podczerwony | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
| - 10 | Laser do leczenia jaskry wyposażony w technologię dzielenia fali ciągłej lasera na mikro pulsy aplikujące 31,3% wiązki ciągłej. | TAK |  |
|  | Długość fali lasera 810nm. | TAK |  |
| - MA | Moc impulsów regulowana w zakresie 50 - 3000 mW. | TAK |  |
|  | Laser kompatybilny z sondą do leczenia wiązką przerywaną/pulsacyjną o wartości 31,3% wiązki ciągłej. | TAK |  |
|  | Laser kompatybilny z sondą wyposażoną w iluminację/podświetlenie. | TAK |  |
|  | Napięcie zasilania 100-240 V prądu przemiennego 50/60 Hz <0,8 A. | TAK |  |
|  | Waga lasera poniżej 5 kg. | TAK |  |
|  | Czas trwania ekspozycji Puls CW: 10 ms - 9000 ms w krokach 606 i ciągły puls do 60 sekund. | TAK |  |
|  | Dodatkowy dedykowany port światła białego dla sondy do cyklofotokoagulacji. | TAK |  |
|  | Wiązka pulsacyjna 0,05-1,0 ms w 19 krokach. | TAK |  |
|  | Interwał 1,0-10,0 ms w 90 krokach. | TAK |  |
|  | Cykl pracy wiązką przerywaną - płynna regulacja w zakresie od 0,5% - 50% oraz wstępnie ustawione 5%, 10% i 15% cykli roboczych. | TAK |  |
|  | Celujący laser diodowy - nominalny 635 nm. | TAK |  |
|  | Chłodzenie powietrzem. | TAK |  |
|  | Sonda : - do leczenia wiązką przerywaną/pulsacyjną o wartości 31,3% wiązki ciągłej, - długość fali 810 nm, - jednorazowa i sterylna, - światłowód obudowany umożliwiający płynny ruch po gałce ocznej, - oznaczenie orientacyjne względem rąbka rogówki na końcówce sondy, - kanał dla żelu wiskoelastycznego, - końcówka profilowana do budowy gałki ocznej, - kompatybilna z zaoferowanym laserem | TAK |  |
|  | Sonda: - do leczenia wiązką ciągłą, - długość fali 810 nm, - wyposażona w podświetlenie światłem białym , iluminację służącą do lokalizacji ciała rzęskowego, - końcówka profilowana do budowy gałki ocznej, - jednorazowa i sterylna, - posiadająca dwa konektory jeden dla źródła lasera 810nm i drugi dla światła białego transilluminacji, - kompatybilna z zaoferowanym laserem. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2023. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą i 1szt. w wersji elektronicznej dołączona do oferty). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Gwarancja Długość udzielanej gwarancji – minimum 12 miesiący - maksymalnie 60 miesięcy | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK, podać adres |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK, podać |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK |  |

kwalifikowany  podpis Wykonawcy