## pakiet nr 1
| SZW/DZP/40/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 1 STENTY WIEŃCOWE PLATYNOWO - CHROMOWE POKRYTE SUBSTANCJĄ ANTYMITOTYCZNĄ
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | STENTY WIEŃCOWE PLATYNOWO - CHROMOWE POKRYTE SUBSTANCJĄ ANTYMITOTYCZNĄ 1. Stent platynowo – chromowy 2. Stent na balonie wysokociśnieniowym (umożliwiający ciśnienie doprężne min. 16 atm. Dla stentu 3,0 mm) 3. Ciśnienie nominalne min. 11 atm. 4. Profil przejścia ( ang. „crossing profile”) dla stentu o średnicy 3,00 mm nie większy niż 0,040” 5. Średnice: 2,25mm do 4,0mm Długości: 8 mm do 38 mm 6. Możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem) o ponad 5% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.17mm) 7. Duża siła radialna stentu, min. 0,26 N/mm 8. Entry profile - 0.018” dla wszystkich Rozmiarów 9. Stent pokryty lekiem na polimerze. Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry | szt. | 1650
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
Uwaga: wymagany depozyt w ilości 50 sztuk (komis) w każdej z dwóch pracowni: Pracowni Kardiologii Inwazyjnej w Poznaniu oraz w Kowanówku
Depozyt lokalizacja:
Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań
Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki / Kowanówko - Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet nr 2
| SZW/DZP/40/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 2 STENTY WIEŃCOWE KOBALTOWO-CHROMOWE POKRYTE SUBSTANCJĄ ANTYMITOTYCZNĄ - SYROLIMUS - DEDYKOWANE DO BIFURKACJI ORAZ MIKROCEWNIK DO TĘTNIC WIEŃCOWYCH
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | STENTY WIEŃCOWE KOBALTOWO-CHROMOWE POKRYTE SUBSTANCJĄ AN-TYMITOTYCZNĄ - SYROLIMUS - DEDYKO-WANE DO BIFURKACJI 1. Stent kobaltowo-chromowy 2. Stent otwartokomórkowy, Bardzo dobry dostęp do gałęzi bocznych po rozprężeniu stentu 3. Ciśnienia wymagane: nominalne ≥ 9 atm. RBP ≥ 16 atm. (dla średnic 2,25 - 3,00 mm) 4. Profil końcówki dystalnej – 0,017” 5. Średnice: 2,25mm do 4,0mm 6. Długości: 9 mm do 38 mm 7. Stent kompatybilny z cewnikiem 5 Fr dla wszyst-kich rozmiarów 8. Sposób pokrycia lekiem – Abluminalnie - stop-niowane – brak polimeru na konektorach platformy 9. Stent pokryty lekiem (syrolimus) na biodegrado-walnym polimerze. Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzają-ce w/w parametry | szt. | 1550
2 | MIKROCEWNIK DO TĘTNIC WIEŃCOWYCH 1. dostępne długości 130 i 150 cm (do podejścia retrograde) 2. duże światło, temperowane: - proksymalnie średnica zewnętrzna 2.6 Fr (0,87mm), średnica wewnętrzna 0,021” (0,55 mm) - dystalnie średnica zewnętrzna 1.8 Fr (0,60mm), średnica wewnętrzna 0,018” (0,45 mm) 3. kompatybilny z prowadnikiem 0,014” 4. pokrycie hydrofilne na całości z Wyjątkiem prok-symalnych 60 cm 5. miękka, atraumatyczna, elastyczna końcówka z ultramałym profilem wejścia 1.8 Fr (0.60 mm) 6. dystalne 13 cm elastyczne 7. o cienkiej ścianie, zbrojony etalowym oplotem na całej długości, od wewnątrz pokryty poliuretanem Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzają-ce w/w parametry | szt. | 100
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
Uwaga: wymagany depozyt w ilości 50 sztuk dla poz. 1 ,3 sztuki dla poz.2 (komis) w każdej z dwóch pracowni: Pracowni Kardiologii Inwazyjnej w Poznaniu oraz w Kowanówku
Depozyt lokalizacja:
Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań
Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki / Kowanówko - Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet nr 3
| SZW/DZP/40/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 3 STENTY WIEŃCOWE KOBALTOWO-CHROMOWE POKRYTE SUBSTANCJAMI: ANTYMITOTYCZNĄ I PRZYSPIESZAJACĄ GOJENIE NACZYNIA ORAZ ZAPOBIEGAJĄCĄ WYKRZEPIANIU NA POWIERZCHNI STENTU
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | STENTY WIEŃCOWE KOBALTOWO-CHROMOWE POKRYTE SUBSTANCJAMI: ANTYMITOTYCZNĄ I PRZYSPIESZAJACĄ GOJENIE NACZYNIA ORAZ ZAPOBIEGAJĄ-CĄ WYKRZEPIANIU NA POWIERZCHNI STENTU 1. Stenty chromowo – kobaltowe o dużej elastycz-ności i dostarczalności 2. Długość od 9 mm do 30 mm (dla stentu 3,0 mm: 9 – 30 mm) 3. Średnica 2,25 - 4,0mm, ( w zakresie od 2,0 - 3,0mm średnice zwiększające się co 0,25mm) 4. Ciśnienia: - nominalne: min. 8 atm. - RBP: min. 16 atm. 5. Profil przejścia (ang. „crossing profile”) dla stentu o średnicy 3,0 mm ≤ 0,039" 6. Skracalność po rozprężeniu 0% 7. Pokrycie stentu i sposób uwalniania substancji antymitotycznej (wymagane pokrycie polimerem z którego uwalnia się lek) 8. Pokrycie przyspieszające gojenie naczynia Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdza-jące w/w parametry | szt. | 1050
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
Uwaga: wymagany depozyt w ilości 50 sztuk (komis) w każdej z dwóch pracowni: Pracowni Kardiologii Inwazyjnej w Poznaniu oraz w Kowanówku
Depozyt lokalizacja:
Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań
Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki / Kowanówko - Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet nr 4
| SZW/DZP/40/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 4 STENTY WIEŃCOWE KOBALTOWO – CHROMOWE POKRYTE SUBSTANCJĄ ANTYMITOTYCZNĄ DO DŁUGICH ZMIAN
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | STENTY WIEŃCOWE KOBALTOWO – CHROMOWE POKRYTE SUBSTANCJĄ AN-TYMITOTYCZNĄ DO DŁUGICH ZMIAN 1. Stenty o budowie slotted - tube 2. Stenty na balonie wysokociśnieniowym: Ciśnienia: - ciśnienie nominalne 9 atm dla średnic 2.0-2.5 i 12 atm. pozostałych rozmiarów - RBP: ≥ 16 atm. (dla wszystkich rozmiarów) 3. crossing profile 0,039” dla średnic 0 – 3.0 mm. 4. grubość ściany stentu 0,0032” dla wszystkich rozmiarów (81 µm) 5. możliwość postdylatacji dla rozmiarów 2.0-3.25 mm do średnicy 3,75 mm i dla rozmiarów 3.5-4.0 mm do 5.5 mm 6. Rozmiary stentów: długość: od 8 mm do 48 mm średnica: od 2,0 mm do 4,0 mm 7. skrócenie stentu przy ciśnieniu nominalnym: 0% 8. stent ze stałym polimerem uwalniający analog Rapamycyny (everolimus) Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdza-jące w/w parametry | szt. | 1700
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
Uwaga: wymagany depozyt w ilości 50 sztuk (komis) w każdej z dwóch pracowni: Pracowni Kardiologii Inwazyjnej w Poznaniu oraz w Kowanówku
Depozyt lokalizacja:
Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań
Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki / Kowanówko - Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet nr 5
| SZW/DZP/40/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 5 STENTY WIEŃCOWE KOBALTOWO –CHROMOWE DO ZMIAN OBWODOWYCH I TRUDNODOSTĘPNYCH POKRYTE SUBSTANCJĄ ANTYMITOTYCZNĄ BEZ POLIMERU
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | STENTY WIEŃCOWE KOBALTOWO –CHROMOWE DO ZMIAN OBWODOWYCH I TRUDNODOSTĘPNYCH POKRYTE SUBSTANCJĄ ANTYMITOTYCZNĄ BEZ POLIMERU 1. Stenty kobaltowo - chromowe 2. Stenty na balonie wysokociśnieniowym Ciśnienia: nominalne ≤ 10 atm. RBP ≥ 18 atm. (dla balonu 3,0 mm) 3. Profil przejścia ( ang. „crossing profile”) dla stentu o średnicy 3,00 nie większy niż 0,035” 4. Profil wejścia nie większy niż 0,016” 5. Podać grubość ściany stentu max. 0,0025”dla wszystkich rozmiarów 6. Stenty nadające się do zmian trudno dostępnych 7. Rozmiary stentów : Średnice min.: od 2,0 mm do 4,0 mm Długości min.: od 9 mm do 32 mm 8. Opisać pokrycie stentu i sposób uwalniania sub-stancji (bez polimeru) Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdza-jące w/w parametry | szt. | 1350
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
Uwaga: wymagany depozyt w ilości 50 sztuk (komis) w każdej z dwóch pracowni: Pracowni Kardiologii Inwazyjnej w Poznaniu oraz w Kowanówku
Depozyt lokalizacja:
Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań
Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki / Kowanówko - Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 6
| SZW/DZP/40/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 6 CEWNIKI PROWADZĄCE DO PCI
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | CEWNIKI PROWADZĄCE DO PCI 1.Cewnik o dużej średnicy wewnętrznej równej 0,071” przy 6 F – przy zachowaniu zbrojenia meta-lowego 2. Średnice od 5 F do 8F, Dostępne długości cew-ników 118 cm 3. Miękka, atraumatyczna końcówka, z markerem dobrze widocznym w skopii RTG 4. Duża stabilność krzywizny w temp. 37*C przez okres całego zabiegu 5. Odporny na załamania i skręcanie 6. Cewnik powinien charakteryzować się dużą siłą podparcia, pamięcią kształtu, dobrą manewrowalno-ścią 7. Cewniki posiadające metalowe zbrojenie zacho-wujące niezmienne światło wewnętrzne na całej długości 8. Pełna gama krzywizn typowych i nietypowych, w tym umożliwiające dostęp z nakłucia tętnicy udowej, promieniowej, ramiennej, dostęp do by-pass'ów oraz innych nietypowych odejść naczyń - podać ilość różnych krzywizn i modyfikacji w jakiej jest dostęp-ny( min. 80 wkażdej średnicy) Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdza-jące w/w parametry | szt. | 6700
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 7
| SZW/DZP/40/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 7 PROWADNIKI DO ZMIAN ZŁOŻONYCH ORAZ DO PRZEWLEKLE ZAMKNIĘTYCH TĘTNIC
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | PROWADNIKI DO ZMIAN ZŁOŻONYCH ORAZ DO PRZEWLEKLE ZAMKNIĘTYCH TĘTNIC 1. Średnica 0,014” Długość 180 cm ,190cm i 300 cm 2. Dobra manewrowalność i wybór końcówek (po-dać rodzaj końcówek roboczych, stopnie podparcia i twardości.) 3. Szeroka gama prowadników (minimum 30). Prowadniki do udrożnień o różnym stopniu twardo-ści (podać minimum 7 stopni twardości) 4. Konstrukcja powinna zapewnić ciągłość prowad-nika 5. Pokrycie prowadnika substancją hydrofilną i hydrofobową. Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdza-jące w/w parametry | szt. | 4300
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 8
| SZW/DZP/40/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 8 PROWADNIKI PODSTAWOWE I SPECJALISTYCZNE DO ANGIOPLASTYKI
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | PROWADNIKI PODSTAWOWE 1. Średnica 0,014”, Długość 180 cm i 300 cm 2. Dystalna część prowadnika upleciona z 15 dru-tów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika 3. Prowadniki uniwersalne do zabiegów prostych i w naczyniach o krętej anatomii oraz do zabiegów w ciasnych zmianach 4. Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu w technice core-to-tip 5. Końcówka cieniująca 3 cm (platyna) 6. Kształt końcówki: prosty z możliwością kształ-towania końcówek dystalnych 3 cm oraz J 5. Pokrycie prowadnika hydrofilne na oplocie Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdza-jące w/w parametry | szt. | 3900
2 | PROWADNIKI SPECJALISTYCZNE 1. Średnica 0,014” Długość 180 cm, 190 cm i 300 cm 2. Dystalna część prowadnika upleciona z 8 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika 3. Prowadniki specjalistyczne do zabiegów w na-czyniach o krętej anatomii oraz do zabiegów w ciasnych zmianach 4. Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu w technice core-to-tip 5. Powłoka prowadników hydrofilna z płaszczem polimerowym i częścią dystalną pokrytą silikonem 6. Kształt końcówki: prosty oraz „J” 5. Dostępność prowadników z końcówką tapero-waną do 0,009 Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdza-jące w/w parametry | szt. | 400
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 9
| SZW/DZP/40/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 9 CEWNIKI DIAGNOSTYCZNE DO KORONAROGRAFII
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | CEWNIKI DIAGNOSTYCZNE DO KORONAROGRAFII 1. Cewnik podwójnie zbrojony. Jednorodne podwój-ne zbrojenie metalowe na całej długości. Zapewniający dobre manewrowanie i obrót 1:1 2. Miękka końcówka atraumatyczna 3. Konstrukcja strefowa: cztery strefy sztywności na długości cewnika 4. Dostępne rozmiary 5F, 6F 5. Duży wybór kształtów – w tym: Judkins, Am-platz, Multipurpose, Pigtail, Sones, Bypass, Kimney (podać ilość krzywizn) - min.30 dla 6F. 6. Długości cewnika 100, 110, 125cm, oraz 80 i 90cm 7. Minimalna średnica wewnętrzna 0,056” przy 6 FL Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzają-ce w/w parametry | szt. | 8800
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 10
| SZW/DZP/40/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 10 SPRZĘT JEDNORAZOWY DO KORONAROGRAFII Z DOSTĘPU PROMIENIOWEGO
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | KOSZULKA NACZYNIOWA – DOSTĘP PROMIENIOWY 1.Długość 7 i 10 cm 2. Dostępne średnice od 4 do 6 F 3. Zastawka hemostatyczna 4. Zestaw z igłą i miniprowadnikiem - o długości 45 cm oraz - o śr. 0,018” lub 0,025”, końcówka prosta 5. Atraumatyczne, gładkie przejście pomiędzy roz-szerzaczem a koszulką Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzają-ce w/w parametry | szt. | 8900
2 | OPATRUNEK JEDNORAZOWY Z PUNKTOWYM UCISKIEM NA MIEJSCE NAKŁUCIA TĘTNICY PROMIENIOWEJ 1. Komora uciskowa wypełniana powietrzem 2. Dostępne w rozmiarach standardowym i większym 3. Materiał przezroczysty umożliwiający obserwacje uciskanego miejsca i kontrolę hemostazy Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzają-ce w/w parametry | szt. | 7800
3 | CEWNIKI DIAGNOSTYCZNE DO KORONAROGRAFII Z DOSTĘPU PROMIENIOWEGO 1.Cewnik podwójnie zbrojony, zapewniający dobre manewrowanie i obrót 1:1 2. Miękka końcówka atraumatyczna 3. Długości: od 65 cm do 110 cm 4. Dostępne średnice 4F,5F,6F 5. Możliwość wykonania jednym cewnikiem diagno-styki prawej i lewej tętnicy wieńcowej przez dostęp promieniowy 6. Pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobry prze-pływ kontrastu 7. Minimalna średnica wewnętrzna 0,051” przy 6 Fr Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzają-ce w/w parametry | szt. | 3300
4 | KOSZULKA NACZYNIOWA – DOSTĘP UDOWY 1. Długość od 10 do 25 cm 2. Dostępne średnice od 4 do 11 F 3. Bardzo duża odporność na Załamania 4. Zastawka zapewniająca bardzo dobrą hemostazę oraz niskie opory przejścia podczas wprowadzania 5. Atraumatyczne, gładkie przejście pomiędzy roz-szerzaczem a koszulką Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzają-ce w/w parametry | szt. | 900
5 | CEWNIKI PROWADZĄCE HYDROFILNE DO PCI 1. Niezmiennie duże światło wewnętrzne 0,071” dla 6Fr; 0,081” dla 7Fr 2. Dostępne średnice 5, 6,7, 8Fr o długości 100cm 3. Miękka i atraumatyczna końcówka 4. Odporny na załamania i skręcanie 5. Zewnętrzne śliskie pokrycie hydrofilne ułatwiają-ce przejście w trudnych anatomiach 6. Obrót 1:1 7. Metalowe zbrojenie zachowujące niezmienne światło wewnątrz na całej długości cewnika 8. Pełna gama krzywizn typowych i nietypowych, w tym krzywizna dająca optymalne podparcie przy dostępie promieniowym typu TIGER, Extra Bac-kup do lewej i prawej tętnicy wieńcowej Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry | szt. | 2800
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 11
| SZW/DZP/40/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 11 CEWNIK BALONOWY DO PREDYLATACJI S.C., CEWNIKI BALONOWE WYSOKOCIŚNIENOWE, CEWNIK BALONOWY UWALNIAJĄCY LEK II oraz STENTY WIEŃCOWE KOBALTOWO-CHROMOWE POKRYTE SUBSTANCJĄ ANTYMITOTYCZNĄ SIROLIMUS - POLILAKITYD
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | CEWNIK BALONOWY DO PREDYLATACJI SC 1. Wymagane ciśnienia - nominalne 6 atm. - „rated burst” min. 14 atm. 2. Minimalny wymagany przedział długości od 5 mm do 30 mm. 3. Średnice: od 1,0 mm do 4,0 mm 4. Dla małych średnic (1,0 - 1,75 mm), Pojedynczy znacznik 5. Końcówka balonu – profil wejścia 0,016” 6. Kompatybilny z cewnikiem 5 F 7. Hydrofilna powłoka w typie SilderTM w części dystalnej cewnika 8. Hydrofoba powłoka w typie EelTM dla kanału prowadnika 9. Długość portu RX dla średnic 1,0-1,25 mm wy-nosi - 23,2 cm, dla średnic 1,5-4,0 mm wynosi - 23,8 cm 10. Przyrost średnicy 2,0 mm w ramach ciśnienia RBP 0 12,5 % Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdza-jące w/w parametry | szt. | 1650
2 | CEWNIKI BALONOWE WYSOKOCIŚNIENOWE 1. Balon non-compliant 2. Wymagane ciśnienia - nominalne min. 12 atm. - RBP min. 22 atm. (Dla rozmiarów balonów 2,0-4,0 mm) 2. Długości balonu od 8 mm do 18 mm 3. Profil wejścia 0,016” 4. Średnice: od 2,0 mm do 5,0 mm 5. Kompatybilny z cewnikiem 5F 6. Hydrofilna powłoka w typie SilderTM w części dystalnej cewnika 7. Hydrofoba powłoka w typie EelTM dla kanału prowadnika 8. Długość portu RX dla wszystkich średnic - 23,3 cm 9. Przyrost średnicy 2,5 mm w ramach ciśnienia RBP o 5,6%; Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdza-jące w/w parametry | szt. | 1300
3 | CEWNIK BALONOWY UWALNIAJĄCY LEK II 1. Balon typu semicompliant 2. Wymagane ciśnienia nominalne min. 6 atm. RBP min. 16 atm. 3. Wymagany przedział długości balonów od 10 mm do 40 mm 4. Średnice: od 1,5 mm do 4,5 mm, 5. Cewnik balonowy kompatybilny z cewnikiem 5 F 6. Termin ważności 36 miesięcy 7. Profil przejścia balonu 0,016" 8. Substancja uwalniana - Paklitaksel w postaci mikrokrystalicznej 9. Wielowarstwowa powłoka balonu w technologii typu TransferTech 10. Dawka leku 3ug/mm2 11. Dystalna część cewnika pokryta jest hydrofilną powłoką typu Hydrax + Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdza-jące w/w parametry | szt. | 60
4 | STENTY WIEŃCOWE KOBALTOWO-CHROMOWE POKRYTE SUBSTANCJĄ ANTYMITOTYCZNĄ SIRO-LIMUS - POLILAKITYD 1. Stent kobaltowo-chromowy 2. Ciśnienie nominalne 11 atm. 3. Rodaj konstrukcji/ liczba konektorów - 2 komór-ki/2 konektory 4. Długości: 8 mm do 40 mm; Średnice: 2,0 mm do 4,0 mm 5. grubość przęsęł - 68 µm SV, 79 µm MV 6. typ powłoki lekowej - Sirolimus - Polilaktid 7. powierzchnia platformy - mikropory 8. lokalizacja powłoki lekowej - abluminalnie stent/balon 9. Dawka leku - 2.60 μg/mm2; 10. Biodegradowalny polimer; 11. Profil przejścia dla stentu 2,5 mm - 0,035“ Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry | szt. | 400
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
Uwaga: wymagany depozyt w ilości 60 sztuk dla poz. 1 ,60 sztuk dla poz.2 (komis) w każdej z dwóch pracowni: Pracowni Kardiologii Inwazyjnej w Poznaniu oraz w Kowanówku
Depozyt lokalizacja:
Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań
Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki / Kowanówko - Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca
Uwaga: wymagany depozyt w ilości 5 sztuk dla poz. 3 (komis) w każdej z dwóch pracowni: Pracowni Kardiologii Inwazyjnej w Poznaniu oraz w Kowanówku
Depozyt lokalizacja:
Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań
Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki / Kowanówko - Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca
Uwaga: wymagany depozyt w ilości 20 sztuk dla poz. 4 (komis) w każdej z dwóch pracowni: Pracowni Kardiologii Inwazyjnej w Poznaniu oraz w Kowanówku
Depozyt lokalizacja:
Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań
Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki / Kowanówko - Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 12
| SZW/DZP/40/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 12 CEWNIKI BALONOWE WYSOKOCIŚNIENOWE DO STANDARDOWEGO PTCA
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | CEWNIKI BALONOWE WYSOKOCIŚNIE-NOWE DO STANDARDOWEGO PTCA 1. Wymagane ciśnienia - nominalne min. 12 atm. - „rated burst” 18 atm. Dla wszystkich rozmiarów balonów 2. Minimalny wymagany przedział długości balonu od 6 mm do 25 mm 3. Średnice: od 1,5 mm do 5 mm, 4. Crossing profile max. 0,027” dla balonu 3,0 mm 5. Profil wejścia nie więcej niż 0,018” 6. Pokrycie balonu substancją Hydrofilną 7. Cewnik balonowy kompatybilny z cewnikiem 5 F we wszystkich rozmiarach Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdza-jące w/w parametry | szt. | 1350
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
Uwaga: wymagany depozyt w ilości 60 sztuk (komis) w każdej z dwóch pracowni: Pracowni Kardiologii Inwazyjnej w Poznaniu oraz w Kowanówku
Depozyt lokalizacja:
Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań
Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki / Kowanówko - Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 13
| SZW/DZP/40/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 13 CEWNIK BALONOWY DO ZMIAN CIASNYCH, TRUDNODOSTĘPNYCH, W NACZYNIACH KRĘTYCH
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | CEWNIK BALONOWY DO ZMIAN CIA-SNYCH, TRUDNODOSTĘPNYCH, W NACZY-NIACH KRĘTYCH 1. Wymagane ciśnienia - nominalne 6-8 atm. - RBP 12-14 atm. 2. Wymagany przedział długości balonu od 6 mm do 30 mm. 3. Rozmiary: od 1,25 mm do 4 mm, (zmiana średni-cy co 0,25 mm dla rozmiarów od 2,0 – 4,0 mm) 4. Liczba dostępnych rozmiarów balonów - mini-mum 60 5. Pokrycie balonu zapobiegające przemieszczaniu się podczas inflacji 6. Profil końcówki atakującej balonu 0,016” 7. Crossing profile: dla balonu 1,25 mm max. 0,020'' 8. Budowa balonu o średnicy 1,25 mm umożliwiają-ca przechodzenie przez bardzo ciasne zmiany i łatwy dostęp do bocznic Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzają-ce w/w parametry | szt. | 1200
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
Uwaga: wymagany depozyt w ilości 60 sztuk (komis) w każdej z dwóch pracowni: Pracowni Kardiologii Inwazyjnej w Poznaniu oraz w Kowanówku
Depozyt lokalizacja:
Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań
Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki / Kowanówko - Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 14
| SZW/DZP/40/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 14 CEWNIK BALONOWY DO PREDYLATACJI I CTO
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | CEWNIK BALONOWY DO PREDYLATACJI I CTO 1. Wymagane ciśnienia - nominalne max. 6 atm. - „rated burst” min. 14 atm. dla balonu 3,0 mm. 2. Minimalny wymagany przedział długości balonu od 8 mm do 20 mm. oraz 30 mm (dla średnic 2,0 – 4,0 mm) 3. Średnice: od 1,2 mm do 4 mm 4. W średnicy 1.20 oraz 1.50mm dostępne dwie sztywności szaftu do zmian krętych i CTO 5. Pokrycie balonu hydrofilne 6. Końcówka balonu – profil końcówki atakującej balonu nie więcej niż 0,017” dla wszystkich rozmia-rów 7. Możliwość zwiększenia średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o ponad 6% dla wszyst-kich rozmiarów Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdza-jące w/w parametry | szt. | 2050
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
Uwaga: wymagany depozyt w ilości 60 sztuk (komis) w każdej z dwóch pracowni: Pracowni Kardiologii Inwazyjnej w Poznaniu oraz w Kowanówku
Depozyt lokalizacja:
Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań
Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki / Kowanówko - Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 15
| SZW/DZP/40/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 15 CEWNIKI BALONOWE WYSOKOCIŚNIENIOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ STOSOWANIA BARDZO WYSOKICH CIŚNIEŃ
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | CEWNIKI BALONOWE WYSOKOCIŚNIE-NIOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ STOSOWANIA BARDZO WYSOKICH CIŚNIEŃ 1. Balon non-compliant 2. Ciśnienia: - Nominalne: minimum 10 atm. - RBP: minimum 18 atm. 3. Długości balonów: od 6 do 27 mm 4. Średnica: od 2,0 mm do 5,0 mm 5. Pokrycie balonu 6. Trwałość kształtu – nie odkształca się po pierw-szym wypełnieniu 7. Crossing profile dla balonu 3,0 mm – max. 0,026” 8. Entry profile: dla balonu 3,0 mm - max. 0,015” Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry | szt. | 1000
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
Uwaga: wymagany depozyt w ilości 60 sztuk (komis) w każdej z dwóch pracowni: Pracowni Kardiologii Inwazyjnej w Poznaniu oraz w Kowanówku
Depozyt lokalizacja:
Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań
Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki / Kowanówko - Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 16
| SZW/DZP/40/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 16 PROWADNIKI HYDROFILNE
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | PROWADNIKI HYDROFILNE 1.Długość 150, 180, 260 cm 2. Średnica 0,035” 3. Pokryty substancją hydrofilną 4. Końcówka miękka, prosta i zagięta 5. Rodzaj materiału - rdzeń nitinolowy Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdza-jące w/w parametry | szt. | 400
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 17
| SZW/DZP/40/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 17 SPRZĘT DO PCI
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Y - KONEKTOR DO PTCA 1. Ergonomiczny kształt przystosowany do obsługi jednoręcznej 2. Światło wewnętrzne 11Fr, regulowane przyci-skiem, łączącym funkcję konektora typu push-pull i typu screw 3. Szczelność zastawki do 400KPa potwierdzona przez producenta sprzętu 4. Wykonany z przezroczystego materiału PCV medycznego 5. Dren 25 cm z kranikiem Trójdrożnym 6. W ramach zadania dostępna wersja pracująca w 3 pozycjach : otwarta, półotwarta, zamknięta , typ push- click Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdza-jące w/w parametry | szt. | 5800
2 | STRZYKAWKI CIŚNIENIOWE DO PTCA (INFLATORY) 1. Zakres ciśnień min. 0 – 30 atm 2. Pojemność strzykawki min. 20 ml z podziałką 3. Inflator z przezroczystym, ergonomicznym uchwytem pistoletowym 4. Mechanizm blokujący w formie przycisku (moż-liwość zwolnienia zabezpieczenia przy pomocy jednego palca ręki trzymającej inflator) 5. Budowa umożliwia precyzyjne wykonanie inflacji jak i szybkiej deflacji, strzykawka przystosowana do obsługi jednoręcznej. 6. Przezroczysty cylinder ułatwiający kontrolę wizu-alną i odpowietrzanie 7. Czytelna tarcza manometru – fluorescencyjna 8. Dokładność pomiarów +/- 1 ATM 9. Wysokociśnieniowy dren z trójdrożnym krani-kiem odcinającym i adapterem rotacyjnym Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdza-jące w/w parametry | szt. | 5800
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 18
| SZW/DZP/40/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 18 CEWNIK BALONOWY DO KONTRAPULSACJI WEWNĄTRZAORTALNEJ Z CZUJNIKIEM DO POMIARU CIŚNIENIA
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | CEWNIK BALONOWY DO KONTRAPULSACJI WEWNĄTRZAORTALNEJ Z CZUJNIKIEM DO POMIARU CIŚNIENIA 1. Pełen zakres rozmiarów cewników od 25cc do 40 cc 2. Średnica zewnętrzna balonu umożliwiająca jego wprowadzenie przez koszulkę o średnicy wewnętrz-nej ≤ 8 F 3. Balon wykonany z poliuretanu bez dodatków lateksu 4. Jednakowa średnica zwiniętego balonu i szaftu (bez skoku pomiędzy balonem a szaftem) 5. Wyposażony w dwa markery widoczne w pro-mieniach RTG 6. Cewnik balonowy wraz z zestawem do wprowa-dzenia 7. Koszulka introduktora wyposażona w zastawkę hemostatyczną 8. Prowadnik pokryty PTFE 9. Cewnik balonowy kompatybilny z urządzeniem Datascope SYSTEM 98 XT 10. W zestawie czujnik do pomiaru ciśnień metodą krwawą kompatybilny z urządzeniem Datascope SYSTEM 98 XT Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry | szt. | 4
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 19
| SZW/DZP/40/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 19 STENTGRAFTY DO NACZYŃ WIEŃCOWYCH
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | STENTGRAFTY DO NACZYŃ WIEŃCOWYCH 1. Stenty chromowo – kobaltowe pokryte pasywną powłoką z węglika krzemu, która nie aktywuje płytek krwi i fibrynogenu oraz przyspiesza proces endotelializacji i gojenia naczynia 2. Pokrycie (graft) nakładane metodą elektrospun (nie plecione) 2. Grubość pokrycia 90 µm 3. Crossing profile dla średnicy 3,0 mm: 1,19 mm (0,046”) 4. Ciśnienia dla średnicy 3,0 mm: - Nominalne: 8 atm. - RBP: 16 atm. 5. Dostępne długości: 15; 20; 26 mm 6. Dostępne średnice: 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 mm Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdza-jące w/w parametry | szt. | 10
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
Uwaga: wymagany depozyt w ilości 2 sztuk (komis) w każdej z dwóch pracowni: Pracowni Kardiologii Inwazyjnej w Poznaniu oraz w Kowanówku
Depozyt lokalizacja:
Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań
Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki / Kowanówko - Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 20
| SZW/DZP/40/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 20 URZĄDZENIE DO ZAMYKANIA NAKŁUTYCH TĘTNIC I
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | URZĄDZENIE DO ZAMYKANIA NAKŁUTYCH TĘTNIC 1. Rozmiar 6F 2. Urządzenie działające na zasadzie klipsa nitinolo-wego 3. W zestawie z prowadnikiem Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdza-jące w/w parametry | szt. | 50
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 21
| SZW/DZP/40/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 21 URZĄDZENIE DO ZAMYKANIA NAKŁUTYCH TĘTNIC II
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | URZĄDZENIE DO ZAMYKANIA NAKŁUTYCH TĘTNIC 1. Rozmiar 6F, 8F 2. Urządzenie zamykające miejsce wkłucia całkowi-cie wchłanialnym opatrunkiem kolagenowym 3. W zestawie z prowadnikiem 0,035” lub 0,038” 4. Zamknięcie wkłuć od 5Fdo 8F Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdza-jące w/w parametry | szt. | 500
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 22
| SZW/DZP/40/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 22 ELEKTRODY ENDOKAWITARNE DO CZASOWEJ STYMULACJI SERCA
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ELEKTRODY ENDOKAWITARNE DO CZASOWEJ STYMULACJI SERCA 1. Elektroda dwubiegunowa 2. Długość użytkowa 115 cm 3. Średnice: 4F; 5F; 6F 4. Końcówki: proste i zagięte 5. Cewnik kontrastujący pod RTG 6. Rezystancja < 50 ohmów 7. Odległość pomiędzy elektrodami - 7 mm 8. W zestawie: łączniki ( redukcje) do łączenia elektrody z kablem stymulatora – 1 komplet na każde 5 elektrod Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdza-jące w/w parametry | szt. | 180
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 23
| SZW/DZP/40/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 23 DROBNY SPRZĘT DO PCI
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ADAPTER DO TECHNIKI „KISSING BAL-LOON" 1. Umożliwia jednoczesną inflację dwóch cewników balonowych 2. Umożliwia równoczesne lub stopniowe poszerze-nie zmian na bifurkacjach ( kranik wysokociśnienio-wy trójdrożny) 3. Umożliwia wielokrotna inflacje podczas zabiegu Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzają-ce w/w parametry | szt. | 300
2 | TORQUER DO PCI 1. Ergonomiczny kształt 2. Łatwe nakładanie i przesuwanie po Prowadniku 3. Stabilność mocowania na Prowadniku Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzają-ce w/w parametry | szt. | 1100
3 | PROWADNIK ANGIOGRAFICZNY 1. Długość 200 cm 2. Średnica 0,035 3. Giętki, atraumatyczna końcówka typu „J” 4. Dobrze widoczny w skopii Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzają-ce w/w parametry | szt. | 280
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 24
| SZW/DZP/40/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 24 CEWNIK DO ODSYSANIA ŚWIEŻYCH SKRZEPLIN
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | CEWNIK DO ODSYSANIA ŚWIEŻYCH SKRZEPLIN 1. Długość robocza systemu 140 cm. 2. Światło aspiracyjne 0,045'' (1,15mm) 3. Zestaw zawierający: - cewnik, - 2 strzykawki 30ml każda, (z systemem blokują-cym) - przedłużacz - zastawka jednokierunkowa - filtr w postaci koszyczka 4. Siła aspiracji 13.5 mN 5. Dobrze widoczny w skopii marker - 1 cm od końca dystalnego. 6. Cewnik kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6 i 7 F Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzają-ce w/w parametry | szt. | 130
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 25
| SZW/DZP/40/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 25 OKLUDERY ZBUDOWANE Z DWÓCH DYSKÓW DO ZAMYKANIA NIEPRAWIDŁOWEJ KOMUNIKACJI MIĘDZYPRZEDSIONKOWEJ TYPU ASD I PFO
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | OKLUDERY ZBUDOWANE Z DWÓCH DYSKÓW DO ZAMYKANIA NIEPRAWIDŁOWEJ KOMUNIKACJI MIĘDZYPRZEDSIONKOWEJ TYPU ASD I PFO 1. Budowa okludera w kształcie dwóch dysków połączone talią (częścią środkową) wypełniającą otwór 2. Dostępne rozmiary okluderów do PFO: 18mm, 25mm, 30mm, 35mm 3. Okludery współpracujące z koszulkami: 8F dla rozmiaru 18,25 i 30mm; 9F dla rozmiaru 35mm 4. Powłoka zapewniająca 100% blokadę uwalnia-nia jonów niklu - umożliwiająca zastosowanie okludera u osób z alergią na nikiel. 5. Możliwość zamknięcia ubytków przednio-górnych, bez rąbka aortalnego 6. Dostępne rozmiary okluderów do ASD od 8mm do 40mm. 7. Okludery współpracujące z koszulkami: - 6-7F dla rozmiarów - 8 do 10mm, - 8-9F dla rozmiarów - 12 do 16mm, - 10-12F dla rozmiarów - 18 do 28mm, - 12-14F dla rozmiarów - 30 do 40mm. 8. W zestawie: koszulka, lider angiograficzny Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdza-jące w/w parametry | szt. | 18
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 26
| SZW/DZP/40/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 26 OKLUDERY ZBUDOWANE Z DWÓCH DYSKÓW DO ZAMYKANIA NIEPRAWIDŁOWEJ KOMUNIKACJI MIĘDZYPRZEDSIONKOWEJ TYPU ASD I PFO
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | PROWADNIKI DO FFR 1. Prowadnik pomiarowy zbudowany na bazie pro-wadnika angioplastycznego typu Ballance Middle Weight 2. Średnica 0,014” 3. Pokrycie PTFE na części sztywnej 4. Końcówka dystalna dobrze widoczna w skopii RTG, do manualnego kształtowania – 3 cm 5. Powłoka hydrofilna na części elastycznej 6. Prowadnik przystosowany do pomiaru FFR, CFR, temperatury wewnętrznej 7. Prowadniki bezprzewodowe – dane przesyłane do aparatu pomiarowego w technologii radiowej Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzają-ce w/w parametry | szt. | 190
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 27
| SZW/DZP/40/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 27 ZESTAW DO ATEREKTOMII ROTACYJNEJ
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | KONSOLA ELEKTRONICZA ROTAPRO - DZIERŻAWA (PO JEDNEJ SZTUCE DO KAŻ-DEJ PRACOWNI TJ. LUTYCKA I KOWANÓWKO) 1. Konsola elektroniczna kompatybilna z cewnikiem opisanym w poz. C 2. Pełne sterowanie pracą urządzeniaza pomocą przełączników na łączniku 3. Możliwość uzyskania obrotów w zakresie od 0 do 190tys. na minutę Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzające w/w parametry | szt. | 48
2 | PROWADNIK ROTAWIRE 1. Kompatybilny z cewnikiem z wiertłem do arterek-tomii rotacyjnej (Advancer &Burr). 2. Długość 330cm 3. Dostępne 2 sztywności prowadnika: floppy i Extra Support 4. Termin ważności min. 24 miesiące od daty dosta-wy do Zamawiającego* Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzają-ce w/w parametry | szt. | 70
3 | CEWNIK Z WIERTŁEM DO ATEREKTOMII ROTACYJNEJ ZAMONTOWANY NA ŁĄCZNI-KU ROTAPRO 1. Długość cewnika 135cm 2. Zakres wierteł 1,25mm - 2,5mm 3. Współpracujący z konsolą elektroniczną ROTA-Pro 4.Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego* Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzają-ce w/w parametry | szt. | 70
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
Uwaga: wymagany depozyt w ilości 2 sztuk do poz. 2 , 2 sztuk do poz. 3 (komis) w każdej z dwóch pracowni: Pracowni Kardiologii Inwazyjnej w Poznaniu oraz w Kowanówku
Depozyt lokalizacja:
Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań
Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki / Kowanówko - Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 28
| SZW/DZP/40/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 28 CEWNIK BALONOWY UWALNIAJĄCY LEK
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | CEWNIK BALONOWY UWALNIAJĄCY LEK 1. Balon typu semicompliant 2. Wymagane ciśnienia: - nominalne min. 7 atm. - RBP min. 12 atm. 3. Dostępne długości: 10; 15; 20; 25; 30 mm 4. Dostępne średnice: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm 5. Cewnik balonowy kompatybilny z cewnikiem 5 F 6. Crossing profile dla cewnika 3,0 mm: 0,845 mm (0,033”) 7. Substancja uwalniana - Paklitaksel 8. Środek ułatwiający transfer leku do ściany naczy-nia: BTHC 9. Sposób nanoszenia leku: mikropipeting otwartego balonu 10. Dawka leku 3ug/mm2 Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzają-ce w/w parametry | szt. | 50
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
Uwaga: wymagany depozyt w ilości 5 sztuk (komis) w każdej z dwóch pracowni: Pracowni Kardiologii Inwazyjnej w Poznaniu oraz w Kowanówku
Depozyt lokalizacja:
Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań
Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki / Kowanówko - Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 29
| SZW/DZP/40/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 29 CEWNIK DO OCT ORAZ DZIERŻAWA URZĄDZENIA DO OCT
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | OCT – URZĄDZENIE – DZIERŻAWA System obrazowania wewnątrznaczyniowego wyko-rzystujący technikę optycznej koherentnej tomogra-fii. - Długości odcinków obrazowanych to 54 lub 75 mm w jednym pasażu, - Czas trwania pullback 2.1-3 sec - Możliwość obrazowania naczyń do Ø10mm - Możliwość sprzęgnięcia systemu z angiografią (korejestracja), co ułatwia prawidłowe pozycjono-wanie balonów, stentów. - Posiada 2 monitory lub jest zintegrowany z angio-grafem. - Obrazy mogą być archiwizowane w systemie plików DICOM, AVI, PNG na DVD, USB i szpitalnych systemach archiwalnych PACS/RIS - System umożliwia wykonanie pomiaru FFR i in-deksu spoczynkowego. Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzają-ce w/w parametry | szt. | 24 (1 SZT. NA 24 MIES.)
2 | CEWNIK DO OCT 1. Dostarcza światło podczerwone o długości fali 1300nm. - Cewnik kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F. - Kompatybilny z prowadnikiem 0.014”. - Długość użytkowa sondy 135 cm. - Długoś odcinka Rx 23 mm. - Shaft 2.7F. - Dostępne długości pasażu 54 lub 75 mm. - Sensor umieszczony 27 mm od wierzchołka dystal-nego. - Przepłukiwany kontrastem - Sonda pokryta warstwą hydrofilną. - 3 znaczniki rentgenowskie dla lepszego pozycjono-wania (na końcu dystalnym, przy soczewce i proksy-malnie 50 mm od soczewki. - W zestawie sterylna, teleskopowa osłona modułu sterującego jednorazową sondą i 3ml zakręcana strzykawka do przepłukiwania. - Markery głębokości 90-100cm. 2. Współpracuje z urządzeniem OCT o poniższych parametrach Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzają-ce w/w parametry | szt. | 100
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
Uwaga: wymagany depozyt w ilości 3 sztuki (komis) w każdej z dwóch pracowni: Pracowni Kardiologii Inwazyjnej w Poznaniu oraz w Kowanówku
Depozyt lokalizacja:
Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań
Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki / Kowanówko - Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 30
| SZW/DZP/40/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 30 CEWNIK ULTRASONOOGRAFICZNY DO BADANIA IVUS
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | CEWNIK ULTRASONOOGRAFICZNY DO BADANIA IVUS - GŁOWICA 1. Głowica - częstotliwość 60 MHz/40 MHz na jednym cewni-ku - głowica mechaniczna - czas trwania impulsu (usec) – 0,034 - rozdzielczość osiowa (µm) – 40 µm - rozdzielczość poprzeczna (µm) – 90 µm - penetracja tkanek miękkich (mm) >2,5 mm - prędkość (pullback) – (mm/s) – 0,5;1;2,5;5;10 mm/s – pięć prędkości - maksymalna długość (pullback) – (mm) – 120 mm - separacja ramki (µm) – 17 do 170 µm - kompatybilna z cewnikami o średnicy 6F 2. Współpracuje z urządzeniem IVUS o poniższych parametrach Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzają-ce w/w parametry | szt. | 200
2 | IVUS – URZĄDZENIE – DZIERŻAWA - Aparat w formie monitora, łatwy do zintegrowania w pracowni hemodynamicznej. - Ekran dotykowy umożliwiający i ułatwiający szybką analizę obrazów (ekran dotykowy SXGA prze-kątna 48 cm (19 cali)) - Intuicyjne oprogramowanie. - Dwie częstotliwości obrazowania (40 i 60 MHz) na jednej głowicy. - Prędkość zapisu (pullback) - (mm/s) – 0,5;1;2,5;5;10 mm/s - Maksymalna długość (pullback) –(mm) – 120 mm - Pullback zintegrowany z urządzeniem Wymiary Konsola 43,75 cm × 36,5 cm × 7,5 cm Wózek - Średnica podstawy: 63,5 cm Wysokość: od 87,0 cm do 115,0 cm Waga Konsola 7,5 kg Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzają-ce w/w parametry | szt. | 48 (2 SZT. NA 24 MIES.)
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
Uwaga: wymagany depozyt w ilości 2 sztuk (komis) w każdej z dwóch pracowni: Pracowni Kardiologii Inwazyjnej w Poznaniu oraz w Kowanówku
Depozyt lokalizacja:
Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań
Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki / Kowanówko - Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 31
| SZW/DZP/40/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 31 OKLUDERY SAMOCENTRALIZUJĄCE DO ZAMYKANIA NIEPRAWIDŁOWEJ KOMUNIKACJI MIĘDZYPRZEDSIONKOWEJ TYPU ASD I PFO
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | OKLUDERY SAMOCENTRALIZUJĄCE DO ZAMYKANIA NIEPRAWIDŁOWEJ KOMUNI-KACJI MIĘDZYPRZEDSIONKOWEJ TYPU ASD I PFO 1. Samocentralizacja okludera w ubytku 2. Mechanizm zamknięcia ubytku poprzez wypełnie-nie otworu przez część środkową okludera 3. Zakres części środkowej okludera do zamykania ASD od 4 do 40 mm, umożliwiający zamykanie małych, średnich, dużych i bardzo dużych ubytków. Przy czym w zakresie średnic od 4 do 20 mm wyma-gana jest dostępność okluderów o wielkości części środkowej rosnącej co 1 mm (np. 15mm, 16mm, 17mm itd.) a w zakresie średnic od 22 do 40 mm, okluderów o wielkości części środkowej rosnącej co najwyżej o 2 mm 4. Możliwość zamknięcia ubytków przednio-górnych, bez rąbka aortalnego 5. Możliwość wprowadzenia implantu do zamykania ASD przez koszulki wprowadzające o wielkości: dla implantów o średnicach części środkowej od 4 do 10 mm koszulka 6 French od 11 do 17 mm koszulka 7 French od 18 do 19 mm koszulka 8 French od 20 do 24 mm koszulka 9 French od 26 do 30 mm koszulka 10 French od 32 do 40 mm koszulka 12 French 6. Dostępność okluderów do zamykania PFO o średnicach dysku prawostronnego 18, 25, 30, 35 mm 7. Możliwość wprowadzenia implantu do zamykania PFO przez koszulki dostarczające o wielkości: Dla implantów o średnicach dysku prawostronnego 18, 25, 30 mm - koszulka 8 French, 35 mm – koszulka 9 French 8. W zestawie: koszulka, lider angiograficzny Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzają-ce w/w parametry | szt. | 15
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 32
| SZW/DZP/40/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 32 STENTY KOBALTOWO – CHROMOWE POKRYTE SUBSTANCJĄ ANTYMITOTYCZNĄ DO NACZYŃ KRĘTYCH I ZMIAN TRUDNO DOSTĘNYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ SKRÓCENIA DAPT DO 1 MIESIĄCA
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | STENTY KOBALTOWO – CHROMOWE PO-KRYTE SUBSTANCJĄ ANTYMITOTYCZNĄ DO NACZYŃ KRĘTYCH I ZMIAN TRUDNO DOSTĘNYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ SKRÓCENIA DAPT DO 1 MIESIĄCA 1. Platforma stentowa kobaltowo-chromowa wyko-nana w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo z Platynowo- Irydowym rdzeniem poprawiającym widoczność w trakcie zabiegu 2. 1-miesięczna terapia DAPT u pacjentów z wyso-kim ryzykiem krwawienia 3. Ciśnienie nominalne - 12 atm. w pełnym zakresie rozmiarów; ciśnienie RBP 18 atm. w pełnym zakre-sie rozmiarów 4. Profil przejścia 0,041” dla średnicy 3,0 mm 5. Dostępne średnice stentu: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm; dostępne długości stentu: 8; 12; 15; 18; 22; 26; 30; 34; 38 mm 6. Budowa stentu otwartokomórkowa 7. Stenty nadające się do stentowania zarówno krętych jak i trudno dostępnych naczyń 8. Maks. rozszerzenie stentu do 5,0 mm dla stentów o średnicach 3,5 i 4,0 mm 9. Biokompatybilny polimer składający się z dwóch warstw: hydrofilnej i hydrofobowej, kontrolujący uwalnianie leku 10. Substancja czynna – Zotarolimus (pochodna Sirolimusu) Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzają-ce w/w parametry | szt. | 500
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
Uwaga: wymagany depozyt w ilości 20 sztuk (komis) w każdej z dwóch pracowni: Pracowni Kardiologii Inwazyjnej w Poznaniu oraz w Kowanówku
Depozyt lokalizacja:
Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań
Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki / Kowanówko - Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 33
| SZW/DZP/40/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 33 STENTY WIEŃCOWE KOBALTOWO-CHROMOWE POKRYTE SUBSTANCJĄ ANTYMITOTYCZNĄ - EVEROLIMUS
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | STENTY WIEŃCOWE KOBALTOWO-CHROMOWE POKRYTE SUBSTANCJĄ AN-TYMITOTYCZNĄ - EVEROLIMUS 1. Stent kobaltowo-chromowy 2. Hybrydowa budowa: zamknięte komórki brzego-we i otwarte wewnątrz 3. Ciśnienia wymagane: nominalne ≥ 8 atm. RBP ≥ 14 atm. 4. Profil przejścia : 0,99mm/0,039” ( dla średnicy 3,00 mm) 5. Średnice: 2,0 mm do 4,5 mm 6. Długości: 8 mm do 48 mm 7. Stent kompatybilny z cewnikiem 5 Fr dla wszyst-kich rozmiarów 8. Grubość ściany stentu (strut): 50µm 9. Stent pokryty lekiem (everolimus) na biodegra-dowalnym polimerze. Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzają-ce w/w parametry | szt. | 160
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
Uwaga: wymagany depozyt w ilości 20 sztuk (komis) w każdej z dwóch pracowni: Pracowni Kardiologii Inwazyjnej w Poznaniu oraz w Kowanówku
Depozyt lokalizacja:
Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań
Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki / Kowanówko - Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 34
| SZW/DZP/40/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 34 STENTY WIEŃCOWE KOBALTOWO-CHROMOWE POKRYTE SUBSTANCJĄ ANTYMITOTYCZNĄ SIROLIMUS
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | STENTY WIEŃCOWE KOBALTOWO-CHROMOWE POKRYTE SUBSTANCJĄ AN-TYMITOTYCZNĄ SIROLIMUS 1. Stent kobaltowo-chromowy 2. Ciśnienia wymagane: Nominalne (dla średnicy 3,0) = 10 atm.; RBP = 16 atm. 3. Średnice: 2,0 mm do 4,5 mm 4. Długości: 8 mm do 48 mm dla pełnego zakresu średnic 5. Grubość ściany stentu: 0,0024“ (60µ) 6. Stent pokryty lekiem (sirolimus) na biodegrado-walnym polimerze. Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzają-ce w/w parametry | szt. | 130
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
Uwaga: wymagany depozyt w ilości 20 sztuk (komis) w każdej z dwóch pracowni: Pracowni Kardiologii Inwazyjnej w Poznaniu oraz w Kowanówku
Depozyt lokalizacja:
Siedziba: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Lutycka 7/19, 60-479 Poznań
Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki / Kowanówko - Pracownia Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## pakiet 35
| SZW/DZP/40/2023 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie 35 ZESTAW DO NAKŁUCIA OSIERDZIA
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ZESTAW DO NAKŁUCIA OSIERDZIA 1. Igła punkcyjna do nakłucia 18G x 120 mm 2. Kaniula 0,9 x 70 mm 3. Rozszerzadło i koszulka hemostatyczna 6F/9F 4. Miniskalpel 5. Pojemnik na wydzielinę 1,5 L 6. Urządzenie ssące z portem bocznym, z dwoma zintegrowanymi jednodrożnymi zastawkami i dwu-drożnymi kranikami odcinającymi 7. Strzykawka 60 ml z końcówką typu Luer lock 8. Strzykawka 10 ml z końcówką typu Luer lock 9. Prowadnik J, 0,035”, długości 100 cm 10. Cewnik do drenażu typu Pigtail (7F/9F) wyko-nany z materiału kontrastującego pod RTG, długości 500 mm 11. Całość zapakowana w chustę dwuwarstwową Załączyć oryginalne ulotki producenta potwierdzają-ce w/w parametry | szt. | 10
RAZEM | [5 empty] | X | X |  | X
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.