Bydgoszcz dnia: 2023-06-12

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 4451/ 2023

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa lasera mikropulsowego podczerwonego” – znak sprawy 69/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE

- Dotyczy Specyfikacja techniczna – Załącznik nr 5 do SWZ - Specyfikacja techniczna

Czy Zamawiający dopuści laser rok produkcji 2022 o parametrach:

| Typ lasera: /DPSS/ medium krystaliczne pompowane diodami |  |
| --- | --- |
| Długość fali – 810 nm do zabiegów m.in. |  |
| Rodzaj pracy – fala ciągła lub impulsowa |  |
| Czas trwania impulsu 0,01 s – 3,0 s |  |
| Możliwość podłączenia sond do cyklofotokoagulacji i innych np. do zabiegów endo |  |
| Czas przerwy między impulsami 0,01 s - 3,0 s |  |
| Regulacja mocy promieniowania 50 mW – 3000 mW |  |
| Ekran sterujący na konsoli – 7 calowy dotykowy wyświetlacz |  |
| Tryb mikrosekundowy SUBTRESHOLD Czas trwania : 0.01 - 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 10 - 90 s cykl : 5%, 7.5%, 10%, 12.5%, 15%, 20%, 25%, 30%, 31.3% okres: 0.01 - 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 10.0 s i OFF |  |
| Klasa bezpieczeństwa IV (4) |  |
| Konsola lasera odłączana od lampy szczelinowej, dająca możliwość jej przeniesienia i pracy z endosondami na bloku operacyjnym – w komplecie specjalna walizka transportowa |  |
| Panel sterowania dotykowy zdejmowany w przypadku używania do pracy endo- np. na bloku operacyjnym |  |
| przewodowy) footswitch, umożliwiający sterowanie laserem na bloku operacyjnym |  |
| LASER CELOWNICZY |
| ## Typ lasera: diodowy czerwony |  |
| ## Długość fali – 635- 653 nm |  |
| Moc regulowana stopniowo w zakresie 0,1mW - 1 mW |  |
| Chłodzenie konwekcyjne powietrzem |  |
| Klasa bezpieczeństwa II (2) |  |

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

PYTANIE

- Dotyczy Załącznik nr 5. Pkt.24  Warunki gwarancji i serwisu

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w punktu na:

Czas reakcji serwisu na zgłoszenie (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. W uzasadnionych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu za zgodą Zamawiającego.

Uzasadnienie: Reakcja autoryzowanego serwisu i przyjęcie zgłoszenia w dni robocze może nastąpić w 48h, jednak w momencie przystąpienia do naprawy czas na przyjazd serwisu do Zamawiającego jest nierealny i spowoduje naliczenie kar umownych brak rozpoczęcia naprawy i wzbogacenie się w tym przypadku Zamawiającego co jest w sprzeczności funkcją kary umownej określonej przez przepisy kodeksu cywilnego.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

PYTANIE

- Dotyczy Załącznik nr 5 Pkt.25  Warunki gwarancji i serwisu

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w punktu  na:

Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 5 dni roboczych) liczony od momentu podjęcia naprawy. W uzasadnionych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu za zgodą Zamawiającego.

Uzasadnienie: Wykonawca, który jest autoryzowanym serwisem oferowanego sprzętu medycznego przez wieloletnie doświadczenie sugeruje Zamawiającemu iż wymieniony w specyfikacji czas tj. 24 godziny jest bardzo krótki, a wręcz nie możliwy do wykonania, z uwagi na odległość dzielącą Zamawiającego od Wykonawcy. Brak naprawy w terminie wymaganym przez Zamawiającego spowoduje naliczenie kar umownych, co jest sprzeczne  z PZP i wyrokami KIO, gdyż chroni tylko jedną stronę umowy tj. Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

PYTANIE

- Dotyczy Załącznik nr 5. Pkt.26  Warunki gwarancji i serwisu

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/ punktu na:

Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 14 dni roboczych) liczony od momentu podjęcia naprawy. W uzasadnionych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu za zgodą Zamawiającego.

Uzasadnienie:

Wykonawca nie może być zobligowany do ponoszenia negatywnych konsekwencji okoliczności, na które nie ma wpływu. Części zamienne często muszą być sprowadzone od producenta zagranicznego, przez co czas naprawy urządzenia może się wydłużyć.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

PYTANIE

- Dotyczy Załącznik nr 5 Pkt.29  Warunki gwarancji i serwisu

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w punktu na:

Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 30 dni.

Uzasadnienie: Wykonawca nie ma wpływu na transport części zamiennych urządzenia, które mogą być (choć nie muszą) konieczne do prawidłowego działania urządzenia. Tak dzieje się też w przypadku, kiedy zaleca się wysłanie urządzenia bezpośrednio do producenta. W/w zapis w pierwotnej wersji chronił interesy tylko jednej strony i zmusza Wykonawcę do zwiększenia kwoty zakupu sprzętu wliczając w to ewentualne kary umowne lub posiadaniu na stanie zastępczego sprzętu  o takich samych parametrach przez cały okres gwarancji, co jest niewykonalne z punktu widzenia Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści laser mikropulsowy podczerwony z 2021 roku, fabrycznie nowy?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

PYTANIE

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie o poniższych parametrach: Laser mikropulsowy. L.p.; Parametry ogólne. 1.; Fotokoagulacja siatkówki (fotokoagulacja siatkówki przy użyciu endosond, retinopatia cukrzycowa, centralna chorioretinopatia surowicza, cukrzycowy obrzęk plamki, odwarstwienia siatkówki, przedarcia siatkówki); jaskra (cyklofotokoagulacja).. 2.; Długość fali 810 nm.. 3.; Klasa lasera 4.. 4.; Moc lasera 50-3000 mW.. 5.; Tryb pracy: CW, shortpulse.. 6.; Częstotliwość trwania pulsu CW: 1ms-10 000 ms.. 7.; Interwał pulsu: 1 ms – 10 000 ms.. 8.; Tryb Shortpulse: częstotliwość trwania pulsu 0.01-9.5 ms, interwał: 0.1-9.5 ms.. 9.; Termiczny system chłodzenia elektrycznego; nie wymaga żadnych szczelin wentylacyjnych, tworząc hermetycznie zamkniętą jednostkę, zapewniając bezpyłowy system.. 10.; Szybki czas uruchomienia lasera.. 11.; Obudowa wykonana z wysokiej jakości aluminium.. 12.; Oddzielne tryby menu dla trybów CW oraz shortpulse. Intuicyjny dla użytkownika interfejs.. 13.; Automatyczne rozpoznanie oryginalnych części i sond laserowych.. 14.; Dotykowy, szklany wyświetlacz z możliwością odłączenia.. 15.; Łatwy transport, dzięki niewielkim wymiarom oraz dedykowanej, przenośnej walizce.. 16.; Promień celujący emitowany przez czerwoną diodę laserową o długości fali 635 nm. Klasa lasera 2.. 17.; Możliwość zastosowania sond do transkleralnej cyklofotokoagulacji TSCP; Sond do TSCP wraz z możliwością zastosowania trybu shortpulse Możliwość zastosowania endosond w rozmiarze 20, 23, 25, 27 G.. 18.; Możliwość współpracy z oftalmoskopem pośrednim.. 19.; Wymiary: max 25.0x22.0x10.5 cm.. 20.; Waga: 7.0 kg. 21.; Zasilanie: 100-240V, 50/60Hz.. 22.; Dedykowany stolik elektryczny.. Wyposażenie:. 23.; Sonda TSCP CW. Jednorazowa sonda G-Probe. Zakrzywiona końcówka umożliwia trzymanie sondy prostopadle do twardówki. Brak oznaczenia czasowego. 1 szt.. 24.; Sonda TSCP SP. Specjalnie dedykowana sonda do zabiegów mikropulsowych (shortpulse). Brak oznaczenia czasowego Możliwość zastosowania sondy w trybie malowania. 1 szt..

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

8  PYTANIE

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem pakietu startowego sond w postaci jednej sondy do leczenia wiązką przerywaną/pulsacyjną - mikropulsową oraz jednej sondy do leczenia wiązką ciągła (CPC)? Czy Zamawiający dopuści urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2022?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga dostarczenia sond opisanych w specyfikacji technicznej. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający

Wyk w 2 egz.

Egz 1 – A/a Kancelaria  T2612  B 5

Egz 2 – Wykonawcy poprzez : str  intern 10wsk.mil.pl,  i platf.: e-propublico, SZP

Wyk. D. Wojcieszak tel. 261 417 448