| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # BEZPRZEWODOWY, WSPOMAGANY PRÓŻNIĄ SYSTEM DO BIOPSJI PIERSI | 1 komplet |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Uchwyt wielorazowego użytku, niejałowy, autonomiczny, ręczny, elektromechaniczny przyrząd do biopsji ze wspomaganiem podciśnieniowym, składający się z akumulatora litowo-polimerowego i ładowarki z sieciowym przewodem zasilającym oraz adapterami. | TAK |  |
|  | Siła pompy próżniowej 483 mm Hg | TAK |  |
|  | Select Grip – opcja wyboru przycisku uruchamiania biopsji, pozwalająca operatorowi wybrać preferowane ułożenie w dłoni | TAK |  |
|  | Wskaźnik naładowania akumulatora i wskaźnik błędu | TAK |  |
|  | Igły biopsyjne w ilości 15 szt. (13G – 5 szt. i 10G – 10 szt.) Znaczniki tkankowe w ilości 10 szt. Rozmiar znaczników do ustalenia z Zamawiającym. | TAK |  |
|  | Igły jednorazowego użytku. - Rozmiar 13G i 10G - Wymiary igły 13G: - Długość bez kaniuli: 13,6cm - Długość z kaniulą 12,3cm - Długość komory biopsyjnej 18,4mm - Długość ostrza: 10mm (od końca komory biopsyjnej do końca igły) - Rotacja noża: 900 obrotów na minutę - Średnia masa próbki: 60,3mg - Siła penetracji: 2,7lbF z kaniulą 1,8lbF bez kaniuli. - Możliwość pobrania wielu próbek tkanki z jednego wkłucia - Igła bez wystrzału - Obracanie igły o 360 stopni - umożliwiające dopasowanie otworu komory biopsyjnej do sposobu podejścia do zmiany chorobowej - Zintegrowana współosiowa kaniula umożliwiająca umieszczenie znaczników w tkankach po biopsji - Igła wyposażona w koszyk na bioptaty - przezroczysty pojemnik pozwala na obejrzenie tkanki - 3-częściowy system sprawiający, że możliwe jest bezdotykowe przeniesienie tkanki do badania histopatologicznego. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2022/2023. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. - Uwaga: Zamawiający wymaga certyfikowanego szkolenia z zakresu obsługi przedmiotu zamówienia | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |