| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # System ogrzewania pacjenta jednorazowy | 2 komplety |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne: |  |  |  |
|  | System ogrzewania pacjenta za pomocą przewodzenia ciepłego powietrza od urządzenia do koca na pacjenta. | TAK |  |
|  | System złożony z urządzenia grzewczego oraz kołderek, kocy grzewczych różnego typu dla pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i dorosłych | TAK |  |
|  | Możliwość mocowania ogrzewacza: - do stojaka do kroplówek, - łóżku pacjenta za pomocą własnych, zintegrowanych uchwytów - postawienia na stole na antypoślizgowych nóżkach | TAK |  |
|  | Wymiary urządzenia nie większe niż: 35 x 25 x 25 cm (Wys. x Szer. x Głęb.) | TAK, podać |  |
|  | Wytrzymała, plastikowa obudowa urządzenia z wewnętrzną strukturą / szkieletem wykonaną z aluminium. | TAK |  |
|  | Brak latexu w jakimkolwiek elemencie konstrukcji urządzenia. | TAK |  |
|  | Masa urządzenia max. 6,5kg | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie 220-240 V, 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Moc elementu grzejnego min. 1200W / VA | TAK, podać |  |
|  | Poziom hałasu podczas pracy urządzenia nie przekraczający 53dB | TAK, podać |  |
|  | Kołderki grzewcze dostępne w min. 9 typach/rozmiarach: kołderka na całe ciało dla dorosłych, kołderka pod ciało dla dorosłych, kołderka na dolną część ciała u dorosłych, kołderka na górną część ciała dla dorosłych, kołderka na tors dla dorosłych, kołderka pediatryczna na całe ciało, kołderka noworodkowa, kołderka w formie tuby/rury grzewczej, sterylna kołderka do stosowania przy zabiegach kardiochirurgicznych. | TAK, wymienić |  |
|  | Kołderki grzewcze posiadające zintegrowany system filtrowania powietrza, minimalizujący prądy powietrzne wokół pacjenta | TAK |  |
|  | Metoda ogrzewania podwójnie filtrowanym powietrzem: filtrowanie powietrza w urządzeniu grzewczym, drugie filtrowanie w kołderce grzewczej. | TAK |  |
|  | Kołderki grzewcze jednorazowego użytku dla jednego pacjenta, przezierne dla promieniowania rentgenowskiego. | TAK |  |
|  | Kołderki dwukolorowe z oznaczeniem strony do kontaktu z ciałem pacjenta. | TAK |  |
|  | Przewód elastyczny łączący urządzenie z kołderką o długości min. 1,8 m | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w zintegrowany uchwyt do umieszczenia przewodu powietrznego w czasie gdy nie jest używany | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wymienny filtr nadmuchiwanego powietrza 0,2 mikrona. | TAK |  |
|  | Min. 4 zakresy temperatur pracy urządzenia: tylko dmuchawa (temperatura otoczenia), 320C; 380C; 430C +/- 10 | TAK |  |
|  | Niski przepływ powietrza nie powodujący zbędnych prądów powietrznych. Akceptowalny zakres przepływu powietrza: max 1000 l/min. | TAK, podać |  |
|  | Zadana temperatura musi odpowiadać temperaturze na końcu wylotu przewodu powietrznego | TAK |  |
|  | Podwójny system zabezpieczenia przed przegrzaniem urządzenia: - pierwsze zabezpieczenie przy temp. 52,0℃+/- 3℃- alarm dźwiękowy i wizualny, wyłączenie grzania i wentylatora. - drugie zabezpieczenie przy temp. 64,0℃ lub mniej - całkowite wyłączenie zasilania urządzenia | TAK, opisać |  |
|  | Zabezpieczenie przed zbyt niską temperaturą: - przy temp. 29.4℃ lub niższej. Alarmy dźwiękowe i wizualne oraz wyłączenie grzałki i wentylatora | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wewnętrzny licznik przepracowanych godzin. Kontrolka optyczna (dioda LED) dająca informację o konieczności wymiany filtra. | TAK |  |
|  | W dostawie z każdym urządzeniem: - Stojak medyczny z regulacją wysokości, z mocowanym koszem do umieszczenia zapasu kołderek grzewczych (1 szt.) - Kołderka grzewcza o wymiarach: 233 cm x 127 cm +/-2 cm na całe ciało pacjenta dorosłego. Dodatkowe zakładki materiału na ramiona i stopy. Kołderka bez lateksu, dwukolorowa, bez perforacji (otworów). Struktura materiału zapewnia filtrowanie nadmuchiwanego powietrza przez całą powierzchnię kołderki. Mocowanie do przewodu powietrznego urządzenia grzewczego za pomocą adaptera zintegrowanego z kołderką. Nie dopuszcza się kołderek z mocowaniem do przewodu grzewczego za pomocą sznurka, nici lub taśmy. Kompatybilne z urządzeniami grzewczymi o niskim przepływie powietrza do 1000 L/min typu WarmAir (urządzenia na wyposażeniu Zamawiającego) - wymagane oświadczenie o kompatybilności wystawione przez producenta kołderek. Przezierna dla promieniowania rentgenowskiego, do użytku u jednego pacjenta - 30 szt. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2022/2023. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |