Bydgoszcz dnia: 2023-06-20

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr  4634/ 23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa sprzętu medycznego” – znak sprawy 74/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE  1

SYSTEM OGRZEWANIA PACJENTA – 2 KPL. – zadanie nr 8

Dot. pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści system do ogrzewania pacjenta posiadający zasilanie bateryjne umożliwiające pracę urządzenia ze wskaźnikiem poziomu naładowania akumulatora z dodatkową informacją dźwiękową niskiego naładowania baterii ale bez możliwości podania czasu pracy na samej baterii ponieważ czas pracy na baterii zależy od wielu czynników np: ilości podłączonych materacy, czy podłączony jest dodatkowo koc, zadanej temperatury itp.?

Dot. pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści system do ogrzewania pacjenta, w którym sterownik może obsłużyć dwa elementy grzewcze jednocześnie  ale bez wymogu funkcji regulacji temperatury niezależnie dla każdego z nich? W praktyce funkcja ta nie jest wykorzystywana ze względu na brak wskazań medycznych i potrzeby takiego różnicowania. Jeżeli Zamawiający zamierza korzystać z dwóch elementów grzewczych na jednym pacjencie to nie ma konieczności ani zaleceń medycznych ustawiania dla nich innych temperatur. Nie da się ogrzewać jednej części ciała do innej temperatury, a drugiej do innej ponieważ ciało ludzkie reguluje własną temperaturę wewnętrznie i  ją uśrednia.

Dot. pkt .11

Czy Zamawiający dopuści system do ogrzewania pacjenta, w którym sterownik może obsłużyć dwa elementy grzewcze jednocześnie  ale bez wymogu funkcji regulacji temperatury autonomicznie dla każdego z nich? W praktyce funkcja ta nie jest wykorzystywana ze względu na brak wskazań medycznych i potrzeby takiego różnicowania. Jeżeli Zamawiający zamierza korzystać z dwóch elementów grzewczych na jednym pacjencie to nie ma konieczności ani zaleceń medycznych ustawiania dla nich innych temperatur. Nie da się ogrzewać jednej części ciała do innej temperatury, a drugiej do innej ponieważ ciało ludzkie reguluje własną temperaturę wewnętrznie i  ją uśrednia.

Dot. Pkt 12

Czy Zamawiający dopuści system do ogrzewania pacjenta z wyświetlaczem cyfrowym pokazującym temperaturę zadaną (zaprogramowaną) oraz zmierzoną temperaturę rzeczywistą pacjenta?

Dot. pkt 12

Czy Zamawiający dopuści system ogrzewania pacjenta z kontrolką, która wskazuje stan nagrzania materaca/koca za pomocą ikon, bez wyświetlania bieżącej temperatury materaca/koca? Wyświetlanie temperatury zadanej oraz moment osiągnięcia tej temperatury w kilka minut poprzez zmianę koloru ikony z niebieskiej (chłodny) na zielony (ok-temperatura zadana) jest najbardziej intuicyjny i pozwala na dużo łatwiejszą oraz szybsza obsługę przez personel.  Najistotniejszymi parametrami są zadana temperatura oraz osiągnięcie tej temperatury. Większa ilość danych oraz funkcji w kontrolce może wprowadzać chaos oraz spowodować możliwość popełnienia błędu przez personel podczas zabiegów. Temperatura ciała  pacjenta (w przypadku podłączenia czujnika zewnętrznego) jest wyświetlana przez cały czas w przypadku naszej kontrolki.

Dot. Pkt 20

Czy Zamawiający dopuści system ogrzewania pacjenta z dwu progowym zabezpieczeniem przed przegrzaniem: próg pierwszy alarm dźwiękowy i wizualny po przekroczeniu temp. 40stC  (przy tym progu wystarczy odpiąć materac/koc do którego przypisany jest alarm a pozostałe podłączone akcesoria mogą kontynuować działanie); próg drugi w którym po osiągnięciu temp. 43stC system zostaje automatycznie wyłączony?

Dot. Pkt 22

Czy Zamawiający dopuści system ogrzewania pacjenta bez złącza wyrównywania potencjału?

Dot pkt 24

Czy Zamawiający dopuści sterownik o wymiarach 183 x 187 x 144 mm (wys. / szer. / gł.)?

Dot pkt 28

Czy Zamawiający dopuści system ogrzewania pacjenta z wielorazowymi elementami grzewczymi w postaci koca przykrywającego pacjenta oraz materacy w różnych wymiarach pod pacjenta?

Dot. Pkt.30 i 31

Czy Zamawiający dopuści system ogrzewania pacjenta z elementem grzewczym w postaci koca przykrywającego pacjenta z jedną stroną grzewczą (wyraźnie oznaczoną) z uwagi na bezpieczeństwo personelu oraz niekontrolowanej utraty ciepła jeżeli koc grzeje w obie strony?

Dot. Pkt. 36

Czy Zamawiający dopuści system ogrzewania pacjenta wykonany w technologii elastycznych polimerów węglowych w której warstwa grzewcza jest pojedynczą, jednolita warstwą polimeru, która na całej powierzchni zachowuje taką samą temperaturę i z tego powodu wystarczy jeden czujnik temperatury, który kontroluje jej całą powierzchnię co pozwala na kontynuację pracy w przypadku mechanicznego uszkodzenia warstwy grzewczej podczas zabiegu (np. skalpelem)?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z zapisami SWZ dla wszystkich pytań

PYTANIE 2

Dot. Pkt 39 i 40

Czy Zamawiający dopuści system ogrzewania pacjenta bez pokrowca zewnętrznego wielokrotnego użytku? Materac, który nie wymaga dodatkowych pokrowców i ma zintegrowane pasy mocujące jest rozwiązaniem dużo wygodniejszym w obsłudze:

- brak pokrowców oznacza, brak dodatkowego elementu wymagającego dezynfekcji i przechowywania,

- zintegrowane pasy mocujące sprawiają, że zamontowanie na stole zabiegowym wymaga minimum wysiłku, oznacza także brak możliwości jakiegokolwiek przesuwania się materaca na stole operacyjnym, gdyż jest on do niego bezpośrednio przymocowany.

Materac przeznaczony do użycia bez pokrowca jest rozwiązaniem  tańszym w eksploatacji oraz dużo bardziej wygodny dla personelu gdyż wystarczy do jedynie zdezynfekować (przetrzeć) po użyciu przed kolejnym pacjentem bez konieczności każdorazowego ściągania pokrowca i zakładania nowego.

Dot. pkt 44

Czy Zamawiający dopuści system ogrzewania pacjenta z kocem na pacjenta o wymiarach 1660x800x40 mm?

Pyt. Dotyczy systemu ogrzewania pacjenta

Czy Zamawiający dopuści system bez konieczności używania pokrowców, ze zintegrowanymi pasami mocującymi materacy grzewczych, ze zintegrowaną warstwą przeciwodleżynową, z możliwością kładzenia pacjenta bezpośrednio na materacach ?

Pyt. Dotyczy systemu ogrzewania pacjenta

Czy Zamawiający wymaga dla zachowania bezpieczeństwa pacjenta, aby uszkodzenie mechaniczne pokrowca materaca/koca podczas trwającej procedury, np. przecięcie skalpelem lub przekłucie, nie powodowało konieczności natychmiastowego zaprzestania jego użytkowania (a tym samym: konieczności przerwania lub zakończenia procedury)?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z zapisami SWZ dla wszystkich pytań

PYTANIE 3

Pyt. Dotyczy systemu ogrzewania pacjenta

Czy Zamawiający wymaga, aby podczas zabiegów trwających ponad 2h nie było zalecane umieszczanie pomiędzy materacem a pacjentem dodatkowej warstwy przeciwuciskowej? Materace wyposażone w zintegrowaną warstwę przeciwodleżynową wymagają minimalnego nakładu pracy ze strony personelu medycznego. Nie wymagają także używania zewnętrzych podkładek zmniejszających ucisk.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z zapisami SWZ

PYTANIE 4

Pyt. Dotyczy systemu ogrzewania pacjenta

Czy Zamawiający wymaga, aby możliwe było umieszczenie pacjenta bezpośrednio na elemencie grzewczym systemu bez konieczności zastosowania bariery ochronnej?

Pyt. Dotyczy systemu ogrzewania pacjenta

Czy Zamawiający wymaga, aby materac nadawał się do ogrzewania zarówno dorosłych jak również pacjentów pediatrycznych oraz neonatologicznych?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z zapisami SWZ dla wszystkich pytań

PYTANIE  5

Pakiet 10

Pytanie dotyczące wymagań technicznych, punkt 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania monitora zasilanego napięciem 100 – 240V z niewymienną, wbudowaną baterią, która pozwala na 3 godziny pracy na w pełni naładowanym akumulatorze.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza

PYTANIE 6

Pakiet 10

Pytanie dotyczące wymagań technicznych, punkt 25

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dotyczącego dostarczenia paszportu technicznego monitora i w zamian dopuszczenie zaoferowanie monitora, który nie wymaga okresowego serwisowania, ale objęty jest 24-miesiączną gwarancją.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający odstępuje od wymogu dotyczącego dostarczenia paszportu technicznego monitora i w zamian dopuszcza zaoferowanie monitora, który nie wymaga okresowego serwisowania, ale objęty jest 24-miesięczną gwarancją.

PYTANIE 7

Pakiet 10

Pytanie dotyczące wymagań technicznych, punkt 31

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania urządzeń objętych serwisem producenta zlokalizowanym w UE. Wyjaśniamy, że w Polsce siedzibę posiada lokalny dystrybutor producenta, który dostarczy sprzęt zastępczy na czas ewentualnych napraw i serwisów.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza

PYTANIE   8

dot. Zał.nr_10_do_SWZ_projekt_umowy, § 2 ust.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu zamontowania, uruchomienia i przeszkolenia personelu w zakresie zad. 4, ze względu na fakt że asortyment dostarczany jest złożony, gotowy do użytku, bardzo prosty w obsłudze, wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z dostarczoną wraz ze sprzętem instrukcją obsługi. Pozostawienie powyższego wymogu w mocy spowoduje niepotrzebne zawyżenia ceny ofertowej.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający odstępuje od wymogu zamontowania, uruchomienia i przeszkolenia personelu w zakresie zad. 4

Zamawiający

Wyk w 2 egz.

Egz 1 – A/a Kancelaria  T2612  B 5

Egz 2 – Wykonawcy poprzez : str  intern 10wsk.mil.pl,  i platf.: e-propublico, SZP

Wyk. D. Wojcieszak tel. 261 417 448