Bydgoszcz dnia: 2023-06-20

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 4647/ 23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# 2 WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa sprzętu medycznego” – znak sprawy 74/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE 12

Dotyczy: Zadanie nr 1, Załącznik nr 11. Tabela. Punkt 17

Wnosimy o wydłużenie czasu reakcji serwisu do max 72 godzin liczonych w dni robocze.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę

PYTANIE 13

Dotyczy: Zadanie nr 1, Załącznik nr 11. Tabela. Punkt 18

Wnosimy o wydłużenie czasu naprawy bez użycia części zamiennych do max 3 dni roboczych. Wskazany przez Zamawiającego czas naprawy - 24 h - jest zdecydowanie za krótki, mając na uwadze, że niektóre naprawy sprzętu mogą być wykonane tylko w placówce serwisowej Wykonawcy.

PROPOZYCJA ODPOWIEDZI

Zamawiający wyraża zgodę

PYTANIE 14

Dotyczy: Zadanie nr 1, Załącznik nr 11. Tabela. Punkt 19

Wnosimy o wydłużenie czasu naprawy z użyciem części zamiennych do max 6 dni roboczych. Wskazany przez Zamawiającego czas naprawy - 48 h - jest zdecydowanie za krótki, mając na uwadze, że niektóre naprawy sprzętu, a w szczególności te wymagające użycia części zastępczych, mogą być wykonane tylko w placówce serwisowej Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę

PYTANIE 15

Dotyczy: Projekt umowy. §2 ust.4

Wnosimy o wydłużenie czasu na dostarczenie sprzęt bez wad i usterek do 5 dni roboczych od dnia stwierdzenia wady w sprzęcie

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę

PYTANIE 16

Dotyczy: Projekt umowy. §8 ust.1.1

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych wnosimy o zmniejszenie kary umownej zawartej w §8 ust 1.1 do 0,3 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z projektem umowy

PYTANIE  17

Dotyczy: Projekt umowy. §8 ust.1.2

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych wnosimy o zmniejszenie kary umownej zawartej w §8 ust 1.2 do 0,3 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z projektem umowy

PYTANIE  18

Dotyczy: Projekt umowy. §8 ust.1.3

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych wnosimy o zmniejszenie kary umownej zawartej w §8 ust 1.3 do 0,3 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki ponad termin wskazany przez Zamawiającego na usunięcie wad.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z projektem umowy

PYTANIE  19

Dotyczy: Projekt umowy. §8 ust.1.4

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych wnosimy o zmniejszenie kary umownej zawartej w §8 ust 1.4 do 0,3 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z projektem umowy

PYTANIE  20

Czy zamawiający dopuści do postepowania i uzna za spełniające SWZ, laser wysokoenergetyczny o parametrach ujętych w załączniku?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z zapisami SWZ

PYTANIE  21

Zadanie nr 8  poprawione

System ogrzewania pacjenta- 2 komplety

Pkt. 1.

Prosimy o dopuszczenie elementów grzewczych wykonanych w technologii włókien węglowych, w

przypadku spełniania pozostałych parametrów określonych w pkt. 2-6.

Pkt. 8.

Prosimy o odstąpienie od wymogu zasilania bateryjnego.

Pkt. 18.

Prosimy o dopuszczenie zabezpieczenia w postaci akustycznych i wizualnych alarmów (komunikaty

alarmowe wyświetlane w języku polskim dla danego kanału, w którym wystąpił błąd):

-wysokiej temperatury - po przekroczeniu temperatury 41,1 °C

- odchylenia temperatury - odchylenie o ± 1 °C w stosunku do temperatury zaprogramowanej

-niedogrzania

-alarm maty/czujnika

Czy Zamawiający będzie oczekiwał alarmu zaniku zasilania?

Pkt. 20.

Prosimy o dopuszczenie:

-zabezpieczenie przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa ponad 41,1st.C przy którym grzanie jest

automatycznie wyłączane.

Pkt. 21.

Prosimy o dopuszczenie jednostki sterującej z możliwością zamocowania do stojaka do kroplówek,

zawieszenia na relingu lub postawienia - w komplecie niezbędny osprzęt.

Pkt. 24.

Prosimy o dopuszczenie wymiarów:187x282x87mm.

Pkt. 25.

Prosimy o dopuszczenie wagi 5,8 kg.

Pkt. 26.

Prosimy o dopuszczenie minimalnego poboru mocy: 350W.

Pkt. 27.

panelu sterowania wyposażonego w monochromatyczny wyświetlacz LCD o przekątnej 3", z

przyciskami pozwalającymi na sterowanie wszystkimi możliwymi kombinacjami systemu ogrzewania

na panelu sterującym

Pkt. 28.

Prosimy o dopuszczenie wielorazowych elementów grzewczych dostępnych w postaci:

-materaców - dedykowanych do ogrzewania pacjenta od spodu i posiadających wbudowaną

warstwę przeciwodleżynową - dostępne wymiary: 190x50x3 cm, 150x50 x3cm, 120x50 x3 cm,

80x50x3 cm, 60x35x2 cm

oraz

- koców - dedykowanych do ogrzewania pacjenta od góry - dostępne wymiary: 190x100 cm,

180x80 cm, 150x80 cm, 120x80 cm, 80x70 cm

oraz

- koców na ramiona i ręce - dedykowanych do ogrzewania pacjenta od góry - dostępne wymiary:

180x45 cm, 150x45 cm

Pkt. 31.

Prosimy o dopuszczenie elementów grzewczych posiadających jedną stronę grzewczą ciepła - z

wyraźnym oznaczeniem.

Informujemy, że tego typu rozwiązanie wpisuje się w ideę ogrzewania kontaktowego i nie powoduje

strat energii, jak również ogrzewania otoczenia.

Pkt. 43.

Prosimy o dopuszczenie długości 2,5 m.

Pkt. 44.

Prosimy o dopuszczenie kompletu składającego się z kontrolki i:

- Materaca grzewczego do ogrzewania pacjenta od spodu - zastosowanie: dorośli i dzieci, z

wbudowaną warstwą przeciwodleżynową, o wymiarach 1500x500x30mm, element grzewczy

posiada min. 8 czujników temperatury, w komplecie przedłużacz przyłączeniowy 2,5 m, pokrowiec

do materaca grzewczego wyposażony w elementy mocujące do stołu operacyjnego.

lub

- Koca grzewczego na ramiona i barki, zastosowanie: dorośli i dzieci, z wycięciem w okolicy szyi, o

wymiarach 1500x450 mm, do ogrzewania pacjenta od góry, element grzewczy posiada min. 8

czujników temperatury, w komplecie przedłużacz przyłączeniowy 2,5 m, pokrowiec do koca

grzewczego

Zdjęcie poglądowe - materac + koc na ramiona i barki

lub

- koca grzewczego o wymiarach 1800x800 mm zastosowanie: dorośli i dzieci ,

do ogrzewania pacjenta od góry, element grzewczy posiada min. 8 czujników temperatury, w

komplecie przedłużacz przyłączeniowy 2,5 m, pokrowiec do koca grzewczego.

Prosimy Zamawiającego o wskazania jakiego rozwiązania potrzebuje.

Pkt. 9.

Prosimy o dopuszczenie sterownika z możliwością podłączenia jednego elementu grzewczego.

Pkt. 25.

Prosimy o dopuszczenie wagi 4,4 kg.

Pkt. 26.

Prosimy o dopuszczenie poboru mocy: 270W.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z zapisami SWZ

PYTANIE  22

zadania nr 9: System do diagnostyki i terapii niedowładów krtani oraz zaburzeń połykania. Czy Zamawiający dopuści do urządzenie o nastepujących parametrach: Diagnostyka i terapia niedowładów krtani oraz zaburzeń połykania System do terapii z wykorzystaniem Foniatrycznej Elektrostymulacji Nerwowo- Mięśniowej (NMEPS - NeuroMuscular Elektro PhonatoryStimulation) Trening głosu wspierany przez elektroterapię z ćwiczeniami fonacyjnymi z pamięci aparatu - bez konieczności stosowania zewnętrznego odtwarzacza oraz korzystania z nośników typu płyty CD. Stymulacja nerwów twarzowych. Rodzaje prądów: średnia częstotliwość, niska częstotliwość, elektrodiagnostyka, AMF, MT, G, UR, IG30, IG50, FM, FaS, T/R, współczynnik akomodacji Klasa ochronna 1, Typ BF Zasilanie  230 V ± 10% lub 115 V ± 10% Częstotliwość sieci 50 - 60 Hz Pobór prądu  0,6 A Zużycie energii  120 VA Natężenie prądu max. 75mA przy 500 Ohm,G = 25mA przy 500 Oh Wymiary (S x W x G) 315 x 175 x 370 mm Waga  6,5 kg Wyposażenie: opaski mocujące, elektrody, kabel pacjenta, elektrody płaskie, elektroda punktowa z uchwytem, pokrowce wiskozowe

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza

PYTANIE  23

Pytanie do zadania nr 5

Zamawiający w specyfikacji technicznej Lasera wysokoenergetycznego podał informacje ze aparat ma być doposażony w aplikator stożkowy 120cm. Pytanie czy chodzi o 120 cm2 powierzchni?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza, że chodzi o centymetry kwadratowe

Zamawiający

Wyk w 2 egz.

Egz 1 – A/a Kancelaria  T2612  B 5

Egz 2 – Wykonawcy poprzez : str  intern 10wsk.mil.pl,  i platf.: e-propublico, SZP

Wyk. D. Wojcieszak tel. 261 417 448