Załącznik nr 3 do zapytania ZP/3015/D/23

Mikroskop świetlny stereoskopowy z kamerą 4K, oprogramowaniem i dedykowaną stacją roboczą

- Mikroskop stereoskopowy o faktorze zoom 16,4 :1

- Wbudowany mechanizm zatrzaskowy zmiany wartości zoom z możliwością jego wyłączenia

- Układ optyczny Galileusza

- Zakres powiększeń przy obiektywie 1x i okularach 10x 7x – 115x

- Możliwość zwiększenia zakresu powiększeń od 2,1x (przy zastosowaniu obiektywu o pow. 0,3x i okularów 10x) do 690x (przy zastosowaniu obiektywu 2x i okularów 30x)

- Obiektyw o powiększeniu 1x klasy plan apochromat o aperturze 0.15 i odległości roboczej 60 mm

- Zintegrowana przesłona aperturowa

- Nasadka okularowa o kącie pochylenia 30 stopni z wyjściem na kamerę. Rozstaw okularów 51mm – 76mm. Podział światła okulary/kamera 100%-0%, 50%-50%

- Okulary szerokopolowe o powiększeniu 10X i polu widzenia 22 z regulacją dioptryjną od -8 do + 5 dioptrii

- Możliwość wyposażenia mikroskopu w okulary o powiększeniach 15x, 20x oraz 30x zwiększające powiększenie optyczne

- Śruby ogniskowania zgrubnego i dokładnego

- Uchwyt rewolwerowy obrotowy dla dwóch obiektywów.

- Baza mikroskopu do obserwacji w świetle odbitym

- Zamontowany na bazie stolik mechaniczny do precyzyjnego przesuwania preparatów w osi X, Y. Możliwość demontażu stolika

- Mikroskop zamontowany na filarze o wysokości 400mm

- Oświetlacz ledowy do światła odbitego o mocy odpowiadającej żarówce halogenowej 150W. Żywotność diod 50 000h. Płynna regulacja mocy światła 0%-100%. Oświetlacz pierścieniowy.

- Pokrowiec, niezbędne przewody sieciowe

- Oprogramowanie do akwizycji i analizy obrazu z następującymi cechami:

  - Interaktywne sterowanie pracą kamery, ręczny i automatyczny dobór parametrów ekspozycji

  - Rejestracja zdjęć w różnych formatach (.jpg, .bmp, .tiff, …)

  - Nagrywanie filmów w formacie .avi

  - Wyświetlanie historii i właściwości obrazów

  - Dostępne narzędzia do przesuwania i zmiany powiększenia obrazu

  - Synchronizacja obrazów - możliwość wyświetlania wielu obrazów z jednoczesną zmianą powiększenia wszystkich obrazów

  - Wyświetlanie, wyodrębnianie i usuwanie poszczególnych warstw obrazu

  - Łączenie wielu obrazów RGB w jeden obraz wielowymiarowy

  - Regulacja składowych RGB, intensywności, optymalizacji kontrastu, wykonania balansu bieli i odwrócenia kolorów obrazu

  - Nanoszenie na obraz opisów, strzałek, prostokątów i elips

  - Wykonywanie zdjęć w odstępach czasowych (Time Lapse) z możliwością ich analizy,

  - Wykonywanie operacji na zdjęciach: lustrzane odbicie, obrót, zmiana wielkości, wycinanie fragmentów

  - Zmiana kontrastu, ostrości, rozmycia, wygładzanie i korekcja cieni

  - Zmiana głębi bitowej grafiki obrazu

  - Pomiary morfometryczne: długość, pomiar kąta, pole powierzchni i obwód

  - prostokąta, koła, elipsy, wieloboku na wykonanym zdjęciu jak i obrazie „na żywo” ze statystyką pomiarów

  - Eksport wyników pomiarów do arkusza kalkulacyjnego MS Excel lub w wersji tekstowej

  - Tworzenie obrazów o zwiększonej głębi ostrości w trakcie ręcznego ogniskowania bez konieczności zapisywania zdjęć pośrednich

  - Tworzenie obrazów panoramicznych nie mieszczących się w polu widzenia poprzez przesuwanie stolikiem w osi X,Y bez konieczności zapisywania zdjęć pośrednich

  - Tworzenie profili intensywności na obrazie „na żywo”

  - Tworzenie przycisków funkcyjnych najczęściej używanych funkcji

  - Funkcja „auto hide”, czyli automatycznego pojawiania się lub znikania poszczególnych zakładek funkcyjnych w momencie najechania kursorem

  - Możliwość rozbudowy oprogramowania poprzez dodawanie modułów lub podwyższenie do wyższej wersji bez konieczności zakupu programu od nowa

- Kolorowa kamera cyfrowa z sensorem CMOS w rozdzielczości 4K i następującymi cechami:

  - Wielkość matrycy 1 cal

  - Rozdzielczość 3840x2160

  - Wielkość piksela 3,45 µm x 3,45µm

  - Zakres dynamiki 10 bit

  - Zakres czasu ekspozycji w zakresie 27µs – 15s

  - Global shutter

  - Bezpośrednie połączenie z komputerem za pomocą portu USB 3.0

  - mocowanie na gwint typu c – adaptacja bez optyki

- Dedykowana stacja robocza obsługująca system 4K z monitorem o rozdzielczości 4K o przekątnej 31.5 cala

- Mikroskop, kamera i oprogramowanie od jednego producenta gwarantujące pełną kompatybilność i serwisowanie

- Pełna instalacja zestawu u Zamawiającego.

- Gwarancja co najmniej 12 miesięcy

- Czas dostawy do 9 tygodni