Kraków dnia: 2023-06-26

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-9

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/24/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 pakiet 20 poz. 1 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy dopuści Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, w rozmiarze 60 o długości linii zszywek 65mm i długości linii cięcia 59mm, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Stapler wyposażony jest w: - dwustronną dźwignię do wystrzelenia ładunku - przycisk szybkiego zwalniania - wskaźnik końca linii cięcia - ruchomy ładunek zabezpieczający przed przypadkowym wystrzeleniem, - systemy zabezpieczające zespolenie: łańcuch i pin pozycjonujący tkanki - zapobiega ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia, system kontroli dźwigni zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki, - informację o długości po obu stronach końcówki roboczej narzędzia, - 64 zszywek ze stopu tytanu: o wysokości 3,8mm, po zamknięciu 1,5mm, ułożonych w dwóch rzędach, dla grubości tkanki od 1mm do 1,5mm oraz o wysokości 4,5 mm, po zamknięciu 2,0mm, ułożonych w dwóch rzędach, dla grubości tkanki od 1,8mm do 2mm. Posiadające Szerokie rozwarcie szczęk staplera 19stopni , Cienką szczękę kowadełka o wymiarach: szerokość 9.3. a wysokość 10.4-8.9 mm. Równoległe zamykanie szczęk staplera, Ładunek kompatybilny z oferowanym staplerem, Kolorystyczne oznaczenie staplerów i ładunków, Staplery i ładunki zaopatrzone w etykietę zawierającą producenta, datę ważności, nr Lot i nr Ref lub/i widoczne powyższe oznaczenia na opakowaniach. Używanych obecnie przez Zamawiającego i spełniające oczekiwania użytkownika w zakresie bezpieczeństwa i skuteczności zespolenia. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pytanie 2 pakiet 20 poz. 2 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy dopuści Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, w rozmiarze 80 o długości linii zszywek 85mm i długości linii cięcia 79mm, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Stapler wyposażony jest w: - dwustronną dźwignię do wystrzelenia ładunku - przycisk szybkiego zwalniania - wskaźnik końca linii cięcia - ruchomy ładunek zabezpieczający przed przypadkowym wystrzeleniem, - systemy zabezpieczające zespolenie: łańcuch i pin pozycjonujący tkanki - zapobiega ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia, system kontroli dźwigni zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki, - informację o długości po obu stronach końcówki roboczej narzędzia, - 84 zszywek ze stopu tytanu: o wysokości 3,8mm, po zamknięciu 1,5mm, ułożonych w dwóch rzędach, dla grubości tkanki od 1mm do 1,5mm, o wysokości 4,2mm, po zamknięciu 1,8mm ułożonych w dwóch rzędach, dla grubości tkanki od 1,5mm do 1,8mm, o wysokości 4,5 mm, po zamknięciu 2,0mm, ułożonych w dwóch rzędach, dla grubości tkanki od 1,8mm do 2mm. Posiadające Szerokie rozwarcie szczęk staplera 18 stopni , Cienką szczękę kowadełka o wymiarach: szerokość 9.3. a wysokość 10.4-8.9 mm. Równoległe zamykanie szczęk staplera, Ładunek kompatybilny z oferowanym staplerem, Kolorystyczne oznaczenie staplerów i ładunków, Staplery i ładunki zaopatrzone w etykietę zawierającą producenta, datę ważności, nr Lot i nr Ref lub/i widoczne powyższe oznaczenia na opakowaniach. Używanych obecnie przez Zamawiającego i spełniające oczekiwania użytkownika w zakresie bezpieczeństwa i skuteczności zespolenia. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pytanie 3 pakiet 20 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, w rozmiarze 100 o długości linii zszywek 105mm i długości linii cięcia 99mm, jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego. Stapler wyposażony jest w: - dwustronną dźwignię do wystrzelenia ładunku - przycisk szybkiego zwalniania - wskaźnik końca linii cięcia - ruchomy ładunek zabezpieczający przed przypadkowym wystrzeleniem, - systemy zabezpieczające zespolenie: łańcuch i pin pozycjonujący tkanki - zapobiega ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia, system kontroli dźwigni zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki, - informację o długości po obu stronach końcówki roboczej narzędzia, - 104 zszywek ze stopu tytanu o wysokości: 3,8mm, po zamknięciu 1,5mm ułożonych w dwóch rzędach, dla grubości tkanki od 1mm do 1,5mm, o wysokości 4,5mm, po zamknięciu 2,0mm, ułożonych w dwóch rzędach, dla grubości tkanki od 1,8mm do 2,0mm. Posiadające Szerokie rozwarcie szczęk staplera 16 stopni , Cienką szczękę kowadełka o wymiarach: szerokość 99.3 a wysokość 13.3-9.5 mm. Równoległe zamykanie szczęk staplera, Ładunek kompatybilny z oferowanym staplerem, Kolorystyczne oznaczenie staplerów i ładunków, Staplery i ładunki zaopatrzone w etykietę zawierającą producenta, datę ważności, nr Lot i nr Ref lub/i widoczne powyższe oznaczenia na opakowaniach. Używanych obecnie przez Zamawiającego i spełniające oczekiwania użytkownika w zakresie bezpieczeństwa i skuteczności zespolenia. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pytanie 4 pakiet 20 poz. 4-6 Zwracamy się z prośba do Zamawiającego czy dopuści wszędzie tam gdzie wymaga ładunków o wysokości zszywek 3,85 mm , Ładunków kompatybilnych z oferowanymi staplerami o wysokości zszywek 3,80mm, kodowane kolorami oraz zaopatrzone w etykietę producenta, datę ważności, nr. Lot i nr ref, Używanych obecnie przez Zamawiającego i spełniające oczekiwania użytkownika w zakresie bezpieczeństwa i skuteczności zespolenia. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pytanie 5 pakiet 20 poz. 1-3 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie staplerów liniowych i ładunków do tych staplerów posiadających badanie z 2015 r. zamieszczone w Journal of Surgical Research - IF: 1,85 oraz min. 1 referencji z innych ośrodków, w których użyto nie mniej niż 100 sztuk staplerów do zabiegów chirurgicznych w roku 2020 na terenie Polski potwierdzających bezpieczeństwo i skuteczność zespolenia oferowanych staplerów i ładunków do nich. Staplery te są obecnie używane przez Zamawiającego spełniając oczekiwania użytkownika w zakresie bezpieczeństwa i skuteczności zespolenia (w 2021 roku użyto 374 sztuk staplerów, w 2022 255 ) Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pytanie 6 pakiet 20 poz. 1-3 Jako główny przedstawiciel firmy Touchstone International Medical Science Co., Ltd, która jest od niedawna na rynku i nie posiada 5 publikacji z użyciem staplera liniowego, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie innych publikacji dotyczących bezpiecznego użycia staplerów okrężnych: Stapler TST do wybiórczej terapii tkanek w proktologii oraz staplerów dedykowanych do zabiegów LAR i TaTME , które firma posiada ? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia publikacji, z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pytanie 7 pakiet 20 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie wymogu dostarczenia publikacji? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia publikacji, z zachowaniem pozostałych warunków SWZ.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel