Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy

Dostawa odczynników do oznaczeń biochemicznych i immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora do Pracowni Badań Rutynowych ZDL

Wykonawca dostarczy odczynniki, materiały kalibracyjne oraz inne niezbędne akcesoria do wykonania badań w ilościach nie mniejszych niż wymienionych niżej (obejmuje kalibracje, kontrole) – różnica może wynikać z frakcjonowania opakowania:

Przewidywana liczba oznaczeń na analizatorach:

AFP							3600

AlAT							20000

AMH							400

Amylaza						4000

Androstendion						700

Anty TPO						2000

ASO							2200

AspAT							17900

Białko							6800

Bilirubina 						8000

C-peptyd						500

CRP							3500

Ca całkowity						6500

Ca 19-9							3700

Ca-125							3600

Ca 15.3							600

CEA							4000

Chlorki							2100

Cholesterol całkowity					17400

Cholesterol w HDL					16800

Cholesterol w LDL					17700
Everolimus 						400

Ferrytyna						6600

Fosfataza alkaliczna					4200

Fosforany						3700

FT3							8200

FT4							8200

GGTP							6300

Glukoza						18500

HBs antygen						8400

HE-4							1200

K							40700

Kreatynina						33500

Kwas foliowy						7400

Kwas moczowy						10300

Kwasy żółciowe						200

# Mg							4700

Mocznik						23700

Na							38800

Parathormon						1700

Prokalcytonina 						1200

Prolaktyna (z walidowaną przez producenta metodyką oznaczania makroprolaktyny, wraz z niezbędnymi odczynnikami)		2300

Przeciwciała przeciw receptorowi TSH			700

PSA							4800
PSA frakcja wolna					2400

RF							2600

Triglicerydy						17500

TSH (co najmniej 3 gen)					20100

Tyreoglobulina					600

Tyreoglobulina – przeciwciała			1200

# Vit. B12						9000
Żelazo							8400

25(OH)D total (D2 + D3)				2200

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość badań | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | Wartość netto (kol.4x5) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (kol.6x7) | Wartość brutto (kol.6+kol.8) | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość dzierżawy za 24 m-ce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Częstotliwość badań kontrolnych dla poszczególnych parametrów:

- część „biochemiczna” (z wyjątkiem białka w moczu): 1 x dziennie (z sobotami, niedzielami, świętami włącznie) – 3 poziomy + każdorazowo po kalibracji nowej serii odczynnika;

- część „immunochemiczna” (z wyjątkiem wymienionych w p.3): we wszystkie dni robocze na 1 poziomie, naprzemiennie + każdorazowo po kalibracji nowej serii odczynnika na co najmniej 2 poziomach;

- Ca 15-3, tyreoglobulina-przeciwciała, przeciwciała przeciw receptorowi TSH, AMH, białko w moczu: 1 x w tygodniu co najmniej na 2 poziomach + zawsze po kalibracji nowej serii odczynnika na co najmniej 2 poziomach.

Wykonawca zaproponuje materiały do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej w ilości zapewniającej przeprowadzenie badań kontrolnych dla 15% powyższych analiz, z wyjątkiem następujących badań: HBsAg, kwasy żółciowe, prokalcytonina, AMH, przeciwciała przeciw receptorowi TSH, PTH, Everolimus - dla których zaproponuje materiały kontrolne obejmujące 100% badań.

| L.p. | Wymagania | Parametry wymagane- warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego (TAK, NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry wymagane dotyczące analizatora/odczynników: |  |  |  |  |
| 1 | Analizator – fabrycznie nowy – nie więcej niż 2 szt. | TAK (należy podać rok produkcji i nazwę) |  |
| 2 | System immunobiochemiczny wyposażony w podajnik próbek, umożliwiający aspirację materiału do wszystkich badań z tej samej probówki bez konieczności jej ręcznego przenoszenia. - Badania „biochemiczne” - zastosowanie układu pomiarowego o wydajności min. 500 oznaczeń na godzinę - Badania „immunochemiczne – zastosowanie technologii chemiluminescencji, wydajność min. 100 oznaczeń na godzinę - Minimalna wydajność układu do pomiarów jonów 200 oznaczeń na godzinę | TAK |  |
| 3 | Możliwość jednoczasowego wstawienia do analizatora (analizatorów) minimum 100 próbek | TAK |  |
| 4 | Osobne miejsce na próbki „cito” | TAK |  |
| 5 | Czujniki skrzepu dla próbek oraz czujniki poziomu cieczy dla próbek i odczynników na każdym etapie dozowania | TAK |  |
| 6 | Możliwość wykonywania automatycznych rozcieńczeń i powtórek zarówno dla analiz biochemicznych jak i immunochemicznych | TAK |  |
| 7 | Dostarczenie i zamontowanie na koszt dostawcy: - stacji uzdatniania wody (jeśli taka jest potrzebna), oraz - w razie potrzeby – bieżąca wymiana w niej filtrów i ich konserwacja, - tzw. UPS o odpowiednich dla analizatora (analizatorów) parametrach technicznych umożliwiający podtrzymanie pracy w razie awarii sieci elektrycznej do 30 minut, - wykonanie niezbędnych przyłączy. | TAK |  |
| Wymagania dodatkowe: |  |  |  |  |
| 8 | Wykonawca wybrany w postępowaniu przetargowym zapewni (własnym staraniem i kosztem) dwustronną komunikację analizatora (analizatorów) ze szpitalnym systemem informatycznym, z uwzględnieniem rozpoznawania próbki przy użyciu kodów paskowych (system CODE 39), w terminie oddania analizatora do użytkowania | TAK |  |
| 9 | Wykonawca zapewni bezpłatną aktualizację oprogramowania w trakcie trwania umowy | TAK |  |
| 10 | Wykonawca zapewni (własnym staraniem i kosztem) możliwość bezobsługowego przekazywania danych kontroli wewnątrzlaboratoryjnej z analizatora (ów) do programu kontroli badań użytkowanego w szpitalnym laboratorium zamawiającego. | TAK |  |
| 11 | Ważność odczynników po dostarczeniu do Laboratorium – min. 6 miesięcy | TAK |  |
| 12 | Naprawy i niezbędne okresowe przeglądy wraz z częściami niezbędnymi do wykonania naprawy/przeglądu analizatora/drukarki – na koszt wykonawcy. Czas reakcji serwisu – do 24 godzin. Do drukarki wykonawca dostarczy w razie potrzeby materiały zużywalne (toner) | TAK |  |
| 13 | Wymiana wadliwego urządzenia na nowe w razie 3-krotnej awarii w ciągu roku tego samego podzespołu. | TAK |  |
| 14 | Instrukcja obsługi w j. polskim | TAK |  |
| 15 | Wykonawca dostarczy (do oferty) karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, spełniające wymagania rozporządzenia 2020/878/UE | TAK |  |
| 16 | Nieodpłatne przeprowadzenie niezbędnych szkoleń dla bezpośrednich użytkowników, po uzgodnieniu z kierownikiem Zakładu. | TAK |  |
| 17 | Po wygaśnięciu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do odebrania dzierżawionego analizatora (ów) w terminie nie dłuższym niż 3 tygodnie od daty wygaśnięcia umowy. | TAK |  |
| 18 | Na wniosek Kierownika Zakładu/zastępcy Kier Zakładu/Kierownika Pracowni Badań Rutynowych, w razie problemów technicznych/merytorycznych dostawca zobowiązuje się do zorganizowania wizyty przedstawiciela handlowego/naukowego/pracownika serwisu | TAK |  |
| 19 | Wykonawca zapewni udział laboratorium w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej (nie rzadziej niż 4 razy w roku) w zakresie AMH, Anty-TSHR, ASO, RF, Everolimus, Tyreoglobulina, kwasy żółciowe, Przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie | TAK |  |
| 20 | Wykonawca dostarczy niezbędne akcesoria: - waga laboratoryjna (200g/0,001 g) do wykonania oznaczenia prolaktyny - mieszalnik rolkowy lub kołyska do oznaczeń Everolimusa | TAK |  |

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

podpis Wykonawcy