Poznań dnia: 2023-06-30

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Doposażenie Szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną na potrzeby udzielanych świadczeń zdrowotnych ANGIOGRAF” – znak sprawy SZW/DZP/70/2023.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Załącznik nr 3 do SWZ, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wraz z dostawą urządzenia wymaga zapewnienia Zamawiającemu lub wskazanym przez niego podmiotom swobodnego dostępu do oprogramowania serwisowego zainstalowanego na urządzeniu. Rozwiązanie takie zapewni Zamawiającemu swobodny wybór firmy serwisującej po okresie gwarancji co wydatnie przyczyn się do obniżenia kosztów obsługi serwisowej kupowanego urządzenia. Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dostępu do oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu.

Pytanie nr 2 - Dot. Załącznik nr 3 do SWZ Tak zdefiniowany opis nie pozwala naszej firmie złożyć ważnej oferty i wyklucza naszą firmę z postępowania. Zamawiający wymaga dostarczenia systemu do angiografii cyfrowej wyprodukowanego w 2022r. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie aparatu o roku produkcji 2023. Odpowiedź: Zamawiający oczekuje sprzętu fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2023 roku. System do angiografii cyfrowej z 2023 roku. - Dot. Załącznik nr 3 do SWZ Zamawiający oczekuje zaoferowania rozwiązań, polegających na dopasowaniu widma promieniowania do absorpcji różnych materiałów (w tym jod, bar, żelazo, platyna, tantal, tkanka miękka oraz gaz) w celu zwiększenia ich widoczności na obrazie. Pragniemy wyjaśnić, że powyższe rozwiązanie jest dostępne jedynie w niektórych systemach, których pozostałe parametry istotnie odbiegają od wymaganych przez Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o usunięcie wymogu dotyczącego tej funkcji z OPZ. Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z OPZ zapis dotyczący cyt.: „Dopasowaniu widma promieniowania do absorpcji różnych materiałów (w tym jod, bar, żelazo, platyna, tantal, tkanka miękka oraz gaz) w celu zwiększenia ich widoczności na obrazie” - Dot. SWZ pkt. 10.1 p.pkt. 1 – dokumenty dopuszczające Czy Zamawiający wymaga dołączenia dokumentów dopuszczających (Certyfikaty CE, Deklaracje Zgodności – zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych) dla głównego przedmiotu zamówienia (angiografu), czy też dla wszystkich oferowanych wyrobów medycznych? Odpowiedź: Zamawiający wymaga dla wszystkich elementów oferowanych przez Wykonawcę a będących jednocześnie wyrobem medycznym (o ile wynika to z obowiązujących przepisów). - Dot. SWZ pkt. 10.1 p.pkt. 2 – broszury Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem podmiotu posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego angiografu? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający zwraca uwagę, iż w cytowanym miejscu nie determinował jednoznacznie dopuszczanych rodzajów dokumentów – świadczy o tym użycie przez niego określeń : „np.” oraz „itp.” - Dot. SWZ pkt. 10.2 – potwierdzenie spełnienia wymogów przez usługi i roboty budowlane Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga potwierdzenia usług i robót budowlanych – usługi, czy deklarowanie wykonania prac adaptacyjnych lub budowlanych nie posiada broszur. Spełnienie takich wymagań Wykonawca potwierdza poprzez deklaracje w tabeli technicznej. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. - Dot. SWZ pkt. 12.5 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu złożenia dokumentu JEDZ w odniesieniu do podwykonawców, jeśli wykonawca nie zamierza powoływać się na ich zasoby. Z uwagi na fakt, iż wskazanie na etapie składania ofert nazw podwykonawców ma jedynie charakter informacyjny, a podwykonawcy będą realizować jedynie część zamówienia, za którą ostatecznie odpowiedzialność ponosi wykonawca. Konieczność przedłożenia dokumentacji podwykonawców nie udostępniających zasobów będzie stanowiło na etapie składania ofert jedynie dodatkową pracę biurokratyczną dla Zamawiającego. W przypadku podwykonawców, na których zasoby wykonawca będzie się powoływać wymagane dokumenty, w tym JEDZ zostaną przedłożone. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu przedstawienia podmiotowych środków dowodowych od podwykonawców? Czy mając na myśli podmiotowe środku dowodowe w pkt. 9.2 ppkt.2 Zamawiający miał na myśli ppkt. 1.2 – odpis lub informacja KRS lub CEDIG? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ tj. dokumenty, o których mowa w pkt 9.1 i odpowiednio w 9.2 SWZ. - Dot. zał. 7 do SWZ – wzoru umowy par. 5 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu: „Termin zapłaty uznaje się za spełniony z chwilą wpływu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy.”? Uzasadnienie: Dług pieniężny, zgodnie z art. 454 Kodeksu cywilnego, jest długiem oddawczym, a zatem świadczenie uznaje się za spełnione z chwilą wpływu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy. Odpowiedź: Jak SWZ. Dług pieniężnych jako dług oddawczy, nie wyłącza możliwości określenia skutku prawnego w zakresie spełnienia świadczenia, pod warunkiem skuteczności obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego dyspozycją przelewu, biorąc pod uwagę prawo bankowe, taki przelew nie może być skutecznie cofnięty bez zgody beneficjenta płatności. - Dot. zał. 7 do SWZ – wzoru umowy par. 6 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu: „gwarancja obejmuje wady konstrukcyjne i materiałowe powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym sprzęcie”? Wynika to z treści art. 578 kc Odpowiedź: Jak SWZ. Skoro wynika definicja wady z przepisów powszechnie obowiązujących, nie ma konieczności dopisywania treści przepisów. - Dot. zał. 7 do SWZ – wzoru umowy par. 6 ust. 5 - „…lub wymiany całości…” Prosimy o rezygnację z tego wymagania, która uzasadniona jest faktem, że urządzenia takie jak objęte przedmiotowym postępowaniem składają się z setek i tysięcy części, oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym. Odpowiedź: Jak SWZ. Wyjaśniamy, że to gwarant decyduje o sposobie naprawy, a wymiana całości urządzenia może być konieczna w przypadku nieskuteczności napraw, co wynika np. z §6 ust. 13 Umowy. - Dot. zał. 7 do SWZ – wzoru umowy par. 6 ust. 12 Prosimy o doprecyzowanie że zapis ten dotyczy niesprawności sprzętu skutkującej brakiem możliwości jego eksploatacji. Mogą się zdarzyć drobne usterki które Wykonawca będzie usuwał w terminach późniejszych, uzgodnionych z użytkownikiem w celu zapewnienia jak największej dostępności aparatu w celu wykonywania rutynowej pracy. Odpowiedź: Jak SWZ. Wyjaśniamy, że zapis umowy dotyczy naprawy, a więc gdy aparat jest wyłączony z eksploatacji, drobne usterki nie wpływające na prace aparatu a uzgo0dnione do poprawy z użytkownikiem z terminach z nim uzgodnionych, nie wpływają na zapisy umowy, jeżeli urządzeniu nie można przypisać cechy niesprawności. - Dot. zał. 7 do SWZ – wzoru umowy par. 6 ust. 13 „…dostarczyć nowe urządzenie…” Prosimy o rezygnację z tego wymagania, która uzasadniona jest faktem, że urządzenia takie jak objęte przedmiotowym postępowaniem składają się z setek i tysięcy części, oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym. Odpowiedź: Jak SWZ. Wyjaśniamy, że to gwarant decyduje o sposobie naprawy, a wymiana całości urządzenia może być konieczna w przypadku nieskuteczności napraw, co wynika np. z §6 ust. 13 Umowy. - Dot. zał. 7 do SWZ – wzoru umowy par.8 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu: „Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”? Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy. Odpowiedź: Jak SWZ. Nie ma żadnych przesłanek do wyłączenia czy ograniczenia odpowiedzialności, której granice są dla wszystkich klarowne i odnoszą się do zasad wyrażonych w kodeksie cywilnym. - Dot. zał. 7 do SWZ – wzoru umowy par.8 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu: „Odstąpienie od umowy wymaga pisemnego oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Odstąpienie winno być poprzedzone pisemnym wezwaniem do należytego w tym terminowego wykonania umowy i wyznaczeniem terminu dodatkowego”? Uzasadnienie: Tego rodzaju wcześniejsze wezwanie – w formie pisemnej i z wyznaczeniem odpowiedniego terminu - Wykonawcy do należytego wykonania umowy, zanim dojdzie do odstąpienia od umowy - które jest „najdrastyczniejszą” (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy - jest wskazaną, powszechną i należytą praktyką występującą tak na rynku umów prywatnych, jak i umów publicznych. Odpowiedź: Jak SWZ. Vide §3 ust. 3 lit b). - Zamawiający wymaga realizacji zadania w terminie 60 dni. Prosimy o wydłużenie terminu realizacja zadania do 90 dni roboczych. Odpowiedź: Jak w SWZ. - Prosimy o opublikowanie rzutów pomieszczeń w formacie edytowalnym DWG. Odpowiedź: Zamawiający nie posiada - Prosimy o udostepnienie archiwalnego projektu konstrukcyjnego stropu nad i pod pracownią angiografu. Odpowiedź: Zamawiający nie posiada - Prosimy o opublikowanie aktualnego Projektu Osłon Stałych dla obecnie zainstalowanego angiografu. Odpowiedź: Do wglądu w siedzibie Zamawiającego - Dla nowego projektu osłon stałych prosimy o potwierdzenie, że będą obowiązywać założenia przyjęte w Projekcie Osłon Stałych dla obecnej pracowni angiografu. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nakładając na Wykonawcę obowiązek „uzyskania pozytywnej opinii stosownych instytucji zezwalającą na uruchomienie oraz eksploatacje tomografu komputerowego” nie ma na myśli przerzucenia na Wykonawcę odpowiedzialności za uzyskanie zgody Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na stosowanie aparatów rentgenowskich. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zezwolenie na uruchamianie lub stosowanie aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, oraz uruchamianie medycznych pracowni rentgenowskich stosujących takie aparaty wydaje właściwy terenowo państwowy wojewódzki inspektor sanitarny na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej. Dodatkowo do wniosku o wydanie przedmiotowego zezwolenia należy dołączyć dokumenty określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności ( Dz. U. 2015 r. poz. 1355 ). W większości są to dokumenty których przygotowanie leży w gestii poszczególnych jednostek organizacyjnych i Wykonawca nie może wziąć odpowiedzialności za ich przygotowanie. W szczególności mowa o dokumentach takich jak: 1) program zapewnienia jakości działalności której dotyczy wniosek; Dokumentacja systemu zarządzania jakością w rentgenodiagnostyce powinna być opracowana zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 884) oraz zał. nr 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1325) , 2) program szkolenia pracowników w zakresie ochrony radiologicznej; 3) instrukcja pracy z aparatem rentgenowskim ustalającą szczegółowe zasady postępowania w zakresie ochrony radiologicznej pracowników i pacjentów; Instrukcja powinna być zgodna z zał. nr 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1325); 4) zakładowy plan postępowania awaryjnego; Zakładowy plan postępowania awaryjnego powinien być zgodny ze wzorem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 131, poz. 912); Dodatkowo należy zauważyć że wydanie takiego zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej po stwierdzeniu, że spełnione zostały wymagane prawem warunki wykonywania działalności związanej z narażeniem. Czyli zgodnie z kpa na wydanie takiej decyzji organowi który ją wydaje przysługuje termin 30 dni. Oznacza to, że gdyby Zamawiający nie wziął pod uwagę powyższych argumentów i chciał jednak wbrew obowiązującym przepisom prawa przerzucić na Wykonawcę również obowiązek uzyskania zezwolenia na stosowanie rentgenowskich aparatów diagnostycznych, przy narzuconym terminie na realizację całego zadania byłoby to zobowiązanie niemożliwe do zrealizowania. Odpowiedź: Zamawiający udzieli wybranemu Wykonawcy pełnomocnictwa do uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, w tym wynikających z ustawy prawo atomowe. W zakresie natomiast zasad płatności i terminu wykonania umowy, Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji wzoru umowy, w związku z czym nowy wzór umowy zostanie załączony do postepowania jako obowiązujący. - W przypadku odmowy na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie, że protokół bezusterkowego odbioru sprzętu (zwany też protokołem końcowym) zostanie podpisany po realizacji zadania, rozumianym jako adaptacji pomieszczenia, wykonaniu dostawy , instalacji, uruchomienia i przekazanie do użytkowania angiografu wraz z wykonaniem testów akceptacyjnych, a sam czas oczekiwania na wydanie decyzji PWIS nie będzie wliczany do czasu realizacji całego zadania. Termin uzyskania zezwolenia nie jest w żadnym stopniu zależny od Wykonawcy. Odpowiedź: Zamawiający udzieli wybranemu Wykonawcy pełnomocnictwa do uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, w tym wynikających z ustawy prawo atomowe. W zakresie natomiast zasad płatności i terminu wykonania umowy, Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji wzoru umowy, w związku z czym nowy wzór umowy zostanie załączony do postepowania jako obowiązujący. - Prosimy o informacje czy nowy Angiograf będzie mógł być zasilony z pola z którego jest zasilany obecny Angiograf? Odpowiedź: Tak - Prosimy o informację czy jeżeli nowy projekt ochrony radiologicznej nie obligowałby Wykonawcy do wymiany okna i drzwi ochronnych, to czy Zamawiający dopuszcza pozostawienie istniejącego okna i drzwi ochronnych czy oczekuje wymiany na nowe. Odpowiedź: Zamawiający zostawia istniejące - Czy Zamawiający oczekuje wymiany wykładziny PCV w pomieszczeniach AX? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie tych pomieszczeń. Odpowiedź: W zakresie Zamawiającego. - Czy Zamawiający wymaga wymiany lamp oświetlenia na nowe LED? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie pomieszczeń w których należy wymienić oprawy. Odpowiedź: W zakresie Zamawiającego. - Czy Zamawiający wymaga wymiany kasetonów sufitowych w pomieszczeniach do remontu? Odpowiedź: W zakresie Zamawiającego. - Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że prace przy instalacjach elektrycznych słaboprądowych (KD, SAP, SSWiN, CCTV) nie wchodzą w zakres prac Wykonawcy. W innym przypadku prosimy o opis zakresu prac. Odpowiedź: Nie dotyczy. - Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że prace przy instalacji klimatyzacji nie wchodzą w zakres prac Wykonawcy. W innym przypadku prosimy o opis zakresu prac. Odpowiedź: W zakresie przywrócenia funkcjonalności. - Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że prace przy instalacji wentylacji mechanicznej nie wchodzą w zakres prac Wykonawcy. W innym przypadku prosimy o opis zakresu prac. Odpowiedź: W zakresie przywrócenia funkcjonalności. - Prosimy o potwierdzenie, ze wentylacja w pomieszczeniu spełnia aktualne wymagania dla pomieszczenia AX. Prosimy u udostępnienie ostatniego protokołu sprawności wentylacji. Odpowiedź: Wykonawca we własnym zakresie dokona sprawdzenia i jeżeli będzie zachodziła potrzeba to przywróci jej funkcjonalność. - Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że prace przy instalacji gazów medycznych nie wchodzą w zakres prac Wykonawcy. W innym przypadku prosimy o opis zakresu prac. Odpowiedź: Nie dotyczy. - Prosimy Zamawiającego o podanie nazwy i producenta posiadanego systemu informatycznego RIS/PACS z jakim ma się komunikować nowy aparat. Odpowiedź: Zamawiający obecnie posiada 2 systemy RIS i PACS. Systemy RIS firmy Nexus oraz firmy Kamsoft oraz PACS firm Agfa oraz Alteris. Obecnie Zamawiający prowadzi postępowanie przetargowe które ujednolicić systemy RIS i PACS a tym samym system wykonawcy musi być zgodny z docelowo wdrożonymi u Zamawiającego rozwiązaniami. Na chwilę obecną Zamawiający nie może określić kto z potencjalnych Wykonawców będzie realizował wymianę systemów i jaki system ro będzie. Szczegółowe wymagania do systemu RIS I PACS podane są w OPZ dla wymiany systemów pod linkiem https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/4b0635ee-081c-4ba6-b98c-d2961370850c - Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający zapewni łącze internetowe wymagane do zdalnej diagnostyki. Odpowiedź: Tak - Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy sprzętu jest tylko podłączenie i konfiguracja dostarczanego urządzenia do systemów informatycznych RIS/PACS w szpitalu , natomiast szpital dysponuje odpowiednimi licencjami na serwerze PACS umożliwiającymi podpięcie nowego urządzenia i przekaże je Wykonawcy. Odpowiedź: Całość kosztów związanych z uruchomieniem/konfiguracją/podłączeniem itd. sprzętu w tym koszty licencji są po stronie Wykonawcy i nie obciążają Zamawiającego. - W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego montaż i uruchomienie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni w miejscu instalacji stacji opisowych blaty robocze, gniazda zasilające 230V i ethernetowe RJ-45 do podłączenia stacji do sieci szpitalnej. Odpowiedź: Tak - Zamawiający wymaga szkoleń aplikacyjnych na nowy angiografu, jednak po zakończeniu rozruchu aparatu, a przed rozpoczęciem badań z pacjentami wymagane jest uzyskanie decyzji PWIS niezależnej od wykonawcy na uruchomienie pracowni i urządzenia. Czy Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie części wymaganego szkolenia aplikacyjnego po podpisaniu protokołu odbioru końcowego? Mając na uwadze interes Zamawiającego, chcemy aby termin szkolenia aplikacyjnego został zaplanowany przez lekarzy w warunkach normalnej pracy na pacjentach, co będzie miało wpływ na efektywność szkolenia. Odpowiedź: Jak w SWZ.

Zamawiający zachował oryginalną pisownię zadanych pytań.

Zamawiający informuje, że w treści SWZ – Pkt 10.Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych – Pkt 10.1, Ppkt 2 w celu uniknięcia wątpliwości:

właściwy zapis brzmi:

„Dokumenty potwierdzające parametry w oferowanej aparaturze np. dane katalogowe, materiały reklamowe, itp.

Np. dane katalogowe, materiały reklamowe itp. -  jednoznacznie potwierdzające parametry                            w oferowanym asortymencie.”

Zamawiający