## Arkusz1
L.p. | Nazwa materiału | Wielkość | Kod | Producent | J.M | Ilość oferow. | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Zadanie 1
1 | Soczewka wewnątrzgałkowa jednoczęściowa : -zwijalna, hydrofilna, asferyczna, jednoczęściowa, filtr UV -średnica optyczna 6,0 – 6,5 mm -średnica całkowita 10,5 -13,0 mm -zakres mocy -10,0 do + 40,0 D ( od +10,0 do +30,0 co 0,5 D) Angulacja 0-10 st,- dwie części haptyczne z otworem wzdłuż całego haptyka. - zabezpieczenie przed PCO podwójna ostra krawędź na całym obwodzie soczewki 3600 - implantacja iniektorem jednorazowym ( w komplecie z soczewką) przez cięcie od 1,8 -2,65mm |  |  |  | szt | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Soczewka hydrofilna wewnątrzgałkowa AddOn Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna asferyczna jednoczęściowa do refrakcyjnej korekcji chirurgicznej oczu pseudofakijnych. Doszczepiana do „sulcusa” nad sztuszczą soczewkę. Kompatybilna ze wszystkimi popularnymi soczewkami IOL, niezależnie od ich konstrukcji lub materiału. Wykonana z materiału hydrofilnego z zawartością kopolimerów hydrofobowych. Filtr UV. Średnica części optycznej 6,0 mm; długość całkowita 13,00 mm; stopień uwodnienia 25%; angulacja 0º; dioptraż od -10D do + 10D (co 0,25 D) ; cztery elastyczne hapteny z otworem. Zabezpieczenie przed PCO podwójna ostra krawędź na całym obwodzie soczewki 3600. Implantacja przez cięcie od 2,2 mm przy pomocy jednorazowego zestawu do implantacji zawierającego injector oraz kartridż |  |  |  | szt. | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Wartość | [9 empty] | 0 | 0
Zadanie 2
1 | Soczewka przednio komorowa afakijna mocowana do tęczówki wraz z igłą implantacyjną - soczewka afakijna - materiał: PMMA - średnica części optycznej 5,0 – 6,0 mm - średnica całkowita 8,0 – 8,5 mm - Zakres mocy + 2 D do +30D |  |  |  | szt. | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 3
1 | Substancja wiskoelastyczna kohezyjna stosowana śródoperacyjnie do wnętrza oka ampułkostrzykawka 0,7 -1 ml, 1,4 % kwas hialuronowy otrzymywany w procesie biofermentacji, stężenie – 14 mg/ml (1,4%) hialuronianu sodu, masa cząsteczkowa: powyżej 3,2-3,5 x 10⁶ Daltonów, lepkość (0,1s ˉ¹): 120 000 mPa•s, ampułostrzykawka |  |  |  |  | 3300 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 4
Zestaw jednorazowy kompatybilny z aparatem Geuder Megatron S3 zawierający 150kpl
1 | Trocar G23 z drenem |  |  |  | szt. | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Witrektom G23 |  |  |  | szt | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Pojemnik z powietrzem i kranikiem G23 |  |  |  | szt | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Światłowód G23 |  |  |  | szt | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | System do wymuszonej irygacji kompatybilny z aparatem Geuder Megatron S3 |  |  |  | szt | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Sondy do endolasera proste i zakrzywione 23 G kompatybilne z laserem Irix Medical OcuLight GL |  |  |  | szt | 120 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Kaniula do usuwania oleju silikonowego dł 7,0mm 23 G |  |  |  | szt | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Oświetlacz żyrandolowy 25 G lub 27G wraz z trokarem kompatybilny z aparatem Xenotron III |  |  |  | szt | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Zestaw do podawania oleju kompatybilny z aparatem Geuder Megatron S3 |  |  |  | szt | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zestaw jednorazowy kompatybilny z aparatem Geuder Megatron S3 zawierający 20kpl
10 | Trocar G25 z drenem |  |  |  | szt. | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Witrektom G25 |  |  |  | szt | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Pojemnik z powietrzem i kranikiem G25 |  |  |  | szt | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | Światłowód G25 |  |  |  | szt | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Sondy do endolasera proste i zakrzywione 25 G kompatybilne z laserem Irix Medical OcuLight GL |  |  |  | szt | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Wartość | [9 empty] | 0 | 0
Zadanie 5
1 | Taśma silikonowa do opasania gałki wymagana szerokość 2,5 mm sterylna, jednorazowego użycia, pakowane oddzielnie, 5 sztuk w opakowaniu |  |  |  | szt | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Gąbka silikonowa do wszczepów nagałkowych Okrągła, srednica 3,0 mm sterylna, jednorazowego użycia, pakowane oddzielnie, 5 sztuk w opakowaniu |  |  |  | szt | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Zacisk silikonowy do taśmy opasującej (rurka Wackego) Okrągła, wymiary: wewn.-1.5mm, zewn.2.4-2.5mm sterylna, jednorazowego użycia, pakowane oddzielnie, 5 sztuk w opakowaniu |  |  |  | szt | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Wartość | [9 empty] | 0 | 0
Zadanie 6
1 | Osłona rogówki PMMA do zabiegów okuloplastycznych dla dorosłych z latexową przyssawką |  |  |  | szt | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 7
1 | Zestaw do bikanalikowej intubacji dróg łzowych autostabilizujący się, długość 30mm. |  |  |  | szt | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw do intubacji dróg łzowych Bika dla dorosłych |  |  |  | szt | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Wartość | [9 empty] | 0 | 0
Zadanie 8
1 | Marker /pisak chirurgiczny medyczny do skóry: dwustronna końcówka: 0,5 mm i 1,0 mm, produkt szybkoschnący, odporny na środki dezynfekcyjne, kolor fioletowy/niebieski/granat linijka w zestawie, sterylny |  |  |  | szt | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0