Zakres czynności serwisowych wykonywanych w ramach przeglądu technicznego

1 Zadanie: Przeglądy i naprawy gamma kamery Nucline

GAMMA KAMERA TARCZYCOWA NUCLINE TH-33

NUMER SERYJNY: TH-801245-33

Przeglądy techniczne 4 razy w roku, zgodnie z zaleceniami producenta:

1. Testy bezpieczeństwa

a. Wyłączniki bezpieczeństwa (Emergency STOP)

b. Mechanizm ruchu głowy (ograniczniki)

c. Układ mocujący kolimatory

d. Układ napędowy podnośnika głowicy

2. Czynności konserwacyjne

a. Czyszczenie wnętrza komputera akwizycyjnego i detektora

b. Czyszczenie wnętrza komputera stacji opisowej

c. Porządkowanie bazy danych (archiwizacja)

d. Wentylatory

e. Okablowanie

f. Wymiana kolimatorów (jeśli wymaga)

3. Kalibracje

a. Wysokie napięcie (HV calibration)

b. Dostrojenie fotopowielaczy (PMT calibration)

c. Energia izotopów (spectrum setup)

d. Macierze korekcyjne energii i jednorodności dla poszczególnych izotopów

e. Korelacja liniowości przestrzennej

4. Kontrola jakości

a. Rozdzielczość energetyczna (FWHM)

b. Jednorodność

c. Bar-fantom

5. Testowanie i finalizacja.

a. Wykonanie raportu z czynności serwisowych

b. Utworzenie certyfikatu wykonania przeglądu wg zaleceń producenta

c. Wpis do paszportu technicznego

d. Dodanie naklejki informującej o kolejnym przeglądzie

2 Zadanie: Przeglądy i naprawy RTG Mammomat

APARAT RTG MAMMOGRAF CYFROWY MAMMOMAT REVELATION

NUMER SERYJNY: 1796

Przeglądy techniczne 1 raz w roku wraz z pełnym wyposażeniem aparatu, zgodnie z zaleceniami producenta

- Regularne przeglądy okresowe i konserwacje - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu; terminy przeglądów - uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM.

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego.

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

- Inspekcja zużycia części.

- Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.

- Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

- Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego oprogramowania serwisowego.

- Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Dokumentacja przeglądów.

- Sprawdzenie jakości obrazu.

- Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów.

- Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

3 Zadanie: Przeglądy i naprawy RTG Multix PRO

APARAT RTG ZDJĘCIOWY SIEMENS MULTIX PRO

NUMER SERYJNY: 1773

Przeglądy techniczne 1 raz w roku wraz z pełnym wyposażeniem aparatu, zgodnie z zaleceniami producenta

- Regularne przeglądy okresowe i konserwacje - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu; terminy przeglądów - uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM.

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego.

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

- Inspekcja zużycia części.

- Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

- Sprawdzenie płynności ruchów i działania hamulców we wszystkich płaszczyznach

- Sprawdzenie działania przycisków, dźwigni oraz grzybków bezpieczeństwa

- Czyszczenie i konserwacja części ruchomych aparatu

- Czyszczenie i odkurzanie generatora

- Wygrzanie i kalibracja lampy RTG

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

- Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego oprogramowania serwisowego.

- Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Dokumentacja przeglądów.

- Sprawdzenie jakości obrazu.

- Sprawdzenie rezystancji uziemienia aparatu

- Sprawdzenie zgodności pola świetlnego z polem promieniowania

- Sprawdzenie powtarzalności doboru parametrów w trybie automatyki dla 3 komór

- Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów.

- Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

4 Zadanie: Przeglądy i naprawy RTG Multix TOP - 2 szt.

APARAT RTG ZDJĘCIOWY SIEMENS MULTIX TOP Z KOLUMNĄ SUFITOWĄ

NUMER SERYJNY: 2817

NUMER SERYJNY: 2807

Przeglądy techniczne 1 raz w roku wraz z pełnym wyposażeniem aparatu, zgodnie z zaleceniami producenta

- Regularne przeglądy okresowe i konserwacje - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu; terminy przeglądów - uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM.

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego.

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

- Inspekcja zużycia części.

- Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

- Sprawdzenie płynności ruchów i działania hamulców we wszystkich płaszczyznach

- Sprawdzenie działania przycisków, dźwigni oraz grzybków bezpieczeństwa

- Czyszczenie i konserwacja części ruchomych aparatu

- Czyszczenie i odkurzanie generatora

- Wygrzanie i kalibracja lampy RTG

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

- Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego oprogramowania serwisowego.

- Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Dokumentacja przeglądów.

- Sprawdzenie jakości obrazu.

- Sprawdzenie rezystancji uziemienia aparatu

- Sprawdzenie zgodności pola świetlnego z polem promieniowania

- Sprawdzenie powtarzalności doboru parametrów w trybie automatyki dla 3 komór

- Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów.

- Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

5 Zadanie: Przeglądy USG Sonoscape S6

ULTRASONOGRAF SONOSCAPE S6

NUMER SERYJNY: 1703540

Przeglądy techniczne 1 raz w roku wraz z pełnym wyposażeniem aparatu, zgodnie z zaleceniami producenta

- Regularne przeglądy okresowe i konserwacje - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

- Inspekcja zużycia części.

- Sprawdzenie płynności ruchów i funkcji mechanicznych.

- Sprawdzenie działania przycisków i klawiatury.

- Czyszczenie i konserwacja części ruchomych aparatu.

- Sprawdzenie poprawności działania głowic.

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego:

- Test wizualny

- Upływ części aplikacyjnych

- Upływ urządzenia

- Test obciążenia

- Prąd obciążenia

- Napięcie neutral

- Napięcie faza

- Test przewodu ochronnego

- Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Dokumentacja przeglądów.

- Sprawdzenie jakości obrazu.

- Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

6 Zadanie: Przeglądy USG ACUSON X300

ULTRASONOGRAF SIEMENS ACUSON X300

NUMER SERYJNY: 312702

NUMER SERYJNY: 312709

Przeglądy techniczne 1 raz w roku wraz z pełnym wyposażeniem aparatu, zgodnie z zaleceniami producenta

- Ocena stanu systemu

- Omówienie wątpliwości klienta

- Testy systemu i diagnostyka

- Analiza historii systemu

- Wykonanie testów diagnostycznych systemu

- Testy bezpieczeństwa

- Sprawdzenie kółek i blokad

- Sprawdzenie modułów i kabli

- Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego aparatu i głowic

- Sprawdzenie wentylatorów układu chłodzenia

- Inspekcja i czyszczenie systemu

- Czyszczenie i sprawdzenie monitora FPD

- Czyszczenie i sprawdzenie panelu sterowania oraz trackballa

- Czyszczenie i sprawdzenie filtra powietrza

- Czyszczenie i sprawdzenie obudów systemu

- Czyszczenie i kontrola urządzeń peryferyjnych

- Czyszczenie i kontrola uchwytów głowic

- Kontrola działania mechanicznego

- Sprawdzenie monitora FPD

- Sprawdzenie ruchów panelu sterowania

- Końcowe sprawdzenie funkcjonowania systemu

- Weryfikacja funkcjonowania systemu

- Sprawdzenie jakości obrazu i głowic

- Kontrola urządzeń peryferyjnych

- Sprawdzenie drukarek monochromatycznych lub kolorowych

- Sprawdzenie magnetowidu lub rejestratora cyfrowego

- Zakończenie konserwacji

- Sprawdzenie danych systemu/ustawień użytkownika

- Zakończenie konserwacji

- Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

7 Zadanie: Przeglądy USG EZONO 4000

ULTRASONOGRAF EZONO 4000

NUMER SERYJNY: 9100200100

Przeglądy techniczne 1 raz w roku wraz z pełnym wyposażeniem aparatu, zgodnie z zaleceniami producenta

- Regularne przeglądy okresowe i konserwacje - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu.

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

- Inspekcja zużycia części.

- Sprawdzenie płynności ruchów i funkcji mechanicznych.

- Sprawdzenie działania przycisków i klawiatury.

- Czyszczenie filtrów.

- Sprawdzenie poprawności działania głowic i kalibracja.

- Czyszczenie wnętrza aparatu.

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

- Sprawdzenie uszkodzeń mechanicznych.

- Sprawdzenie poprawności działania baterii – zalecana wymiana.

- Aktualizacja oprogramowania.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Dokumentacja przeglądów.

- Sprawdzenie jakości obrazu.

- Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

8 Zadanie: Przeglądy pantomografu Orthophos

APARAT RTG PANTOMOGRAF CYFROWY ORTHOPHOS E

NUMER SERYJNY: 1060495

Przeglądy techniczne 1 raz w roku wraz z pełnym wyposażeniem aparatu, zgodnie z zaleceniami producenta

- Regularne przeglądy okresowe i konserwacje - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu.

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

- Inspekcja zużycia części.

- Kontrola licznika ekspozycji

- Wykonanie zdjęcia fantomu dla panoramy

- Sprawdzenie poprawności obrazu fantomu

- Sprawdzenie płynności ruchów i funkcji mechanicznych

- Kontrola mocowania urządzenia i poziomowania

- Sprawdzenie działania wszystkich przycisków klawiatury.

- Czyszczenie aparatu.

- Kontrola laserów pozycjonowania pacjenta.

- Kontrola ruchów mechanicznych urządzenia:

- Ruch ramienia C do góry

- Ruch ramienia C w dół

- Sygnalizacja dźwiękowa podczas ruchu ramienia C góra-dół

- Obrót ramienia C

- Kontrola działania uchwytów głowy

- Kontrola działania wspornika czoła

- Kontrola panelu ekspozycji

- Sygnalizacja READY

- Sygnalizacja EXP

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

- Kontrola sygnału dźwiękowego podczas ekspozycji

- Przeprowadzenie procedury kalibracji całego aparatu.

- Aktualizacja oprogramowania.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Dokumentacja przeglądów.

- Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

9 Zadanie: Przeglądy USG Flex Focus 400

APARAT USG Z GŁOWICĄ TRANSREKTALNĄ FLEX FOCUS 400  1202-1

NUMER SERYJNY: 5012004

Przeglądy techniczne 1 raz w roku wraz z pełnym wyposażeniem aparatu, zgodnie z zaleceniami producenta

- Diagnostyka części mechanicznej:

- Inspekcja wizualna.

- Trackball.

- Ustawienie wysokości.

- System jezdny.

- Sprawdzenie przewodów.

- Gniazda sygnałów wejściowych/wyjściowych

- Sprawdzenie poprawności działania klawiatury i przycisków

- Sprawdzenie kompletności aparatu.

- Diagnostyka części elektronicznej

- Sprawdzenie wentylatorów.

- Sprawdzenie wyświetlacza.

- Sprawdzenie płyt elektronicznych.

- Sprawdzenie zasilacza.

- Diagnostyka oprogramowania:

- Czas włączenia

- Monitor checking

- B-Mode

- M-Mode

- Audio/Spectral Doppler

- CFM

- 3D

- Oznaczenia

- Pomiary

- Czułość ekranu dotykowego

- Bateria

- Magazynowanie zdjęć

- Ilość wolnej przestrzeni dyskowej

- DVD/CD

- Obsługa oprogramowania:

- Sprawdzenie dysku twardego

- Defragmentacja dysku

- Sprawdzenie dziennika systemu

- Czyszczenie systemu

- Aktualizacje oprogramowania

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Dokumentacja przeglądów.

- Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

10 Zadanie: Przeglądy USG APLIO I700

APARAT USG APLIO I700

NUMER SERYJNY: 99H1822228

Przeglądy techniczne 1 raz w roku wraz z pełnym wyposażeniem aparatu, zgodnie z zaleceniami producenta

- Ocena wizualna aparatu

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

- Sprawdzenie poprawności działania aparatu

- Kontrola poprawności działania sond we wszystkich trybach

- Test wydruku printera.

- Sprawdzenie działania przycisków i klawiatury.

- Backup presetów.

- Testy funkcjonalne oraz kalibracja aparatu.

- Czyszczenie części zewnętrznych oraz wewnętrznych aparatu.

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego.

- Sprawdzenie uszkodzeń mechanicznych.

- Sprawdzenie jakości obrazu.

- Sprawdzenie i aktualizacja oprogramowania (jeśli dotyczy).

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Dokumentacja przeglądów.

- Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.