Zakres czynności serwisowych

Przeglądy Sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta , obejmujące w szczególności:

- sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,

- sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez
producenta,

- sprawdzenie zużycia części i wyposażenia,

- sprawdzenie poprawności i dokładności działania,

- kalibracje i testy kontrolne,

- każdorazowe aktualizacje oprogramowania do najnowszej dostępnej wersji,

- sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych z deklarowanymi przez producenta,

- czyszczenie aparatu,

- porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych (jeśli dotyczy),

- wystawianie orzeczeń technicznych,

- konserwacje zgodnie z zaleceniami producenta

Ponadto do czynności serwisowych należą:

Aparaty do znieczulenia

- Inspekcja wizualna

- Test zaworu przedwysiężnego MOPV

- Testy rurociągów i butli

- Kontrola przepływu i test odciążenia ciśnienia

- Test przeciwciśnieniowy waporyzatora

- Niskociśnieniowy test szczelności

- Kontrola dokładności miernika ciśnienia w drogach oddechowych

- Testy układów oddechowych

- Testy pomocniczych przepływomierzy O2, jeśli są wyposażone w opcję

- Testy zintegrowanego regulatora ssania, jeśli są wyposażone w opcję

- Test awarii zasilania

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

Części zamienne do wymiany w trakcie przeglądu:

- Aespire, Aespire View

- Uszczelki gniazd parowników – co 12 miesięcy

- Zawór grzybkowy wentylatora – co 48 miesięcy

- Uszczelka zaworu oddechu spontanicznego

- Akumulator aparatu do znieczulenia

- AISYS

- Zawór grzybkowy wentylatora –  co 24 miesiące

- Uszczelka zaworu oddechu spontanicznego –  co 24 miesiące

- Akumulator aparatu do znieczulenia – co 48 miesięcy

- Akumulator wyświetlacza  – co 48 miesięcy

- AVANCE

- Uszczelki gniazd parowników komplet

- Zawór grzybkowy wentylatora

- Uszczelka zaworu oddechu spontanicznego

- Akumulator aparatu do znieczulenia

- Akumulator wyświetlacza

Kardiomonitory

- Kontrola wzrokowa monitora:

- Inspekcja połączeń (moduły, podłączenia pacjenta)

- Inspekcja mocowań

- Inspekcja uszkodzeń mechanicznych

- Testy funkcjonalne urządzenia:

- Test poprawności działania alarmów

- Test uruchomieniowy

- Test ekranu i panelu dotykowego

- Test sieci komputerowej

- Test identyfikacji parametrów pomiarowych

- Test statusu modułów

- Test akumulatora

- Test złącza synchronizacji

- Test peryferiów opcjonalnych

- Testy funkcjonalne parametrów (symulowane):

- Test EKG

- Test pomiaru częstości oddechu

- Test pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną i nieinwazyjną

- Test pomiaru temperatury

- Test PO2

- Test LoFlo CO2

- Test bezpieczeństwa elektrycznego

- Jeśli występuje moduł pomiarów gazowych – wymiana części przeglądowych, kalibracja
gazowa, testy funkcjonalne

Części zamienne do wymiany w trakcie przeglądu:

- baterii płyty CPU (jeśli dotyczy) – co 5 lat

- filtra powietrza NIBP- jeśli występuje moduł hemodynamiczny PSMP - co 3 lata

- jeśli występuje moduł pomiarów gazowych:

- wymiana zestawu przeglądowego rocznego

- wymiana zestawu przeglądowego trzyletniego

Respiratory

- Sprawdzenie systemu:

- Wizualna kontrola filtra wentylatora wyświetlacza

- Wizualna ocena filtra wentylatora silnika odpowietrzającego

- Wizualna kontrola zespołu zaworu wydechowego

- Wizualna kontrola filtrów wlotowych gazu (O2 i Air)

- Kontrola ruchu przegubów ramienia wyświetlacza

- Kontrola ruchu stojaka modułu monitorowania pacjenta

- Kontrola, czy akcesoria są prawidłowo zamocowane (jeśli są wyposażone)

- Kontrola, czy rurociąg lub sprężarka zasilają gaz podłączony (jeśli jest wyposażony)

- Przewody zasilające:

- Sprawdzanie konfiguracji przewodu zasilającego

- Sprawdzanie czy wszystkie przewody zasilające są w pełni osadzone

- Weryfikowanie sygnalizatorów:

- Włączenie systemu i kontrola dźwięków brzęczyka

- Weryfikacja głównych tonów dźwięku

- Sprawdzenie diody LED wyświetlacza

- Sprawdzenie aktywności diody LED alarmu wyświetlacza

- Usuwanie zanieczyszczeń z silnika wentylacyjnego

- Test szczelności silnika wentylacyjnego (niskie ciśnienie)

- Test szczelności silnika wentylacyjnego (wysokie ciśnienie O2)

- Test szczelności silnika wentylacyjnego (wysokie ciśnienie powietrza)

- Kalibracja przetwornika ciśnienia w drogach oddechowych Zero i Span

- Test zaworu swobodnego oddychania za pomocą aplikacji PC Service

- Test zaworu siły wdechowej

- Test pomocniczego zaworu nadmiarowego ciśnienia

- Test brzęczyka VCB

- Test mechanicznego zaworu nadciśnieniowego

- Kalibracja ekranu dotykowego

- Testy superużytkownika/administratora

- Procedura realizacji transakcji

- Test wydajności baterii

- Test bezpieczeństwa elektrycznego

Części zamienne do wymiany w trakcie przeglądu:

- Carescape R860

- Akumulator płyty CPU – co 48 miesięcy

- Akumulator respiratora (2 sztuki) - co 48 miesięcy

- Engstrom

- Filtr przeciwkurczowy respiratora – co 12 miesięcy

- Filtr przeciwkurczowy ekranu – co 12 miesięcy

- Akumulator respiratora (2 sztuki) – co 48 miesięcy

- Akumulator płyty CPU – co 48 miesięcy

- Zestaw do modułu  - jeśli zawiera moduł gazowy