| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Aparat do laseroterapii biostymulacyjnej | 1 komplet |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczne: |  |  |  |
|  | • klasa urządzenia laserowego 3B • zegar zabiegowy 1 s – 100 minut sondy laserowe biostymulacyjne • długość fali sond światła czerwonego 660 nm • maksymalna moc sond światła czerwonego 80 mW • długość fali sond promieniowania podczerwonego 808 nm • maksymalna moc sond promieniowania podczerwonego 400 mW • regulacja mocy 25 %, 50 %, 75 %, 100 % • częstotliwość trybu impulsowego 1 – 5000 Hz • wypełnienie w trybie impulsowym 10 – 90 %, impuls 50 us skanery laserowe • długość fali skanera 808 i 660 nm • maksymalna moc skanera 450 i 100 mW • regulacja mocy 50 %, 100 % • częstotliwość trybu impulsowego 1 – 5000 Hz • wypełnienie przebiegu dla pracy impulsowej skanera 75 % aplikator prysznicowy • długość fali aplikatora prysznicowego 4x 808 nm i 5x 660 nm • maksymalna moc aplikatora prysznicowego 4x 400 mW i 5x 40 mW • regulacja mocy 50 %, 100 % • częstotliwość trybu impulsowego 1 – 5000 Hz • wypełnienie w trybie impulsowym 10 – 90%, impuls 50 us | TAK, podać |  |
| Programy zabiegowe: |  |  |  |
|  | wbudowane programy zabiegowe min. 175 programy sondy IR min. 30 programy sondy R min. 15 programy z częstotliwością Nogiera 8 programy z częstotliwością Volla 30 programy aplikatora prysznicowego min. 50 sekwencje dla aplikatorów skanujących min. 20 programy do ustawienia dla użytkownika min. 150 | TAK, podać |  |
| Cechy użytkowe: |  |  |  |
|  | 7” kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym • trzy niezależne kanały zabiegowe • tryb manualny • jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie • baza wbudowanych programów zabiegowych • baza programów użytkownika • programy ulubione • możliwość edycji nazw programów użytkownika • encyklopedia z opisem metodyki zabiegu • statystyki przeprowadzanych zabiegów • regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego • akumulator | TAK |  |
| Laseroterapia: |  |  |  |
|  | współpraca z aplikatorami: skanującym, prysznicowym i sondami punktowymi • tryby emisji: ciągły i impulsowy • regulacja mocy promieniowania laserowego • regulacja wypełnienia • automatyczny test mocy promieniowania laserowego • automatyczne przeliczanie czasu względem parametrów zabiegowych – dawki, mocy, wypełnienia, pola zabiegowego • trzy tryby naświetlania pola zabiegowego w aplikatorach skanujących • dedykowane tryby do współpracy z aplikatorami światłowodowymi • końcówki światłowodowe do laseropunktury i zastosowań laryngologicznych • wiązka pilotująca wskazująca miejsce aplikacji | TAK |  |
| Wyposażenie: |  |  |  |
|  | • przewód sieciowy • okulary ochronne do laseroterapii (2 szt.) • etykiety ostrzegawcze 1 kpl. • wtyk blokady drzwi DOOR • rysik do ekranu • ścierka do ekranu LCD • nakładki maskujące z wycięciem (2 szt.) • nakładki maskujące pełne (2 szt.) • bezpieczniki zapasowe (2 szt.) - sonda do laseroterapii IR 400 mW/808 nm - sonda do laseroterapii R 80 mW/660 nm - aplikator skanujący do laseroterapii - prysznicowy aplikator laserowy typu CL1800, 660 nm 5x40 mW, 808 nm 4x400 mW - statyw do aplikatora prysznicowego CL1800 z uchwytem zaciskowym | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2023. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy