ZP/3632/D/23							Załącznik A do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia:

Mobilny ekranowy system eye-trackingowy służący do rejestracji ruchów oka osoby badanej w trakcie jej interakcji z wyświetlanymi na ekranie bodźcami, spełniający następujące minimalne kryteria techniczne:

- Wysoka precyzja/niski szum przestrzenny.

- Dokładność pomiaru (accuracy) pozycji oka na poziomie 0,5 stopnia lub dokładniejsza i niefiltrowany błąd RMS <0,01 stopnia.

- Wyraźne podwójne zastosowanie: tryb śledzenia oczu ze swobodą ruchu głowy i tryb śledzenia oczu ze stabilizacją głowy (urządzenie stabilizujące głowę dołączone do systemu).

- Standardowa częstotliwość próbkowania 2000 Hz dla obu oczu - ważne w przypadku projektów typu gaze-contingent paradigm, gdzie szybki raport o pozycji spojrzenia jest krytyczny przy minimalizacji fałszywych alarmów.

- Możliwość rejestracji i analizy mikrosakkad oraz danych pupilometrycznych.

- Możliwość zastosowania mobilnego systemu eye-trackingowego do badań typu gaze-contingent paradigm, gdzie rodzaj wyświetlanego bodźca zależy od aktualnie sczytywanej przez system eye-trackingowy pozycji oka.

- Wiele opcji mocowania, w tym mocowanie do statywu, mocowanie do laptopa i mocowanie do ramienia LCD.

- Opóźnienia w dostępie do próbek od końca do końca < 3 ms - ważne w przypadku pracy zależnej od spojrzenia lub sakkady.

- Certyfikacja gwarantująca bezpieczeństwo wykorzystywania ww. systemu eye-trackingowego do badań z udziałem ludzi (dołączona na etapie dostawy sprzętu).

- Oprogramowanie do tworzenia eksperymentów na platformie macOS i Windows umożliwiające randomizację i counterbalancing kolejności pokazywanych warunków eksperymentalnych.

- Oprogramowanie do analizy danych okulograficznych na platformie na platformie macOS i Windows umożliwiające odtwarzanie, wizualizację i analizę zarejestrowanych danych. Zapewniający funkcje filtrowania danych (pod kątem warunków eksperymentalnych, typów danych okulograficznych, przedziałów czasowych na podstawie nagrań i zarejestrowanych zdarzeń), wizualizacji danych oraz możliwość eksportu danych liczbowych do dalszego przetwarzania w oprogramowaniu firm trzecich.

- Oprogramowanie do tworzenia eksperymentów i analizy danych musi umożliwiać zbieranie i analizę danych eye-trakingowych i pupilometrycznych z badań opartych o obraz pokazywany osobie badanej na ekranie komputera oraz z badań czytania tekstu wyświetlanego na ekranie komputera dla osoby badanej, gdzie obszar zainteresowania (AOI) obejmuje jedno słowo i gdzie możliwe będzie obliczenie tzw. miar czytania (np. single fixation duration, gaze duration, total reading time, skipping rate) na poziomie słowa oraz frazy.

- Oprogramowanie umożliwiające nagrywanie, kalibrację i podgląd na żywo.

- Dołączone oprogramowanie umożliwiające jednoczesną i zsynchronizowaną czasowo rejestrację ruchów oka i nagrywanie ekranu komputera użytkownika/osoby badanej w czasie jej interakcji z komputerem, tak aby nie było konieczności łączenia danych z dwóch oddzielnych źródeł.

- Dołączone oprogramowanie umożliwiające kompatybilną integrację kupowanego systemu eye-trackingowego z oprogramowaniem do tworzenia eksperymentów psycholingwistycznych już dostępnym w Laboratorium Języka i Komunikacji, UAM

- System eye-trackingowy musi być w pełni kompatybilny pod względem oprogramowania i wykorzystywanych algorytmów obliczeniowych z eye-trackerami ekranowymi, którymi już dysponuje Eye-trackingowe Laboratorium Badań nad Językiem EYE-LANG, UAM tak, aby nie było konieczności przygotowywania jednego projektu badawczego w 2 różnych systemach eye-trackingowych

- Jednostka zapisująca dane eye-trackingowe musi być w pełni przenośna (na przykład laptop) i nie przekraczać wagi 2,5 kg.

- W skład systemu eye-trackingowego musi wchodzić laptop służący do prezentacji bodźców dla osoby badanej spełniający wszystkie kryteria techniczne umożliwiające spójną współpracę z aparaturą rejestrującą ruchy oka w ramach zakupywanego systemu eye-trackingowego takie jak:

- Pamięć operacyjna min. 16 GB RAM

- Przekątna ekranu: 17,3”

- Odświeżanie ekranu min. 144Hz

- Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 11900 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net)

- Dysk SSD min 512 GB

- Karta graficzna osiągająca min. 11150 punktów w teście PassMark (wynik zaproponowanej karty musi znajdować się na stronie: www.videcardbenchmark.net/gpu )

- System operacyjny min. Windows 10

- Dołączona dopasowana do sprzętu torba lub walizka do transportu mobilnego systemu eye-trackingowego

- System eye-trackingowy musi mieć przynajmniej 24-miesięczną gwarancję i nieograniczone czasowo wsparcie techniczne producenta.

- Zakup eye-trackera musi się łączyć z przynajmniej 1 serią szkoleń z obsługi sprzętu przeprowadzaną w siedzibie lub zdalnie zaraz po dostawie sprzętu