Bydgoszcz dnia: 2023-07-31

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Sprawa nr: 87/2023

Pismo nr: 5681/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawy sukcesywne sprzętu dla Oddziału Laryngologii i dostawa sprzętu medycznego” – znak sprawy 87/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 SYSTEM OGRZEWANIA PACJENTA – 2 KPL. – zadanie nr 8 Dot. pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści system do ogrzewania pacjenta posiadający zasilanie bateryjne umożliwiające pracę urządzenia ze wskaźnikiem poziomu naładowania akumulatora z dodatkową informacją dźwiękową niskiego naładowania baterii ale bez możliwości podania czasu pracy na samej baterii ponieważ czas pracy na baterii zależy od wielu czynników np: ilości podłączonych materacy, czy podłączony jest dodatkowo koc, zadanej temperatury itp.? Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SWZ Dot. pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści system do ogrzewania pacjenta, w którym sterownik może obsłużyć dwa elementy grzewcze jednocześnie ale bez wymogu funkcji regulacji temperatury niezależnie dla każdego z nich? W praktyce funkcja ta nie jest wykorzystywana ze względu na brak wskazań medycznych i potrzeby takiego różnicowania. Jeżeli Zamawiający zamierza korzystać z dwóch elementów grzewczych na jednym pacjencie to nie ma konieczności ani zaleceń medycznych ustawiania dla nich innych temperatur. Nie da się ogrzewać jednej części ciała do innej temperatury, a drugiej do innej ponieważ ciało ludzkie reguluje własną temperaturę wewnętrznie i ją uśrednia. Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SWZ Dot. pkt.11 Czy Zamawiający dopuści system do ogrzewania pacjenta, w którym sterownik może obsłużyć dwa elementy grzewcze jednocześnie ale bez wymogu funkcji regulacji temperatury autonomicznie dla każdego z nich? W praktyce funkcja ta nie jest wykorzystywana ze względu na brak wskazań medycznych i potrzeby takiego różnicowania. Jeżeli Zamawiający zamierza korzystać z dwóch elementów grzewczych na jednym pacjencie to nie ma konieczności ani zaleceń medycznych ustawiania dla nich innych temperatur. Nie da się ogrzewać jednej części ciała do innej temperatury, a drugiej do innej ponieważ ciało ludzkie reguluje własną temperaturę wewnętrznie i ją uśrednia. Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SWZ Dot. Pkt 12 Czy Zamawiający dopuści system do ogrzewania pacjenta z wyświetlaczem cyfrowym pokazującym temperaturę zadaną (zaprogramowaną) oraz zmierzoną temperaturę rzeczywistą pacjenta? Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SWZ Dot. pkt 12 Czy Zamawiający dopuści system ogrzewania pacjenta z kontrolką, która wskazuje stan nagrzania materaca/koca za pomocą ikon, bez wyświetlania bieżącej temperatury materaca/koca? Wyświetlanie temperatury zadanej oraz moment osiągnięcia tej temperatury w kilka minut poprzez zmianę koloru ikony z niebieskiej (chłodny) na zielony (ok-temperatura zadana) jest najbardziej intuicyjny i pozwala na dużo łatwiejszą oraz szybsza obsługę przez personel. Najistotniejszymi parametrami są zadana temperatura oraz osiągnięcie tej temperatury. Większa ilość danych oraz funkcji w kontrolce może wprowadzać chaos oraz spowodować możliwość popełnienia błędu przez personel podczas zabiegów. Temperatura ciała pacjenta (w przypadku podłączenia czujnika zewnętrznego) jest wyświetlana przez cały czas w przypadku naszej kontrolki. Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SWZ Dot. Pkt 20 Czy Zamawiający dopuści system ogrzewania pacjenta z dwu progowym zabezpieczeniem przed przegrzaniem: próg pierwszy alarm dźwiękowy i wizualny po przekroczeniu temp. 40stC (przy tym progu wystarczy odpiąć materac/koc do którego przypisany jest alarm a pozostałe podłączone akcesoria mogą kontynuować działanie); próg drugi w którym po osiągnięciu temp. 43stC system zostaje automatycznie wyłączony? Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SWZ Dot. pkt 24 Czy Zamawiający dopuści sterownik o wymiarach 183 x 187 x 144 mm (wys. / szer. / gł.)? Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SWZ Dot. pkt 28 Czy Zamawiający dopuści system ogrzewania pacjenta z wielorazowymi elementami grzewczymi w postaci koca przykrywającego pacjenta oraz materacy w różnych wymiarach pod pacjenta? Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SWZ Dot. Pkt.30 i 31 Czy Zamawiający dopuści system ogrzewania pacjenta z elementem grzewczym w postaci koca przykrywającego pacjenta z jedną stroną grzewczą (wyraźnie oznaczoną) z uwagi na bezpieczeństwo personelu oraz niekontrolowanej utraty ciepła jeżeli koc grzeje w obie strony? Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SWZ Dot. Pkt. 36 Czy Zamawiający dopuści system ogrzewania pacjenta wykonany w technologii elastycznych polimerów węglowych, w której warstwa grzewcza jest pojedynczą, jednolita warstwą polimeru, która na całej powierzchni zachowuje taką samą temperaturę i z tego powodu wystarczy jeden czujnik temperatury, który kontroluje jej całą powierzchnię co pozwala na kontynuację pracy w przypadku mechanicznego uszkodzenia warstwy grzewczej podczas zabiegu (np. skalpelem)? Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SWZ Dot. Pkt 39 i 40 Czy Zamawiający dopuści system ogrzewania pacjenta bez pokrowca zewnętrznego wielokrotnego użytku? Materac, który nie wymaga dodatkowych pokrowców i ma zintegrowane pasy mocujące jest rozwiązaniem dużo wygodniejszym w obsłudze: - brak pokrowców oznacza, brak dodatkowego elementu wymagającego dezynfekcji i przechowywania, - zintegrowane pasy mocujące sprawiają, że zamontowanie na stole zabiegowym wymaga minimum wysiłku, oznacza także brak możliwości jakiegokolwiek przesuwania się materaca na stole operacyjnym, gdyż jest on do niego bezpośrednio przymocowany. Materac przeznaczony do użycia bez pokrowca jest rozwiązaniem tańszym w eksploatacji oraz dużo bardziej wygodny dla personelu gdyż wystarczy do jedynie zdezynfekować (przetrzeć) po użyciu przed kolejnym pacjentem bez konieczności każdorazowego ściągania pokrowca i zakładania nowego. Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SWZ Dot. pkt 44 Czy Zamawiający dopuści system ogrzewania pacjenta z kocem na pacjenta o wymiarach 1660x800x40 mm? Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SWZ Pyt. Dotyczy systemu ogrzewania pacjenta Czy Zamawiający dopuści system bez konieczności używania pokrowców, ze zintegrowanymi pasami mocującymi materacy grzewczych, ze zintegrowaną warstwą przeciwodleżynową, z możliwością kładzenia pacjenta bezpośrednio na materacach? Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SWZ Pyt. Dotyczy systemu ogrzewania pacjenta Czy Zamawiający wymaga dla zachowania bezpieczeństwa pacjenta, aby uszkodzenie mechaniczne pokrowca materaca/koca podczas trwającej procedury, np. przecięcie skalpelem lub przekłucie, nie powodowało konieczności natychmiastowego zaprzestania jego użytkowania (a tym samym: konieczności przerwania lub zakończenia procedury)? Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SWZ Pyt. Dotyczy systemu ogrzewania pacjenta Czy Zamawiający wymaga, aby podczas zabiegów trwających ponad 2h nie było zalecane umieszczanie pomiędzy materacem a pacjentem dodatkowej warstwy przeciwodleżynowej? Materace wyposażone w zintegrowaną warstwę przeciwodleżynową wymagają minimalnego nakładu pracy ze strony personelu medycznego. Nie wymagają także używania zewnętrznych podkładek zmniejszających ucisk Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SWZ Pyt. Dotyczy systemu ogrzewania pacjenta Czy Zamawiający wymaga, aby możliwe było umieszczenie pacjenta bezpośrednio na elemencie grzewczym systemu bez konieczności zastosowania bariery ochronnej? Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 2 Czy Zamawiający dopuści do postępowania i uzna za spełniający SWZ laser wysokoenergetyczny o poniższych parametrach technicznych? - Moc maksymalna 20 W - Długość fali 1064 nm - Kolorowy ekran dotykowy 8,4" - Tryb pracy Ciągły, impulsowy, trójkątny, superpulse - Liczba programów terapeutycznych 43 - Funkcje bezpieczeństwa - wyłącznik bezpieczeństwa, wyłącznik drzwiowy - Terapia termiczna na powierzchni nawet do 500 cm2 - Dawka 1 J/cm2 - 1000 J/cm2 - Wymiary aparatu 320 × 190 × 280 mm - Waga urządzenia 8 kg - Zasilanie 100-240 V, 50-60 Hz - Klasa lasera IV - Klasa ochronności sprzętu II - Stopień ochrony IP zgodnie z EN 60 529 IP 20 - Automatyczne przeliczanie parametrów terapii - Układ optyczny z regulacją wielkości plamki w zakresie 10-30 mm - Regulacja parametrów w trakcie terapii za pomocą sondy laserowej - Ciągła, wielopoziomowa kontrola mocy - Protokoły QUICK - Gotowe programy i encyklopedia terapeutyczna - Nawigacyjny atlas anatomiczny - Autokalibracja sondy laserowej - Okulary ochronne (2szt.) - Uchwyt na sondę - Zasilacz - Stolik pod aparat -Możliwość współpracy/rozbudowy o zrobotyzowany System Skanowania z wbudowaną kamerą termowizyjną, czujnikiem temperatury oraz czujnikiem dystansu i skanem percepcji termicznej, z kolorowym ekranem dotykowym 7" Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 3 Zadanie nr 8- System ogrzewania pacjenta- 2 komplety Pkt. 1. Prosimy o dopuszczenie elementów grzewczych wykonanych w technologii włókien węglowych, w przypadku spełniania pozostałych parametrów określonych w pkt. 2-6. Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SWZ Pkt. 8. Prosimy o odstąpienie od wymogu zasilania bateryjnego. Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SWZ Pkt. 18. Prosimy o dopuszczenie zabezpieczenia w postaci akustycznych i wizualnych alarmów (komunikaty alarmowe wyświetlane w języku polskim dla danego kanału, w którym wystąpił błąd): -wysokiej temperatury – po przekroczeniu temperatury 41,1 °C - odchylenia temperatury – odchylenie o ± 1 °C w stosunku do temperatury zaprogramowanej -niedogrzania -alarm maty/czujnika Czy Zamawiający będzie oczekiwał alarmu zaniku zasilania? Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SWZ Pkt. 20. Prosimy o dopuszczenie: -zabezpieczenie przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa ponad 41,1st.C przy którym grzanie jest automatycznie wyłączane. Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SWZ Pkt. 21. Prosimy o dopuszczenie jednostki sterującej z możliwością zamocowania do stojaka do kroplówek, zawieszenia na relingu lub postawienia – w komplecie niezbędny osprzęt. Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SWZ Pkt. 24. Prosimy o dopuszczenie wymiarów:187x282x87mm. Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SWZ Pkt. 25. Prosimy o dopuszczenie wagi max 5,8 kg. Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SWZ Pkt. 26. Prosimy o dopuszczenie minimalnego poboru mocy: max 520W. Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SWZ Pkt. 27. Panelu sterowania wyposażonego w monochromatyczny wyświetlacz LCD o przekątnej 3”, z przyciskami pozwalającymi na sterowanie wszystkimi możliwymi kombinacjami systemu ogrzewania na panelu sterującym. Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SWZ Pkt. 28. Prosimy o dopuszczenie wielorazowych elementów grzewczych dostępnych w postaci: -materaców - dedykowanych do ogrzewania pacjenta od spodu i posiadających wbudowaną warstwę przeciwodleżynową – dostępne wymiary: 190x50x3 cm, 150x50 x3cm, 120x50 x3 cm, 80x50x3 cm, 60x35x2 cm oraz - koców – dedykowanych do ogrzewania pacjenta od góry – dostępne wymiary: 190x100 cm, 180x80 cm, 150x80 cm, 120x80 cm, 80x70 cm oraz - koców na ramiona i ręce – dedykowanych do ogrzewania pacjenta od góry – dostępne wymiary: 180x45 cm, 150x45 cm Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SWZ Pkt. 31. Prosimy o dopuszczenie elementów grzewczych posiadających jedną stronę grzewczą ciepła – z wyraźnym oznaczeniem. Informujemy, że tego typu rozwiązanie wpisuje się w ideę ogrzewania kontaktowego i nie powoduje strat energii, jak również ogrzewania otoczenia. Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SWZ Pkt. 43. Prosimy o dopuszczenie długości 2,5 m. Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SWZ Pkt. 44. Prosimy o dopuszczenie kompletu składającego się z kontrolki i: - Materaca grzewczego do ogrzewania pacjenta od spodu – zastosowanie: dorośli i dzieci, z wbudowaną warstwą przeciwodleżynową, o wymiarach 1500x500x30mm, element grzewczy posiada min. 8 czujników temperatury, w komplecie przedłużacz przyłączeniowy 2,5 m, pokrowiec do materaca grzewczego wyposażony w elementy mocujące do stołu operacyjnego. lub - Koca grzewczego na ramiona i barki, zastosowanie: dorośli i dzieci, z wycięciem w okolicy szyi, o wymiarach 1500x450 mm, do ogrzewania pacjenta od góry, element grzewczy posiada min. 8 czujników temperatury, w komplecie przedłużacz przyłączeniowy 2,5 m, pokrowiec do koca grzewczego lub – koca grzewczego o wymiarach 1800x800 mm zastosowanie: dorośli i dzieci , do ogrzewania pacjenta od góry, element grzewczy posiada min. 8 czujników temperatury, w komplecie przedłużacz przyłączeniowy 2,5 m, pokrowiec do koca grzewczego. Prosimy Zamawiającego o wskazania, jakiego rozwiązania potrzebuje. Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SWZ Pkt. 9. Prosimy o dopuszczenie sterownika z możliwością podłączenia jednego elementu grzewczego. Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SWZ Zadanie nr 8- System ogrzewania pacjenta- 2 komplety Pkt. 1. Prosimy o dopuszczenie elementów grzewczych wykonanych w technologii włókien węglowych, w przypadku spełniania pozostałych parametrów określonych w pkt. 2-6. Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SWZ Pkt. 8. Prosimy o odstąpienie od wymogu zasilania bateryjnego. Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SWZ Pkt. 9 Prosimy o dopuszczenie kontrolki/sterownika z możliwością podłączenia i niezależnego sterowania trzema elementami grzewczymi jednocześnie, wyposażonego w trzy gniazda (trzy kanały grzewcze). Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SWZ Pkt. 10 Prosimy o dopuszczenie trzech gniazd do przyłączenia elementów grzewczych. Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SWZ Pkt. 17 Prosimy o dopuszczenie: Autotest - jednostka sterująca automatycznie weryfikuje, czy na jej wyjściach występuje transfer energii, a także komunikuje się z procesorem płyty elementu grzewczego w celu sprawdzenia jej stanu za każdym razem, gdy urządzenie jest włączone. Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SWZ Pkt. 18 Prosimy o dopuszczenie zabezpieczenia w postaci akustycznych i wizualnych alarmów (komunikaty alarmowe wyświetlane dla danego kanału, w którym wystąpił błąd): - wysokiej temperatury – po przekroczeniu temperatury 41,1 °C -odchylenia temperatury – odchylenie wysokie i niskie o ± 1 °C w stosunku do temperatury zaprogramowanej -niedogrzania -alarm maty/czujnika Czy Zamawiający będzie oczekiwał alarmu zaniku zasilania? Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SWZ Pkt.20 Prosimy o dopuszczenie dwustopniowego zabezpieczenia przed przegrzaniem: alarm wysokiej temperatury aktywowany przy progu temperatury 41,1 OC powoduje odcięcie ogrzewana oraz wyłącznik mechaniczny odcinający zasilanie przy temp. 42-43 st. C Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SWZ Pkt. 21 Prosimy o dopuszczenie jednostki sterującej z możliwością zamocowania do stojaka do kroplówek, lub postawienia – w komplecie niezbędny osprzęt. Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SWZ Pkt. 22 Prosimy o odstąpienie od wymogu złącza wyrównania potencjału, w przypadku gdy konstrukcja urządzenia nie wymaga jego stosowania. Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SWZ Pkt. 24 Prosimy o dopuszczenie wymiarów: 230x270x165 mm. Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SWZ Pkt. 25 Prosimy o dopuszczenie wagi max 3,8kg. Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SWZ Pkt. 26 Prosimy o dopuszczenie maksymalnego poboru mocy: 997VA. Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SWZ Pkt. 27 Prosimy o dopuszczenie dotykowego panelu sterowania wyposażonego w kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 7”. Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SWZ Pkt. 28, 29,30 Prosimy o dopuszczenie wielorazowych elementów grzewczych dostępnych w postaci: -materaców - dedykowanych do ogrzewania pacjenta od spodu i posiadających wbudowaną warstwę przeciwodleżynową – dostępne wymiary: 190x50x4 cm, 150x50 x4cm, 120x50 x4 cm, 80x50x3 cm, oraz - koców – dedykowanych do ogrzewania pacjenta od góry – dostępne wymiary: 190x100 cm, 180x80 cm, 150x80 cm, 120x80 cm, 80x70 cm oraz - koców na ramiona i ręce – dedykowanych do ogrzewania pacjenta od góry – dostępne wymiary: 180x45 cm, 150x45 cm. Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SWZ Pkt. 31 Prosimy o dopuszczenie elementów grzewczych posiadających jedną stronę grzewczą ciepłą -z wyraźnym oznaczeniem. Informujemy, że tego typu rozwiązanie wpisuje się w ideę ogrzewania kontaktowego i nie powoduje strat energii, jak również ogrzewania otoczenia Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SWZ Pkt. 34 Prosimy o dopuszczenie ochrony IP20. Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SWZ Pkt. 35 Prosimy o dopuszczenie czasu nagrzewania 3 - 15 min od 23±2°C do 37 st. C (w zależności od wielkości elementu grzewczego) - parametr potwierdzony w instrukcji Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SWZ Pkt. 44 Prosimy o dopuszczenie wielorazowych elementów grzewczych dostępnych w postaci: -materaców - dedykowanych do ogrzewania pacjenta od spodu i posiadających wbudowaną warstwę przeciwodleżynową – dostępne wymiary: 150x50 x4cm, oraz - koców – dedykowanych do ogrzewania pacjenta od góry – dostępne wymiary: 190x100 cm, 180x80 cm, 150x80 cm, oraz - koców na ramiona i ręce – dedykowanych do ogrzewania pacjenta od góry – dostępne wymiary: 180x45 cm, 150x45 cm Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SWZ Pytanie nr 4

Dotyczy Zadania 1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie implantu posiadającego możliwość wkręcania / odkręcania wspornika podczas implantacji (bez zaczepu magnetycznego)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Zadania 1:

Czy wraz z wiertłem naprowadzającym Zamawiający oczekuje dostarczenia kaniuli umożliwiającej wykonanie zabiegu w technice minimalnie inwazyjnej, tj. bez szwów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 5 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

Data 31.07.2023