| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Defibrylator AED | 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Defibrylator AED z funkcją analizy rytmu serca | Tak |  |
|  | W pełni automatyczny, z samoczynnym wyzwalaniem impulsu defibrylacyjnego | Tak |  |
|  | Dodatkowa funkcja ochrony osoby udzielającej pierwszej pomocy z systemem wczesnego wykrywania ruchów poszkodowanego | Tak |  |
|  | Wymiary: 20 cm x 18,4 cm x 4,8 cm | Tak |  |
|  | Waga: 1,1 kg z baterią Pad-Pak | Tak |  |
|  | Gotowość do pracy: migający wskaźnik w kolorze zielonym | Tak |  |
|  | Woodporność: IEC 60529/EN 60529 IP56 | Tak |  |
|  | Odporność na zakłócenia radioelektryczne: EN61000-4-3 80MHZ -2,5GHZ (10 V/m) | Tak |  |
|  | Odporność na pole magnetyczne: EN61000-4-8 (3 A/m) | Tak |  |
|  | Czas ładowania: 150 J poniżej 8 sekund, 200 J poniżej 12 sekund | Tak |  |
|  | Typ zapisu zdarzeń: pamięć wewnętrzna | Tak |  |
|  | Zapis EKG: 90 minut, pełna jawność | Tak |  |
|  | Pojemność baterii: powyżej 100 wstrząsów | Tak |  |
|  | Długość przewodów: 1 metr | Tak |  |
|  | Metronom: graficzny i dźwiękowy | Tak |  |
|  | Język: Polski (inne języki, jako opcjonalne) | Tak |  |
|  | Bateria zintegrowana z elektrodami, o łącznej 4-letniej dacie przydatności do użycia, z 4-letnią gwarancją na cały element | Tak |  |
|  | Zoptymalizowany załamek dwufazowy dostosowujący energię, zbocze i impuls wyładowania do impedancji pacjenta | Tak |  |
|  | Energia: - Dorosły: wstrząs 1: 150J; wstrząs 2: 150J; wstrząs 3: 200J - Dziecko: wstrząs 1: 50J; wstrząs 2: 50J; wstrząs 3: 50J | Tak |  |
|  | Standardowe wyposażenie: - Defibrylator automatyczny - Torba transportowa z uchwytem dołączona do zestawu - PAD PAK (bateria z elektrodami) - Zestaw ratunkowy w torbie ( nożyczki, maska CPR, golarka, folia życia, gaza, rękawiczki nitrylowe– 2 pary) - Instrukcja obsługi | Tak |  |
|  | Przewód USB podłączany do komputera PC oraz oprogramowanie do analizy zapisu | Tak |  |
|  | Ocena EKG pacjenta, jakości sygnału, właściwego podłączenia elektrod oraz impedancji pacjenta, celem określenia czy konieczna jest defibrylacja | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2023. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 12 miesięcy maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |