| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Mikrosilnik endodontyczny z zestawem pilników | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Wielofunkcyjny, umożliwiający pracę z różnymi systemami pilników endomotor z funkcją pomiaru długości kanału. | TAK |  |
|  | Bezprzewodowy, o ergonomicznym kształcie. | TAK |  |
|  | Kątnica 6:1 zapewniająca komfort pracy i dużą widoczność pola zabiegowego. Rotacyjna główka, mająca możliwość obrotu o 360°C. | TAK |  |
|  | Dwustopniowy wskaźnik, pomagający określić prawidłową metodę opracowania kanału, informujący o zwiększonym obciążeniu instrumentu. | TAK |  |
|  | - Dodatkowe ustawienia dedykowane kanałom korzeniowym ze skomplikowaną anatomią: - ANA – zmniejszenie limitu momentu obrotowego, - Auto Stop Reverse - po przekroczeniu limitu obrotowego pilnik wykonuje ruch w przeciwnym kierunku. | TAK |  |
|  | Zaprogramowane systemy dla narzędzi NiTi o ruchu recyprokalnym oraz obrotowym: narzędzia Reciproc wraz z obsługą autorewersu oraz możliwością ustawienia kątów obrotowych, obsługa WaveOne, dostosowane momenty obrotowe oraz prędkości pracy z narzędziami NiTi z możliwością ich edycji i dopasowania do indywidualnych potrzeb. | TAK |  |
|  | Piętnaście indywidualnych ustawień dla momentu obrotowego i dostosowanej do niego prędkości. | TAK |  |
|  | Wbudowany endometr, który pozwala na: kontrolowanie pozycji narzędzia w kanale (dla narzędzi recyprokalnych oraz obrotowych), pomiar dokonywany jest poprzez klips wargowy i kątnicę, pomiar długości roboczej przy użyciu narzędzi ręcznych dzięki dołączonym przewodom. | TAK |  |
|  | Zestaw zawierający: - mikrosilnik, - kątnicę, - ładowarkę, - sterownik, - kable, - pedał nożny | TAK |  |
|  | Wyposażenie uzupełniające: 2 x Reciproc R25 czerwone 25mm 6szt. 1 x Reciproc R50 żółte 25mm 6szt. 1 x Reciproc R40 czarne 25mm 6szt. 1 x Sączki papierowe Reciproc ass R25, R40, R50 1 x Ćwieki gutaperkowe Reciproc ass. 1 x Ząb treningowy | TAK |  |
|  | ZASILANIE ENERGIĄ: Akumulator NiMH, 2000 mAh, 6 V | TAK |  |
|  | ZASILANIE ZASILACZA: 100-240 V | TAK |  |
|  | WAHANIA NAPIĘCIA: maks. ± 10 % | TAK |  |
|  | CZĘSTOTLIWOŚĆ: 47-63 Hz | TAK |  |
|  | ZAKRES MOMENTU OBROTOWEGO: 20-500 gcm (≈ 0,2-5,0 Ncm); +/- 30 % +/- 10 gcm w trybie rotacyjnym | TAK |  |
|  | ZAKRES PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ NA RĘKOJEŚCI MIKROSILNIKA: 1200-19200 obr./min (+/-20 %) w trybie rotacyjnym | TAK |  |
|  | TRYB PRACY: Tryb rotacyjny i recyprokalny | TAK |  |
|  | KLASYFIKACJA WYROBÓW MEDYCZNYCH: Klasa IIa, załącznik IX, reguła IX, 93/42/WE | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2023. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 1 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 12 miesięcy maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |