| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Płuczko-dezynfektor do kaczorów i basenów | 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Urządzenie nieprzelotowe, z załadunkiem od góry przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie | TAK |  |
|  | ## Myjnia pełniąca dodatkowo funkcję zlewu – możliwość wygodnego wylewania nieczystości np. z wiadra bezpośrednio do komory bez ryzyka rozlania na podłogę | TAK |  |
|  | ## Minimalny załadunek na cykl: 1 basen + 1pokrywa basenu + 2kaczki | TAK, podać |  |
|  | ## Bezpieczny załadunek w koszu standardowym: w momencie załadunku basen trzymany jedną ręką za uchwyt, bez konieczności, przekładania, obracania i podpierania go drugą ręką celem aplikacji w koszu załadowczym | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w kosz umożliwiający automatyczne opróżnianie basenu | TAK |  |
|  | ## Możliwość dezynfekcji 3 basenów w jednym cyklu | TAK |  |
|  | ## Możliwość dezynfekcji 6 kaczek w jednym cyklu | TAK |  |
|  | ## Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą 12 dysz natryskowych (w tym min. 4 obrotowych) | TAK, podać |  |
|  | ## Zasilanie elektryczne - możliwość podłączenia pod: 230V/ 50Hz lub 400V/3+N/50Hz | TAK |  |
|  | ## Całkowita moc 3000W | TAK |  |
|  | ## Urządzenie wykonane w całości ze stali nierdzewnej klasy min. AISI 304 lub równoważnej (obudowa, rama, komora, dysze, orurowanie wewnętrzne) | TAK |  |
|  | ## W pełni zautomatyzowany cykl pracy | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w przyciski/pedały nożne uruchamiające wybrany cykl | TAK |  |
|  | ## Trzy programy fabryczne: standardowy , intensywny, sporobójczy | TAK |  |
|  | ## Dodatkowa funkcja spłukiwania komory w przypadku wylania nieczystości (np. z wiadra) do komory | TAK |  |
|  | ## Drzwi komory otwierane i zamykane automatycznie, bez użycia rąk (zamykanie i otwieranie aktywowane przyciskami nożnymi lub czujnikami podczerwieni) | TAK, podać |  |
|  | ## Wybór programu bez użycia rąk | TAK |  |
|  | ## Kolorowy, dotykowy wyświetlacz informujący o wybranym programie, parametrach cyklu i temperaturze | TAK |  |
|  | ## Czas cyklu dla standardowego programu max 360s | TAK, podać |  |
|  | ## Przystosowane do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową, nie uzdatnioną | TAK |  |
|  | ## Zużycie zimnej wody na cykl standardowy: max 10l | TAK, podać |  |
|  | ## Zużycie ciepłej wody na cykl standardowy: max 10l | TAK, podać |  |
|  | ## Podłączenie wody zimnej i ciepłej: ¾’’ | TAK |  |
|  | ## Możliwość podłączenia pod odpływ 100 mm w podłodze lub ścianie | TAK |  |
|  | ## Maksymalne wymiary urządzenia: ## Szerokość urządzenia: max 600mm ## Wysokość urządzenia: max 950mm ## Głębokość urządzenia: max 660mm | TAK, podać |  |
|  | ## Wbudowane 2 pompy podajnika detergentu | TAK |  |
|  | ## Temperatura dezynfekcji termicznej z zachowaniem wartości parametru A0: 90oC | TAK |  |
|  | ## Jednoczęściowa komora, głęboko tłoczona w całości wykonana ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi kątami, umożliwiającymi swobodne spływanie płynów | TAK |  |
|  | Minimalne wymiary komory: Szerokość: 400 mm Długość: 500 mm ## Głębokość: 350 mm | TAK, podać |  |
|  | Szafka do umieszczania pojemnika z detergentem wewnątrz urządzenia | TAK |  |
|  | Urządzenie zintegrowane z półką do przechowywania zdezynfekowanych basenów i kaczek | TAK |  |
|  | Automatyczne uchylanie pokrywy po skończonym cyklu w celu przyspieszenia procesu suszenia dezynfekowanych naczyń | TAK |  |
|  | Program sporobójczy, o potwierdzonej badaniem skuteczności w kierunku spełnienia normy EN13697 | TAK |  |
|  | Pakiet startowy – standardowy kosz na min. 2 kaczki plus basen z pokrywą, stojak wielofunkcyjny (np. na wiadra), 5l kanister z płynem zmiękczającym wodę, 5L kanister z płynem o działaniu sporobójczym oraz 1 basen | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2023. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |