| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podnośnik kąpielowy | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
| - 10 | Podnośnik kąpielowy do kąpieli pacjentów w pozycji leżącej, półleżącej, półsiedzącej. | TAK |  |
|  | Zakres podnoszenia 515-1015mm licząc od podłogi do górnej krawędzi leża (500mm). | TAK |  |
| - MA | Udźwig 136 kg. | TAK |  |
|  | Długość 1970mm. | TAK |  |
|  | Hydrauliczna regulacja wysokości, sterowanie za pomocą ręcznej pompy do podnoszenia i przycisku opuszczania na kolumnie. | TAK |  |
|  | Leże 3-częściowe. | TAK |  |
|  | Możliwość wykorzystania obu skrajnych części leża jako oparcie pleców co pozwala na podjechanie podnośnikiem do łóżka z obu stron. | TAK |  |
|  | Regulowane ustawienie skrajnych segmentów leżaka, cztery różne pozycje w zakresie od 0 do 67 stopni. | TAK |  |
|  | Poduszka pod głowę z możliwością dostosowania jej położenia do wzrostu pacjenta. | TAK |  |
|  | Dwie składane poręcze do uchwytu dla pacjenta. | TAK |  |
|  | Dwa regulowane pasy bezpieczeństwa. | TAK |  |
|  | Uchwyty do przemieszczania podnośnika na obu krańcach leża. | TAK |  |
|  | Dwa koła z hamulcem. | TAK |  |
|  | Możliwość składania leża w celu minimalizacji potrzebnego miejsca do przechowywania oraz łatwiejszego dostępu do czyszczenia spodniej części leża. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2023. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą i 1szt. w wersji elektronicznej dołączona do oferty). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Gwarancja – 12 miesięcy Długość udzielanej gwarancji – minimum 12 miesięcy - maksymalnie 60 miesięcy | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |