Poznań dnia: 2023-08-04

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn ”Doposażenie Szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną na potrzeby udzielanych świadczeń zdrowotnych (4 pakiety)” – znak sprawy SZW/DZP/79/2023.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Uprzejmie proszę o udzielenie wyjaśnień do w/w postępowania – pakiet nr 2:

1.  [dotyczy zał. Nr 2, pkt. 3] – W związku z tym, iż w opisie wymaganych parametrów użyte zostały nazwy handlowe jednego z producentów, zwracamy się z zapytaniem czy dopuścicie Państwo echokardiograf renomowanego producenta posiadającego automatyczną optymalizację obrazu w trybie 2D oraz w trybie dopplera, jednak o innej nazwie ?

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza echokardiograf renomowanego producenta posiadającego automatyczną optymalizację obrazu z trybie 2D oraz w trybie Dopplera, o innej nazwie, spełniającego parametry równoważne lub wyższe.

2.  [dotyczy zał. Nr 2, pkt. 4] – Czy dopuścicie Państwo do przetargu echokardiograf posiadający możliwość eksportu badań w formacie AVI oraz jpeg na pendrive?

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza do przetargu echokardiograf posiadający możliwość eksportu badań w formacie AVI oraz JPG na pendrive.

3.  [dotyczy zał. Nr 2, pkt. 6] – W związku z tym, iż w opisie wymaganych parametrów użyte zostały nazwy handlowe jednego z producentów, zwracamy się z zapytaniem czy dopuścicie Państwo echokardiograf renomowanego producenta posiadającego opisane opcje, opisane innymi nazwami handlowymi ?

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza do przetargu echokardiograf renomowanego producenta posiadającego opisane opcje, opisane innymi nazwami handlowymi, spełniającego parametry równoważne lub wyższe.

4.  [dotyczy zał. Nr 2, pkt. 7] – W związku z tym, iż w opisie wymaganych parametrów użyte zostały nazwy handlowe jednego z producentów, zwracamy się z zapytaniem czy dopuścicie Państwo echokardiograf renomowanego producenta posiadającego opisane opcje, opisane innymi nazwami handlowymi ?

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza do przetargu echokardiograf renomowanego producenta posiadającego opisane opcje, opisane innymi nazwami handlowymi, spełniającego parametry równoważne lub wyższe.

5.  [dotyczy zał. Nr 2, pkt. 8] – W związku z tym, iż w opisie wymaganych parametrów użyte zostały nazwy handlowe jednego z producentów, zwracamy się z zapytaniem czy dopuścicie Państwo echokardiograf renomowanego producenta posiadającego opisane opcje, opisane innymi nazwami handlowymi ?

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza do przetargu echokardiograf renomowanego producenta posiadającego opisane opcje, opisane innymi nazwami handlowymi, spełniającego parametry równoważne lub wyższe.

6.  [dotyczy zał. Nr 2, pkt. 9] – W związku z tym, iż w opisie wymaganych parametrów użyte zostały nazwy handlowe jednego z producentów, zwracamy się z zapytaniem czy dopuścicie Państwo echokardiograf renomowanego producenta posiadającego opisane opcje, opisane innymi nazwami handlowymi ?

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza do przetargu echokardiograf renomowanego producenta posiadającego opisane opcje, opisane innymi nazwami handlowymi, spełniającego parametry równoważne lub wyższe.

7.  [dotyczy zał. Nr 2, pkt. 10] – W związku z tym, iż w opisie wymaganych parametrów użyte zostały nazwy handlowe jednego z producentów, zwracamy się z zapytaniem czy dopuścicie Państwo echokardiograf renomowanego producenta posiadającego opisane opcje, opisane innymi nazwami handlowymi ?

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza do przetargu echokardiograf renomowanego producenta posiadającego opisane opcje, opisane innymi nazwami handlowymi, spełniającego parametry równoważne lub wyższe.

8.  [dotyczy zał. Nr 2, pkt. 12] – W związku z tym, iż w opisie wymaganych parametrów użyte zostały nazwy handlowe jednego z producentów, zwracamy się z zapytaniem czy dopuścicie Państwo echokardiograf renomowanego producenta posiadającego opisane opcje, opisane innymi nazwami handlowymi ?

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza do przetargu echokardiograf renomowanego producenta posiadającego opisane opcje, opisane innymi nazwami handlowymi, spełniającego parametry równoważne lub wyższe.

9. [dotyczy zał. Nr 2, pkt. 13] – Czy dopuścicie Państwo do przetargu echokardiograf renomowanego producenta posiadający głowicę sektorową o liczbie elementów piezoelektrycznych 64 ?

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza do przetargu echokardiograf renomowanego producenta posiadający głowicę sektorową o liczbie elementów piezoelektrycznych 64, spełniający parametry równoważne lub wyższe.

10.  [dotyczy zał. Nr 2, pkt. 2]– Czy dopuścicie Państwo do przetargu echokardiograf renomowanego producenta o większej niż 15” przekątnej monitora ?

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza do przetargu echokardiograf renomowanego producenta o większej niż 15” przekątnej monitora, spełniający parametry równoważne lub wyższe.

Załącznik nr 3 OPZ

Pakiet nr. 1  APARAT USG – 1szt

Pyt. 1 pkt 3

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z liczbą kanałów cyfrowych ponad 1 146 000?

Stanowisko Zamawiającego:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pyt. 2 pkt 8

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z panelem dotykowym o przekątnej ponad 10cali, bez regulacji nachylenia?

Stanowisko Zamawiającego:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pyt. 3 pkt 13

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z zakresem częstotliwości pracy 1-18MHz?

Stanowisko Zamawiającego:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pyt. 4 pkt 23

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta z głowicą liniową, szerokopasmową, wysokoczęstotliwościową typu „hokey” o zakresie częstotliwości pracy 3-16MHz?

Stanowisko Zamawiającego:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 3 OPZ,  Pakiet nr. 1  APARAT USG – 1szt

Pytanie 1 dotyczy pkt. 23

Zamawiający wymaga głowicy hokejowej do badań noworodków, również wcześniaków. Prosimy zatem o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał głowicy liniowej hokejowej o zakresie pracy częstotliwości 3-22 MHz i szerokości skanu 25-26 mm?

Stanowisko Zamawiającego:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2 dotyczy pkt. 24

Zamawiający wymaga głowicy typu microconvex do badań noworodków, czy zatem Zamawiający będzie wymagał głowicy szerokopasmowej o częstotliwości 3-12 MHz, ilości elementów 128 i kącie skanowania 91°?

Stanowisko Zamawiającego:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3 dotyczy pkt. 25

Zamawiający wymaga głowicy kardiologicznej do badań noworodków, czy zatem Zamawiający będzie wymagał głowicy kardiologicznej  neonatologicznej o częstotliwości 4-12 MHz, ilości elementów 96 i kącie skanowania 90° z funkcją powiększenia kursora pomiarowego na osobnym ekranie bez użycia funkcji zoom. Takie rozwiązanie pozwoli na wykonanie dokładnych pomiarów.

Stanowisko Zamawiającego:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4 dotyczy pkt. 26

Wykonywanie badań noworodków, w tym również wcześniaków wymaga głowicy liniowej o wysokich częstotliwościach i wąskim czole. Prosimy zatem o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał głowicy o zakresie pracy 4-18 MHz, minimum 280 elementach oraz szerokości skanu 37-38 mm?

Stanowisko Zamawiającego:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Dotyczy pakietu nr 1, punkt 3 parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG renomowanego producenta o ilości kanałów przetwarzania 3 670 016. Niewielka różnica nie wpływa na jakość urządzenia, a pozwala na złożenie konkurencyjnej oferty.

Stanowisko Zamawiającego:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

1. Dotyczy pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny renomowanego japońskiego producenta z panelem dotykowym o przekątnej 10,1” bez możliwości regulacji nachylenia panelu dotykowego?

Stanowisko Zamawiającego:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

2. Dotyczy pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny renomowanego japońskiego producenta wyposażony w fabrycznie wbudowany dysk HHD o pojemności 500GB?.

Stanowisko Zamawiającego:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

3. Dotyczy „opis techniczno-jakościowy”

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający będzie wymagał aparatu ultrasonograficznego wyposażonego w minimum 6 pasm częstotliwości obrazowania harmonicznego dostępnych na wszystkich oferowanych głowicach microconvex oraz liniowej.

Stanowisko Zamawiającego:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

4. Dotyczy „opis techniczno-jakościowy”

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający będzie wymagał przeszkolenia personelu medycznego (sześciu osób) w ramach warsztatów ultrasonograficznych posiadających akredytację Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego oraz zakończonych przyznaniem certyfikatu umiejętności i punkty Okręgowej Izby Lekarskie? Zajęcia praktyczne powinny zajmować przynajmniej 16 godzin.

Stanowisko Zamawiającego:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

5. Dotyczy „opis techniczno-jakościowy”

Czy zamawiający zgodzi się punktować dodatkowo termin dostawy zgodnie ze wzorem:

- dostawa w terminie powyżej 45 dni - 0pkt

- dostawa w terminie do 30 dni - 10pkt

- dostawa w terminie do 20 dni - 20pkt

- dostawa w terminie do 7 dni - 30pkt

- dostawa w terminie do 1 dzień - 40pkt

Stanowisko Zamawiającego:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

6. Opis techniczno-jakościowy

Zamawiający chce kupić aparat klasy Premium, w którym nacisk kładzie między innymi na jakość i skuteczność badań dopplerowskich. Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał, żeby aparat USG miał możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich?

Stanowisko Zamawiającego:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

7. Opis techniczno-jakościowy

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający będzie wymagał aparatu ultrasonograficznego wyposażonego w minimum 6 pasm częstotliwości obrazowania harmonicznego dostępnych na wszystkich oferowanych głowicach.

Stanowisko Zamawiającego:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

8. Opis techniczno-jakościowy

Zamawiający chce kupić aparat klasy Premium, w którym nacisk kładzie między innymi na jakość badań jamy brzusznej. Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał, żeby aparat USG był wyposażony w głowicę microconvex zbudowaną w technologii matrycowej oraz złożonej z 960 elementów piezoelektrycznych?

Stanowisko Zamawiającego:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

9. Opis techniczno-jakościowy

Zamawiający zamierza zakupić aparat wyposażony w najnowsze rozwiązania technologiczne dostępne na rynku. Prosimy zatem o potwierdzenie że Zamawiający będzie wymagał aparatu ultrasonograficznego, którego konstrukcja oraz oprogramowanie zostały wprowadzone do produkcji nie wcześniej niż w 2019 roku?

Stanowisko Zamawiającego:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

10. Opis techniczno-jakościowy

Czy Zamawiający nie uważa, że nowoczesny ultrasonograf wysokiej klasy przeznaczony między innymi do badań w kardiologicznych powinien posiadać obrazowanie w trybie M-mode anatomicznych z kilku kursorów jednocześnie w czasie rzeczywistym i z pamięci Cienloop?

Większość dostępnych aparatów na rynku posiada taki tryb obrazowanie który jest niezbędny wręcz w przypadku badania trudnych pacjentów w projekcji przymostkowej – pozwala na wyeliminowanie błędów pomiarowych jakie powstają w przypadku korzystania z klasycznego obrazowania M-mode.

Stanowisko Zamawiającego:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 1 dot. zestawienie parametrów technicznych – Pakiet nr 4, Tabela parametrów wymaganych pkt. 4 tabeli

Wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania myjnię dezynfektor, w której grzałki elektryczne są umieszczone w komorze spustowej pod filtrami.

Proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze dla Zamawiającego , ponieważ umieszczenie grzałek całkowicie poza komorą mycia i komorą spustową jest wysoce nieergonomiczne i znacznie zawyża koszty zakupu oraz eksploatacji myjni.

Stanowisko Zamawiającego:

Zgodnie z OPZ.

Pytanie nr 2 dot. zestawienie parametrów technicznych – Pakiet nr 4, Tabela parametrów wymaganych pkt. 6 tabeli

Wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania myjnię dezynfektor z dwoma punktami świetlnymi LED w komorze o barwie białej.

Stan pracy urządzenia prezentowany dużym ekranie 7” jest czytelny i bardzo wyraźny dla użytkownika, nie ma potrzeby wykorzystywania do tego celu źródła światła z komory. Oświetlenie komory ma przede wszystkim gwarantować obserwację poprawności procesów i wsadu myjni, natomiast opisane w SWZ kolorowe światła mogą jedynie zaburzyć jego podstawową funkcjonalność.

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza 2 punkty świetlne LED w komorze o barwie białej.

Pytanie nr 3 dot. zestawienie parametrów technicznych – Pakiet nr 4, Tabela parametrów wymaganych pkt. 7 tabeli

Wnosimy o zmianę brzmienia obecnego zapisu z „Drzwi przesuwane w płaszczyźnie pionowej, całkowicie przeszklone, wykonane z podwójnego szkła HST…” na „Drzwi przesuwane w płaszczyźnie pionowej, całkowicie przeszklone, wykonane z podwójnego szkła hartowanego…”

Rodzaj szkła, który jest opisany przez Zamawiającego nie istnieje. Sam skrót HST (eng. HEAT SOAK TEST) odnosi się do jednego z rodzajów testu jakim można poddać szkło hartowane, a nie do samego rodzaju szkła. Należy również zauważyć, że test HST zgodnie z europejską normą EN 14179-1 przeprowadza się dla szkła tylko w branży budowlanej - dla szyb umieszczanych na wysokościach. Preferowanie zatem tego rodzaju testów dla szkła myjni dezynfektorów narzędziowych nie znajduje uzasadnienia praktycznego oraz merytorycznego w normie PN-EN ISO 15883 – zgodności z którą dla oferowanej myjni wymaga Zamawiający w pkt. 42.

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający zmienia zapis na: „Drzwi przesuwne w płaszczyźnie pionowej, całkowicie przeszklone, wykonane z podwójnego szkła hartowanego.

Pytanie nr 4 dot. zestawienie parametrów technicznych – Pakiet nr 4, Tabela parametrów wymaganych pkt. 13 tabeli

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię wyposażoną po stronie wyładowczej w czytelny ekran o wielkości 3,4’’ z panelem dotykowym?

To strona załadowcza myjni jest stroną po której odbywa się jej sterowanie oraz odczyt istotnych parametrów pracy. Po stronie wyładowczej z punktu widzenia użytkownika istotny jest ewentualnie czas pozostały do końca cyklu, a taka wartość z powodzeniem może być prezentowana właśnie na ekranie o wielkości 3,4’’. Stosowanie dużych ekranów po obu stronach urządzenia nie ma uzasadnienia i jest rozwiązaniem niepotrzebnie zawyżającym koszt zakupu oraz eksploatacji myjni.

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza myjnię wyposażoną po stronie wyładowczej w czytelny ekran o wielkości 3,4 „ z panelem dotykowym.

Pytanie nr 5 dot. zestawienie parametrów technicznych – Pakiet nr 4, Tabela parametrów wymaganych pkt. 25 tabeli

Wnosimy o odstąpienie od wymogu opisanego w pkt. 25 tabeli.

Z punktu widzenia użytkownika parametr ten jest całkowicie bezzasadny. Każdy z wiodących producentów myjni dezynfektorów posiada własne skuteczne systemy diagnostyczne z których korzysta serwis. Opisywanie szczegółowo tego typu rozwiązań w zestawieniu parametrów funkcjonalnych myjni nie jest korzystne dla Zamawiającego.

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający nie odstępuje od wymogu opisanego w pkt 25.

Pytanie nr 6 dot. zestawienie parametrów technicznych – Pakiet nr 4, Tabela parametrów wymaganych pkt. 33 tabeli

Wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania myjnię wyposażoną w 4 pompy dozujące środki chemiczne, każda pompa z możliwością nastawy w mililitrach środka chemicznego bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu oddzielnie.

Proponowane rozwiązanie jest równoważne z wymaganiami Zamawiającego.

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 dot. zestawienie parametrów technicznych – Pakiet nr 4, Tabela parametrów wymaganych

Prosimy o doprecyzowanie czy dla wydajnej i ekonomicznej pracy myjni Zamawiający wymaga aby urządzenie było wyposażone w system wstępnego podgrzewania wody? System składający się z dwóch bojlerów (zbiorników) umieszczonych nad komorą mycia nie będących jej częścią. Zbiorniki wyposażone w niezależne systemy podgrzewania z własną grzałką oraz zabezpieczeniami służące do podgrzewania wody demineralizowanej oraz zimnej?

Wyposażenie myjni o pojemności 15 tac DIN w systemy wstępnego podgrzewania wody stanowi obecnie standard w jednostkach służby zdrowia. Dodatkowo, wysoka operatywa i duży obieg narzędzi w szpitalu w pełni uzasadnia potrzebę zastosowania systemu wstępnego podgrzewania wody, a co za tym idzie skrócenie czasu cykli mycia i dezynfekcji. System taki redukuje przede wszystkim czas przeprowadzanych procesów oraz zmniejsza zużycie energii elektrycznej. Wstępne podgrzewanie wody w myjni dezynfektorze umożliwia przeprowadzenie procesu w czasie nawet o 15 min krótszym. Dzięki systemowi odzysku ciepła zredukowane zostaje także zużycie energii potrzebnej do podgrzewania wody w myjni.

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 8 dot. zestawienie parametrów technicznych – Pakiet nr 4, Tabela parametrów wymaganych

Czy Zamawiający wymaga aby prócz dwóch zbiorników (bojlerów) do wstępnego podgrzewania wody myjnia była wyposażona również w trzeci zbiornik z zaworem szybkiego opróżniania, pełniącego funkcję zbiornika buforowego znacznie skracającego czas napełniania komory w fazach gdzie stosowana jest tylko woda zimna ?

W zależności od producenta, programów oraz poszczególnych faz cykli, myjnie dezynfektory o pojemności 15 tac DIN pobierają około 30-40L wody na jedno napełnienie komory. Napuszczenie takiej ilości bezpośrednio z wodociągu poprzez elektrozawór trwa dłuższy czas (kilka minut), natomiast w myjni wyposażonej w zbiornik buforowy takie napełnienie trwa kilka sekund, co powoduje znaczne skrócenie czasu trwania cykli.

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 9 dot. zestawienie parametrów technicznych – Pakiet nr 4, Tabela parametrów wymaganych pkt. 54-62

Wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania myjni wyposażonej w wózek do mycia narzędzi chirurgii małoinwazyjnej (laparoskopii) o poniższych parametrach:

− Wózek 3 poziomowy,

− poziom pierwszy wyposażony w 78 przyłączy w tym 28 LuerLock, 18 przyłączy na elastycznych wężykach, 20 przyłączy na instrumenty sztywne kanałowe, 12 dysz iniekcyjnych na różnego rodzaju rury,

− pozostałe dwa poziomy na tace narzędziowe. Wymiary użytkowe każdego z poziomów to 610x750x80 mm (SxGxW),

− pojemność 2 zestawy do chirurgii małoinwazyjnej (laparoskopii),

− przyłącze do suszenia gorącym powietrzem,

− wyposażony w system automatycznej identyfikacji,

− taca z uchwytami na 2 optyki sztywne, z zamykaną pokrywą, gdzie boki tacy wykonane są z perforowanej blachy a dno z drutu siatkowego 70x250x480 (WxSxD) – 1 szt.

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby dno tacy na optyki było wykonane z perforowanej blachy zgodnie z OPZ.

Pytanie nr 10 dot. zestawienie parametrów technicznych – Pakiet nr 4, Tabela parametrów wymaganych pkt. 63-73

Wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania myjni wyposażonej w wózek do mycia narzędzi chirurgii oka o poniższych parametrach:

− przyłącza do modułów wtryskowych,

− dwa łatwo demontowalne ramiona natryskowe,

− 3 poziomy mycia,

− poziom pierwszy wyposażony w 78 przyłączy w tym 28 LuerLock, 18 przyłączy na elastycznych wężykach, 20 przyłączy na instrumenty sztywne kanałowe, 12 dysz iniekcyjnych na różnego rodzaju rury i złącza,

− pozostałe dwa poziomy na tace narzędziowe. Wymiary użytkowe każdego z poziomów to 610x750x80(SxGxW)mm,

− wykonanie stal kwasoodporna 304 AISI oraz wytrzymałe tworzywo sztuczne,

− przyłącze do suszenia gorącym powietrzem,

− wyposażony w system automatycznej identyfikacji.

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 dot. zestawienie parametrów technicznych – Pakiet nr 4, Tabela parametrów wymaganych pkt. 74-82

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania tace spełniające podstawowe wymagania SWZ, z dnem wykonanym z siatki drucianej o perforacji 6x6mm co gwarantuje lepszą penetrację wodną. Tace o wymiarach 240x250x50 mm – 1szt. oraz 405x250x50 mm - 1szt.?

Stanowisko Zamawiającego:

Zgodnie z OPZ – podane wymiary perforacji siatki są niezbędne przy zabezpieczeniu mikro chirurgicznych narzędzi.

Pytanie nr 12 dot. zapisów SWZ

Wnosimy o zmianę terminu zrealizowania zamówienia na: do 90 dni od daty podpisania umowy.

Myjnie dezynfektory są urządzeniami produkowanymi dla konkretnego zamówienia tak, by optymalnie spełnić oczekiwania Zamawiającego w zakresie funkcjonalności i wyposażenia. Proces ich wytwarzania i konfigurowania dla konkretnego projektu jest procesem złożonym, a wydłużenie terminu realizacji zamówienia umożliwi złożenie ofert różnym dystrybutorom najwyższej jakości sprzętu medycznego.

Stanowisko Zamawiającego:

Zgodnie z OPZ.

Pytanie nr 1 (Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, Pakiet nr 4, OPZ pkt. 12)

Czy Zamawiający dopuści do oceny jako rozwiązanie równoważne – sterownik urządzenia po stronie załadowczej wyposażony w kolorowy dotykowy ekran sterowania o przekątnej ekranu 7 cali umieszczony nad komorą mycia?

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest równoważne pod względem eksploatacyjnym do wymaganego (zapewnia pełną czytelność i łatwość obsługi).

Stanowisko Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza  sterownik urządzenia po stronie załadowczej wyposażony w kolorowy dotykowy ekran sterowania o przekątnej ekranu 7 cali umieszczony nad komorą mycia.

Pytanie nr 2 (Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, Pakiet nr 4, OPZ pkt. 28)

Czy Zamawiający dopuści do oceny jako rozwiązanie równoważne – dwie pompy zgodnie z OPZ o łącznej wydajności 1000 l/min?

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest równoważne i zapewnia większą niż wymagana wydajność urządzenia zapewniając natrysk wody oddzielnie w ramiona natryskowe w myjni i dysze lub ramiona natryskowe w wózkach wsadowych.

Stanowisko Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga dwie pompy zgodnie z OPZ o łącznej wydajności 1000 l/min?

Pytanie nr 3 (Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, Pakiet nr 4, OPZ pkt. 40)

Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie myjni o wymiarach 900 x 990 x 2495 mm (SxGxW)?

Uzasadnienie: Wymiar ten stanowi różnicę zaledwie 3 cm w głębokości urządzenia, a obecne pomieszczenia centralnej sterylizatorni nie stanowią żadnej bariery architektonicznej dla montażu myjni o takiej głębokości.

Stanowisko Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza myjnie o wymiarach 900 x 990 x 2495 mm

Pytanie nr 4 (Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, Pakiet nr 4, OPZ pkt. 44)

Czy w przypadku gdy Wykonawca zaoferuje myjnię dezynfektor która będzie posiadała możliwość podłączenia posiadanych i użytkowanych przez Zamawiającego wózków transportowych/załadowczych, Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia wraz z urządzeniem 2 sztuk wózków transportowych?

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie umożliwia używanie posiadanych i użytkowanych przez Zamawiającego wózków transportowych/załadunkowych do oferowanej myjni. Pozwoli to na zaoszczędzenie miejsca w strefie brudnej i czystej Centralnej Sterylizatorni, jednocześnie ułatwi personelowi znacząco pracę gdyż proponowana myjnia posiada możliwość stosowania wszystkich wózków wsadowych i transportowo/załadunkowych posiadanych przez Zamawiającego.

Stanowisko Zamawiającego:

Tak, Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia dostarczenia wraz z urządzeniem 2 sztuk wózków transportowych/ załadowczych jeżeli proponowane rozwiązanie umożliwia używanie posiadanych i użytkowanych przez Zamawiającego wózków transportowych/załadunkowych, które ma na wyposażeniu do oferowanej myjni.

Pytanie nr 5 (Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, Pakiet nr 4, OPZ pkt. 49)

Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie modułowego wózka wsadowego o pojemności 15 tac DIN 1/1 z dwoma poziomami demontowalnymi?

Uzasadnienie: Proponowany wózek posiada pełną kompatybilność z posiadanymi przez Zamawiającego myjniami-dezynfektorami a dodatkowo proponowana myjnia posiada pełną kompatybilność z posiadanymi przez Zamawiającego wózkami wsadowymi 
i transportowo/załadunkowymi..

Stanowisko Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie modułowego wózka wsadowego o pojemności 15 tac DIN 1/1 z dwoma poziomami demontowalnymi jeżeli proponowany wózek posiada pełną kompatybilność z posiadanymi przez Zamawiającego myjniami-dezynfektorami.

Pytanie nr 6 (Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, Pakiet nr 4, OPZ pkt. 54)

Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie modułowego wózka wsadowego do mycia narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej (laparoskopii) wyposażonego w:

- 3 poziomy mycia z możliwością rozbudowy do 4 poziomów – pojemność  9 – 12 tac DIN 1/1

- każdy poziom z możliwością podłączenia modułu do mycia narzędzi MIC – łącznie 43 przyłącza do narzędzi rurowych podzielonych na 5 poszczególnych modułów

- pkt. 59. – 62. zgodne z OPZ

Uzasadnienie: proponowane rozwiązanie jest efektywniejsze oraz bardziej ergonomiczne dla Zamawiającego ponieważ pozwala każdorazowo, w zależności od potrzeb, modułowo rozłożyć zestawy laparoskopowe wykorzystując całą pojemność myjni. Dodatkowo proponowany wózek może być stosowany zamiennie w posiadanych przez Zamawiającego myjniach dezynfektorach.

Stanowisko Zamawiającego:

Tak, Zamawiający zezwala na zaoferowanie modułowego wózka.

Pytanie nr 7 (Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, Pakiet nr 4, OPZ pkt. 67.)

Ilu modułów przyłączeniowych na narzędzia do chirurgii oka wymaga Zamawiający?

Stanowisko Zamawiającego:

W liczbie niezbędnej dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania Zamawiajacego na dotychczasowym poziomie.

Pytanie nr 8 (Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, Pakiet nr 4, OPZ)

Czy Zamawiający wymaga, aby myjnia posiadała zwalidowany program do mycia narzędzi chirurgii robotycznej Da Vinci?

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 9 (Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, Pakiet nr 4, OPZ)

Czy Zamawiający wymaga, aby myjnia była kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego wózkiem do mycia narzędzi chirurgii robotycznej?

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 10 (Dotyczy Załącznika nr 10 do SWZ, Wzór umowy, §2 pkt 1. b – e)

Proszę o potwierdzenie, że w odniesieniu do Pakietu 4 przygotowanie miejsca montażu urządzenia leży po stronie Zamawiającego. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dokumentację o której mowa §2. pkt. 1.a  w oparciu o którą Zamawiający wykona we własnym zakresie niezbędne prace budowlano-instalacyjne do podłączenia zaoferowanej myjni.

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 11 (Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ, Formularz ofertowy)

Czy Zamawiający dla pakietu nr 4 dopuści modyfikację przez Wykonawców tabeli dotyczącej ceny oferty poprzez dodanie osobnej pozycji ofertowej zawierającej prace budowlane, które posiadają odmienną stawkę VAT w wysokości 23% w stosunku do wyrobów medycznych (stawka VAT 8%)?

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy PAKIET NR 1 - APARAT USG – 1 szt.

- Tabela parametrów technicznych pkt 7

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat renomowanego producenta posiadający monitor z cyfrową regulacją jasności i kontrastu oraz z automatycznym dopasowaniem jasności monitora do zmieniającego się otoczenia i automatyczną jasnością LED? Parametry te są charakterystyczne dla nowoczesnych monitorów wykonanych w najnowszych technologiach. Możliwość regulacji na monitorze charakteryzuje starsze modele monitorów.

Stanowisko Zamawiającego:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- Tabela parametrów technicznych pkt 11

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat renomowanego producenta wyposażony w fabrycznie wbudowany dysk SSD 128 GB do obsługi systemu aparatu, co pozwala na jego bardzo szybką pracę oraz dysk HDD 1 TB do archiwizacji danych z badań co zapewnia jego dłuższą żywotność ponieważ jest bardziej odporny na ciągłe zapisywanie i kasowanie danych? Taka hybryda dysków jest bardziej optymalne zarówno pod względem jakościowym jak również ekonomicznym. Ponadto zamawiający ma do dyspozycji więcej o ponad 600 GB pojemności dysku.

Stanowisko Zamawiającego:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- Tabela parametrów technicznych pkt 13

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat renomowanego producenta o zakresie częstotliwości pracy 1,2-23 MHz? Różnica najniższej częstotliwości wynosi tylko 0,2 MHz i nie ma żadnego wpływu na jakość obrazowania, natomiast najwyższa dostępna częstotliwość jest o 3 MHz większa od wymaganej co pozwala na dokładniejsze analizy płycej umiejscowionych struktur. Ponadto Zamawiający nie wymaga głowic o częstotliwości niższej niż 4 MHz więc parametr ten na tak niskim poziomie nie ma najmniejszego znaczenia.

Stanowisko Zamawiającego:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- Tabela parametrów technicznych pkt 23

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat renomowanego producenta posiadający:

- głowicę liniową wykonaną w nowoczesnej technologii Combo Wave o zakresie częstotliwości pracy 6,0 – 23,0 MHz? Różnica pracy głowicy na dolnej częstotliwości wynosi tylko 1 MHz i nie ma wręcz żadnego wpływu na jakość obrazowania, natomiast górna częstotliwość wyższa o 5 MHz od wymaganej co pozwala na uzyskanie dużo wyższej rozdzielczości obrazu płycej umiejscowionych struktur co jest szczególnie ważne podczas badań wykonywanych głowicami tego typu.

Alternatywnie:

- głowicę liniową typu „hokej” (inaczej „L”) wykonaną w nowoczesnej technologii o zakresie częstotliwości pracy 3,5 – 16,0 MHz? Różnica pracy głowicy na najwyższej częstotliwości wynosi tylko 2 MHz i ma niewielki wpływ na jakość obrazowania.

Niewielkie różnice w parametrach głowic wynikają z dostosowania tych parametrów do sposobu przetwarzania danych przez dany aparat w celu uzyskania porównywalnej z innymi aparatami (a wręcz nawet wyższej) jakości obrazu oraz z zastosowanych technologii.

Pozytywne odpowiedzi na nasze pytania pozwolą nam na złożenie ważnej oferty przetargowej co zwiększy konkurencyjność w rzeczonym postępowaniu.

Stanowisko Zamawiającego:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- §1 ust. 3.3 ppkt. a – e oraz umowy §2 ust. 1.1– Prosimy o potwierdzanie, że zapisy nie dotyczą pakiety 1, którego przedmiotem jest dostawa aparatu USG.

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający zmodyfikuje zapis umowy w tym zakresie.

- W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie wnosimy o wykreślenie §2 ust. 6 pkt 1 oraz 4 umowy.

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający zmodyfikuje zapis umowy w tym zakresie.

- §3 ust. 1, 2 oraz 4 umowy – Czy Zamawiający również wyrazi zgodę na usunięcie zapisów, gdyż instalacja aparatu USG nie wymaga przeprowadzenie prac adaptacyjnych.

Stanowisko Zamawiającego:

Jak w SWZ.

- §1 ust. 3.5 oraz §2 ust. 1.4 umowy – Prosimy o informację jaki i jakiej firmy system informatyczny posiada Zamawiający? Czy Zamawiający posiada odpowiednie licencje do integracji po stronie posiadanego systemu?  Jeśli nie to czy koszty integracji po stronie systemu szpitalnego ponosi Zamawiający?

Stanowisko Zamawiającego:

W chwili obecnej Szpital posiada dwa systemy HIS wraz z modułami RIS bez wolnych licencji na podłączenie urządzeń zewnętrznych, sprzęt obecnie podłączony będzie do Eskulap firmy Nexus Polska Sp. z o.o. wszelkie koszty integracji są po stronie Wykonawcy. Jednakże Szpital w chwili obecnej prowadzi postepowanie przetargowe na ujednolicenie systemów HIS, ERP i PACS/VNA (planowane otwarcie ofert 09.08.2023). Wszelkie dane dotyczące systemu oczekiwanego przez Zamawiającego w zakresie systemów szpitalnych znajdują się w dokumentach postępowania pod linkiem :

https://e-propublico.pl/Ogloszenia/DokumentyZamowienia?przetargId=4b0635ee-081c-4ba6-b98c-d2961370850c

Zamawiający zachował oryginalną pisownie i numerację pytań.

Ponadto Zamawiający zmodyfikował treść OPZ (dotyczy wszystkich 4) poprzez zmianę treści ostatniej kolumny na: Potwierdzenie oferowanego parametru Wykonawca wpisuje parametry w oferowanym asortymencie.

Zamawiający