Załącznik nr 2 				PAKIET NR 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: 	DOPOSAŻENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU W SPRZĘT I APARATURĘ

MEDYCZNĄ NA POTRZEBY UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH z podziałem na pakiety:

PAKIET NR 3 - „Dostawa sprzętu medycznego wraz z  montażem oraz przeszkoleniem pracowników  z obsługi

sprzętu -  APARAT ECHOKARDIOGRAFICZNY Z GŁOWICĄ PRZEZPRZEŁYKOWĄ– 1 szt.”

MIEJSCE DOSTAWY Szpital Rehabilitacyjno - Kardiologiczny w Kowanówku – Filia nr 2 – ul. Sanatoryjna 34 –
                                   Oddział Kardiologii

PRZYKŁADOWE ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | WYSOKIEJ KLASY ECHOKARDIOGRAF | OPCJA WYMAGANA | Potwierdzenie oferowanego parametru Wykonawca wpisuje parametry w oferowanym asortymencie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jednostka podstawowa |  |  |
| 1. | Rok produkcji nie starszy niż 2022, urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 2. | Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem | TAK |  |
| 3. | Cztery koła skrętne z możliwością blokowania min. 2 kół | TAK |  |
| 4. | Wbudowany monitor LCD o przekątnej min. 21" i rozdzielczości 1920x1080 pixeli | TAK |  |
| 5. | Panel dotykowy min 10 cali | TAK |  |
| 6. | Konsola aparatu ruchoma góra-dół min 20 cm | TAK |  |
| 7. | Konsola aparatu obrotowa lewo-prawo min +/-130 stopni | TAK |  |
| 8. | Klawiatura na panelu dotykowym | TAK |  |
| 9. | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 4 000 000 kanałów procesowych | TAK |  |
| 10. | Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 5-18 MHz | TAK |  |
| 11. | Ilość aktywnych równorzędnych gniazd do podłączania głowic obrazowych, w tym głowicy przezprzełykowej min. 4 gniazda | TAK |  |
| 12. | Ilość obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) min. 2 000 obrazów. | TAK |  |
| 13. | Archiwizacja danych na dysku HDD lub SSD min. 500 GB | TAK |  |
| 14. | Dodatkowy dysk systemowy SSD min 120 GB | TAK |  |
| 15. | Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania | TAK |  |
| 16. | Możliwość zduplikowania obrazu diagnostycznego na ekranie dotykowym panelu sterowania celem ułatwienia wykonywania procedur interwencyjnych | TAK |  |
| 17. | Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. JPG, DICOM, AVI | TAK |  |
| 18. | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |
| 19. | Automatycznie dodawana przeglądarka plików DICOM przy nagrywaniu na nośniki zewnętrzne | TAK |  |
| 20. | Możliwość zabezpieczenia dostępu do badań pacjenta na dysku aparatu hasłem | TAK |  |
| 21. | Tryb B-mode | TAK |  |
| 22. | Głębokość penetracji ≥ 2-30 cm | TAK |  |
| 23. | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych |  |  |
| 24. | Maksymalna dynamika systemu ≥ 300 dB | TAK |  |
| 25. | Regulacja strefy ogniska (focal zone) | TAK |  |
| 26. | Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 8 regulatorów | TAK |  |
| 27. | Regulacja wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki min. 4 regulatory | TAK |  |
| 28. | Funkcja regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu. | TAK |  |
| 29. | Obrazowanie wieloczęstotliwościowe wykorzystujące technologię obrazowania na kilku częstotliwościach jednocześnie | TAK |  |
| 30. | Opcja pozwalająca na powiększenie obrazu USG na cały ekran tak, aby obraz USG wypełniał więcej niż 82% powierzchni ekranu | TAK |  |
| 31. | Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) ≥ 1800 fps | TAK |  |
| 32. | Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych min. 8x | TAK |  |
| 33. | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE | TAK |  |
| 34. | Automatyczna optymalizacja obrazu dla trybu 2D, przesunięcie linii bazowej spektrum oraz dostosowanie skali przepływu za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
| 35. | Tryb M-mode oraz M-mode Anatomiczny | TAK |  |
| 36. | Tryb M z Dopplerem Kolorowym | TAK |  |
| 37. | Doppler Kolorowy, CW Doppler, TDI | TAK |  |
| 38. | Doppler Pulsacyjny | TAK |  |
| 39. | Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym ≥ l-20mm | TAK |  |
| 40. | Maksymalna prędkość CW > 19,0 m/s | TAK |  |
| 41. | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie trybów: - B (B-mode), B + B (duplex B-mode) - M (M-mode) - B + M (2D + M-mode) - D (Doppler) - B + D (2D + Doppler) - B + CD (2D + Color Doppler) - B + PD (2D + Power Doppler) | TAK |  |
| 42. | Tryb Triplex (B+C/PD+PWD) lub (B+C/PD+CW) | TAK |  |
| 43. | Tryb Dual tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B+B/CD | TAK |  |
| 44. | Tryb wielokierunkowego nadawania i odbierania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 8 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego | TAK |  |
| 45. | Tryb adaptywnego przetwarzanie obrazu ultrasonograficznego, służący do redukcji artefaktów w postaci szumów w celu ulepszenia widoczności tkanki, granic narządów, naczyń | TAK |  |
| 46. | Oprogramowanie do badań min.: - kardiologiczne dla dorosłych | TAK |  |
| 47. | Pomiary podstawowe na obrazie: - pomiar odległości, - obwodu, - pola powierzchni, - objętości | TAK |  |
| 48. | "Pomiary kardiologiczne m. in: w prezentacji 2D: LVEDV. LVESV, EF, CO w prezentacji M: EF, CO, LA/Ao Pomiary w trybie dopplera spektralnego: MVA, AVA, VTI, Qp/Qs,E' E/E Pomiary w trybie kolorowego dopplera: metodą PISA (minimum promień i ERO) | TAK |  |
| 49. | Moduł EKG oraz przewód EKG 3-odprowadzeniowy (min. 3 sztuki) | TAK |  |
| 50. | Cyfrowe wyjście obrazu: HDMI lub Display Port | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE WARIANTOWE |  |  |
| 51. | OPROGRAMOWANIE | TAK/NIE | TAK/NIE |
| 52. | Oprogramowanie do badań naczyniowych i TCD | TAK |  |
| 53. | Oprogramowanie do badań brzusznych | TAK |  |
| 54. | Obrazowanie 3D serca z głowicy matrycowej przezprzełykowej Kolorowe odwzorowanie przepływów w czasie rzeczywistym w postaci przestrzennej, ruchomej bryły (3D kolor Doppler) Obrazowanie pełnej objętości serca w czasie rzeczywistym z możliwością wyboru ilości cykli pracy do uśrednienia (min. 1,2,4 i 6 cykli) | TAK |  |
| 55. | Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym dwóch niezależnych płaszczyzn na głowicy przezprzełykowej, w trybie B i Doppler kolorowy | TAK |  |
| 56. | Moduł komunikacji w trybie DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. klasy DICOM PRINT, STORE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR) kardiologiczne oraz naczyniowe | TAK |  |
| 57. | W pełni zautomatyzowane narzędzie do analizy typu „strain" wyliczające globalną funkcję lewej komory (GLS), oraz oceny odcinkowej ruchomości ścian, deformacji i synchronii przy użyciu technologii 'speckle tracking' wraz z umieszczeniem wyniku w postaci 18 segmentowego wykresu kołowego. Wymagane automatyczne rozpoznanie projekcji AP4, AP3, AP2 | TAK |  |
| 58. | Oprogramowanie do echokardiografie obciążeniowej (stres echo) | TAK | X |
|  | GŁOWICE ORAZ DODATKOWE WYPOSAŻENIE | TAK/NIE |  |
| 59. | Głowica nieobrazowa tzw 'ślepa' CW ok 2 MHz | NIE |  |
| 60. | Głowica liniowa do badań naczyniowych - zakres częstotliwości pracy min. 4-11 MHz - ilość elementów: min. 190 - płaszczyzna skanowania (FOV) min. 34 mm -obrazowanie trapezowe | NIE | X |
| 61. | Głowica liniowa do badań naczyniowych - zakres częstotliwości pracy min. 3-12 MHz - ilość elementów: min. 320 - płaszczyzna skanowania (FOV) min. 38 mm - obrazowanie trapezowe | TAK |  |
| 62. | Sektorowa, elektroniczna, wieloczęstotliwościowa głowica do badań kardiologicznych - zakres częstotliwości pracy min. 2-4 MHz - ilość elementów: min. 80 - pole skanowania (FOV) min. 90 stopni - obrazowanie harmoniczne | NIE |  |
| 63. | Sektorowa, elektroniczna, wieloczęstotliwościowa głowica do badań kardiologicznych, - zakres częstotliwości pracy min. 1-5 MHz - ilość elementów: min. 80 - pole skanowania (FOV) min. 90 stopni - obrazowanie harmoniczne - głowica wykonana w technologii spolaryzowanych kryształów | TAK | X |
| 64. | Głowica convex z obrazowaniem harmonicznym do badań brzusznych: - Zakres częstotliwości pracy min. od 2 do 5 MHz - Ilość elementów min. 200 - Kąt pola skanowania min. 70° | TAK | X |
| 65. | Głowica przezprzełykowa, wielopłaszczyznowa, wieloczęstotliwościowa - zakres częstotliwości pracy min. 2,5-6,5 MHz - ilość elementów: min. 2500 - pole skanowania (FOV) min. 90 stopni - obrazowanie harmoniczne - Funkcja zmiany płaszczyzny obrazowania w zakresie 180° w sposób elektroniczny bez konieczności obracania głowicy | TAK | X |
| 66. | Głowica przezprzełykowa, wielopłaszczyznowa, wieloczęstotliwościowa - zakres częstotliwości pracy min. 2,0-8,0 MHz - ilość elementów: min. 2500 - pole skanowania (FOV) min. 90 stopni - obrazowanie harmoniczne - Funkcja zmiany płaszczyzny obrazowania w zakresie 180° w sposób elektroniczny bez konieczności obracania głowicy | NIE |  |
| 67. | Kompatybilność oferowanego aparatu z posiadaną przez Zamawiającego głowicą TEE X7-2t Matrix oraz z systemem Q-lab | TAK | X |
| 68. | Zamiana wymaganego monitora min 21" (ad pkt 4) monitorem większym min 24"i typu LCD/LED/OLED | NIE |  |
| 69. | Zasilanie bateryjne wbudowane w aparat pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie poniżej 30s | TAK | X |
|  | SERWIS |  |  |
| 70. | Wsparcie serwisowe (możliwość diagnostyki) aparatu USG poprzez łącze zdalne | TAK |  |
| 71. | Gwarancja na cały system i głowice min 24 miesiące | TAK |  |