Bydgoszcz dnia: 2023-08-10

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 5947/2023

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa sprzętu medycznego” – znak sprawy 96/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1. Dotyczy zadania nr 12 - Płuczko-dezynfektor do kaczek i basenów Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 7 dni, natomiast w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy do 14dni, po przekroczeniu wyłącznie tego czasu Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia urządzenia zastępczego? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 5 dni, a w przypadku użycia części zamiennych sprowadzanych z zagranicy do 10 dni. 2. Dotyczy zadania nr 12 - Płuczko-dezynfektor do kaczek i basenów Czy Zamawiający wymaga, aby myjnia miała możliwość rozbudowy o dodatkowe kosze oryginalne wykonane przez producenta do mycia i dezynfekcji innych naczyń takich jak: nocniki, miski, nerkówki, wiadra 20l , pojemniki na dobową zbiórkę moczu, kosz na drobne elementy (np. pokrywki od kaczek) itp.? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 3. Dotyczy zadania nr 12 - Płuczko-dezynfektor do kaczek i basenów Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie wyposażone było w obrotowy kosz umożliwiające automatyczne opróżnianie basenu o 180°? Jest to parametr gwarantujący wysoką jakość higieny oraz wygodę użytkowania. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 2 1. Tabela „Wymagania techniczne” ad. tabela pkt. 1 vel pkt. 13, vel pkt. 16 i pkt. 17 Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjni-dezynfektora wyposażonego w drzwi komory uchylne w dół na przedniej ścianie urządzenia, otwierane i zamykane ręcznie bez oporów przy otwieraniu i zamykaniu z manualnym uruchamianiem programów przyciskami membranowymi co jest rozwiązaniem znacznie tańszym zarówno w zakupie jak i eksploatacji z uwagi na mniejszą ilość awarii . Nadmienić jednocześnie należy iż ze względów epidemiologicznych sposób otwierania i zamykania oraz uruchamiania programów nie ma większego znaczenia , ponieważ personel obsługi musi w każdym przypadku „załadować wsad ’’ ręcznie wykonując tę czynność w rękawicach ochronnych. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 2. ad. tabela pkt. 3 vel pkt. 6 oraz pkt.7 , vel pkt.34 Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania myjni-dezynfektora o pojemności 1basen +1przykrywka +1 kaczka , lub 3 kaczki, lub miska do mycia pacjentów o średnicy 35cm,lub wiadro 20l lub inne naczynia sanitarne. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ 3. ad. tabela pkt. 10 Biorąc pod uwagę iż Zamawiający określił zasilanie na 230V lub 400V ,50Hz uprzejmie prosimy o wyjaśnienie przy jakim napięciu wymagana jest całkowita moc 3000W . Jednocześnie prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie myjni-dezynfektora o parametrach zasilanie z 1-fazowej sieci elektroenergetycznej 230V 50Hz max 2.7 kW lub 3-fazowej sieci elektroenergetycznej 400 V 50 Hz max 4.6 kW. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę. 4. ad. tabela pkt. 11 Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie myjni dezynfektora z orurowaniem oraz dyszami obrotowymi wykonanymi z wysokoudarowego tworzywa sztucznego odpornego na temperaturę oraz środki chemiczne. Orurowanie z miedzi jest charakterystyczne dla myjni - dezynfektora jednego producenta co przez dodatkową (niesłuszną preferencję) utrudnia złożenie oferty konkurencyjnej. Niezależnie od powyższego należy przedstawić problem orurowania z miedzi. Miedź ulega korozji w środowiskach o niskim pH oraz w roztworach amoniaku i związków amoniowych z tego powodu zastosowanie instalacji miedzianej drastycznie ogranicza ilość środków chemicznych stosowanych w tego typu myjniach dezynfektorach co sprowadza się do konieczności stosowania specjalistycznego dedykowanego środka chemicznego ( za ponad przeciętną cenę) pod groźbą utraty gwarancji. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę. 5. ad. tabela pkt.18 Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie myjni dezynfektora z ergonomicznym ekranem ciekłokrystalicznym wyświetlającym wartość A0 podczas procesu dezynfekcji oraz informacje niezbędne do obsługi i kontroli urządzenia w trakcie eksploatacji w języku polskim. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę. 6. ad. tabela pkt.25 Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie myjni dezynfektora o wymiarach: szerokość 500mm, głębokość 450mm i wysokości 1730 mm o budowie kompaktowej z drzwiami komory otwieranymi uchylnie w dół, gwarantującymi załadunek na ergonomicznej wysokości. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane: szerokość i głębokość, podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie wysokości urządzenia. 7. ad. tabela pkt.26 Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie myjni dezynfektora z zamontowaną jedną pompą dozującą wyłącznie środek odkamieniający do systemu obiegu wody w urządzeniu. Stosowanie dwóch środków chemicznych konieczne jest wyłącznie w myjniach dezynfektorach starszej generacji, które nie zapewniają standardu jakości mycia bez wspomagania detergentem co powoduje znaczący wzrost kosztów eksploatacyjnych. Brak konieczności użytkowania drugiej pompy dozującej detergent przynosi korzyści zarówno przy zakupie (niższa cena) jak i przede wszystkim w czasie eksploatacji (cena detergentu w zależności od rodzaju i wymagań serwisowych producenta myjni to nawet kilkaset złotych za 5 litrowy pojemnik). Zaznaczyć należy, iż stosowanie detergentu nie ma wpływu na stopień dezynfekcji gdyż w myjniach do basenów i kaczek wymagana jest dezynfekcja termiczna oparta o współczynnik A0, która zgodnie z PN-EN ISO 15883-1/3 może być zaprogramowana od A0 60 aż do A0 3000. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę. 8. ad. tabela pkt.27 Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie na jakim poziomie wymagana jest dezynfekcja termiczna oparta o współczynnik A0, ponieważ w myjniach do basenów i kaczek dezynfekcja termiczna zgodnie z PN-EN ISO 15883-1/3 może być programowana od A0 60 aż do A0 3000. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ 9. ad. tabela pkt.31 Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia łącznie z urządzeniem półki do przechowywania zdezynfekowanych basenów i kaczek Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga 10. ad. tabela pkt.32 Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie myjni dezynfektora nie wymagającego uchylania drzwi komory w celu wysuszenia wsadu a wyposażonego w automatyczne, mechaniczne schładzanie i suszenie wsadu strumieniem powietrza z odprowadzaniem pozostałości pary i skroplin do kanalizacji tak, aby para wodna nie była uwalniana do otoczenia lub przestrzeni roboczej urządzenia, a naczynia sanitarne poddawane temu procesowi były suche, bez widocznych skroplin i gotowe do ponownego użycia. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę. 11. ad. tabela pkt.33 Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie czy jako program sporobójczy Zamawiający wymaga skuteczność usuwania spor Clostridium difficile bez zastosowania środka sporobójczego, potwierdzonej certyfikatem zewnętrznej instytucji. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 3 Sprawa nr 96/2023 załącznik nr 18 do SWZ Specyfikacja techniczna – zadanie 12. Wymagania techniczne; Pytanie. Parametry ogólne. Możliwość dezynfekcji 3 basenów w jednym cyklu; Czy Zamawiający wymaga, aby przy każdym rodzaju załadunku następował pełen cykl mycia oraz dezynfekcji? Na rynku występują myjnie- dezynfektory, które umożliwiają stosowanie koszy załadowczych na większą liczbę naczyń, zarazem jednak w takim wypadku nie przeprowadzają one procesu mycia, a jedynie sam proces dezynfekcji. Rozwiązanie takie nie gwarantuje pewnego i prawidłowego procesu mycia. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Możliwość dezynfekcji 3 basenów w jednym cyklu; Czy Zamawiający wymaga załadunku na jeden cykl mycia i dezynfekcji 2 basenów i 2 kaczek jednocześnie? Jest to bardzo duża pojemność́, która pozwala na szybkie mycie i dezynfekcję dużej ilości naczyń́. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Możliwość dezynfekcji 6 kaczek w jednym cyklu; Czy Zamawiający wymaga, aby przy każdym rodzaju załadunku następował pełen cykl mycia oraz dezynfekcji? Na rynku występują̨ myjnie- dezynfektory, które umożliwiają̨ stosowanie koszy załadowczych na większą liczbę̨ naczyń́, zarazem jednak w takim wypadku nie przeprowadzają̨ one procesu mycia, a jedynie sam proces dezynfekcji. Rozwiązanie takie nie gwarantuje pewnego i prawidłowego procesu mycia. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Możliwość dezynfekcji 6 kaczek w jednym cyklu; Czy Zamawiający wymaga, aby przy każdym rodzaju załadunku następował pełen cykl mycia oraz dezynfekcji? Na rynku występują̨ myjnie- dezynfektory, które umożliwiają̨ stosowanie koszy załadowczych na większą liczbę̨ naczyń́, zarazem jednak w takim wypadku nie przeprowadzają̨ one procesu mycia, a jedynie sam proces dezynfekcji. Rozwiązanie takie nie gwarantuje pewnego i prawidłowego procesu mycia. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą 12 dysz natryskowych (w tym min. 4 obrotowych); Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o 5 głowicach natryskowych, w tym 3 obrotowych, gwarantujących pełne mycie dostosowane do rodzaju naczynia? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Całkowita moc 3000W; Czy jest to moc maksymalna urządzenia? Prosimy o dopuszczenie myjni o mocy całkowitej 2550W. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Urządzenie wyposażone w przyciski/pedały nożne uruchamiające wybrany cykl; Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o bez dyktowej obsłudze czujnikiem nożnym? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Trzy programy fabryczne: standardowy, intensywny, sporobójczy; Prosimy o dopuszczenie urządzenia wykonującego jeden, uniwersalny cykl mycia i dezynfekcji, o potwierdzonej skuteczności eliminacji clostridium difficile. W ten sposób nie zachodzi ryzyko nieprawidłowego doboru programu przez użytkownika. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Dodatkowa funkcja spłukiwania komory w przypadku wylania nieczystości (np. z wiadra) do komory; Czy Zamawiający dopuszcza zastępczo urządzenie wykonujące automatyczne płukanie komory i odpływu co 24 godziny? Dzięki takiemu rozwiązaniu płukanie jest zapewnione, niezależnie od użytkownika. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Kolorowy, dotykowy wyświetlacz informujący o wybranym programie, parametrach cyklu i temperaturze; Czy Zamawiający dopuści urządzenie obsługiwane bezdotykowo, co niweluje ryzyko zakażeń krzyżowych, o wyświetlaczu LED oraz kolorowych diodach informujących o wybranym programie, parametrach cyklu i temperaturze? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zużycie zimnej wody na cykl standardowy: max 10l; Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o łącznym zużyciu wody wynoszącym 42 l na cykl? Jest to uzasadnione pojemnością̨ myjni. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zużycie ciepłej wody na cykl standardowy: max 10l; Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o łącznym zużyciu wody wynoszącym 42 l na cykl? Jest to uzasadnione pojemnością̨ myjni. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Wbudowane 2 pompy podajnika detergentu; Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym zamontowana jest jedna pompa dozująca środek zmiękczająco-myjący? Według naszej wiedzy i doświadczenia urządzeni z dwoma pompami generuje dodatkowe koszty dla jednostki, a nie przyczynia się̨ to do uzyskania lepszego efektu mycia i dezynfekcji utensyliów. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Szafka do umieszczania pojemnika z detergentem wewnątrz urządzenia; Prosimy o dopuszczenie urządzenia z pojemnikiem umiejscawianym obok myjni, co pozwala na wizualną kontrolę poziomu płynu. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Urządzenie zintegrowane z półką do przechowywania zdezynfekowanych basenów i kaczek; Wnosimy o usunięcie parametru - półki powinny być odseparowane od myjni tak, by ewentualne skropliny nie spadały na jej powierzchnię. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Program sporobójczy, o potwierdzonej badaniem skuteczności w kierunku spełnienia normy EN13697; Prosimy o dopuszczenie urządzenia o potwierdzonej skuteczności eliminacji clostridium difficile, który jest najodporniejszym sporem spośród patogenów występujących w placówkach medycznych. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4 # 1. Dot. LAMPY CZOŁOWEJ ZADANIE 10. W celu przedłożenia oferty konkurencyjnej JAKOŚCIOWO - prosimy o dopuszczenie również lampy przenośnej o ultra-lekkim czepcu z opatentowana podporą potylicy – przeznaczonej także do wielogodzinnych procedur (w tym neuro i kardiochirurgicznych), produkowanej w 100% w USA, u renomowanego producenta – LIDERA systemów ultra-lekkich czołowych w technologii LED w Stanach Zjednoczonych i Europie o następujących parametrach technicznych: # LAMPA CZOŁOWA LED Lp.; Parametr. 1; Specjalnie zaprojektowany lekki czepek z opatentowanym wsparciem z tyłu czaszki - dla zwiększenia komfortu użytkowania, konstrukcja i jakość światła idealna do procedur kardiochirurgicznych i innych, wysokospecjalistycznych. 2; Źródło światła LED o mocy 70.000 lux z odległości 40cm – co jest kluczowe dla oceny mocy lampy. 3; BATERIE: - Żywotność baterii: 3 godziny przy pełnej mocy; ok 6 godzin – przy 50% - Pełne ładowanie baterii: 3,5 godz.. 4; Barwa światła zbliżona o temperaturze 4.500 ºK. 5; WAGA: - Czepka z modułem LED: 255g - Waga baterii z holdterem : 340g. 6; Możliwość ogniskowania pola oświetlenia w zakresie od 20mm (idealna średnica do procedur miniinwazyjnych) do 110mm z odległości 40cm. 7; Dodatkowe pokrycie materiałowe - torba, zamykane, służące do bezpiecznego przechowywania czepka lampy na bloku operacyjnym. 8; GWARANCJA – 1 rok na baterie/ 3 lata na czepiec ze źródłem światła LED.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 5 Dotyczy załącznika nr. 8, zadanie nr 2- specyfikacja techniczna - Lp. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipety z przyrostem 0,1ul? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Lp. 4-6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówek z filtrem podwójnym, o certyfikowanej wydajności na poziomie filtrów HEPA. Jedna warstwa chroni przed aerozolami druga przed fizycznym zalaniem pipety. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Lp. 4-6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówek w stojakach nieautoklawowalnych? Końcówki są sterylizowane fabrycznie, zatem nie wymagają dodatkowej sterylizacji, stąd wymóg dotyczący stojaków nie ma zastosowania. Dodatkowo sterylizowanie końcówek z filtrami może doprowadzić do uszkodzenia filtra. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Lp. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówek pakowanych fabrycznie w opakowanie zbiorcze Zestaw 960 końcówek w 10 stojakach? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Lp. 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipet i końcówek nie będących wyrobem medycznym? Wg wiedzy Wykonawcy na rynku nie ma dostępnych pipet i końcówek IVD zgodnie z dyrektywą UE. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 6 1. Dot. specyfikacji technicznej - zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na produkt nie będący wyrobem medycznym (brak zgłoszenia/wpisu do rejestru wyrobów medycznych)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 3 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

Data: 2023-08-10