Poznań dnia: 2023-08-21

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z zakupem i montażem rezonansu magnetycznego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” – znak sprawy SZW/DZP/74/2023.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Dotyczy zał. nr 2A, Zestawienie parametrów technicznych – pkt 239

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w brzmieniu: „Dostarczenie wraz z aparatem instrukcji obsługi i instrukcji technicznej urządzenia i wszystkich elementów wyposażenia w języku polskim”

Uzasadnienie:
Prosimy o usunięcie wymogu dostarczenia instrukcji technicznej w języku polskim. Taki dokument jest przygotowany w języku angielskim jako ogólnie przyjętym języku technicznym. Tłumaczenie na język polski może spowodować zmianę brzmienia zapisów. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

- Dotyczy zał. nr 2A, Zestawienie parametrów technicznych – pkt 242

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg dołączenia do oferty certyfikatu CE/deklaracji zgodności dotyczyć będzie jedynie rezonansu magnetycznego? Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby do złożonej oferty dołączony został certyfikat CE/deklaracja zgodności rezonansu magnetycznego.  W dokumentacji powykonawczej Wykonawca ma obowiązek dołączyć certyfikaty CE/deklaracje zgodności do wszystkich wbudowanych urządzeń i zastosowanych materiałów i urządzeń.

- Dotyczy zał. nr 2A, Zestawienie parametrów technicznych – pkt 243

Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego rezonansu magnetycznego? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści również uzupełniające oświadczenia w zakresie, w jakim nie ma danych informacji w wymaganych katalogach, folderach, instrukcjach.

- Dotyczy zał. nr 2A, Zestawienie parametrów technicznych – pkt 243

Czy Zamawiający skorzysta z prawa nadanego mu przez ustawodawcę w art. 20 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i dopuści złożenie oryginalnych firmowych katalogów producenta w języku angielskim?

Z uwagi na ciągły rozwój produkowanych urządzeń najnowsze katalogi i dane techniczne w pierwszej kolejności producent publikuje w języku angielskim, jako powszechnie używanym w handlu międzynarodowym, następnie zaś w językach poszczególnych krajów. Dopuszczenie przedstawienia dokumentacji w języku angielskim umożliwi Wykonawcy potwierdzenie wymagań Zamawiającego za pomocą pełnej i aktualnej dokumentacji opisującej najnowsze rozwiązania? Odpowiedź: Zamawiający dopuści, jeżeli wraz z przedstawieniem firmowych katalogów w języku angielskim, dołączone zostanie tłumaczenie na język polski.

- Dotyczy zał. nr 2, Opis przedmiotu zamówienia – pkt 11m

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ujednolicenie zapisów w brzmieniu: „udzielenia gwarancji dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 10 lat (części do rezonansu magnetycznego) - min. 10 lat 5 lat – dla infrastruktury informatycznej, dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego)”. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zmodyfikuje w tym zakresie dokumenty postępowania przetargowego.

- Dotyczy zał. nr 2, Opis przedmiotu zamówienia – pkt 11o

Czy Zamawiający, celem doprecyzowania, wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w brzmieniu: „bezpłatnej aktualizacji oprogramowania na czas użytkowania sprzętu w okresie gwarancji” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy zał. nr 7, Projekt umowy - §9 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w brzmieniu: „Wykonawca wraz z Aparatem dostarczy Zamawiającemu szczegółową instrukcję obsługi w języku polskim, która określać będzie również relacje techniczne pomiędzy Aparatem oraz urządzeniami z nim współpracującymi, z tego dwa egzemplarze w formie papierowej oraz jeden egzemplarz w formie elektronicznej. Ponadto Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt stanowiskowej instrukcji BHP, o której mowa w § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy t.j. Dz. U. z 2003 nr 169, poz. 1650, z późn. zm).”

Uzasadnienie:
Prosimy o usunięcie. Za przygotowanie stanowiskowej instrukcji BHP odpowiedzialny jest użytkownik, a nie wykonawca. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy zał. nr 7, Projekt umowy - §15 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w brzmieniu: „Każda naprawa trwająca dłużej niż 2 dni powoduje przedłużenie gwarancji o czas przestoju urządzenia. Na czas naprawy, trwającej dłużej niż 2 dni, Wykonawca zapewnia możliwość wykonywania diagnostyki w innym podmiocie, na własny koszt, zgodnie z postanowieniami par. 10.”

Uzasadnienie:
Prosimy o usunięcie zapisu. Z tytułu przekroczenia czasu naprawy Zamawiającemu przysługuje naliczenie kar umownych. Dodatkowe obciążenie Wykonawcy zobowiązaniem zorganizowania badań w innym podmiocie jest niewykonalne, gdyż Wykonawca nie posiada umów na świadczenie usług diagnostycznych w innych placówkach. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy zał. nr 7, Projekt umowy - §15 ust. 9

„Wykonawca bezwzględnie gwarantuje (art. 473 § 1 kodeksu cywilnego) że Aparat, po upływie okresu gwarancji jest lub będzie pozbawiony wszelkich blokad itp., w tym w szczególności kodów serwisowych które po upływie gwarancji uniemożliwiałyby lub utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę Aparatu przez inny niż Wykonawca podmiot w przypadku niekorzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy - na ryzyko Wykonawcy. Wykonawca najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji udostępni Zamawiającemu wszelkie kody serwisowe lub odblokuje urządzenie umożliwiając Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych i naprawę. Powyższe dotyczy również aktualizacji oprogramowania i zmiany kodów serwisowych”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usuniecie powyższego ustępu?

Uzasadnienie:

Pozbawianie sprzętu wszelkich blokad dostępu musi być rozpatrywane przede wszystkim w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa jego używania. Jeżeli bezpieczeństwo używania sprzętu po pozbawieniu go blokad nie jest priorytetem, powstaje ryzyko nieuprawnionej i nieprofesjonalnej ingerencji w urządzenie, co może mieć istotne negatywne skutki dla pacjentów.  Podmiot podejmujący się czynności serwisowych powinien w swoim zakresie zadbać o dostęp oraz kody serwisowe i ponosić odpowiedzialność związaną z ich użyciem. Uprzejmie informujemy, że kody serwisowe są powszechnie oferowane i dostarczane po cenach rynkowych na każde żądanie podmiotu wnioskującego o dostęp do nich. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy zał. nr 7, Projekt umowy - §15 ust. 13

Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o listę podmiotów autoryzowanych przez producenta . Wykonawca nie prowadzi badania rynku w innym zakresie i nie może wskazać listy niezależnych od producenta podmiotów. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że chodzi o listę podmiotów autoryzowanych przez producenta.

- Dotyczy zał. nr 7, Projekt umowy - §14 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w brzmieniu: „za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15% 10% wartości umowy brutto określonej w § 11 ust. 2 umowy”

oraz

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w brzmieniu: „Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20% 10% wartości umowy brutto określonej w § 11 ust. 2 umowy”

Uzasadnienie:
Prosimy o obniżenie stawki kary umownej. Wysokość kar umownych przewidziana we wzorze umowy jest znacząco wygórowana i obniżenie ich zbliży postanowienie wzoru umowy w tym zakresie do standardów rynkowych.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z orzecznictwem zarówno sądów cywilnych (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11.10.2016, sygn. akt I ACa 1673/15, wyrok Sądu Najwyższego z 25.11.2016 sygn. Akt V CSK 123/16 ), jak również Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok KIO z 15.02.2018 r), kara umowna, pełniąc funkcje odszkodowawczo – kompensacyjne, nie może być rażąco wygórowana. Zbyt represyjne reguły odpowiedzialności w karach umownych mogą zniechęcać do składania ofert i być przyczyną niewielkiego zainteresowania wykonawców  zamówieniem. To z kolei wpłynie na konkurencyjność postępowań, a niekiedy nawet zmusi  do ich unieważnienia. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy zał. nr 7, Projekt umowy - §14 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w brzmieniu: „Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania za szkody przewyższające kary umowne. W sytuacji, gdy kary umowne nie pokryją szkody, Stronom przysługuje prawo o dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia  ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom”

Uzasadnienie:
Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Odpowiedzialność kontraktowa oparta jest na zasadzie winy i w związku z tym skutki niewykonania lub nienależytego wykonania są ograniczone ustawową odpowiedzialnością kontraktową, co jest wystarczającym i powszechnie stosowanym sposobem kompensacji szkód spowodowanych niewykonaniem, czy nienależytym wykonaniem umowy. Dalsze ograniczenia odpowiedzialności, nie leżą w interesie Zamawiającego a również oparcie odpowiedzialności na zasadach ogólnych nie wypływa negatywnie na wykonawców zamówienia publicznego.

- Dotyczy zapisów SWZ

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie zał. nr 2A Zestawienie parametrów technicznych w wersji edytowalnej. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i załączy edytowalną wersję zał. Nr 2.

Pytanie nr 1

Dotyczy SWZ

Zamawiający wymaga, aby w ramach spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawcy przedłożyli:

- wykaz robót potwierdzający wykonanie min. 1 jednej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), która polegała na pracach przystosowawczych pomieszczeń w celu utworzenia Pracowni Rezonansu Magnetycznego,

oraz

- wykaz dostaw potwierdzający wykonanie min. jednej dostawy rezonansu magnetycznego 
o wartości nie mniej niż 3 500 000,00 zł. (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych) polegającej na dostawie i montażu rezonansu magnetycznego podmiotowi leczniczemu.

Naturalną sytuacją jest, że dostawcy systemów rezonansów magnetycznych w ramach dostawy urządzenia wykonują roboty budowlane / prace dostosowawcze i po zakończeniu danej realizacji mogą wykazać się doświadczeniem ww. zakresie. Niemniej jednak takie zamówienie jest traktowane jako całość w związku z czym wykonawca otrzymuje referencje, iż zrealizował umowę obejmującą zarówno prace budowlane jak i dostawę urządzenia.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że wykonawcy mogą przedłożyć wykaz dostaw i/lub wykaz robót który będzie potwierdzał wykonanie robót budowalnych oraz dostawę rezonansu magnetycznego o wartościach wymaganych przez Zamawiającego zrealizowanych w ramach jednej umowy/zamówienia. Odpowiedź: Zgodnie z swz.

Pytanie nr 2

Dotyczy SWZ

W pkt. 11.4 SWZ Zamawiający wymaga, aby wykonawcy do oferty załączyli Jednolity Europejski Dokument Zamówienia również w zakresie wskazanych podwykonawców.

Biorąc pod uwagę fakt, iż wskazanie na etapie składania ofert nazw podwykonawców ma jedynie charakter informacyjny, a podwykonawcy będą realizować jedynie część zamówienia, za którą ostatecznie ponosi odpowiedzialność wykonawca, konieczność przedłożenia dokumentacji podwykonawców nie udostępniających zasobów będzie stanowiło na etapie składania ofert jedynie dodatkową pracę biurokratyczną dla Zamawiającego oraz wykonawcy. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu, załączenia do oferty dokumentu JEDZ dla podwykonawcy, na którego zdolnościach wykonawca nie polega. Odpowiedź: Zgodnie z swz.

Pytanie nr 3

Dotyczy SWZ

Zamawiający w pkt. 24.1 wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wysokości 10% wartości oferty brutto. W związku z brzmieniem art. 452 ust. 2 ustawy Pzp, prosimy w dokonanie stosownej zmiany. Odpowiedź: Zgodnie z swz.

Pytanie nr 4

Dotyczy załącznika nr 2a do SWZ Parametry techniczne

Z treści zapisu pozycji 243 ww. załącznika wynika, iż Zamawiający oczekuje załączenia do oferty:

Kart katalogowych lub folderów lub ulotek informacyjnych lub kar technicznych w języku polskim zawierających opis oferowanego rezonansu magnetycznego.

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy wymagane dokumenty wykonawcy mają traktować jako przedmiotowe środki dowodowe w rozumieniu przepisów ustawy Pzp?

Ponadto, uprzejmie prosimy również o potwierdzenie, czy ze względu na fakt, że żaden 
z producentów urządzeń nie tworzy dokumentacji (folderów, katalogów itp.), która potwierdzałaby wszystkie parametry techniczne opisywane przez Zamawiających, wykonawcy mogą potwierdzić nie występujący ww. dokumentach, parametr lub funkcjonalność przedmiotu zamówienia, np. oświadczeniem autoryzowanego dystrybutora lub oświadczeniem własnym wykonawcy. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5

Dotyczy załącznika nr 2a do SWZ Parametry techniczne

W pkt. 249 Zamawiający wymaga reakcji serwisu (przyjazd serwisu lub interwencję za pomocą systemu zdalnej diagnostyki) w dni ustawowo wolne od pracy – do 24 godzin.

Mając na uwadze fakt, iż dni ustawowo wolnych od pracy może być więcej niż jeden („pod rząd”) uprzejmie prosimy o modyfikację ww. terminu na: „– do 48 godzin”. Odpowiedź: Zgodnie z swz.

Pytanie nr 6

Dotyczy załącznika nr 2a do SWZ Parametry techniczne

W pkt. 252 Zamawiający określił czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych na max. 6 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia awarii natomiast nie wskazał terminu wykonania naprawy urządzenia w przypadku, gdy zaistnieje konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.

W przypadku umów o zamówienie publiczne, których przedmiotem są wysokospecjalistyczne urządzenia, których produkcja odbywa się poza granicami naszego kraju standardem są zapisy wydłużające termin naprawy w takim przypadku.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zmianę pkt. 252 i nadanie mu następującego brzmienia:

Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu głoszenia awarii – max 3 dni robocze rozumiane jako dni od pn.- pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych. Odpowiedź: Zgodnie z swz.

Pytanie nr 7

Dotyczy zał. Nr 2a do SWZ – pkt. 16

| 16. | Tor nadawczy sygnału MR pomiędzy maszynownią a pomieszczeniem badań zbudowany w optycznej technologii cyfrowej | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt Tak – 2 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odstąpienie od punktowania powyższego parametru, ponieważ w ten sposób Zamawiający ewidentnie promuje rozwiązanie tylko jednego producenta - firmy Siemens. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8

Dotyczy zał. Nr 2a do SWZ – pkt. 26

| 26. | Cewka zaoferowana w punkcie 24. posiadająca możliwość regulacji kąta pochylenia umożliwiając komfortowe badanie osób chorych | Tak | Bez punktacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W punkcie tym Zamawiający wymaga zaoferowania cewki do badań głowy, posiadającej możliwość regulacji kąta pochylenia. Pragniemy poinformować, że posiadamy w ofercie znakomitą cewkę do badań głowy, posiadającą 24 elementy obrazujące, jednak nie posiada ona możliwości zmiany kąta pochylenia. Powyższe wymaganie uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty, w związku z tym prosimy o dopuszczenie cewki do badań głowy nieposiadającej tej cechy. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9

Dotyczy zał. Nr 2a do SWZ – pkt. 28

| 28. | Cewka zaoferowana w punkcie 27. wyposażona w zintegrowane czujniki służące do rejestracji krzywej oddechu dla wypracowania sygnałów synchronizujących sekwencje bramkowane oddechowo (technologia BioMatrix Respiratory Sensors lub równoważna o tej funkcjonalności zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak/Nie Jeżeli tak, podać nazwę technologii | Nie – 0 pkt Tak – 2 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W punkcie tym Zamawiający dodatkowo premiuje wyposażenie cewki kręgosłupowej 
w zintegrowane czujniki rejestrujące krzywą oddechową. Pragniemy poinformować, że posiadamy w naszej ofercie tę funkcjonalność, natomiast realizowana jest w inny sposób technologiczny. Technologia Easy Sense to czujniki wbudowane na stałe w gantry co jest według naszej wiedzy lepszym rozwiązaniem, gdyż charakteryzuje się większą dokładnością oraz nie uzależnia nas od użycia cewki kręgosłupowej w celu rejestracji krzywej oddechowej. W związku z tym prosimy o modyfikację punktu 28 do postaci:

| 28. | Cewka zaoferowana w punkcie 27. wyposażona w zintegrowane czujniki służące do rejestracji krzywej oddechu dla wypracowania sygnałów synchronizujących sekwencje bramkowane oddechowo (technologia BioMatrix Respiratory Sensors lub równoważna o tej funkcjonalności zgodnie z nomenklaturą producenta) lub inna technologia realizacji automatycznego i bezdotykowego rejestrowania krzywej oddechowej | Tak/Nie Jeżeli tak, podać nazwę technologii | Nie – 0 pkt Tak – 2 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10

Dotyczy zał. Nr 2a do SWZ – pkt. 33

| 33. | Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna lub elastyczna, nadawczo- odbiorcza lub odbiorcza do badań stawu kolanowego, posiadająca min. 16 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub równoważna o tej funkcjonalności, odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę cewki, typ i liczbę elementów obrazujących | Cewka elastyczna, odbiorcza, min. 16 elementów – 0 pkt. Cewka dedykowana |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W punkcie tym Zamawiający wymaga cewki wielokanałowej dedykowanej sztywnej lub elastycznej, nadawczo-odbiorczej lub odbiorczej, do badań stawu kolanowego, posiadającej 
w badanym obszarze min. 16 elementów obrazujących jednocześnie. Pragniemy poinformować, że w naszym portfolio możemy zaoferować doskonałą sztywną dedykowaną cewkę do badań stawu kolanowego, posiadającą 12 kanałów odbiorczych i pozwalającą na akwizycje równoległe. 
W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści cewkę sztywną do badania kolana, posiadającą 12 niezależnych kanałów, pozwalającą na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 11

Dotyczy zał. Nr 2a do SWZ – pkt. 34

| 34. | Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna lub dedykowana sztywna z elastycznymi fragmentami lub elastyczna do badań barku, posiadająca min. 16 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub równoważna o tej funkcjonalności, odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę cewki, typ i liczbę elementów obrazujących | Cewka elastyczna – 0 pkt. Cewka dedykowana sztywna lub dedykowana sztywna z elastycznymi fragmentami – 2 pkt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W punkcie tym Zamawiający wymaga cewki wielokanałowej dedykowanej sztywnej lub dedykowanej sztywnej z elastycznymi fragmentami lub elastycznej, do badań barku, posiadającej 
w badanym obszarze min. 16 elementów obrazujących jednocześnie. Pragniemy poinformować, że w naszym portfolio możemy zaoferować doskonałą sztywną dedykowaną cewkę do badań barku, posiadającą 12 kanałów odbiorczych i pozwalającą na akwizycje równoległe. Czy Zamawiający dopuści cewkę sztywną do badania barku, posiadającą 12 niezależnych kanałów, pozwalającą na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12

Dotyczy zał. Nr 2a do SWZ – pkt. 35

| 35. | Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna lub elastyczna do badań nadgarstka, posiadająca min. 16 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub równoważna o tej funkcjonalności, odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących | = 16 elementów – 0 pkt > 16 elementów – 2 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W punkcie tym Zamawiający wymaga cewki wielokanałowej dedykowanej sztywnej lub elastycznej, do badań nadgarstka, posiadającej w badanym obszarze min. 16 elementów obrazujących jednocześnie. Pragniemy poinformować, że w naszym portfolio możemy zaoferować doskonałą sztywną dedykowaną cewkę do badań nadgarstka, posiadającą 12 kanałów odbiorczych i pozwalającą na akwizycje równoległe. Czy Zamawiający dopuści cewkę sztywną do badania nadgarstka, posiadającą 12 niezależnych kanałów, pozwalającą na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13

Dotyczy zał. Nr 2a do SWZ – pkt. 37

| 37. | Zestaw minimum 2 płachtowych elastycznych cewek prostokątnych do zastosowań uniwersalnych, o różnych rozmiarach, każda posiadająca w badanym obszarze min. 16 elementów obrazujących jednocześnie, każda pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub równoważna o tej funkcjonalności, odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; Podać nazwy cewek oraz wymiary i liczbę elementów obrazujących każdej z nich | = 16 elementów – 0 pkt > 16 elementów – po 2 pkt za każdą zaoferowaną cewkę |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W punkcie tym Zamawiający wymaga zestawu 2 płachtowych elastycznych cewek prostokątnych, posiadających w badanym obszarze minimum 16 elementów każda. Pragniemy poinformować, że w aparacie, który pragniemy Państwu zaoferować, posiadamy cewki płachtowe elastyczne posiadające 8 kanałów każda. Chcielibyśmy również wskazać, że nasz aparat wyposażony jest „w standardzie” w bogate portfolio cewek do badania wszystkich anatomii, w tym unikatowe cewki do badania stawów żuchwowo-skroniwych, pełny komplet cewek ortopedycznych (badania barku (12 kanałów), stopy (24 kanały), kolana (12 kanałów) i nadgarstka (12kanałów), cewkę do badania tętnic szyjnych czy też cewkę do badań kardiologicznych (24 kanały). Wobec powyższego, cewki uniwersalne są w praktyce bezużyteczne, gdyż 90% procent badań wykonuje się przy pomocy cewek dedykowanych, dających znacząco lepsze obrazy niż cewki uniwersalne. Dlatego też prosimy o dopuszczenie aparatu posiadającego elastyczne cewki ośmiokanałowe. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 14

Dotyczy zał. Nr 2a do SWZ – pkt. 38

| 38. | Mobilny stół pacjenta, całkowicie odłączany od aparatu, umożliwiający łatwą i szybką ewakuację pacjenta w sytuacji zagrożenia | Tak | Bez punktacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W punkcie tym Zamawiający wymaga, aby aparat posiadał mobilny stół pacjenta, całkowicie odłączany od aparatu, umożliwiający łatwą i szybką ewakuację pacjenta w sytuacji zagrożenia. Prosimy o możliwość dopuszczenia stołu wyposażonego w możliwość odłączenia samego blatu stołu, co pozwala na zachowanie funkcjonalności wymaganej przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 15

Dotyczy zał. Nr 2a do SWZ – pkt. 140

| 140. | Sekwencja Steady State 3D do badań drobnych struktur OUN (typu FIESTA-C, 3D CISS lub równoważne o tej funkcjonalności, odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W punkcie tym Zamawiający wymaga trójwymiarowych sekwencji działających w oparciu 
o mechanizm Steady State do obrazowania drobnych struktur OUN (3D CISS). Pragniemy poinformować ze sekwencja CISS, oparta o mechanizm Steady State jest przestarzałym rozwiązaniem, pochodzącym z lat 80-tych, wprowadzonym przez firmę Siemens. Ze względu na ogromny postęp technik MR przez ostatnie lata, sekwencja ta została wyparta i zastąpiona sekwencjami T2 3D (typu SPACE lub MATRIX). Sekwencje te umożliwiają obrazowanie 
z wielokrotnie większą rozdzielczością w znacznie krótszym czasie, ze względu na możliwość zastosowania technik przyspieszających CS, niedostępnych dla sekwencji CISS. W związku z tym prosimy o dopuszczenie trójwymiarowego wysokorozdzielczego obrazowania drobnych struktur anatomicznych OUN niekoniecznie działające w oparciu o mechanizm Constructive Interference in Steady State. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 16

Dotyczy zał. Nr 2a do SWZ – pkt. 141

| 141. | Sekwencja Steady State 3D do różnicowania chrząstki od płynu w badaniach stawów (typu 3D DESS lub równoważne o tej funkcjonalności, odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W punkcie tym Zamawiający wymaga trójwymiarowych sekwencji działających w oparciu 
o mechanizm Steady State do różnicowania chrząstki od płynu w badaniach stawów (3D DESS). Pragniemy poinformować ze sekwencja DESS, oparta o mechanizm Steady State jest przestarzałym rozwiązaniem, pochodzącym z lat 80-tych, wprowadzonym przez firmę Siemens. Ze względu na ogromny postęp technik MR przez ostatnie lata, sekwencja ta została wyparta i zastąpiona sekwencjami T2 3D (typu SPACE lub MATRIX). Sekwencje te umożliwiają obrazowanie z wielokrotnie większą rozdzielczością w znacznie krótszym czasie, ze względu na możliwość zastosowania technik przyspieszających CS, niedostępnych dla sekwencji DESS. W związku z tym prosimy o dopuszczenie trójwymiarowego wysokorozdzielczego różnicowania chrząstki od płynu w badaniach stawów niekoniecznie działające w oparciu o mechanizm Constructive Interference in Steady State. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 17

Dotyczy zał. Nr 2a do SWZ – pkt. 203

| 203. | Zestaw predefiniowanych układów wyświetlania (layoutów), skojarzony z zastosowaną aplikacją, np. onkologiczna/naczyniowa, z możliwością indywidualnego dopasowania układów wyświetlania przez każdego użytkownika, z możliwością zapamiętania; automatyczne dopasowania układów wyświetlania do ilości oraz typu dołączonych do stacji lekarskiej monitorów diagnostycznych | Tak | Bez punktacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W punkcie tym Zamawiający wymaga zestawu predefiniowanych układów wyświetlania (layoutów), skojarzonego z zastosowaną aplikacją dla konsoli lekarskiej. Pragniemy poinformować, że nie posiadamy danej funkcjonalności co skutecznie uniemożliwia nam złożenie oferty. Prosimy 
o uwzględnienie tej opcji jako premiowaną dodatkowymi punktami, a nie bezwzględnie wymaganą, co umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 18

Dotyczy zał. Nr 2a do SWZ – pkt. 212

| 212. | Oprogramowanie do oceny wieloparametrycznych badań MR prostaty, realizujące: - dedykowany workflow umożliwiający jednoczesne przeglądanie serii anatomicznych, dyfuzji, serii dynamicznych T1 - ustandaryzowane raportowanie PIRADS V2 - lista znalezisk/pomiarów z intuicyjną wizualizacją adresowaną dla urologów na potrzeby wykonywania biopsji. | Tak, minimum na 1 stanowisku | Bez punktacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W punkcie tym Zamawiający wymaga oprogramowania do oceny wieloparametrycznych badań prostaty w tym do raportowania zgodnego z PIRADS v2 gdzie raport zawierałby listę znalezisk, czytelną wizualizację adresowaną do radiologów na potrzeby wykonania biopsji. Pragniemy poinformować, że na chwile obecną nie posiadamy raportowania zgodnego ze standardem PIRADS. Posiadamy pełne możliwości analizy badań prostaty, wraz z analizą badań dynamicznych w oparciu o model toft jak również posiadamy możliwość tworzenia indywidualnych raportów, ze wskazaniem znalezisk. Prosimy o dopuszczenie proponowanego rozwiązania lub zamianę tej opcji na premiowaną dodatkowymi punktami co umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 19

Dotyczy zał. Nr 2a do SWZ – pkt. 213

| 213. | Oprogramowanie do oceny badań MR piersi, realizujące: - dedykowany workflow umożliwiający jednoczesne przeglądanie serii anatomicznych, serii dynamicznych z kontrastem - ustandaryzowane raportowanie BIRADS. | Tak, minimum na 1 stanowisku | Bez punktacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W punkcie tym Zamawiający wymaga ustandaryzowanego raportowania BIRADS przy ocenie badań MR piersi. Pragniemy poinformować, że na chwilę obecną nie posiadamy raportowania zgodnego ze standardem BIRADS. Prosimy o zamianę tego parametru na parametr punktowany co umożliwi nam złożenie oferty. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

1. Dotyczy zapisów SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający najpóźniej w dniu podpisania umowy wyznaczy termin przekazania pomieszczeń rezonansu magnetycznego. Szacowany termin wykonania adaptacji, instalacji i rozruchu to 7-8 tygodni. W przypadku zwłoki z wydaniem pomieszczeń termin realizacji zadania zostanie wydłużony o ten czas zwłoki. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

2. Dotyczy zapisów SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wykona demontaż obecnego rezonansu magnetycznego przed terminem przekazania pomieszczeń. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie prace deinstalacyjne w obszarze pracowni zostaną wykonane z zachowaniem należytej staranności i nie spowodują zniszczeń (ściany, ościeżnice, drzwi, itd.) ponad te wynikające z konieczności technologicznej, tzn. stan pomieszczeń nie będzie znacząco odbiegał od stanu pomieszczeń w dniu wizji lokalnej. Odpowiedź: Dotychczasowy użytkownik pracowni rezonansu magnetycznego przekaże Zamawiającemu pomieszczenia w stanie nie pogorszonym.

3. Dotyczy zapisów SWZ

Dostawa aparatu RM do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń wymaga użycia dźwigu o sporych gabarytach.

Prosimy o informację czy Zamawiający na czas dostawy zablokuje ruch na parkingu i dopuści wykonanie takiej operacji w dni robocze? Wymaga to wyłączenia z użytkowania obszaru przed szpitalem na cały dzień, w którym zaplanowana będzie operacja dostawy. Odpowiedź: Wykonawca na czas użycia sprzętu ciężkiego musi przedstawić Zamawiającemu plan organizacji ruchu i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, przystąpi do prac.

4. Dotyczy zapisów SWZ

Czy Zamawiający potwierdza, że na potrzeby wyprowadzenia istniejącego rezonansu magnetycznego, wykona w elewacji otwór transportowy o szerokości minimum 2m i wysokości 2,4m i otwór ten pozostanie do dyspozycji dostawcy nowego Rezonansu Magnetycznego? Dodatkowo, w związku z powziętą podczas wizji lokalnej informacją o planowanej rozbudowie szpitala, mając na uwadze dobro Zamawiającego, prosimy o uwzględnienie, że koniecznym jest zapewnienie całej drogi transportowej o wymiarach jak wskazano, przez cały czas eksploatacji pracowni tj. wprowadzenie kolejnego rezonansu po zakończeniu eksploatacji rozważanego w niniejszym przetargu, również będzie wymagało odpowiedniej drogi transportowej. Odpowiedź: Wszelkie prace związane z wprowadzeniem rezonansu magnetycznego przeprowadzi Wykonawca, na własny koszt i własne staraniem. Druga część pytania nie dotyczy przedmiotowego postępowania.

5. Dotyczy zapisów SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na adaptację obecnie istniejącej klatki Faradaya na potrzeby dostawy nowego rezonansu magnetycznego? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pracownia rezonansu magnetycznego musi zostać wyposażona we wszystkie niezbędne urządzenia do prawidłowego jej działania. Obowiązek ten leży po stronie Wykonawcy.

6. Dotyczy zapisów SWZ

Czy Zamawiający dopuści nowe okładziny ścian klatki Faradaya wykonane z płyt meblowych melaminowanych z atestem PZH? Odpowiedź: Po stronie Wykonawcy leży dobór odpowiedniego materiału, spełniającego wymagania pracowni rezonansu magnetycznego.

7. Dotyczy zapisów SWZ

Prosimy o określenie przeznaczenia miejsc poniżej i powyżej pracowni rezonansu magnetycznego. Odpowiedź: Nad pracownią rezonansu znajduje się Zakład Diagnostyki Endoskopowej i pracownia EEG. Pod pracownią znajduje się piwnica, pomieszczenia techniczne, węzeł cieplny, pomieszczenie techniczne centrali wentylacyjnej obecnej pracowni rezonansu.

8. Dotyczy zapisów SWZ

Prosimy o informacje czy nowy rezonans magnetyczny będzie mógł być zasilony z pola, z którego jest zasilany obecny rezonans magnetyczny? Odpowiedź: Tak

9. Dotyczy zapisów SWZ

Czy Zamawiający dysponuje mocą przyłączeniową dla nowego rezonansu magnetycznego o parametrach 90 kVA [moc chwilowa do 104 kVA]? Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podłączył rezonans magnetyczny do wskazanego przez Zamawiającego źródła energii. Jeżeli będzie się to wiązało z koniecznością dostosowania tego źródła do potrzeb nowego rezonansu magnetycznego, Wykonawca dokona takich zmian na własny koszt i własnym staraniem.

10. Dotyczy zapisów SWZ

Czy Zamawiający oczekuje wymiany wykładziny PCV w pomieszczeniach? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie tych pomieszczeń. Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wymiany wykładziny PCV w miejscach, w których będzie to  niezbędne, po przeprowadzonych pracach adaptacyjnych. Kolorystyka i jakość zastosowanej wykładziny wymaga akceptacji Zamawiającego.

11. Dotyczy zapisów SWZ

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada jakieś zalecenia Straży Pożarnej lub program dostosowawczy p.poż. obejmujący swymi zaleceniami pomieszczenia objęte przebudową/adaptacją? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

12. Dotyczy zapisów SWZ

Prosimy o informację czy istniejący system SAP jest sprawny? Odpowiedź: Tak, jest sprawny.

13. Dotyczy zapisów SWZ

Prosimy o udostępnienie projektu instalacji SAP obejmującego swym zakresem przedmiotowe pomieszczenia. Odpowiedź: Zamawiający udostępni projekt, po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

14. Dotyczy zapisów SWZ

Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy rozbudowy istniejącego systemu SAP i w jakim zakresie? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje przywrócenia systemów określonych w OPZ pkt 10.

15. Dotyczy zapisów SWZ

Technologia dla rezonansu magnetycznego wymaga wykonania przejść kablowych pomiędzy pomieszczeniem badań, a pomieszczeniem technicznym i sterownią. Prosimy o wskazanie, czy przejścia kablowe należy w szczególny sposób zabezpieczyć ppoż. Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wykonania wszelkich prac związanych z utworzeniem pracowni rezonansu magnetycznego z zastosowaniem wszelkich przepisów ppoż.

16. Dotyczy zapisów SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącej centrali wentylacyjnej dla pomieszczenia badań rezonansu

magnetycznego ? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zastosowania nowej centrali, spełniającej wymagania pracowni rezonansu magnetycznego.

17. Dotyczy zapisów SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącej instalacji wentylacji i klimatyzacji dla pozostałych pomieszczeń pracowni rezonansu magnetycznego? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wykonania pracowni rezonansu magnetycznego, spełniającej wszelkie przewidziane prawem wymagania.

18. Dotyczy zapisów SWZ

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że prace przy instalacji gazów medycznych nie wchodzą w zakres prac Wykonawcy. W innym przypadku prosimy o opis zakresu prac. Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby pracownia rezonansu magnetycznego była wyposażona we wszelkie instalacje, które są wymagane prawem do tego typu pomieszczeń. Obowiązek przygotowania pracowni w tym zakresie leży po stornie Wykonawcy.

19. Dotyczy zapisów SWZ

Prosimy o wskazanie miejsca posadowienia dla jednostki zewnętrznej układu chłodzenia rezonansu (chiller) – wymagane ok. 3m2 powierzchni o nośności 800kg. Głośność jednostki w trybie nocnym około 50dB. Odpowiedź: Zamawiający wskazuje miejsce posadowienia jednostki zewnętrznej układu chłodzenia rezonansu (chiller) na dachu Bloku Operacyjnego. Wykonawca we własnym zakresie dokona wszystkich przeliczeń i sprawdzeń wytrzymałości stropu i na własny koszt wykona wszystkie prace związane z posadowieniem jednostki zewnętrznej układu chłodzenia rezonansu (chiller).

20. Dotyczy zapisów SWZ

Prosimy o podanie średnicy obecnie używanej rury do awaryjnego wyrzutu helu bez otuliny. Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takiej wiedzy.

21. Dotyczy zapisów SWZ

Prosimy o podanie materiału użytego do wykonania obecnie używanej rury do awaryjnego wyrzutu helu. Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takiej wiedzy.

22. Dotyczy zapisów SWZ

Rezonans magnetyczny wymaga odpowiednich warunków środowiskowych. Ze względu na zakłócenia elektro-magnetyczne emitowane przez otoczenia oraz przez sam rezonans wymagane jest zabezpieczenie urządzeń i miejsc poprzez eliminacje/redukcję tych zakłóceń. Prosimy Zamawiającego o informację, jakie jest przeznaczenie pomieszczeń sąsiadujących i jakie urządzenia będą użytkowane w najbliższym pomieszczeniu obok rezonansu.

Dodatkowo, w związku z powziętą podczas wizji lokalnej informacją o planowanej rozbudowie szpitala, mając na uwadze dobro Zamawiającego, prosimy o uwzględnienie, że potencjalne zaplanowane pomieszczenia muszą zostać na etapie realizacji oddzielone od pola magnetycznego wytwarzanego przez RM za pomocą Ekranów Magnetycznych, ale też ich przeznaczenie nie może wpływać negatywnie (zakłócać) pracy rezonansu. Odpowiedź: Z pracownią obecnie sąsiaduje ciąg komunikacyjny.

23. Dotyczy zapisów SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający zapewni łącze internetowe wymagane do zdalnej diagnostyki. Odpowiedź: Tak, zamawiający zapewni.

24. Dotyczy zapisów SWZ

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że po stronie Dostawcy sprzętu jest tylko podłączenie i konfiguracja dostarczanego urządzenia do systemów informatycznych RIS/PACS w Szpitalu , natomiast Szpital dysponuje odpowiednimi licencjami na serwerze PACS umożliwiającymi podpięcie nowego urządzenia i przekaże je Wykonawcy. Odpowiedź: Wszelkie działania związane z podłączeniem aparatu do systemu są po stronie Wykonawcy i obciążają Wykonawcę.

Obecnie Zamawiającego korzysta z systemu impax firmy Agfa ale Obecnie prowadzi postępowanie związane z wymianą systemu PACS. Szczegóły dotyczące wymagań znajdują się na stronie https://e-propublico.pl/Ogloszenia/DokumentyZamowienia?przetargId=4b0635ee-081c-4ba6-b98c-d2961370850c

Wszelkie koszty związane z podłączeniem aparatu do systemu PACS obciążają Wykonawcę.

25. Dotyczy zapisów SWZ

W ramach procedury odbiorowej przepisy prawa nie przewidują specyficznych dokumentów dla rezonansu magnetycznego. Prosimy o potwierdzenie, że protokół szczelności klatki, pomiary rozkładu pola magnetycznego i potwierdzenie kalibracji aparatu spełniają wymóg dostarczenia dokumentacji poinstalacyjnej dla aparatu. Odpowiedź: Zamawiający oczekuje od Wykonawcy oddania Zamawiającemu pracowni rezonansu magnetycznego z wszelkimi wymaganymi prawem dokumentami.

26. Dotyczy zapisów SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkoleń aplikacyjnych w terminie późniejszym (po przekazaniu rezonansu magnetycznego i podpisaniu protokołu końcowego)? Mając na uwadze interes Zamawiającego, chcemy aby szkolenie aplikacyjne odbyło się z udziałem pacjentów, co będzie miało wpływ na efektywność szkolenia? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zamawiający

/-/ Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Dr n. o zdr. Violeta Magiera