Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

ZADANIE NR 11

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: 	DOPOSAŻENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU W SPRZĘT I APARATURĘ
                               MEDYCZNĄ NA POTRZEBY UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH z podziałem na pakiety:

PAKIET NR 11 - „Dostawa sprzętu medycznego wraz z  montażem oraz przeszkoleniem pracowników  z obsługi sprzętu – KOLUMNY ASTROSKOPOWEJ (1 szt.) WRAZ Z ZESTAWAMI INSTRUMENTARIUM DO WYKONANIA ARTROSKOPII:

- STAWU KOLANOWEGO – 4 zestawy

-STAWU SKOKOWEGO – 1 zestaw

-STAWU BARKOWEGO – 1 zestaw

-STAWU BIODROWEGO – 1 zestaw”

MIEJSCE DOSTAWY 		KOLUMNY ASTROSKOPOWEJ (1 szt.) WRAZ Z ZESTAWAMI INSTRUMENTARIUM

DO WYKONANIA ARTROSKOPII: STAWU KOLANOWEGO – 4 zestawy,

STAWU SKOKOWEGO – 1 zestaw, STAWU BARKOWEGO – 1 zestaw,

STAWU BIODROWEGO – 1 zestaw”

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19, 60-479  Poznań

Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią – II  - piętro – Filia nr 1

| Kolumna Artroskopowa wraz z zestawami instrumentarium do wykonania artroskopii: - stawu kolanowego – 4 zestawy - stawu skokowego – 1 zestaw - stawu barkowego – 1 zestaw - stawu biodrowego – 1 zestaw |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p | Opis asortymentu | J.m | Ilość |
| MONITOR |  |  |  |
| 1 | Monitor medyczny spełniający wymagania standardu UHD 4K. Przekątna ekranu (+/- 1) 31 cali. Ekran z hartowanego szkła. Rozdzielczość obrazu minimum 3840 x 2160, format obrazu 16:9. Wielkość plamki max 0.18mm. Funkcja PIP/POP – wyświetlanie wielu ekranów lub przełączanie wyświetlania wielu ekranów. Funkcja SWAP do przełączania miedzy głównym ekranem a ekranem dodatkowym. Obsługa kolorów min 1,073 miliarda kolorów (10 bit). Wejścia : Złącze SERIAL REMOTE RS-232C; SDI; DVI-D. Wyjścia : SDI, DVI-D. Złącze modułowe RJ-45 (ETHERNET). Sterowanie za pomocą dotykowej klawiatury, podświetlenie LED. Kąt widzenia 89°/89°/89°/89° (góra/dół/lewa/prawa). (+/- 1) 9kg. Uchwyt na monitor, Standard VESA 100 mm. | szt. | 1 |
| KAMERA – TOR WIZYJNY |  |  |  |
| 2 | Wbudowany moduł Wi-Fi. Głowica kamery w technologii 4K.Technologia 3-CMOS. Autoklawowalna, wyposażona w 3 programowalne przyciski. Zamknięta w podwójnej powłoce ,zabezpieczającej przed uszkodzeniem. Możliwość zaprogramowania na przyciskach głowicy kamery do 6 funkcji oraz do 20 funkcji na przyciskach głowicy kamery z poziomu aplikacji lub z poziomu menu urządzenia oraz ich zmiany śródoperacyjnie z głowicy. Wstępnie wbudowana uniwersalna aplikacja, umożliwająca zdalne sterowanie systemem za pomocą Ipad'a. Dwa wejścia USB (2.0 lub wyższe) z przodu i z tyłu urządzenia . Mozliwość zapisywania danych na zewnętrzny twardy dysk bezpośrednio z konsoli. Źródło światła LED - żywotność min. 20 000 godzin pracy, możliwość kontrolowania źródła światła za pomocą aplikacji, konsoli lub z poziomu głowicy kamery. Funkcja zabezpieczająca przed oślepieniem- przy wypadnięciu światłowodu, zamknięcie dopływu światła. Funkcja czuwania. Wbudowane w urządzenie 4 adaptery umożliwiające podłączenie następujących światłowodów: Dyonics/Wolf, Olympus, Storz, ACMI. | szt. | 1 |
| 3 | Głowica kamery autoklawowalna, wyposażona w 3 programowalne przyciski. Zamknięta w podwójnej powłoce ,zabezpieczającej przed uszkodzeniem. | szt. | 1 |
| 4 | Nasadka na głowice, pozwlająca na zamontowanie optyki. | szt. | 1 |
| AKCESORIA – TOR WIZYJNY |  |  |  |
| 5 | Optyka o wysokiej rozdzielczości 4K typu direct-view o kącie widzenia 30°, szerokokątna, średnica 4 mm , dł. 16 cm, autoklawowalna. Szafirowe szkiełko o wyższej odporności na zarysowania, obudowa ze stali nierdzewnej zapewniająca większą wytrzymałość na różne metody sterylizacji. | szt. | 3 |
| 6 | Płaszcz artroskopu szybkoprzepływowy 6,0mm z dwoma obrotowymi zaworami i mechanizmem mocowania optyki, do wykorzystania z optykami o kącie patrzenia:30, 70 stopni. | szt. | 3 |
| 7 | Obturator półostry do płaszczy artroskopowych. | szt. | 3 |
| 8 | Światłowód fiberoskopowy, autoklawowalny o długości do 2,5 metra w przezroczystej osłonie umożliwiającej ocenę uszkodzeń, adaptery umożliwiające podłączenie optyk / źródeł światła różnych firm. | szt. | 3 |
| 9 | Adaptery umożliwiające podłączenie optyk / źródeł światła. | szt. | 6 |
| POMPA ARTROSKOPOWA |  |  |  |
| 10 | Dwurolkowa pompa artroskopowa przeznaczona do kontrolowanego rozszerzania stawów podczas operacji artroskopowych oraz odsysania płynu ze stawu. | szt. | 1 |
| 11 | Dreny całodobowe, napływowe z wymiennymi jednorazowymi drenami do pacjenta. | op. | 3 |
| 12 | Dreny jednorazowe. | op. | 4 |
| 13 | Dreny jednorazowe napływowe. | op. | 2 |
| SHAVER ARTROSKOPOWY |  |  |  |
| 14 | Konsola shavera obsługująca uchwyt shavera. Tryby pracy: oscylacja, obroty w prawo, obroty w lewo. Kolorowy monitor dotykowy. Wyświetlanie na ekranie informacji o podłączonych uchwytach, trybie pracy, aktualnej prędkości obrotowej, maksymalnej prędkości dla danego ostrza. Dwa rodzaje funckji oscylacji. Dwie rękojeści mogą pracować jednocześnie. Możliwość dezaktywacji funkcji przycisków na uchwycie shavera. Uchwyt shavera pokryty wysoce odpornym metalem, wyposażony w 3 przyciski. Automatyczne rozpoznawanie podłączonego uchwytu, automatyczne ustawianie parametrów domyślnych optymalnych dla danego ostrza oraz wykrywanie rodzaju ostrza. Uchwyt shavera wyposażony w dźwignię kontroli odsysania. Uchwyt Shaver o maksymalnej prędkości obrotowej minimum 10 000 obr./min. Opcja window lock-zatrzymanie wewnętrznej części ostrza w ustalonej przez operatora pozycji otwarcia. Obroty prawo/lewo: min.8000 obr./min, oscylacja: min.3000 osc/min. Prędkość ostrza kontrolowana za pomocą przęłącznika nożnego-przy zwiekszaniu nacisku na pedał zwieksza sie prędkość ostrza shavera. Komunikacja z pompa artroskopową: za pomocą przycisku na pedale shavera można uruchomić oraz zatrzymać Funkcję przepłukania stawu(wzrost ciśnienia i przepływu płynu w stawie). | szt. | 1 |
| 15 | Uchwyt shavera pokryty wysoce odpornym metalem, wyposażony w 3 przyciski.Wyposażony w dźwignię kontroli odsysania. | szt. | 3 |
| WÓZEK ENDOSKOPOWY |  |  |  |
| 16 | Podstawa jezdna na kółkach z możliwością blokady ruchu. Uchwyt do kamery oraz opcjonalne uchwyty do sterowników nożnych. Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu endoskopowego. Szuflada oraz możliwość zawieszenia worków z płynami. Główny włącznik prądu. Możliwość podłączenia wszystkich urządzeń bezpośrednio do wózka. Zamknięta tylna ściana. Listwa zasilająca z uziemieniem oraz bolcami wyrównania potencjałów. Ruchome ramię na monitor - typu VESA. | szt. | 1 |

ZESTAW INSTRUMENTARIUM DO ARTROSKOPII STAWU KOLANOWEGO – Zestawy: 1,2,3,4

| Lp | Opis asortymentu | J/m | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Punch prosty, wąski, instrumentarium bezzawiasowe z szerokością cięcia 1.67 mm oraz profilem końcówki 1.9 mm. Całkowita szerokość końcówki roboczej 2.89 mm. | szt. | 4 |
| 2 | Punch prosty, instrumentarium bezzawiasowe z szerokością cięcia 3.17 mm oraz profilem końcówki 2.52 mm. Całkowita szerokość końcówki roboczej 5.05 mm. | szt. | 4 |
| 3 | Punch lewy, instrumentarium bezzawiasowe z szerokością cięcia 3.17 mm oraz profilem końcówki 2.52 mm. Całkowita szerokość końcówki roboczej 5.05 mm. | szt. | 4 |
| 4 | Punch prawy, instrumentarium bezzawiasowe z szerokością cięcia 3.17 mm oraz profilem końcówki 2.52 mm. Całkowita szerokość końcówki roboczej 5.05 mm. | szt. | 4 |
| 5 | Punch owalny, prosty okienkowy, instrumentarium bezzawiasowe z szerokością cięcia 4.39 mm oraz profilem końcówki 1.65 mm. Całkowita szerokość końcówki roboczej 6.57 mm. | szt. | 4 |
| 6 | Chwytak typu "Alligator", prosty, instrumentarium bezzawiasowe z szerokością końcówki roboczej 3.45 mm oraz profilem końcówki 3.17 mm. | szt. | 4 |
| 7 | Haczyk artroskopowy długość 29 cm cm z miarką oraz zagięciu o dł 3 mm | szt. | 4 |
| 8 | Nożyczki artroskopowe z podwójnymi haczykami, ułatwiającymi chwytanie nitek. | szt. | 4 |

ZESTAW INSTRUMENTARIUM DO ARTROSKOPII STAWU SKOKOWEGO – Zestaw: 1

| Lp | Opis asortymentu | J/m | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Punch prosty, wąski, instrumentarium bezzawiasowe z szerokością cięcia 1.67 mm oraz profilem końcówki 1.9 mm. Całkowita szerokość końcówki roboczej 2.89 mm. | szt. | 1 |
| 2 | Haczyk artroskopowy długość 29 cm cm z miarką oraz zagięciu o dł 3 mm | szt. | 1 |

ZESTAW INSTRUMENTARIUM DO ARTROSKOPII STAWU BARKOWEGO– Zestaw:  1

| Lp | Opis asortymentu | J/m | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raszpla artroskopowa do skrwawień, zagięcie 45° | szt. | 1 |
| 2 | Kleszcze chwytne di nici | szt. | 1 |
| 3 | Popychacz węzłów | szt. | 1 |
| 4 | Haczyk artroskopowy długość 29 cm cm z miarką oraz zagięciu o dł 3 mm | szt. | 1 |

ZESTAW INSTRUMENTARIUM DO ARTROSKOPII STAWU BIODROWEGO – Zestaw: 1

| Lp | Opis asortymentu | J/m | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nożyczki artroskopowe z podwójnym hakiem | szt. | 1 |
| 2 | Hwytak artroskopowy | szt. | 1 |
| 3 | Kaniulowany obturator do artroskopii biodra | szt. | 1 |
| 4 | Półkaniula do artroskopii biodra | szt. | 1 |
| 5 | Kaniula artroskopowa 5,5 mm | szt. | 1 |
| 6 | Podwójny zawór dopływowy toru wizyjnego | szt. | 1 |
| 7 | Sztanga manipulująca | szt. | 1 |
| 8 | Haczyk artroskopowy długość 29 cm cm z miarką oraz zagięciu o dł 3 mm | szt. | 1 |
| 9 | Ostrze w kształcie banana, wielokrotnego użytku | szt. | 1 |
| 10 | Instrument do mikrozłamań-30 stopni. | szt. | 1 |
| 11 | Instrument do mikrozłamań-45 stopni. | szt. | 1 |
| 12 | Instrument do mikrozłamań-60 stopni | szt. | 1 |

Narzędzia  przeznaczone do:

- dezynfekcji maszynowej termicznej i manualnej chemicznej zanurzeniowej,

- sterylizacji parowej (w autoklawach temp. 134°C / czas 5 minut lub dłuższy).

Gwarancja  min 24 miesiące

| L.p. | Nazwa towaru - asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | producent/nazwa własna/ nr katalogowy/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |  | xxx | xxx |  | xxx |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

WYKONAWCA								                                 ZAMAWIAJĄCY