SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEGLĄDÓW

| Numer zadania | Zakres usługi – najważniejsze informacje |
| --- | --- |
|  | - Przegląd - Konserwacja - Legalizacja - WAGA ELEKTRONICZNA LABORATORYJNA 1X0,1MG RADWAG AS 220 C/2 – legalizacja w miejscu użytkowania |
|  | SYMULATOR FUNKCJI ŻYCIOWYCH: - Test ciśnienia nie inwazyjnego - Test szczelności - Test SpO2 - Weryfikacja SpO2 - Test ciśnienia inwazyjnego - Test EKG - Test symulacji oddechu - Test symulacji temperatury TESTER BEZPIECZEŃSTWA: - Rezystancja przewodu ochronnego - Rezystancja izolacji, pomiar rezystancji - Rezystancja izolacji, pomiar napięcia testu - Bezpośredni upływ urządzenia IEC 62353 - Alternatywny upływ urządzenia IEC 62353 - Różnicowy upływ urządzenia IEC 62353 - Prąd upływu uziemienia IRC 60601 - Prąd upływu obudowy IEC 60601 - Prąd upływu Pacjenta (AC) IEC 60601 - Prąd upływu Pacjenta (DC) IEC 60601 - Pomocniczy Prąd Upływu pacjenta (AC) IEC 60601 - Pomocniczy Prąd Upływu pacjenta (DC) IEC 60601 - Prąd upływu Typ-F IEC 60601 - Test obciążenia |
|  | - Wzorcowanie dla dwóch studni, dla temperatur: - +35 - +36,6 - +38 |
|  | - Wzorcowanie w zakresie: 131I, 99mTc, 90Y, 89Sr - Wzorcowanie przeprowadzane (w przypadku każdego izotopu) zgodnie z Procedurą Pomiarową BW-PP-9 „Wzorcowanie mierników do pomiaru aktywności promieniotwórczej” wyd. 11 z dn. 02.10.2019. |
|  | - Wzorcowanie poprzez wymianę termometru na wzorcowane urządzenie |
|  | Coroczne wzorcowanie w którego skład wchodzi: - Pomiar rezystancji - Pomiar prądu DC - Pomiar prądu AC – 50 Hz - Pomiar napięcia DC - Pomiar napięcia AC – 50 Hz |
|  | Wzorcowanie metoda z zastosowaniem materiałów odniesienia – punkty odniesienia: - 6,86 pH - 7,00 pH - 7,41 pH |
|  | - Wzorcowanie dla wartości odniesienia: - 0 mbar - 100 mbar - 200 mbar - 300 mbar - 400 mbar - 500 mbar - 600 mbar - 700 mbar - 800 mbar - 900 mbar - 1000 mbar |
|  | - Pomiar rezystancji izolacji – dla napięć: - 100 V - 250 V - 500 V - 1000 V - Niskonapięciowy pomiar rezystancji - Pomiar napięcia DC - Pomiar napięcia AC – 50 Hz |
|  | Wzorcowanie w punktach: - 18 oC - 1 oC - 2 oC - 4 oC - 8 oC - 9 oC - 15 oC - 25 oC |
|  | Wzorcowanie w punkcie 23oC (20%, 50%, 80%) |
|  | - Serwis techniczny i adiustacja - Gwarancja techniczna - Wzorcowanie |
| 13. | Coroczny przegląd obejmujący: - Kontrola urządzenia i lokalizacja uszkodzeń - Konserwacja - Kalibracja - Testy sprawnościowe - Kontrola sprawności urządzenia - Test bezpieczeństwa PN-EN 60601/PN-EN 62353 |
| 14. | Coroczny przegląd - Test zapasowego żarnika halogenowego - Test szczelności - Czyszczenie soczewek i wnętrza procesora obrazu oraz źródła światła - Sprawdzenie odwzorcowania kolorów - Testy bezpieczeństwa elektrycznego |
| 15. | Coroczny przegląd obejmujący: - Inspekcję wizualną - Kontrolę urządzenia i lokalizacje uszkodzeń - Konserwacje - Kalibracje - Testy sprawnościowe - Kontrole sprawności urządzenia - Testy bezpieczeństwa PN-EN 60601/PN-EN 62353 |
| 16. | Coroczny przegląd obejmujący: - Sprawdzenie przewodów zasilających - Sprawdzenie napięcia zasilania - Sprawdzenie zabezpieczeń - Sprawdzenie uszkodzeń mechanicznych - Sprawdzenie klawiatury/panelu sterującego/ wyświetlacza - Sprawdzenie tabliczki znamionowej i plomb zabezpiecz. - Sprawdzenie ciągłości uziemienia - Sprawdzenie włącznika głównego DOTYCZY MODUŁÓW WIZYJNYCH: - Sprawdzenie wyjść Video - Sprawdzenie odwzorcowania kolorów (rzeczywisty-monitor) - Sprawdzenie martwych pikseli - Sprawdzenie parametrów i położenia obrazu - Sprawdzenie balansu bieli - Sprawdzenie funkcji zamrażania obrazu - Sprawdzenie funkcji trybu obrazu - Sprawdzenie funkcji stroboskopowej - Sprawdzenie głowicy kamery - Połączenie ze sterownikiem i innymi adapterami - Mechanizmu mocowania endoskopów - Wbudowanego mikrofonu: częstotliwość i natężenie dźwięku - Sprawdzenie włącznika nożnego - Sprawdzenie optyk - Sprawdzenie światłowodów - Testy bezpieczeństwa elektrycznego wg normy IEC 62353 DOTYCZY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA: - Sprawdzenie kanałów świetlnych - Sprawdzenie intensywności światła - Sprawdzenie funkc. Automatycznego dopasowania oświetlenia - Sprawdzenie zanieczyszczeń komory żarnika - Sprawdzenie wentylatora - Sprawdzenie drożności otworów wentylacyjnych - Testy bezpieczeństwa elektrycznego wg normy IEC 62353 DOTYCZY MONITORA: - Sprawdzenie ustawień monitora - Sprawdzenie uchwytu montażowego - Sprawdzenie gniazd monitora - Testy bezpieczeństwa elektrycznego wg normy IEC 62353 DOTYCZY WÓZKA: - Sprawdzenie układu jezdnego - Sprawdzenie mocowania półek i szuflad - Sprawdzenie mocowania obudowy - Sprawdzenie mocowania monitora - Sprawdzenie mocowania uchwytów kuwet DOTYCZY OPROGRAMOWANIA: - Sprawdzenie wersji oprogramowania - Aktualizacja oprogramowania – jeśli dostępna - Sprawdzenie ustawień programowych - Sprawdzenie włącznika nożnego - Sprawdzenie przewodów połączeniowych - Sprawdzenie Video Grabbera - Sprawdzenie solitera SPRAWDZENIE KOMPUTERA SPRAWDZENIE INDUKCYJNEGO PODGRZEWACZA DO OPTYK TESTY FUNKCJONALNE |
| 17. | Coroczny przegląd techniczny obejmujący sprawdzenie: - Szczelności endoskopu - Jakości obrazu ( ostrość, czystość obrazu, balans bieli) - Sprawności przycisków sterujących - Iluminacja światłowodu (%) - Stanu tuby wziernikowej - Stanu końcówki dystalnej - Stanu soczewki obiektywu - Stanu soczewek światłowodowych - Stanu kanału operacyjnego - Stanu obudowy endoskopu - Stanu układu pokręteł i zakresu jego wychyleń - Stanu trzpienia światłowodu oświetlającego |
| 18. | - Oględziny zewnętrzne urządzeń, sprawdzenie stanu technicznego przewodów - Sprawdzenie działania poprawności funkcji urządzeń - Sprawdzenie działania alarmów - Sprawdzenie ustawień i regulacji parametrów - Testy bezpieczeństwa elektrycznego - Przesmarowanie elementów ruchomych |