Bydgoszcz dnia: 2023-08-29

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 6331/2023

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawa aparatu RTG - 2 kpl. wraz z adaptacją pomieszczeń” – znak sprawy 101/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1. Dotyczy zał. nr 10 do SWZ, Specyfikacja techniczna - zadanie nr 1, pkt 96 i 108 Czy Zamawiający dopuści, aby ładowarka do baterii detektora opisana w p. 96 i w p. 108 była to jedna i ta sama ładowarka wyposażona w dwie baterie identyczne baterie, które mogą być zamiennie stosowane w detektorze bezprzewodowym dużym i detektorze bezprzewodowym małym? Ponieważ baterie stosowane w obu detektorach są takie same i mogą być stosowane zamiennie, a ładowarka wyposażona jest w trzy sloty bateryjne do ładowania zaoszczędzi to Zamawiającemu budżet na aparat oraz późniejsze miejsce w pracowni, gdyż będzie tylko jedna nastołowa ładowarka zamiast dwóch a funkcjonalność systemu pozostanie bez zmian. Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ dwóch ładowarek, osobno w punkcie 96 i 108 specyfikacji technicznej. 2. Dotyczy zał. nr 10 do SWZ, Specyfikacja techniczna - zadanie 1, pkt 156, 157 i 158 oraz Dotyczy zał. nr 11 do SWZ, Specyfikacja techniczna - zadanie 2, pkt 99, 100 i 101 a) Czy Zamawiający dopuszcza reakcję zdalną serwisu w postaci diagnostyki z wykorzystaniem połączenia internetowego lub telefonicznego? Czas 48 godzin nie może być zachowany, jeżeli dniem następnym po zgłoszeniu jest święto lub dzień ustawowo wolny od pracy. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. b) Czy Zamawiający zgodzi się podłączenie aparatu do systemu zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem sieciowej infrastruktury szpitalnej Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. c) Czy Zamawiający zaakceptuje termin zakończenia naprawy wynoszący 3 dni robocze, jeżeli do naprawy nie jest wymagany zakup części zamiennych za granicą i 5 dni roboczych, jeżeli do naprawy konieczny jest zakup części zamiennych za granicą. Dni robocze to dni pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje i dokonuje odpowiedniej zmiany zapisów w specyfikacji technicznej dla zadania 1 oraz zadania 2. 3. Dotyczy zał. nr 10 do SWZ, Specyfikacja techniczna - zadanie 1, pkt 161 Dotyczy zał. nr 11 do SWZ, Specyfikacja techniczna - zadanie 2, pkt 104 Z uwagi na złożoność, czas instalacji i uruchomienia oraz koszt systemów RTG/CT/MR jak również względy formalne (pozwolenia wydawane m. in przez Sanepid na użytkowanie aparatów o wskazanym numerze seryjnym) prosimy o zwolnienie Wykonawcy z obowiązku dostarczenia urządzeń zastępczych" Odpowiedź: Zamawiający zwalnia Wykonawcę z obowiązku dostarczania sprzętu zastępczego i dokonuje wykreślenia powyższych punktów ze specyfikacji technicznej (tj. z zadania 1 i z zadania 2). 4. Dotyczy zał. nr 10 do SWZ, Specyfikacja techniczna - zadanie 1, pkt 163 Dotyczy zał. nr 11 do SWZ, Specyfikacja techniczna - zadanie 2, pkt 106 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na: "Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie (jeżeli podzespoły te powodują uszkodzenie lub nieprawidłową pracę podzespołu) na nowe (nie więcej niż 3)" Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu proponowaną przez Wykonawcę i dokonuje odpowiedniej zmiany zapisów w specyfikacji technicznej dla zadania 1 oraz zadania 2. 5. Dotyczy zał. nr 10 do SWZ, Specyfikacja techniczna - zadanie 1, pkt 148 Dotyczy zał. nr 11 do SWZ, Specyfikacja techniczna - zadanie 2, pkt 91 Prosimy o potwierdzenie, że wymóg dołączenia do oferty certyfikatu zgodności CE dotyczyć będzie jedynie głównego przedmiotu zamówienia, czyli RTG? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 6. Dotyczy zał. nr 12, Umowa, §3 ust. 3 Czy Zamawiający, celem doprecyzowania, wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: " W razie stwierdzenia w czasie odbioru braków lub wad (jakościowych, użytkowych) sprzętu lub jego dokumentacji albo nieprawidłowości w uruchomieniu sprzętu Przedstawiciel Zamawiającego wstrzymuje się z podpisaniem protokołu odbioru do czasu usunięcia stwierdzonych braków, wad lub nieprawidłowości, z zastrzeżeniem ust. 4. Braki nie dotyczą nieistotnych usterek nie wpływających na możliwość korzystania z urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Uzasadnienie: Prosimy o dodanie, celem doprecyzowania. Nieistotne usterki, które nie są przeszkoda w używaniu sprzętu nie powinny blokować podpisania protokołu. Zostaną one usunięte w terminie uzgodnionymi przez strony wskazanym w uwagach do protokołu. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy. 7. Dotyczy zał. nr 12, Umowa, §9 ust. 1 pkt 3), 4), 5), 7), 8) oraz ust. 6 Do wszystkich kar umownych - czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie stawek kar umownych. Wysokość kar umownych przewidziana we wzorze umowy jest znacząco wygórowana i obniżenie ich zbliży postanowienie wzoru umowy w tym zakresie do standardów rynkowych zgodnie z poniższym: Ustęp 1 3) za nieusunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze urządzeń w terminie określonym w § 3 ust. 4 umowy - za każdy dzień zwłoki - 0,1% wartości brutto umowy, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 3), Odpowiedź: pkt. 3) otrzymuje brzmienie: „za nieusunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze urządzeń w terminie określonym w § 3 ust. 4 umowy - za każdy dzień zwłoki - 0,2% wartości brutto umowy, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2)”, 4) za nieusunięcie wad urządzeń, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt c) stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - 0,1 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 3) za każdy dzień zwłoki ponad termin wskazany przez Zamawiającego na usunięcie wad, Odpowiedź: pkt. 4) otrzymuje brzmienie: „za nieusunięcie wad urządzeń, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt c) stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - 0,2 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2) za każdy dzień zwłoki ponad termin wskazany przez Zamawiającego na usunięcie wad”, 5) w przypadku braku terminowego wykonania przeglądu technicznego urządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt c) w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki, Odpowiedź: pkt. 5) otrzymuje brzmienie: „w przypadku braku terminowego wykonania przeglądu technicznego urządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt c) w okresie gwarancji w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki”, 7) za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w terminie określonym w § 8 ust. 5 Umowy - w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy brutto, określonego w § 8 ust. 1 pkt 2 umowy; Odpowiedź: pkt. 7) otrzymuje brzmienie: „za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w terminie określonym w § 8 ust. 5 Umowy - w wysokości 2% wartości przedmiotu umowy brutto, określonego w § 8 ust. 1 pkt 1 umowy; 8) za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie określonym w § 11 ust. 7 - w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy brutto, określonego w § 8 ust. 1 pkt 2 umowy Odpowiedź: pkt. 8) otrzymuje brzmienie: „za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie określonym w § 11 ust. 7 - w wysokości 2% wartości przedmiotu umowy brutto, określonego w § 8 ust. 1 pkt 1 umowy” Ustęp 6 6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie nie może przekroczyć 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 1 ust 4. Uzasadnienie: Zwracamy uwagę, że zgodnie z orzecznictwem zarówno sądów cywilnych (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11.10.2016, sygn. akt I ACa 1673/15, wyrok Sądu Najwyższego z 25.11.2016 sygn. Akt V CSK 123/16 ), jak również Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok KIO z 15.02.2018 r), kara umowna, pełniąc funkcje odszkodowawczo - kompensacyjne, nie może być rażąco wygórowana. Zbyt represyjne reguły odpowiedzialności w karach umownych mogą zniechęcać do składania ofert i być przyczyną niewielkiego zainteresowania wykonawców zamówieniem. To z kolei wpłynie na konkurencyjność postępowań, a niekiedy nawet zmusi do ich unieważnienia. Odpowiedź: § 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Łączna maksymalna wysokość kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie nie może przekroczyć 15% wartości umowy brutto, o której mowa w § 1 ust 4”. 8. Dotyczy zał. nr 12, Umowa, §9 ust. 3 Czy Zamawiający, celem doprecyzowania, wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: " Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy określone w umowie kary umowne nie pokryją rzeczywiście wyrządzonej szkody wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy. Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom." Uzasadnienie: Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem "motywującym" Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy. 9. Dotyczy zał. nr 12, Umowa, §10 ust. 2 Czy Zamawiający, celem doprecyzowania, wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: " Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1. Odstąpienie z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 2 winno być poprzedzone pisemnym wezwaniem do należytego, w tym terminowego, wykonania umowy i wyznaczeniem termu dodatkowego" Uzasadnienie: Tego rodzaju wcześniejsze wezwanie - w formie pisemnej i z wyznaczeniem odpowiedniego terminu - Wykonawcy do należytego wykonania umowy, zanim dojdzie do odstąpienia od umowy - które jest "najdrastyczniejszą" (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy - jest wskazaną, powszechną i należytą praktyką występującą tak na rynku umów prywatnych, jak i umów publicznych. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy. 10. Dotyczy zapisów SWZ, rozdział 10. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego RTG? Odpowiedź: Dla parametrów i funkcjonalności, które nie znajdują się w kartach technicznych, katalogach, folderach lub opisach przedmiotu zamówienia potwierdzających parametry techniczne opisane w specyfikacji technicznej, Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia Wykonawcy w wyżej wymienionym zakresie. 11. Dotyczy zapisów SWZ, rozdział 10. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga dostarczenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, jedynie dla głównego przedmiotu zamówienia (tj. RTG), z wyłączeniem wyposażenia dodatkowego, a tym bardziej usług? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 12. Dotyczy zapisów SWZ, rozdział 10. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych Dotyczy zał. nr 10 do SWZ, Specyfikacja techniczna - zadanie 1, pkt 147 Dotyczy zał. nr 11 do SWZ, Specyfikacja techniczna - zadanie 2, pkt 90 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu załączenia do oferty instrukcji obsługi zaoferowanego urządzenia? Uzasadnienie: Instrukcja obsługi jest każdorazowo dołączana wraz z dostawą, co Zamawiający wymaga, więc załączanie jej dodatkowo do oferty powoduje dublowanie dokumentacji, i tym samym niepotrzebnie powiększa rozmiar oferty. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 13. Dotyczy zapisów SWZ Czy Zamawiający dysponuje wolnymi licencjami PACS/RIS w zakresie planowanego zakupu urządzeń czy będzie wymagał zakupienia nowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje wolnymi licencjami PACS/RIS. Wymogi w tym zakresie opisane są na końcach specyfikacji technicznych dla zadań 1 i 2 (pod tabelą).

Pytanie nr 2

1. Pytania do SWZ:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu RTG (pkt. 3 Parametry ogólne), którego główne elementy (tj. stół kostny, statyw do zdjęć odległościowych, podłogowa kolumna lampy,) są wytwarzane przez tego samego producenta natomiast lampa rentgenowska pochodzi od amerykańskiego lidera w tej materii tj.- Varex a generator pochodzi od kanadyjskiego wytwórcy - EMD, który produkuje generatory dla wielu renomowanych producentów sprzętu rtg jak chociażby Philips, natomiast oprogramowanie stacji jest wykonywane przy ścisłej współpracy (kooperacji) producenta aparatu z producentami detektorów co świadczy o dopracowaniu i dostosowaniu oprogramowania do aparatu. Są to producenci o światowej renomie i wyspecjalizowani w swojej dziedzinie. Cały aparat jest montowany i konfigurowany przez jednego wytwórcę oraz całość jest objęta jednym, wspólnym certyfikatem CE. Należy zwrócić uwagę, że dzisiejsza globalna produkcja opiera się na wyspecjalizowanych producentach, ekspertach w swoich wąskich dziedzinach. Nie ma już w ogóle firm, które w 100% samodzielnie wytwarzają całość swoich produktów, wszyscy bazują na podwykonawcach i w momencie procesu technologicznego nadają podzespołom swoje oznaczenia co nie jest jednoznaczne z wyprodukowaniem ich. Postawienie przez Zamawiającego takiego wymogu w znacznym stopniu ogranicza ilość potencjalnych oferentów. Ponadto - takie wymaganie nie ma żadnego uzasadnienia praktycznego, ponieważ za całe urządzenie i tak odpowiada jego wytwórca. Dopuszczenie leży w interesie Zamawiającego, ponieważ pozwoli mu uzyskać więcej konkurencyjnych ofert i zdecydowanie szerszą możliwość wyboru najlepszej z nich.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowej punktacji w pkt. 7 (Sufitowy statyw 3D lampy RTG) aparat, który posiada zakres pionowego ruchu lampy na poziomie 175cm a nie jak wymaga tego Zamawiający ≥180cm. Jest to bardzo niewielka różnica, która w codziennej pracy technika nie wywołuje negatywnych skutków. Nasz aparat pomimo nieznacznie mniejszego zakresu pozwala na wykonanie wszystkich możliwych badań bez uszczerbku na jakości czy zakresie. Jako Wykonawca chcemy zaoferować b. dobrej jakości aparat który posiada wiele nowoczesnych rozwiązań które znacznie ułatwią pracę technikom wykonującym badania Mając na uwadze dobro i interes publiczny, czy Zamawiający zgodzi się że dopuszczenie naszego aparatu znacząco zwiększy ilość możliwych do otrzymania ofert a co za tym idzie lepszego wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji technicznej

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu, który nie posiada możliwości wyświetlania na wyświetlaczy kołpaka lampy konta ustawienia detektora dla wolnych ekspozycji co wymagane jest przez Zamawiającego w pkt. 16 (Sufitowy statyw 3D lampy RTG). Nasz aparat posiada szeroki zakres różnych innych udogodnień, które sprawiają że możliwe jest wykonanie wszelkich badań bez uszczerbku na zakresie i jakości a co ważniejsze z zachowaniem wygody i ergonomii techników i pacjentów. Dopuszczenie jest w interesie Zamawiającego, bo pozwoli mu uzyskać dużo więcej konkurencyjnych ofert i lepszy wybór.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pkt. 51 (uniwersalny stół diagnostyczny) stołu z minimalną wysokością 55cm a nie jak wymaga Zamawiający ≤ 53cm. Jako Wykonawca chcemy zaoferować b. dobrej klasy aparat który pomimo nieznacznie większego zakresu od wymaganego pozwala na wykonanie wszelkich badań i w niczym nie ustępuje aparatom spełniającym ten warunek. Zapewnia wykonanie wszystkich zdjęć bez uszczerbku, na jakości i zakresie, wygody pacjenta czy pracownika pracowni RTG. Dopuszczenie leży w interesie Zamawiającego, ponieważ pozwoli mu uzyskać więcej konkurencyjnych ofert i zdecydowanie szerszą możliwość wyboru najlepszej z nich. Nasz stół jest co prawda 2 cm wyższy ale jest to różnica niewyczuwalna w codziennej pracy z pacjentami.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji technicznej

5.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pkt. 52 (uniwersalny stół diagnostyczny) stołu z maksymalną wysokością 83cm a nie jak wymaga Zamawiający ≥90cm. Jako Wykonawca chcemy zaoferować b. dobrej klasy aparat który pomimo nieznacznie mniejszego zakresu od wymaganego pozwala na wykonanie wszelkich badań i w niczym nie ustępuje aparatom spełniającym ten warunek. Zapewnia wykonanie wszystkich zdjęć bez uszczerbku, na jakości i zakresie, wygody pacjenta czy pracownika pracowni RTG. Dopuszczenie leży w interesie Zamawiającego, ponieważ pozwoli mu uzyskać więcej konkurencyjnych ofert i zdecydowanie szerszą możliwość wyboru najlepszej z nich. Nasz stół jest co prawda 8 cm niższy od wymaganego ale jest to różnica niewyczuwalna w codziennej pracy z pacjentami.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji technicznej

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pkt. 98-108 (detektor przenośny bezprzewodowy do wolnych ekspozycji mały - 1szt.) detektor większy od wymaganego o wymiarach min. 339mm x 420mm a nie jak wymaga Zamawiający ≥ 22cmx28cm. To rozwiązanie pozwoli mieć 3 detektory bezprzewodowe, które w razie potrzeby mogą się wzajemnie zastępować. Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na takie rozwiązanie Pytający prosi o zwiększenie parametru maksymalnej wagi (pkt. 103) z wymaganego ≤1,8kg do ≤3,0kg. Przy obecnym zapisie nie możemy złożyć oferty, która nie będzie odrzucona. Różnica jest bardzo niewielka natomiast są to detektory o dużo lepszych parametrach technicznych, więc Zamawiający może tylko zyskać. Dopuszczenie pozwoli Zamawiającemu uzyskać dużo więcej konkurencyjnych ofert i lepszy wybór.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji technicznej

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 3 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B10

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

Data: 2023-08-29