| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Aparat RTG | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Aparat musi być fabrycznie wyposażony w detektory, nie dopuszcza się stanowisk ucyfrowionych detektorami. | Tak |  |
|  | Aparat z deklaracją zgodności na całość aparatu, nie na części składowe. | Tak |  |
|  | Główne elementy aparatu tj. generator, lampa RTG, stół, statyw płucny, konsola akwizycyjna pochodzą od jednego i tego samego producenta. | Tak |  |
| SUFITOWY STATYW 3D LAMPY RTG |  |  |  |
|  | Statyw z lampą mocowany na suficie. | Tak |  |
|  | Zakres ruchu wózka kolumną lampy – wzdłuż. | 300 cm |  |
|  | Zakres ruchu wózka z kolumną lampy – poprzecznie. | 200 cm |  |
|  | Zakres pionowego ruchu lampy. | ≥ 180 cm |  |
|  | Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej w zakresie. | ≥ 330° |  |
|  | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej. | +/- 115° |  |
|  | Automatyczna zmiana orientacji informacji wyświetlanych na panelu o ±90° wraz z obrotem kołpaka lampy ±90°. | Tak |  |
|  | Wielofunkcyjny panel LCD min. 10” zlokalizowany na kołpaku umożliwiający odczyt i ustawianie parametrów ekspozycji. | Tak |  |
|  | Bezpośrednia modyfikacja pojedynczych parametrów ekspozycji: kV, mAs, wielkości ogniska oraz wybór komór AEC bezpośrednio z dotykowego panelu sterującego usytuowanego na kołpaku lampy RTG bez konieczności zmiany programu anatomicznego. | Tak |  |
|  | Wyświetlanie odległości SID | Tak |  |
|  | Czytelny wyświetlacz kąta lampy zlokalizowany na kołpaku lampy. | Tak |  |
|  | Czytelny wyświetlacz danych pacjenta (imię i nazwisko na kołpaku lampy. | Tak |  |
|  | Wyświetlanie na wyświetlaczu na kołpaku lampy kąta ustawienia detektora bezprzewodowego celem ustawienia wiązki centralnej prostopadle do detektora dla wolnych projekcji. | Tak |  |
|  | Automatyczny ruch nadążny lampy zgodnie z pionowym ruchem stołu z zachowaniem odległości SID. | Tak |  |
|  | Automatyczny ruch nadążny lampy zgodnie z pionowym ruchem uchwytu z detektorem na statywie do zdjęć odległościowych - detektor w pionie i poziomie. | Tak |  |
|  | Manualne ruchy statywu lampy w płaszczyźnie sufitu, w pionie oraz obroty lampy. | Tak |  |
|  | Zmotoryzowane ruchy statywu sufitowego w 5 osiach (wzdłuż, w poprzek, ruch pionowy, obroty lampy w dwóch osiach). | Tak |  |
|  | Automatyczne pozycjonowanie lampy RTG za pomocą zdefiniowanych w programach anatomicznych ustawień. | ≥ 100 ustawień |  |
|  | Automatyczne wykonywanie zdjęć kości długich przy statywie do zdjęć odległościowych oraz na stole, wykonywane za pomocą skręcania lampy RTG i dopasowanego ruchu detektora. | Tak |  |
|  | Bezprzewodowy pilot do zdalnego sterowania ruchami pionowym, poziomym i obrotowym lampy na kolumnie sufitowej. Pilot wyposażony w przycisk automatycznego ustawiania się aparatu do pozycji zaprogramowanej w programach anatomicznych. | Tak |  |
| Lampa RTG i kolimator |  |  |  |
|  | Wielkość ogniska małego (Zgodnie z IEC 60336). | ≤ 0,6 |  |
|  | Wielkość ogniska dużego ≤ 1,2 (Zgodnie z IEC 60336). | ≤ 1,0 – 10 pkt. >1,0 – 0 pkt. |  |
|  | Nominalna moc małego ogniska. | ≥ 40 kW |  |
|  | Nominalna moc dużego ogniska. | ≥ 80 kW |  |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 300 kHU | ≥700 kHU – 10 pkt. <700 kHU – 0 pkt. |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody ≥ 100 kHU/min | ≥ 160 kHU/min – 10 pkt. <160 kHU/min – 0 pkt. |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka lampy RTG ≥ 2,0 MHU | ≥ 2,5 MHU/min – 10 pkt. < 2,5 MHU/min – 0 pkt. |  |
|  | Anoda szybkoobrotowa, szybkość wirowania anody ≥ 8000 obr./min. | Tak |  |
|  | Miernik dawki na stałe wbudowany w kolimator lampy RTG lub kalkulator dawki. | Tak |  |
|  | Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji (centratorem) w technologii LED. | Tak |  |
|  | Zakres obrotu kolimatora. | ≥ +/- 45° |  |
|  | Kamera 2D lub 3D wbudowana w kolimator z podglądem obszaru badania pacjenta na stacji technika w sterowni. | Kamera 3D – 10 pkt. Kamera 2D – 0 pkt. |  |
| Generator RTG |  |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości. | Tak |  |
|  | Moc generatora (zgodnie z normą IEC 601). | ≥ 65 kW |  |
|  | Max prąd w radiografii. | ≥ 800 mA |  |
|  | Max wartość mAs. | ≥ 400 mAs |  |
|  | Zakres napięć w radiografii. | min 40 - 150 kV |  |
|  | Najkrótszy czas ekspozycji. | ≤ 1 ms |  |
| UNIWERSALNY STÓŁ DIAGNOSTYCZNY |  |  |  |
|  | Stół stacjonarny z blatem. | Tak |  |
|  | Blat pływający. | Tak |  |
|  | Długość blatu stołu. | ≥ 230 cm |  |
|  | Szerokość blatu stołu. | ≥ 80 cm |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego blatu. | ≥ 90 cm |  |
|  | Zakres badania pacjenta bez przemieszczania go względem blatu (zakres wynikający z ruchu szuflady na detektor oraz blatu stołu). | ≥ 180 cm |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego blatu. | ≥ 24 cm |  |
|  | Max. obciążenie stołu. | ≥ 300 kg |  |
|  | Odległość powierzchnia płyty stołu – detektor ≤ 8,5 cm | ≤ 5,5 cm – 10 pkt. > 5,5 cm – 0 pkt. |  |
|  | Minimalna wysokość blatu od podłogi. | ≤ 53 cm |  |
|  | Maksymalna wysokość blatu od podłogi. | ≥ 90 cm |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa, możliwość wyciągania i wymiany bez pomocy narzędzi. | Tak, podać parametry |  |
|  | Układ AEC w stole, min 3 komory. | Tak |  |
|  | Pochłanialność blatu równoważnik mm Al dla 100 kV - ≤ 1,0 mm Al | < 0,7 mm Al – 10 pkt. ≥ 0,7 mm Al – 0 pkt. |  |
|  | Automatyczny ruch nadążny detektora w stole podczas przesuwania lampy wzdłuż długiej osi stołu z zachowaniem synchronizacji promień centralny – środek detektora. | Tak |  |
|  | Automatyczny ruch nadążny detektora w stole podczas kątowania lampy z zachowaniem synchronizacji promień centralny – środek detektora. | Tak |  |
|  | Uchwyt dla pacjenta min. 1 szt. (nie wymagany) | Tak |  |
|  | Wykonywanie badania kości długich dla pacjenta leżącego na stole. | Tak |  |
|  | Długość zakresu badania podczas wykonywania zdjęć kości długich dla pacjenta leżącego na stole. | ≥ 80 cm |  |
| STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH |  |  |  |
|  | Statyw mocowany do podłogi. | Tak |  |
|  | Minimalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi. | ≤ 30 cm |  |
|  | Maksymalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi. | ≥ 170 cm |  |
|  | Statyw uchylny. | Tak |  |
|  | Układ AEC w statywie, min 3 komory. | Tak |  |
|  | Pochłanialność płyty statywu równoważnik mm Al dla 100 kV | ≤ 0,5 mm Al |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa umożliwiająca wykonanie zdjęcia płuc min. z 180 cm. | Tak, podać parametry |  |
|  | Możliwość wyciągania i wymiany kratki bez pomocy narzędzi. | Tak |  |
|  | Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora. | ≤ 55 mm |  |
|  | Uchwyty boczne i uchwyt górny ułatwiający zdjęcia w projekcjach PA i bocznych. | Tak |  |
|  | Dedykowany statyw do zdjęć kości długich (cały kręgosłup, całe nogi) z linijką; kratka przeciwrozproszeniowa odpowiednia do wykonywania zdjęć kości długich (jeśli potrzebna podczas badania). | Tak |  |
|  | Obszar badania podczas wykonywania zdjęć kości długich przy statywie ≥ 120 cm | ≥ 155 cm – 5 pkt. < 155 cm – 0 pkt. |  |
| DETEKTOR W STATYWIE |  |  |  |
|  | Detektor zabudowany w statywie | Tak |  |
|  | Wymiary pola aktywnego detektora. | ≥ 42 cm x 42 cm |  |
|  | Rozdzielczość detektora (liczba pikseli). | ≥ 8 mln |  |
|  | Rozmiary piksela. | ≤ 150 µm |  |
|  | Głębokość akwizycji. | ≥ 16 bit |  |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI). | Tak, podać |  |
| DETEKTOR W STOLE |  |  |  |
|  | Detektor zabudowany w stole | Tak |  |
|  | Wymiary pola aktywnego detektora. | ≥ 42 cm x 42 cm |  |
|  | Rozdzielczość detektora (liczba pikseli). | ≥ 8 mln |  |
|  | Rozmiary piksela. | ≤ 150 µm |  |
|  | Głębokość akwizycji. | ≥ 16 bit |  |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI). | Tak, podać |  |
| DETEKTOR PRZENOŚNY, BEZPRZEWODOWY DO WOLNYCH EKSPOZYCJI DUŻY– 1 SZT. |  |  |  |
|  | Detektor bezprzewodowy. | Tak, podać |  |
|  | Wymiary pola aktywnego detektora. | ≥ 42 cm x 34 cm |  |
|  | Rozdzielczość detektora (liczba pikseli). | ≥ 6,5 mln |  |
|  | Rozmiary piksela. | ≤ 150 µm |  |
|  | Głębokość akwizycji. | ≥ 16 bit |  |
|  | Maksymalna waga detektora z akumulatorem. | ≤ 3,5 kg |  |
|  | Maksymalny udźwig detektora dla pacjenta leżącego na nim (przy wolnej ekspozycji). | ≥ 200 kg |  |
|  | Maksymalny punktowe obciążenie detektora dla pacjenta stojącego na nim (przy wolnej ekspozycji). | ≥ 100 kg |  |
|  | Dodatkowa osłona na detektor do zdjęć pod obciążeniem min. 200 kg. | Tak |  |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI). | Tak, podać |  |
|  | Uchwyt – rączka (nie wgłębienie) zintegrowany z obudową detektora ułatwiający przenoszenie. | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Zewnętrzna ładowarka akumulatorów detektora z min. 2 zapasowymi akumulatorami lub akumulator detektora jest doładowywany podczas pracy w stole niezależnie od położenia detektora bez podłączania jakiegokolwiek kabla. | Zewnętrzna ładowarka – 0 pkt. akumulator detektora jest doładowywany podczas pracy w stole – 10 pkt. oba rozwiązania – 20 pkt. |  |
|  | Jeżdżący uchwyt na detektor bezprzewodowy do wykonywania zdjęć na stole promieniem bocznym. | Tak |  |
| DETEKTOR PRZENOŚNY, BEZPRZEWODOWY DO WOLNYCH EKSPOZYCJI MAŁY– 1 SZT. |  |  |  |
|  | Detektor bezprzewodowy. | Tak, podać |  |
|  | Wymiary pola aktywnego detektora. | ≥ 22 cm x 28 cm |  |
|  | Rozdzielczość detektora (liczba pikseli). | ≥ 2,5 mln |  |
|  | Rozmiary piksela. | ≤ 150 µm |  |
|  | Głębokość akwizycji. | ≥ 16 bit |  |
|  | Maksymalna waga detektora z akumulatorem. | ≤ 1,8 kg |  |
|  | Maksymalny udźwig detektora dla pacjenta leżącego na nim (przy wolnej ekspozycji). | ≥ 200 kg |  |
|  | Maksymalny punktowe obciążenie detektora dla pacjenta stojącego na nim (przy wolnej ekspozycji). | ≥ 100 kg |  |
|  | Możliwość wykorzystania detektora w inkubatorach | Tak |  |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI). | Tak, podać |  |
|  | Zewnętrzna ładowarka akumulatorów detektora z min. 2 zapasowymi akumulatorami. | Tak, opisać |  |
| KONSOLA TECHNIKA APARATU Z ZAWIESZENIEM SUFITOWYM |  |  |  |
|  | Monitor min. 21”. | Tak |  |
|  | Monitor dotykowy. | Tak |  |
|  | Pamięć obrazów diagnostycznych (ilość obrazów) ≥ 5000. | Tak |  |
|  | Wybór i konfiguracja programów anatomicznych. | Tak |  |
|  | Programy anatomiczne. | Tak |  |
|  | Wybór parametrów pracy generatora. | Tak |  |
|  | Po wykonaniu zdjęcia dane ekspozycyjne z generatora jak kV oraz mAs są automatycznie (bez udziału technika) zapamiętywane w nagłówku obrazu w formacie DICOM. | Tak |  |
|  | Czas od wykonania ekspozycji do pokazania podglądu obrazu. | ≤ 6 s |  |
|  | Czas od wykonania ekspozycji do pokazania obrazu w pełnej jakości. | ≤ 12 s |  |
|  | Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS / RIS oraz manualna. | Tak |  |
|  | Obsługa protokołów DICOM: • DICOM Send • DICOM Print • DICOM Storage Commitment • DICOM Worklist / MPPS. | Tak |  |
|  | Funkcje obróbki obrazów, min: • obrót obrazów • lustrzane odbicie • powiększenie (zoom) • funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasności i kontrastu) • wyświetlanie znaczników • dodawanie komentarzy. | Tak, opisać |  |
|  | Oprogramowanie do optymalizacji kontrastu obrazu. | Tak, podać nazwę |  |
|  | Możliwość odrzucenia zdjęcia wraz z podaniem przyczyny odrzucenia | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznej kolimacji do zdjęć klatki piersiowej indywidualnie dla każdego pacjenta na podstawie rozpoznanej wielkości klatki piersiowej z podglądu kamery w kolimatorze, dotyczy projekcji PA i bok | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Funkcja zmiany kolimacji dotykowo na monitorze stacji technika na podstawie dostępnego na monitorze widoku badanego obszaru pacjenta lub za pomocą pilota. | Dotykowo na monitorze – 5 pkt. Pilot – 0 pkt. |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające automatyczne sklejanie obrazów dla tzw. projekcji kości długich (3 lub więcej). | Tak |  |
|  | Funkcja zmiany zakresu badania kości długich dotykowo na monitorze stacji technika na podstawie dostępnego na tym monitorze widoku badanego obszaru pacjenta poprzez bezpośrednie zaznaczanie na widocznej sylwetce początku i końca obszaru badania lub za pomocą pilota (przyciski do zmiany zakresu badania). | Dotykowo na monitorze – 5 pkt. Pilot – 0 pkt. |  |
|  | Podanie sumarycznej dawki pacjenta otrzymanej podczas całego badania (w przypadku kilku projekcji). | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do monitorowania i raportowania poziomu dawek umożliwiające: •odczyt wieku, wagi, płci, wzrostu pacjenta, filtracja/segregacja zależnie od płci, wzrostu, wagi oraz wieku •dodanie/edycji komentarza w przypadku przekroczenia dawki, eksport komentarza w zestawieniu zbiorczym •oszacowanie dawki dla zarodka kobiety w ciąży w danym okresie, oraz obliczenia dawki dla poszczególnych narządów •oszacowania dawki na skórę pacjenta •szacowanie dawek na każda projekcję, serię •oszacowanie dawki przed badaniem jaką pacjent otrzyma •wyliczenie SSDE dla CT (ang. Size-Specific Dose) •wizualizacja topogramów CT z poziomu aplikacji analizy dawki •analiza ilości badań na jednego pacjenta oraz dawki skumulowanej •analizę krajowych poziomów referencyjnych dla danej procedury medycznej zgodnie z obowiązującym prawem, •mapowanie protokołu/procedury zgodnie z RadLex w celu przygotowania zbiorczych raportów, •Funkcjonalność polegająca na pobraniu drzew protokołu lub plików protokołu do aplikacji •wpisanie i analizę lokalnych poziomów referencyjnych dla danej procedury medycznej zgodnie z wymaganiami placówki. •analiza czasu trwania badań oraz analiza badań z filtracją „z” i „bez” środka kontrastowego dla CT. •analizę dawek z podziałem na operatora/technika •analiza dawki dotyczy wszystkich systemów cyfrowych podłączonych do PACS danej placówki. Odczyt parametrów dawek m.in. z DICOM Radiation Dose Structured Report, • dostępne na wszystkie aparaty posiadane w placówce w zakresie dawki z obszaru radiografii, CT, lub na 70 tys. badań rocznie obejmująca analizę bez ograniczeń na ilość urządzeń podłączonych do PACS, •funkcjonalność bezterminowa, •zdalna diagnostyka, zdalna aktualizacja oprogramowania min. 2-4 razy w roku •integracja z systemem PACS, •instalacja i uruchomienie oprogramowania na platformie sprzętowej Zamawiającego. Zamawiający posiada aparaty następujących producentów: Philips, Agfa, Siemens, GE, Ziehm, United Imaging •Okres ważności licencji na oferowane oprogramowanie min. 24 miesiące •Dostęp do aplikacji bez ograniczeń na ilość użytkowników, tworzenie nielimitowanych kont i dodawanie użytkowników po stronie ADMIN IT Zamawiającego | TAK, podać |  |
| OCHRONA RADIOLOGICZNA i WYPOSAŻENIE PRACOWNI |  |  |  |
|  | Koc ochronny (ekwiwalent 0,5mm Pb) (1szt.), wymiary min. 90x90 cm | TAK |  |
|  | Ochrona tarczycy ze śliniakiem 12cm (4szt.) | TAK |  |
|  | Fartuchy miednicowe , rozmiar L -40x40cm (2szt.) i XL - 50x50cm ( 2 szt.), zapinane na rzep | TAK |  |
|  | Fartuch dwustronny typu płaszcz , ( 2szt. – 1x L, 1x XL) | TAK |  |
|  | Fartuch jednostronny (1szt.) (ekwiwalent 0,5mm Pb) | TAK |  |
|  | Pozycjoner głowy w pozycji na wznak (1szt.) | TAK |  |
|  | Pozycjoner klin 15o 18x28x8/1cm (1szt.) | TAK |  |
|  | Pozycjoner czworokąt 36x24x5cm (1szt.) | TAK |  |
|  | Pozycjoner trójkąt 60x25x12,5cm (1szt.) | TAK |  |
|  | Schodek metalowy 2-stopniowy (1szt.) | TAK |  |
|  | Taboret stalowy tapicerowany (1szt.) | TAK |  |
|  | Wieszak jezdny do przechowywania fartuchów ochronnych (2szt.) min. 6 ruchomych ramion, blokada kółek | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Podłączenie oferowanego aparatu do systemu PACS posiadanego przez Zamawiającego. Zakup licencji na podłączenie po stronie Wykonawcy *** | TAK |  |
|  | Wykonanie w cenie oferty testów akceptacyjnych i specjalistycznych aparatu i monitora/monitorów. Wykonanie projektu osłon stałych oraz pomiar wentylacji mechanicznej. | TAK |  |
|  | Interkom do komunikacji głosowej sterownia – pokój badań | TAK |  |
|  | Zdalna diagnostyka przez tunel VPN. | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga wizji lokalnej. |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2023. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa i 1 szt. w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - demontażu nie niszczącego obecnie funkcjonującego aparatu RTG i złożenie go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie szpitala - dokonania instalacji nowego aparatu RTG we wskazanym przez Zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 36 miesięcy maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 5 dni roboczych) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie (jeżeli podzespoły te powodują uszkodzenie lub nieprawidłową pracę podzespołu) na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |

*** Aby podłączyć aparat cyfrowy do systemu PACS 10WSK należy spełnić następujące wymagania:

1. Aparat cyfrowy musi być zgodny ze standardem DICOM 3.0 oraz obsługiwać i posiadać zainstalowane
licencje na protokoły co najmniej DICOM Store oraz DICOM MWL (Modality Worklist).

2. Aparat cyfrowy musi być zgodny z posiadanym przez szpital systemem PACS - Agfa IMPAX 6.6.1.
Zgodność aparatu można sprawdzić w oparciu o dokument DICOM Conformance Statement
znajdujący się na stronie: https://global.agfahealthcare.com/main/miscellaneous/interoperability/dicom_connectivity/
Dokument: IMPAX 6.6.x Solution  – Doc. 001470

3. Oferent musi również zapewnić wszelkie licencje wymagane przez system PACS posiadany przez szpital,
niezbędne do podłączenia aparatu (min. archiwizacja obrazów i obsługa listy roboczej).

4. Zgłaszając się do producenta systemu PACS z prośbą o ofertę, oferent powinien zaznaczyć, że sprawa
dotyczy podłączenia nowego aparatu do systemu IMPAX 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy
w ramach procedury przetargowej. W tym wypadku zostanie udzielona bonifikata w wysokości 50%
od standardowej ceny za przyłączenie, równa dla każdego z oferentów.
Kontakt do producenta systemu PACS: e-mail: ITserwismed.pl@agfa.com, tel. 22 311 19 23.