| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Aparat RTG | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Istotne elementy oferowanego aparatu tj. generator, lampa rentgenowska, ścianka zdalnie sterowana, statyw wyprodukowane przez tego samego wytwórcę | TAK |  |
|  | Certyfikat CE lub deklaracja zgodności na cały aparat rtg, nie na elementy składowe | TAK, dołączyć do oferty |  |
| Ścianka zdalnie sterowana (TELEKOMANDO) |  |  |  |
|  | Zakres pochylania [°] | Min. od +90° do –45° |  |
|  | Najniższe położenie blatu ścianki od podłogi (ścianka w pozycji poziomej) umożliwiające wykonanie badania na blacie ścianki, dostępne dla technika (nie w trybie serwisowym) | ≤ 50 cm |  |
|  | Najwyższe położenie blatu ścianki od podłogi (ścianka w pozycji poziomej) [cm] | ≥ 95 cm |  |
|  | Wysokość blatu stołu płynnie regulowana pomiędzy krańcowymi pozycjami | TAK |  |
|  | Blat stołu płaski | TAK |  |
|  | Długość blatu [cm] | ≥ 210 cm |  |
|  | Szerokość blatu [cm] | ≥ 80 cm |  |
|  | Ruch wzdłużny blatu stołu zwiększający dostęp do pacjenta m.in. podczas transportu | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
|  | Dla aparatu w pozycji 90° odległość podnóżka od podłogi ≤ 7 cm lub możliwość obniżania podnóżka co najmniej do tej wysokości w celu ułatwienia pacjentom wchodzenia i schodzenia (dla podnóżka zamocowanego poprawnie) | TAK – 5 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego blatu ścianki [cm] | ≥ +/- 12 cm |  |
|  | Obciążalność blatu ścianki z zachowaniem min. możliwości pochylania i zmiany wysokości blatu ścianki dla pozycji poziomej [kg] | ≥ 300 kg |  |
|  | Pochłanialność blatu, ekwiwalent [mm Al] | ≤ 0,8 mm Al |  |
|  | Swobodny i bezpośredni dostęp do blatu stołu pacjenta z czterech stron w pozycji poziomej ścianki, bez obudów przewyższających wysokość blatu | TAK |  |
|  | Wszystkie ruchy ścianki rtg silnikowe | TAK |  |
|  | Joysticki sterujące ruchami ścianki zabezpieczone przed przypadkową aktywacją | Joysticki sterujące reagujące tylko na dotyk – 10 pkt. Konieczność naciśnięcia dwóch przycisków i inne – 0 pkt. |  |
|  | Zakres skręcenia kołpaka [°] | Min. od +90° do –90° |  |
|  | Minimalne SID [cm] ustawiane silnikowo | ≤ 115 cm; |  |
|  | Maksymalne SID [cm] ustawiane silnikowo | ≥ 150 cm |  |
|  | Projekcje skośne, zakres kątów [°] ≥ +/- 40° | ≥ 45º - 10 pkt. <45º - 0 pkt. |  |
|  | Sterowanie ruchami systemu - z konsoli operatora w sterowni - z pulpitu umieszczonego na ściance | TAK TAK |  |
|  | Konsola sterująca wyposażona w urządzenie sygnalizujące akustycznie i optycznie wykonanie ekspozycji | TAK |  |
|  | Odległość blat stołu-detektor [mm] | ≤ 80 mm |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa – parametry | Min. 10:1, min. 50 l/cm |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa - możliwość usuwania z wiązki promieniowania bez użycia narzędzi | TAK |  |
|  | System AEC w ściance | TAK |  |
|  | Wykonywanie radiografii i fluoroskopii w sterowni przyciskiem ręcznym lub nożnym. | TAK, opisać |  |
|  | Wyzwalanie promieniowania w pomieszczeniu badań przyciskiem nożnym. | TAK |  |
|  | Akcesoria – uchwyty dla pacjenta | TAK, min. 2 szt. |  |
|  | Akcesoria – podnóżek, który można demontować | TAK |  |
| Lampa RTG i kolimator W Ściance DO PRZEŚWIETLEŃ (TELEKOMANDO) |  |  |  |
|  | Model i producent lampy | Podać |  |
|  | Wielkość ogniska małego (Zgodnie z IEC 60336) | ≤ 0,6 |  |
|  | Wielkość ogniska dużego (Zgodnie z IEC 60336) ≤ 1,2 | ≤ 1,0 – 10 pkt. > 1,0 – 0 pkt. |  |
|  | Nominalna moc małego ogniska (Zgodnie z IEC 60613) | ≥ 40 kW |  |
|  | Nominalna moc dużego ogniska (Zgodnie z IEC 60613) | ≥ 80 kW |  |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 600 kHU | ≥ 800 kHU – 10 pkt. < 800 kHU – 0 pkt. |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody ≥ 120 kHU/min | ≥ 170 kHU/min – 10 pkt. < 170 kHU – 0 pkt. |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg ≥ 2000 kHU | ≥ 2500 kHU – 10 pkt. < 2500 – 0 pkt. |  |
|  | Anoda szybkoobrotowa, szybkość wirowania anody ≥ 8000 obr./min | TAK, podać |  |
|  | Miernik dawki na stałe wbudowany w kolimator lampy RTG | TAK |  |
|  | Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji | TAK |  |
|  | Zakres obrotu kolimatora | Min. od 45°do -45° |  |
|  | Możliwość wprowadzania dodatkowych filtrów w kolimatorze, min. 2 filtry różnej wartości na całą powierzchnię | TAK, podać |  |
| Generator RTG |  |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości | TAK |  |
|  | Moc generatora (zgodnie z normą IEC 601) | ≥ 65 kW |  |
|  | Max prąd w radiografii | ≥ 800 mA |  |
|  | Max wartość mAs | ≥ 600 mAs |  |
|  | Zakres napięć w radiografii | Min. 40 - 150 kV |  |
|  | Najkrótszy czas ekspozycji | ≤ 1 ms |  |
|  | Min. technika 1,2,3 - punktowa | TAK |  |
|  | Zakres napięć we fluoroskopii | Min. 40 - 110 kV |  |
|  | Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej | ≥ 80 mA |  |
|  | Liczba dostępnych częstotliwości pracy fluoroskopii pulsacyjnej | ≥ 4,podać |  |
|  | Konsola generatora zintegrowana z konsolą sterującą ruchami ścianki | Tak |  |
| Detektor ZINTEGROWANY W ŚCIANCE DO PRZEŚWIETLEŃ |  |  |  |
|  | Detektor do zdjęć kostnych oraz badań dynamicznych | TAK |  |
|  | Wymiary pola aktywnego detektora | ≥ 42 cm x 42 cm |  |
|  | Matryca aktywna detektora (liczba pikseli) | Min. 2840 x 2840 pikseli |  |
|  | Rozmiary piksela | ≤ 150 µm |  |
|  | Głębokość akwizycji | ≥ 14 bit |  |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI) | TAK |  |
| MONITORY |  |  |  |
|  | Min. jeden monitor w sterowni oraz dwa monitory na wózku w pokoju badań | TAK |  |
|  | Rozdzielczość, każdego z monitorów | ≥ 1280 x 1024 |  |
|  | Przekątna ekranu każdego monitora | ≥ 19” |  |
| Konsola technika RTG |  |  |  |
|  | Konsola technika obsługiwana przy pomocy klawiatury i myszki | TAK |  |
|  | Automatyczne zapisywanie w nagłówku DICOM parametrów ekspozycji (kV, mAs) wraz z dawką (bez ręcznego wpisywania danych) | TAK |  |
|  | Funkcja LIH oraz pętla fluoroskopowa | TAK |  |
|  | Pamięć obrazów (ilość obrazów) w matrycy min. 1024 x 1024 (1 k x 1 k) | ≥ 4000 |  |
|  | Szybkość akwizycji podczas radiografii seryjnej | ≥ 8 obr/s |  |
|  | Szybkość akwizycji podczas fluoroskopii pulsacyjnej z największego pola detektora | ≥ 15 obr/s |  |
|  | Szybkość akwizycji podczas fluoroskopii pulsacyjnej z największego pola detektora ≥ 30 obr/s | TAK |  |
|  | Wirtualna kolimacja w celu oszczędności dawki – zmiana ustawienia kolimacji przedstawiana przy pomocy znaczników graficznych np. na obrazie LIH | TAK |  |
|  | Wybór i konfiguracja programów anatomicznych | TAK |  |
|  | Ilość programów anatomicznych | ≥ 400 |  |
|  | Nagrywarka CD i / lub DVD | TAK |  |
|  | Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS / RIS oraz manualna | TAK |  |
|  | Obsługa protokołów DICOM: • DICOM Send • DICOM Print • DICOM Storage Commitment • DICOM Worklist / MPPS • DICOM Query/Retrieve | TAK |  |
|  | Funkcje obróbki obrazów, min: • obrót obrazów - opisać • lustrzane odbicie • powiększenie (zoom) • funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasności i kontrastu) • wyświetlanie znaczników oraz dodawanie komentarzy | TAK, Podać |  |
|  | Obrót obrazu co ≤1° | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Pomiar odległości i kątów | TAK |  |
|  | Analiza zdjęć odrzuconych | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Podłączenie oferowanego aparatu do systemu PACS posiadanego przez Zamawiającego. Zakup licencji na podłączenie po stronie Wykonawcy *** | TAK |  |
|  | Wykonanie w cenie oferty testów akceptacyjnych i specjalistycznych aparatu i monitora/monitorów. Wykonanie projektu osłon stałych oraz pomiar wentylacji mechanicznej. | TAK |  |
|  | Interkom do komunikacji głosowej sterownia – pokój badań | TAK |  |
|  | Pas uciskowy do przytrzymania pacjenta | TAK |  |
|  | Uchwyty do nóg do badań ginekologicznych i urologicznych | TAK |  |
|  | UPS dla stacji akwizycyjnej w celu poprawnego zamknięcia systemu w razie zaniku napięcia | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga wizji lokalnej. |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2023. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa i 1 szt. w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - demontażu nie niszczącego obecnie funkcjonującego aparatu RTG i złożenie go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie szpitala - dokonania instalacji nowego aparatu RTG we wskazanym przez Zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 5 dni roboczych) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie (jeżeli podzespoły te powodują uszkodzenie lub nieprawidłową pracę podzespołu) na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |

*** Aby podłączyć aparat cyfrowy do systemu PACS 10WSK należy spełnić następujące wymagania:

1. Aparat cyfrowy musi być zgodny ze standardem DICOM 3.0 oraz obsługiwać i posiadać zainstalowane
licencje na protokoły co najmniej DICOM Store oraz DICOM MWL (Modality Worklist).

2. Aparat cyfrowy musi być zgodny z posiadanym przez szpital systemem PACS - Agfa IMPAX 6.6.1.
Zgodność aparatu można sprawdzić w oparciu o dokument DICOM Conformance Statement
znajdujący się na stronie: https://global.agfahealthcare.com/main/miscellaneous/interoperability/dicom_connectivity/
Dokument: IMPAX 6.6.x Solution  – Doc. 001470

3. Oferent musi również zapewnić wszelkie licencje wymagane przez system PACS posiadany przez szpital,
niezbędne do podłączenia aparatu (min. archiwizacja obrazów i obsługa listy roboczej).

4. Zgłaszając się do producenta systemu PACS z prośbą o ofertę, oferent powinien zaznaczyć, że sprawa
dotyczy podłączenia nowego aparatu do systemu IMPAX 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy
w ramach procedury przetargowej. W tym wypadku zostanie udzielona bonifikata w wysokości 50%
od standardowej ceny za przyłączenie, równa dla każdego z oferentów.
Kontakt do producenta systemu PACS: e-mail: ITserwismed.pl@agfa.com, tel. 22 311 19 23.