Załącznik nr 2 a do SWZ / załącznik nr 2a do umowy

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

REZONANS MAGNETYCZNY

| Nazwa aparatu |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Rok produkcji wszystkich elementów – nie wcześniej niż 2023 r. |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe, nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. |  |

| Lp. | Opis parametru | Parametry wymagane | Punktacja | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MAGNES |  |  |  |
|  | Indukcja pola magnetycznego B0 | ≥ 1,5 T; podać wartość | Bez punktacji |  |
|  | Zamknięty system chłodzenia magnesu ciekłym helem | - Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zużycie helu przy typowej pracy klinicznej | ≤ 0,01 l/rok; podać wartość | Bez punktacji |  |
|  | Aktywne ekranowanie | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wymiar pola rozproszonego 5 Gauss (0,5 mT) w płaszczyźnie X/Y | ≤ 2,5 m; podać wartość | Bez punktacji |  |
|  | Wymiar pola rozproszonego 5 Gauss (0,5 mT) w osi Z | ≤ 4,0 m; podać wartość | Bez punktacji |  |
|  | Homogeniczność pola magnetycznego w małej kuli o średnicy 10 cm; wartość gwarantowana mierzona metodą Volume-root-mean-square dla min. 24 płaszczyzn pomiarowych w kuli DSV (Diameter Spherical Volume) | ≤ 0,02 ppm; podać wartość | Bez punktacji |  |
|  | Homogeniczność pola magnetycznego w dużej kuli o średnicy 30 cm; wartość gwarantowana mierzona metodą Volume-root-mean-square dla min. 24 płaszczyzn pomiarowych w kuli DSV (Diameter Spherical Volume) | ≤ 0,2 ppm; podać wartość | Bez punktacji |  |
|  | Podstawowa korekcja liniowych niehomogeniczności pola magnetycznego pierwszego rzędu, powstałych po wprowadzeniu do magnesu pacjenta i cewek odbiorczych, realizowana przez rozwiązania sprzętowe lub software’owe | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zaawansowana korekcja nieliniowych niehomogeniczności pola magnetycznego wyższego rzędu, powstałych po wprowadzeniu do magnesu pacjenta i cewek odbiorczych, realizowana przez rozwiązania sprzętowe, typu High-Order Shim, 2nd Order Shim lub równoważny o tej funkcjonalności, odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt Tak – 2 pkt |  |
|  | System redukcji hałasu poprzez rozwiązania software’owe (QuietX, ART, Pianissimo, Softone, lub równoważny o tej funkcjonalności zgodnie z nomenklaturą producenta) oraz sprzętowe | Tak | Bez punktacji |  |
|  | SYSTEM GRADIENTOWY |  |  |  |
|  | Maksymalna amplituda gradientów w każdej z osi X, Y, Z równocześnie Nie dopuszcza się podawania wartości dla parametrów definiowanych przez producentów subiektywnie jako tzw. „wydajność”, „ekwiwalent”, „performance”, parametry „równoważne”, parametry „porównywalne” itp. | ≥ 44 mT/m; podać wartość | = 44 mT/m – 0 pkt > 44 mT/m – 4 pkt |  |
|  | Maksymalna szybkość narastania gradientów (slew rate) w każdej z osi X, Y, Z dla amplitudy zaoferowanej w punkcie powyżej Nie dopuszcza się podawania wartości dla parametrów definiowanych przez producentów subiektywnie jako tzw. „wydajność”, „ekwiwalent”, „performance”, parametry „równoważne”, parametry „porównywalne” itp. | ≥ 200 T/m/s; podać wartość | Bez punktacji |  |
|  | Wartości maksymalnej amplitudy gradientów i maksymalnej szybkości narastania gradientów podane w punktach powyżej możliwe do uzyskania jednocześnie | Tak | Bez punktacji |  |
|  | SYSTEM RF – tor nadawczy |  |  |  |
|  | Moc wyjściowa nadajnika | ≥ 16 kW; podać wartość | = 16-26 kW – 0 pkt > 26 kW – 4 pkt |  |
|  | Tor nadawczy sygnału MR pomiędzy maszynownią a pomieszczeniem badań zbudowany w optycznej technologii cyfrowej | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt Tak – 2 pkt |  |
|  | SYSTEM RF – tor odbiorczy |  |  |  |
|  | Liczba niezależnych kanałów odbiorczych, które mogą być używane jednocześnie w jednym pojedynczym skanie i jednym pojedynczym polu widzenia (FoV), z których każdy generuje niezależny obraz częściowy (badania bez przesuwu stołu pacjenta) | ≥ 48; podać wartość, dla podanej wartości podać nazwę zaoferowanej cewki lub zestawu cewek, która wykorzystuje tę wartość oraz opisać sposób jej/ich wykorzystania | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalna liczba kanałów – maksymalna możliwa liczba elementów obrazujących podłączonych do skanera (badania z przesuwem stołu pacjenta) | ≥ 128; podać wartość | = 128-200 – 0 pkt > 200 – 4 pkt |  |
|  | Dynamika odbiornika, z automatyczną kontrolą | ≥ 160 dB; podać wartość | Bez punktacji |  |
|  | Rozdzielczość odbiornika | ≥ 16 bit; podać wartość | Bez punktacji |  |
|  | Szerokość pasma przenoszenia | ≥ 1 MHz; podać wartość | Bez punktacji |  |
|  | Tor transmisji odebranego sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią (rekonstruktorem) zbudowany w technologii optycznej-światłowodowej (niegalwanicznej), cyfrowej, zapewniający zmniejszenie zaszumienia sygnału i wzrost stosunku SNR wynikowego obrazu. OpTix, TDI, dStream, Direct RF (lub równoważne o tej funkcjonalności, zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
|  | CEWKI |  |  |  |
|  | Cewka nadawczo-odbiorcza ogólnego przeznaczenia zabudowana w tunelu pacjenta | Tak; podać nazwę cewki | Bez punktacji |  |
|  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego przeznaczona do badań głowy i szyi posiadająca min. 20 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub równoważne o tej funkcjonalności zgodnie z nomenklaturą producenta | Tak; podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących | Bez punktacji |  |
|  | Cewka zaoferowana w punkcie 24. wykonana w technologii bezpośredniego podłączania, to jest bez konieczności łączenia jej z aparatem za pomocą kabla (technologia Direct-Connect lub równoważna o tej funkcjonalności zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak/Nie Jeżeli tak, podać nazwę technologii | Nie – 0 pkt Tak – 2 pkt |  |
|  | Cewka zaoferowana w punkcie 24. posiadająca możliwość regulacji kąta pochylenia umożliwiając komfortowe badanie osób chorych | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego przeznaczona do badań kręgosłupa, z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca min. 32 elementy obrazujące i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub równoważna o tej funkcjonalności zgodnie z nomenklaturą producenta | Tak; podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących | Bez punktacji |  |
|  | Cewka zaoferowana w punkcie 27. wyposażona w zintegrowane czujniki służące do rejestracji krzywej oddechu dla wypracowania sygnałów synchronizujących sekwencje bramkowane oddechowo (technologia BioMatrix Respiratory Sensors lub równoważna o tej funkcjonalności zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak/Nie Jeżeli tak, podać nazwę technologii | Nie – 0 pkt Tak – 2 pkt |  |
|  | Cewka zaoferowana w punkcie 27. wykonana w technologii bezpośredniego podłączania, to jest bez konieczności łączenia jej z aparatem za pomocą kabla (technologia Direct-Connect lub równoważna o tej funkcjonalności zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak/Nie Jeżeli tak, podać nazwę technologii | Nie – 0 pkt Tak – 2 pkt |  |
|  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego lub zestaw cewek przeznaczona do badań całego centralnego układu nerwowego (głowa i cały kręgosłup) z przesuwem stołu pacjenta sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca min. 52 elementy obrazujące i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub równoważna o tej funkcjonalności, odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę cewki lub zestawu cewek i liczbę elementów obrazujących | Bez punktacji |  |
|  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego do badań tułowia (np. klatka piersiowa, w tym serce lub jama brzuszna , miednica, nogi ), układana na powierzchni ciała pacjenta i pozwalająca na pracę w kombinacji z cewką leżącą pod pacjentem, posiadająca w badanym obszarze min. 16 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak, 2 szt.; podać nazwę cewki i potwierdzić zaoferowanie dwóch sztuk | Bez punktacji |  |
| 31a | Cewka wielokanałowa typu matrycowego lub zestaw cewek, przeznaczona do badań całego ciała z przesuwem stołu pacjenta, sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca w badanym obszarze min. 80 elementów obrazujących i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | TAK, podać nazwę cewki lub zestawu cewek i liczbę elementów obrazujących [n] | Bez punktacji |  |
|  | Cewka zaoferowana w punkcie 31. wyposażona w zintegrowany czujnik służący do rejestracji ruchu serca dla wypracowania sygnałów synchronizujących sekwencje bramkowane typu cardiac cine (technologia BioMatrix Beat Sensor lub równoważna o tej funkcjonalności zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak/Nie Jeżeli tak, podać nazwę technologii | Nie – 0 pkt Tak – 2 pkt |  |
|  | Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna lub elastyczna, nadawczo-odbiorcza lub odbiorcza do badań stawu kolanowego, posiadająca min. 16 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub równoważna o tej funkcjonalności, odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę cewki, typ i liczbę elementów obrazujących | Cewka elastyczna, odbiorcza, min. 16 elementów – 0 pkt. Cewka dedykowana sztywna, nadawczo-odbiorcza, min. 18 elementów – 2 pkt. |  |
|  | Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna lub dedykowana sztywna z elastycznymi fragmentami lub elastyczna do badań barku, posiadająca min. 16 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub równoważna o tej funkcjonalności, odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę cewki, typ i liczbę elementów obrazujących | Cewka elastyczna – 0 pkt. Cewka dedykowana sztywna lub dedykowana sztywna z elastycznymi fragmentami – 2 pkt. |  |
|  | Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna lub elastyczna do badań nadgarstka, posiadająca min. 16 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub równoważna o tej funkcjonalności, odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących | = 16 elementów – 0 pkt > 16 elementów – 2 pkt |  |
|  | Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna lub elastyczna do badań stawu skokowego, posiadająca w badanym obszarze min. 16 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub równoważna o tej funkcjonalności, odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących | = 16 elementów – 0 pkt > 16 elementów – 2 pkt |  |
|  | Zestaw minimum 2 płachtowych elastycznych cewek prostokątnych do zastosowań uniwersalnych, o różnych rozmiarach, każda posiadająca w badanym obszarze min. 16 elementów obrazujących jednocześnie, każda pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub równoważna o tej funkcjonalności, odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; Podać nazwy cewek oraz wymiary i liczbę elementów obrazujących każdej z nich | = 16 elementów – 0 pkt > 16 elementów – po 2 pkt za każdą zaoferowaną cewkę |  |
|  | POZYCJONOWANIE I NADZÓR PACJENTA |  |  |  |
|  | Mobilny stół pacjenta, całkowicie odłączany od aparatu, umożliwiający łatwą i szybką ewakuację pacjenta w sytuacji zagrożenia | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Stół pacjenta wyposażony w napęd elektryczny pozwalający na przemieszczanie go po odłączeniu od gantry aparatu | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Obciążenie płyty stołu, łącznie z ruchem pionowym | ≥ 220 kg; podać wartość | = 220-249 kg – 0 pkt ≥ 250 kg – 4 pkt |  |
|  | Zakres badania bez konieczności repozycjonowania pacjenta | ≥ 200 cm; podać wartość | Bez punktacji |  |
|  | Badanie dużych obszarów ciała w zakresie większym niż maksymalne statyczne FoV, z krokowym przesuwem stołu pacjenta, inicjowanym automatycznie z protokołu badania | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Badanie dużych obszarów ciała w zakresie większym niż maksymalne statyczne FoV, z ciągłym (nie krokowym) przesuwem stołu pacjenta podczas akwizycji danych, inicjowanym automatycznie z protokołu badania | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt Tak – 2 pkt |  |
|  | System monitorowania pacjenta (EKG, oddech, puls) – dla wypracowania sygnałów synchronizujących | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Sygnalizacja dodatkowa (np. gruszka, przycisk) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Średnica otworu gantry aparatu (magnes z systemem „shim”, cewkami gradientowymi, zintegrowaną cewką nadawczo-odbiorczą ogólnego zastosowania i obudowami) w najwęższym miejscu | ≥ 70 cm; podać wartość | Bez punktacji |  |
|  | Regulowana wentylacja wnętrza tunelu gantry | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Oświetlenie wnętrza tunelu gantry | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Min. 1 kolorowy wyświetlacz zintegrowany z obudową gantry aparatu umożliwiający kontrolę funkcji aparatu MR i zawierający informacje takie jak: dane pacjenta, ustawienia aparatu, podłączone cewki itp. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Min. 1 kolorowy tablet dotykowy zintegrowany z obudową gantry wyświetlający informacje o badaniu i pacjencie oraz umożliwiający obsługę funkcji aparatu MR | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę i liczbę | 1 szt. – 1 pkt 2 szt. – 2 pkt |  |
|  | Marker (centrator) laserowy lub świetlny | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Kamera TV do obserwacji pacjenta w tunelu gantry z monitorem w pomieszczeniu operatorskim | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta z podłączeniem do systemu muzycznego, np. muzyki i komunikacji z pacjentem, wraz z mikro wieżą/odtwarzaczem muzyki | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zestaw podkładek do pozycjonowania przy różnych typach badań i dedykowanych akcesoriów dla cewek elastycznych, do stabilizacji badanych obszarów anatomicznych (np. staw skokowy, staw kolanowy, bark, nadgarstek) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | APLIKACJE KLINICZNE |  |  |  |
|  | Badania neurologiczne |  |  |  |
|  | Rutynowe badania morfologiczne obszaru głowy, kręgosłupa i rdzenia kręgowego | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie przekrojów skanu lokalizującego głowy na podstawie jej cech anatomicznych, funkcjonujące niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia głowy, czy ewentualnych zmian patologicznych | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań mózgu w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem przy zastosowaniu zautomatyzowanych procedur z instrukcjami dla użytkownika, które zostały wcześniej dostosowane do standardu pracowni, wyposażone w mechanizmy takie jak: - wybór właściwej strategii przy pomocy jednego kliknięcia, - instrukcje dla użytkownika „krok po kroku” zintegrowane z procedurą badania, - przykładowe obrazy i wskazówki tekstowe wyświetlane dla każdego kroku, - przykładowe obrazy, konfigurowalne przez użytkownika, - wskazówki tekstowe konfigurowalne przez użytkownika, (myExam Brain Assist lub równoważne o tej funkcjonalności, odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt Tak – 1 pkt |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań kręgosłupa w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem, przy zastosowaniu zautomatyzowanych procedur z instrukcjami dla użytkownika, które zostały wcześniej dostosowane do standardu pracowni, wyposażone w mechanizmy takie jak: - wybór właściwej strategii przy pomocy jednego kliknięcia, - instrukcje dla użytkownika „krok po kroku” zintegrowane z procedurą badania, - przykładowe obrazy i wskazówki tekstowe wyświetlane dla każdego kroku, - przykładowe obrazy, konfigurowalne przez użytkownika, - wskazówki tekstowe konfigurowalne przez użytkownika, - automatyczne pozycjonowania i ułożenia zestawów warstw w badaniu kręgosłupa na podstawie jego cech anatomicznych - automatyczne określenie obszaru saturacji - automatyczna detekcją położenia kręgów i krążków międzykręgowych - automatyczną numeracja kręgów (my Exam Spine Assist lub równoważne o tej funkcjonalności, odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt Tak – 1 pkt |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie pozycjonowania badań głowy w sposób nadzorowany przez skaner (AutoAlign Head LS, ReadyBrain, AIRx lub równoważne o tej funkcjonalności, odpowiednio do nomenklatury producenta) funkcjonujące niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia głowy, czy ewentualnych zmian patologicznych | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Bez punktacji |  |
|  | Specjalistyczna sekwencja obrazująca o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego stosowana w obrazowaniu 3D głowy typu T1 (Silenz, PETRA lub odpowiednio do nazewnictwa producenta). Sekwencja nie wymagająca dedykowanego oprzyrządowania, np. specjalistycznych cewek | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
|  | Dedykowany, zwalidowany klinicznie protokół, który umożliwia zautomatyzowane przeprowadzanie badania w obszarze mózgowia, pozwalając na optymalizację czasu badania oraz uzyskanie jego powtarzalności, zawierający sekwencje T1 sag GRE, T2 tra TSE i TSE FLAIR, tra EPI Diffusion i T2 * tra EPI-GRE (GOBrain i GOBrain+) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę produktu oraz wskazać ośrodek, który dokonał jego walidacji klinicznej | Nie – 0 pkt Tak – 1 pkt |  |
|  | Pakiet specjalistycznych sekwencji obrazujących o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego w obrazowaniu 2D/3D głowy co najmniej typu T1 i T2 (Silent Scan, QuietSuite, QuietX lub równoważne o tej funkcjonalności, odpowiednio do nazewnictwa producenta). Sekwencje nie wymagające dedykowanego oprzyrządowania, np. specjalistycznych cewek | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
|  | Technologia umożliwiająca korektę homogeniczność pola w badaniach wielokrokowych rozległych obszarów tułowia, realizowaną przez shimowanie każdej warstwy z osobna (a nie całej objętości danego kroku), poprawiająca jakość obrazowania oraz eliminująca artefakty m.in. tzw. artefakty połamanego kręgosłupa w obrazowaniu DWI oraz poprawiająca jakość badań TSE/FSE z saturacją tłuszczu (technika Slice-Adjust) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt Tak – 1 pkt |  |
|  | Obrazowanie dyfuzji (DWI) |  |  |  |
|  | DWI w oparciu o single-shot EPI | Tak | Bez punktacji |  |
|  | DWI z wysoką rozdzielczością (non-single-shot, np. sekwencjami typu PSIF-Diffusion, FASE Diffusion lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczne generowanie map ADC (Apparent Diffusion Coefficient) na konsoli podstawowej przy badaniach DWI (Inline Diffusion lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie tensora dyfuzji (DTI) |  |  |  |
|  | DTI w oparciu o pomiary dyfuzji kierunkowej (DTI, MDDW lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalna liczba kierunków DTI ≥ 12; | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie perfuzji (PWI) |  |  |  |
|  | PWI w oparciu o single-shot EPI | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczne generowanie map GBP, PBP i TTP na konsoli podstawowej przy badaniach PWI (Inline Perfusion lub odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
|  | Bezkontrastowa perfuzja mózgu ASL (Arterial Spin Labeling) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt Tak – 1 pkt |  |
|  | Badania funkcjonalne MR (fMRI) |  |  |  |
|  | Sekwencje obrazujące do badań funkcjonalnych fMRI | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Angiografia MR bez kontrastu (non-ceMRA) |  |  |  |
|  | Badania non-ceMRA bazujące na technice Time-of-Flight MRA (ToF) 2D i 3D | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Badania non-ceMRA bazujące na technice Phase Contrast MRA (PC) 2D i 3D | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Angiografia MR z kontrastem (ceMRA) |  |  |  |
|  | Dynamiczne badania ceMRA 3D | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Dynamiczne badania ceMRA 4D (3D dynamiczne w czasie) podczas obrazowania obszarów takich jak tętnice szyjne, naczynia płucne i naczynia obwodowe, z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową pozwalając na wizualizację dynamiki napływu i odpływu środka kontrastowego z obszaru zainteresowania – TRICKS-XV, TWIST, 4D-TRAK lub równoważne o tej funkcjonalności, odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczne śledzenie napływu środka kontrastowego – SmartPrep, Care Bolus, Bolus Trak lub równoważne o tej funkcjonalności, odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
|  | Badania w obszarze tułowia |  |  |  |
|  | Pakiet do dynamicznych badań wątroby – LAVA, VIBE, THRIVE lub równoważne o tej funkcjonalności, odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Cholangiografia MR | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie dyfuzyjne w obszarze abdominalnym – REVEAL, DWIBS lub równoważne o tej funkcjonalności, odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
|  | Nawigator 2D prospektywny dla badań w obszarze abdominalnym (detekcja i korekcja artefaktów ruchowych w dwóch kierunkach jednocześnie – tj. w płaszczyźnie obrazu) – 2D PACE lub równoważne o tej funkcjonalności, odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie za pomocą oprogramowania pozwalającego na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu „in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only” (IDEAL, DIXON lub równoważne o tej funkcjonalności, odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
|  | Bardzo szybka sekwencja obrazowania 4D o wysokiej rozdzielczości, np. do wielo-tętniczego obrazowania wątroby, klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy zapewniającą wysoką rozdzielczość przestrzenną ≤ 2 mm × 2 mm × 3 mm oraz wysoką rozdzielczość czasową – z akwizycją zestawów danych 3D co ≤ 5 sekund (TWIST-VIBE lub równoważne o tej funkcjonalności, odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt Tak – 2 pkt |  |
|  | Niewrażliwa na ruch sekwencja wykorzystująca trajektorię gwiazdowego wypełniania przestrzeni k, umożliwiająca obrazowanie obszarów takich jak jama brzuszna, głowa, szyja, kręgosłup, klatka piersiowa i miednica w trybie swobodnego oddychania, u pacjentów bez możliwości wstrzymywania oddechu (STAR-VIBE lub równoważne o tej funkcjonalności, odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt Tak – 2 pkt |  |
|  | Dedykowana sekwencja umożliwiająca przeprowadzanie ultraszybkich dynamicznych badań jamy brzusznej ze wzmocnieniem kontrastowym na swobodnym oddechu; akwizycja wykonywana w jednym ciągłym przebiegu, z promieniowym schematem wypełnienia przestrzeni k zapewniającym odporność na artefakty ruchowe; możliwość wyboru rozdzielczości czasowej w czasie rekonstrukcji lub w czasie trwania skanowania; rekonstrukcja przeprowadzana przy użyciu przyspieszonego iteracyjnego algorytmu bazującego na mechanizmie macierzy rzadkich; automatyczne rozpoznawanie faz dynamiki wątroby i rekonstruowanie wybranego podzbioru danych istotnych klinicznie; automatyczne wykrywanie bolusa w czasie rekonstrukcji (Compressed Sensing GRASP-VIBE lub równoważne o tej funkcjonalności, odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt Tak – 4 pkt |  |
|  | Pakiet do obrazowania dyfuzji w zawężonym polu widzenia do oceny lokalnych zmian patologicznych, umożliwiający obrazowanie dyfuzyjne, za pomocą sekwencji EPI, małych, "powiększonych" obszarów zainteresowania, przy jednoczesnym eliminowaniu sygnału z otaczającej tkanki i minimalizacji artefaktów pochodzących od metalowych implantów (np.: ZOOMit lub równoważne o tej funkcjonalności zgodnie z nazewnictwem producenta) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt Tak – 1 pkt |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań dużych stawów (bark, kolano, biodro) w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem (myExam Large Joint Assist lub równoważne o tej funkcjonalności, odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt Tak – 1 pkt |  |
| 88a | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań typu Whole Body w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem, przy zastosowaniu zautomatyzowanych procedur z instrukcjami dla użytkownika, które zostały wcześniej dostosowane do standardu pracowni (myExam Whole-Body Assist lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt Tak – 1 pkt |  |
|  | Badania stawów |  |  |  |
|  | Podstawowe protokoły i sekwencje pomiarowe | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Badania barku | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Badania nadgarstka | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Badania stawu kolanowego | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Badania stawu skokowego | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań dużych stawów (bark, kolano, biodro) w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem (myExam Large Joint Assist lub równoważne o tej funkcjonalności, odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt Tak – 1 pkt |  |
|  | Dedykowany, zwalidowany klinicznie protokół badania, umożliwiający zautomatyzowane przeprowadzanie badania stawu kolanowego, pozwalając na optymalizację czasu badania oraz uzyskanie jego powtarzalności, zawierający izotropowe protokoły 3D o wysokiej rozdzielczości przestrzennej, możliwe dzięki sekwencji SPACE z techniką CAIPIRINHA lub równoważne o tej funkcjonalności (technika GOKnee3D lub równoważne o tej funkcjonalności zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę produktu oraz wskazać ośrodek, który dokonał jego walidacji klinicznej | Nie – 0 pkt Tak – 1 pkt |  |
|  | Mapowanie parametryczne tkanki, w tym chrząstki stawu, pozwalające na otrzymanie map parametrycznych dla właściwości T1, T2, T2*, R2 i R2* obrazowanej tkanki | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt Tak – 1 pkt |  |
|  | Sekwencja obrazująca pozwalająca na uzyskanie podczas jednej akwizycji czterech obrazów: „in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only” możliwa do wykorzystywania m.in. do badań szyi, czy układu mięśniowo-szkieletowego, np. stawu kolanowego (IDEAL, DIXON lub równoważne o tej funkcjonalności zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
|  | Sekwencja 3D typu FSE (Fast Spin Echo) / TSE (Turbo Spin Echo) pozwalająca na akwizycję izotropową 3D i uzyskanie w postprocessingu rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez utraty jakości (SPACE, VISTA, CUBE lub równoważne o tej funkcjonalności zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
|  | Pakiet specjalistycznych sekwencji obrazujących o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego w obrazowaniu 2D/3D stawów co najmniej typu T1, T2 i PD (np.: Silent Scan, QuietSuite, QuietX lub równoważne o tej funkcjonalności, odpowiednio do nomenklatury producenta) Sekwencje nie wymagające dedykowanego oprzyrządowania, np. specjalistycznych cewek | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie na bazie akwizycji ZTE (Zero TE) / UTE (Ultrashort TE) z parametrem TE ≤ 70 µs (np.: oZTEo, PETRA lub równoważne o tej funkcjonalności, odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
|  | Badania sercowo-naczyniowe (CMR) |  |  |  |
|  | Podstawowe protokoły do badań CMR | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie morfologii w badaniach CMR | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Badania CMR z tłumieniem sygnału krwi (Dark Blood Imaging) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | First-Pass Perfusion (perfuzja pierwszego przejścia) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Delayed Enhancement 2D (ocena opóźnionego wzmocnienia kontrastowego 2D) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Delayed Enhancement 3D (ocena opóźnionego wzmocnienia kontrastowego 3D) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie tętnic wieńcowych (SSFP Whole Heart Coronary, 3D Whole Heart, 3D Heart lub równoważne o tej funkcjonalności, odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
|  | Nawigator kardiologiczny (bramkowanie w oparciu o monitorowanie ruchu przepony) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Sekwencje do oceny ilościowej przepływów w sercu i naczyniach | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające pikselową kwantyfikację tkanki mięśnia sercowego typu T1, T2 i prezentację wyników w formie kolorowych map parametrycznych T1, T2 serca, działające z automatyczną korekcją ruchu, służące do obrazowania obrzęku mięśnia sercowego (np.MyoMaps lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań serca ( myExam Cardiac Assist). Badanie przeprowadzone w sposób ograniczający ilość kroków i wyposażone co najmniej w następujące mechanizmy takie jak: - instrukcje dla użytkownika „krok po kroku” zintegrowane z procedurą badania, - obrazy i wskazówki tekstowe wyświetlane dla każdego kroku - automatyczne propagowanie zaplanowanych warstw do wszystkich sekwencji w tych samych płaszczyznach - automatyczne komendy głosowe dla pacjenta przy badaniach na wstrzymanym oddechu - automatyczna lokalizacja tzw. Nawigatora - automatyczny dobór optymalnej cewki do danej sekwencji/badania - automatyczne rekonstrukcje, np. dla sekwencji angio, 3D - wyświetlanie krzywych bramkowanie (EKG, oddechowego, obwodowego-PG) na aparacie - automatyczną optymalizację sekwencji na wstrzymanym oddechu - wyświetlanie rozmiaru pixela oraz bandwidth (potrzebne przy planowaniu sekwencji lub badań naukowych) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt Tak – 2 pkt |  |
|  | Technika przyspieszająca obrazowanie funkcjonalne typu Cine, bazująca na numerycznych metodach skompresowanego próbkowania i rekonstrukcji iteracyjnej, umożliwiającej poprawę rozdzielczości przestrzennej lub czasowej znacznie skracając czas skanowania (np.: Compressed Sensing Cardiac Cine) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt Tak – 2 pkt |  |
|  | TECHNIKI REDUKCJI CZASU I POPRAWY JAKOŚCI OBRAZU |  |  |  |
|  | Obrazowanie równoległe |  |  |  |
|  | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (SENSE) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, GEM lub równoważne o tej funkcjonalności, odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego w jednym kierunku lub w dwóch kierunkach jednocześnie | ≥ 9; Podać wartość | = 9 – 0 pkt > 9 – 1 pkt |  |
|  | Techniki redukcji artefaktów |  |  |  |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T1 (BLADE, Propeller MB lub równoważne o tej funkcjonalności, odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T2 (BLADE, Propeller MB lub równoważne o tej funkcjonalności, odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie typu FLAIR (BLADE, Propeller 3MB lub równoważne o tej funkcjonalności, odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
|  | Technika redukcji artefaktów podatności, na styku tkanki miękkiej i powietrza w badaniach DWI (DWI Propeller, RESOLVE lub równoważne o tej funkcjonalności, odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
|  | Techniki redukcji artefaktów pochodzących od sąsiedztwa implantów metalowych (WARP, MAVRIC SL lub równoważne o tej funkcjonalności, odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
|  | Zaawansowane techniki redukcji artefaktów pochodzących od sąsiedztwa implantów metalowych (Advanced WARP, HyperMAVRIC lub równoważne o tej funkcjonalności, odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
|  | Częstotliwościowo selektywna saturacja tłuszczu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Częstotliwościowo selektywna saturacja wody | Tak | Bez punktacji |  |
|  | SEKWENCJE OBRAZUJĄCE |  |  |  |
|  | Spin Echo (SE) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Inversion Recovery (IR) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Gradient Echo (GRE) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | 2D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak | Bez punktacji |  |
|  | 2D i 3D GRASS, FISP, FFE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak | Bez punktacji |  |
|  | 2D i 3D Fast GRE z impulsami preparacyjnymi (TurboFLASH, MPGRASS, TFE lub równoważne o tej funkcjonalności, odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Szybkie 3D GRE z quick Fat saturation (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu (VIBE, LAVA, THRIVE lub równoważne o tej funkcjonalności, odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing (TrueFISP, Balanced FFE, FIESTA lub równoważne o tej funkcjonalności, odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing w kombinacji ze spektralną saturacją tłuszczu (TrueFISP with Fat Saturation, 3D FatSat FIESTA lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | 2D i 3D GRE z RF-rephasing (PSIF, SSFP, T2-FFE lub równoważne o tej funkcjonalności, odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Turbo Spin Echo (TSE) / Fast Spin Echo (FSE) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
|  | Multi-Shot | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Single-Shot | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
|  | Turbo IR | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
|  | Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości (SPACE, BRAVO lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
|  | Sekwencje pozwalające na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only” (IDEAL, DIXON lub równoważne o tej funkcjonalności, odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
|  | Sekwencja Steady State 3D do badań drobnych struktur OUN (typu FIESTA-C, 3D CISS lub równoważne o tej funkcjonalności, odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
|  | Sekwencja Steady State 3D do różnicowania chrząstki od płynu w badaniach stawów (typu 3D DESS lub równoważne o tej funkcjonalności, odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie ważone podatnością magnetyczną tkanki (SWI, Susceptibility Weighted Imaging, SWAN lub równoważne o tej funkcjonalności, odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
|  | PARAMETY SKANOWANIA |  |  |  |
|  | Pole widzenia (FoV) |  |  |  |
|  | Maksymalne FoV w płaszczyźnie poprzecznej X/Y | ≥ 50 cm; podać wartość | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalne FoV w osi podłużnej Z (statycznie, bez przesuwu stołu pacjenta) | ≥ 50 cm; podać wartość | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalne FoV w osi podłużnej Z (zakres skanowania z przesuwem stołu pacjenta) | ≥ 200 cm; podać wartość | Bez punktacji |  |
|  | Minimalne FoV | ≤ 1,0 cm; podać wartość | = 1 cm – 0 pkt < 1 cm – 2 pkt |  |
|  | Parametry obrazowania |  |  |  |
|  | Matryca akwizycyjna bez interpolacji | ≥ 1024 x 1024; Podać rozmiar | Bez punktacji |  |
|  | Min. grubość warstwy dla skanów 2D | ≤ 0,1 mm; podać wartość | = 0,1 mm – 0 pkt < 0,1 mm – 2 pkt |  |
|  | Min. grubość warstwy dla skanów 3D | ≤ 0,1 mm; podać wartość | = 0,1 mm – 0 pkt < 0,1 mm – 2 pkt |  |
|  | SYSTEM OBLICZENIOWO-STERUJĄCY |  |  |  |
|  | Rekonstruktor obrazowy |  |  |  |
|  | Matryca rekonstrukcyjna | ≥ 1024x1024; podać wartość | Bez punktacji |  |
|  | Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy 100% FOV | ≥ 40 000 obrazów/s; podać wartość | Bez punktacji |  |
|  | Równoczesne skany i rekonstrukcja | Tak |  |  |
|  | Stanowisko operatora – sprzęt |  |  |  |
|  | Pojemność HD dla obrazów | ≥ 70 GB; podać wartość | Bez punktacji |  |
|  | Archiwizacja obrazów na dyskach CD-R i DVD z dogrywaniem przeglądarki DICOM | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Monitor LCD / TFT | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Przekątna monitora | ≥ 19”; podać wartość | Bez punktacji |  |
|  | Matryca monitora | ≥ 1280x1024; podać rozmiar | Bez punktacji |  |
|  | Stanowisko operatora dwumonitorowe (parametry 2 monitorów – jw.) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt Tak – 4 pkt |  |
|  | Stanowisko operatora – oprogramowanie |  |  |  |
|  | Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Rekonstrukcje 3D MPR | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Rekonstrukcje 3D MIP | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Rekonstrukcje 3D SSD | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań obszarów rozległych (np. całego kręgosłupa) w jeden obraz całego badanego obszaru funkcjonujące w sposób całkowicie automatyczny (Inline Composing lub równoważne o tej funkcjonalności, odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające całkowicie zdalne przejęcie pracy na stanowisku operatora z poziomu komputera podłączonego do sieci teleinformatycznej pracowni przez zabezpieczone łącze typu VPN | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt Tak – 1 pkt |  |
|  | Stanowisko operatora – praca w sieci |  |  |  |
|  | DICOM 3.0 – Send / Receive | Tak | Bez punktacji |  |
|  | DICOM 3.0 – Query / Retrieve | Tak | Bez punktacji |  |
|  | DICOM 3.0 – Print | Tak | Bez punktacji |  |
|  | DICOM 3.0 – Storage Commitment | Tak | Bez punktacji |  |
|  | DICOM 3.0 – Modality Worklist | Tak | Bez punktacji |  |
|  | DICOM 3.0 – MPPS | Tak | Bez punktacji |  |
|  | SYSTEM OPISOWY |  |  |  |
|  | Serwer aplikacyjny |  |  |  |
|  | Pojemność pamięci RAM | ≥ 192 GB; podać wartość | Bez punktacji |  |
|  | Wbudowana macierz dysków w standardzie RAID Level 5 lub równoważnym | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Pojemność macierzy dysków | ≥ 5 000GB netto; podać wartość | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość obsługi wielu użytkowników | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Liczba obsługiwanych użytkowników | ≥ 7; podać wartość | Bez punktacji |  |
|  | System musi pracować w oparciu o model licencji pływających, umożliwiając zainstalowanie oprogramowania klienckiego na dowolnej liczbie stacji klienckich | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wsparcie techniczne obejmujące aktualizacje oprogramowania diagnostycznego serwera aplikacyjnego (update / hotfix) i jego modernizacje (upgrade) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Konsola lekarska – sprzęt | ≥ 4szt. | Bez punktacji |  |
|  | Komputer klasy PC | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System operacyjny | Tak; podać | Bez punktacji |  |
|  | Pojemność pamięci RAM | ≥ 32 GB; podać wartość | Bez punktacji |  |
|  | Pojemność HDD | ≥ 1 TB; podać wartość | Bez punktacji |  |
|  | Interfejs LAN | ≥ 1 Gb; podać wartość | Bez punktacji |  |
|  | Monitory diagnostyczne kolorowe | Tak, 2 szt. | Bez punktacji |  |
|  | Przekątna monitorów diagnostycznych | ≥ 24”; podać wartość | Bez punktacji |  |
|  | Rozdzielczość monitorów diagnostycznych | ≥ 1920 x 1200; podać wartość | Bez punktacji |  |
|  | Monitor opisowy kolorowy | Tak, 1 szt. | Bez punktacji |  |
|  | Przekątna monitora opisowego | ≥ 23”; podać wartość | Bez punktacji |  |
|  | Rozdzielczość monitora opisowego | ≥ 1920 x 1200; podać wartość | Bez punktacji |  |
|  | Konsola lekarska – praca w sieci |  |  |  |
|  | DICOM 3.0 – Send / Receive | Tak | Bez punktacji |  |
|  | DICOM 3.0 – Query / Retrieve SCU | Tak | Bez punktacji |  |
|  | DICOM 3.0 – Print | Tak | Bez punktacji |  |
|  | DICOM 3.0 – Storage Commitment | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczny import badań poprzednich z archiwum PACS, dostępny dla dowolnego badania jakie zostanie odebrane przez serwer aplikacyjny, bez ograniczenia z jaką aplikacją to badanie zostanie uruchomione. Automatyczny algorytm pobierający poprzednie badania z możliwością definiowania co najmniej liczby poprzednich badań, typu / modalności, zakresu daty | Tak/Nie | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Konsola lekarska – oprogramowanie |  |  |  |
|  | Możliwość załadowania badań min. 4 różnych pacjentów z funkcją przełączania pomiędzy badaniami różnych pacjentów nie wymagającego zamykania załadowanych badań | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Jednoczesna prezentacja i odczyt, z synchronizacją przestrzenną, danych obrazowych MR i CT | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Rekonstrukcje 3D typu MPR, w tym wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zaawansowana rejestracja i rozpoznawanie anatomii w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji pozwalająca na: - automatyczne rekonstrukcje MPR/widoki zorientowane anatomicznie dla chirurgów/ortopedów - automatyczne generowanie rekonstrukcji wzdłuż linii kręgosłupa wstępny zakres (rozmiar, ilość warstw) oraz orientacja rekonstrukcji jest ustawiona automatycznie, zależnie od anatomii. | Tak/Nie | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Rekonstrukcje 3D typu MIP | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Rekonstrukcje 3D typu VRT z predefiniowaną paletą ustawień dla rekonstrukcji VRT, uwzględniającą typy badań i obszary anatomiczne | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering lub równoważne o tej funkcjonalności, bazujące na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizujące fotorealistyczny rendering kształtów z uwzględnieniem rozpraszania fotonów światła, propagacji światła, interakcji światła z materią, głębokości (cieni), możliwe do otrzymania dla każdego badania CT, MR w formacie DICOM dostępnego na serwerze aplikacyjnym Technika stosująca oświetlanie każdego piksela wieloma źródłami światła z dowolnego kierunku, rozpraszanie i pochłanianie fotonów, użycie algorytmów numerycznych MonteCarlo lub równoważne o tej funkcjonalności Rekonstrukcja nowej generacji, inna niż adaptacja parametrów typowej rekonstrukcji VRT | Tak/Nie | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Pomiary geometryczne typu odległości, kąty | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zapamiętanie wykonanych pomiarów i adnotacji wraz z towarzyszącymi im informacjami w rejestrze znalezisk badania z możliwością zapisu w archiwum badania wraz z wykonanymi pomiarami i towarzyszącymi obrazami | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zestaw predefiniowanych układów wyświetlania (layoutów), skojarzony z zastosowaną aplikacją, np. onkologiczna/naczyniowa, z możliwością indywidualnego dopasowania układów wyświetlania przez każdego użytkownika, z możliwością zapamiętania; automatyczne dopasowania układów wyświetlania do ilości oraz typu dołączonych do stacji lekarskiej monitorów diagnostycznych | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczne numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach CT i MR odcinkowych jak i całego kręgosłupa Oprogramowanie bazujące na algorytmach AI | Tak/Nie | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do fuzji obrazów z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i obrazów morfologicznych MR z obrazami dyfuzyjnymi MR | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wykonania badań porównawczych | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do łączenia wielu obrazów w jeden widok, obsługująca badania obszarów rozległych takich jak całe ciało, angiografia MR, cały kręgosłup Dopuszczalna jest funkcjonalność automatycznego łączenia realizowana przez aparat MR | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Dedykowane procedury wyświetlania i opracowywania badań MR: badań różnych obszarów ciała oraz badań naczyniowych. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Narzędzia opracowywania badań MR: - filtr obrazów MR - operacje na obrazach MR: - elastyczna korekcja artefaktów ruchowych - subtrakcja obrazów, - średnia arytmetyczna, - dodawanie, - dzielenie, iloczyn. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Generowanie map ADC o wysokim współczynniku b w oparciu o mapy ADC o niskich współczynnikach b, pozwalające na skrócenie czasu wykonania badania, w szczególności generowanie map współczynniku b2000 w oparciu o mapy b50, b400, b1000 | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt Tak – 1 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do oceny wieloparametrycznych badań MR prostaty, realizujące: - dedykowany workflow umożliwiający jednoczesne przeglądanie serii anatomicznych, dyfuzji, serii dynamicznych T1 - ustandaryzowane raportowanie PIRADS V2 - lista znalezisk/pomiarów z intuicyjną wizualizacją adresowaną dla urologów na potrzeby wykonywania biopsji. | Tak, minimum na 1 stanowisku | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do oceny badań MR piersi, realizujące: - dedykowany workflow umożliwiający jednoczesne przeglądanie serii anatomicznych, serii dynamicznych z kontrastem - ustandaryzowane raportowanie BIRADS. | Tak, minimum na 1 stanowisku | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do analizy badań MR serca, zawierające dedykowany workflow umożliwiający przeglądanie i ocenę obrazów: - czynnościowych (funkcjonalnych), - dynamicznych, - obrazów charakterystyki tkanki - danych przepływu oraz narzędzia do pomiarów ilościowych objętości tkanki mięśnia sercowego. | Tak, minimum na 1 stanowisku | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do analizy badań serca MR z możliwością automatycznego obliczania frakcji wyrzutowej i masy mięśnia sercowego lewej i prawej komory. | Tak, minimum na 1 stanowisku | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do analizy przepływów w MR realizujące min: - Segmentację naczyń jednym kliknięciem - Kodowanie kolorem i wyświetlanie prędkości przepływu - Obliczanie parametrów przepływu | Tak, minimum na 1 stanowisku | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do analizy badań perfuzji serca MR z możliwością półautomatycznego obliczania parametrów perfuzji mięśnia sercowego. | Tak, minimum na 1 stanowiskuw | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do analizy badań naczyniowych MR z możliwością segmentacji naczyń i wyznaczaniem stenozy | Tak, minimum na 1 stanowisku | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie zawierające zaawansowane funkcje do oceny w 3D, takie jak: wyświetlanie obrazu po zaznaczeniu określonego punktu w 3D (3D Reference Point lub równoważne o tej funkcjonalności zgodnie z nazewnictwem producenta), wizualizacja wielu odrębnych obszarów anatomicznych (Anatomy Visualizer lub równoważne o tej funkcjonalności zgodnie z nazewnictwem producenta), wyodrębnianie rejonów anatomicznych (Region Growing lub równoważne o tej funkcjonalności zgodnie z nazewnictwem producenta). | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt Tak – 1 pkt |  |
|  | Automatyczne porównywanie badań CT w 3D, z kolorowym zaznaczeniem zmian pomiędzy badaniami (technologia Lung Change lub równoważne o tej funkcjonalności zgodnie z nazewnictwem producenta) realizujące: - automatyczne zarejestrowanie/załadowanie/wyświetlenie badania bieżącego i poprzedniego bez konieczności ręcznej interakcji przez użytkownika, - automatyczne zaznaczenie w kolorze (np. pomarańczowy kolor zwiększenie gęstości HU, niebieski zmniejszenie HU) wszelkich zmian w budowie płuc pomiędzy dwoma badaniami CT. | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt Tak – 1 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji i prezentacji w 3D zmian w badaniach CT (min. w płucach), wraz z pomiarem zmiany i jej objętości. Obsługa klasyfikacji: RECIST 1,1 WHO, Lung RADS. | Tak / Nie; minimum na 1 stanowisku Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt Tak – 1 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do oceny badań naczyniowych CT umożliwiające identyfikację i izolację zakontrastowanego naczynia z badanej objętości (rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, z pomiarem średnicy, rekonstrukcje MPR krzywoliniowe oraz poprzeczne analizowanego naczynia. | Tak / Nie; minimum na 1 stanowisku Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt Tak – 1 pkt |  |
|  | Pakiet oprogramowania do rozszerzonego raportowania obejmujący: - raporty strukturalne. Tworzenie w trakcie oceny raportów w formacie doc, pdf, z zapisem w systemie RIS/PACS. - raporty zawierające pomiary/wskazania, zdjęcia, tabele z ilościami, automatyczne wypełnianie danymi zebranymi w trakcie oceny badań CT i MR. - predefiniowane szablony. | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę | Nie – 0 pkt Tak – 1 pkt |  |
|  | WYPOSAŻENIE PRACOWNI |  |  |  |
|  | Zestaw fabrycznych fantomów do kalibracji i testowania aparatu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Leżanka do transportu pacjentów leżących przeznaczona do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wózek inwalidzki do transportu pacjentów siedzących przeznaczony do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wstrzykiwacz środka kontrastowego przeznaczony do pracy w środowisku rezonansu magnetycznego |  |  |  |
|  | Wykrywacz metali ręczny | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Gaśnica niemagnetyczna | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zestaw mebli w sterowni – stół lub blat i meble na sprzęt komputerowy oraz monitory, fotel dla operatora | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Integracja systemu MR i systemu do opisu badań z posiadanym systemem PACS/RIS Zamawiającego | Tak | Bez punktacji |  |
|  | … | Tak | Bez punktacji |  |
|  | WYMAGANIA UZUPEŁNIAJĄCE |  |  |  |
|  | Modernizacja klatki Faradaya umożliwiająca prawidłową prace dostarczanego rezonansu magnetycznego | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Dostawa nowego rezonansu magnetycznego gotowego do eksploatacji bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji, oprócz materiałów eksploatacyjnych | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Przygotowanie wytycznych do modernizacji pracowni uwzględniających zakres prac adaptacyjnych zapewniających właściwą pracę dostarczanych urządzeń | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zakończenie procesu wymiany aparatu stosownymi odbiorami przed przekazaniem użytkownikowi | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Przygotowanie harmonogramu prac i wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych celem instalacji nowego rezonansu magnetycznego zgodnie z SWZ | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wykonanie pomiarów oddziaływania pola magnetycznego | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Dostarczenie wraz z aparatem instrukcji obsługi i instrukcji technicznej urządzenia i wszystkich elementów wyposażenia w języku polskim | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Uzupełnienie helu w magnesie aparatu MR do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego zalecanego przez producenta przed przekazaniem uruchomionego systemu do eksploatacji zawarte w cenie aparatu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Dokument potwierdzający, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu w Polsce zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1565 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi | Tak; | Bez punktacji |  |
|  | Certyfikat CE / deklaracja zgodności | Tak; załączyć do oferty | Bez punktacji |  |
|  | Karty katalogowe lub foldery lub ulotki informacyjne lub karty techniczne w języku polskim zawierające opis oferowanego rezonansu magnetycznego | Tak; załączyć do oferty | Bez punktacji |  |
|  | Szkolenie dla techników w wymiarze 20 dni w terminie uzgodnionym z użytkownikiem zakończone | Tak | 5 pkt. |  |
|  | Przeszkolenie personelu technicznego z zakresu podstawowej obsługi, eksploatacji i konserwacji w wymiarze 2 dni w terminie uzgodnionym z użytkownikiem | Tak | 2 pkt. |  |
|  | GWARANCJA I SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |
|  | Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład oferowanego rezonansu magnetycznego oraz na wszystkie wykonane prace adaptacyjne – min. 36 miesięcy | Tak; podać | Bez punktacji |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie UE | Tak; podać | Bez punktacji |  |
|  | Okres gwarantowania dostępności części zamiennych – min. 10-letni dla rezonansu magnetycznego i min. 5-letni dla infrastruktury informatycznej | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 8 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt., z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas reakcji w dni ustawowo wolne od pracy – do 24 godzin. Jako reakcję rozumie się przyjazd serwisu lub interwencję za pomocą systemu zdalnej diagnostyki | Tak; podać | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii na infolinię serwisową , czynną 24 godziny na dobę, 365 dni w roku | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 3 dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak; podać | Bez punktacji |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 6 dni roboczych rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak; podać | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej aparatu MR za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego, chronione regułami łącza VPN. Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN | Tak | Bez punktacji |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż 2 razy w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu przekazany Zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu | Tak | Bez punktacji |  |

Uwagi:

- Łączna ilość punktów 96,

- Powyższe parametry wymagane stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z nich wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

- W przypadku kiedy w kolumnie Parametry wymagane wpisano Tak/Nie, oferowane urządzenie nie musi spełniać podanego parametru. Nie spełnienie będzie skutkowało nie przyznaniem punktacji będących podstawą wyliczenia punktów w kryterium oceny ofert.

- Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania wartości w jednostkach wskazanych przez Zamawiającego, w celu uzyskania porównywalnych ofert.