| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Aparat USG | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |
| 2. | # Aparat USG | 2 komplety |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne dla poz. 1. | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu: min 2 – 30 MHz | 2-30 MHz – 0 pkt. >2-32 MHz – 5 pkt. | . |
|  | Dynamika systemu min. 320dB | Tak, podać |  |
|  | Technologia cyfrowa – system równoległego przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki min. 64 wiązek jednocześnie z różnych kierunków | Tak, podać |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych: min. 30 000 000 | 30 000 000 – 0 pkt. >32 000 000– 5 pkt. |  |
|  | Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX i odbiorczych RX: min. po 256 | Tak, podać |  |
|  | Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu sond obrazowych: min. 4 | Tak, podać |  |
|  | Monitor LCD LED, wielkość ekranu min. 23 cale | Tak, podać |  |
|  | Rozdzielczość monitora min. 1920x1080pix. | Tak, podać |  |
|  | Waga aparatu max. 110 kg | Tak, podać |  |
|  | Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie | Tak |  |
|  | Monitor umieszczony na min. 3 przegubowym ruchomym ramieniu | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wieszaki na sondy po lewej i prawej stronie konsoli/panelu. | Tak |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi dostępna na panelu dotykowym i wysuwana spod pulpitu | Tak |  |
|  | Ekran dotykowy min. 12 cali z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji. Obsługa ekranu jak tablet tj. przesuwanie dłonią poszczególnych okien | Tak, podać |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości panelu sterowania min. 30 cm | Tak, podać |  |
|  | Regulacja odchylenia panelu sterowania min. +/- 35 stopni | Tak, podać |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów min. 10000 obrazów | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji w trybie M/D-mode min. 80 sek. | Tak, podać |  |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | Tak |  |
|  | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej BMP, JPEG, AVI, DICOM, Raw Data | Tak |  |
|  | Eksportowanie obrazów na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD z załączaną przeglądarką DICOM | Tak |  |
|  | Napęd CD/DVD fabrycznie wbudowany w aparat | Tak |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy HDD min. 500 GB | Tak, podać |  |
|  | Podłączenie zewnętrznego dysku do archiwizacji danych | Tak |  |
|  | Videoprinter cyfrowy czarno-biały | Tak |  |
|  | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań | Tak |  |
|  | Porty USB 3.0 i USB 2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 3 porty USB w tym min. jeden port umieszczony w monitorze. | Tak, podać |  |
|  | Wbudowane w aparat wyjście HDMI | Tak |  |
|  | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100/1000 Mbps | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3.0 (Dicom Storage, DicomPrint, Worklist, Structures Report, Query/Retrive) | Tak |  |
|  | Start systemu z trybu Shutdown – max 40 sek. | Tak, podać |  |
| OBRAZOWANIE: |  |  |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) | Tak |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicymin. 42 cm | 42cm – 0 pkt. >45 cm – 2 pkt. > 48 cm – 5 pkt. |  |
|  | Możliwość regulacji STC/LGC po min. 6 suwaków do regulacji | Tak, podać |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu w czasie rzeczywistym i zamrożonego, a także obrazu z pamięci: podać wartość powiększenia min. 22x | 22x – 0 pkt. > 24x – 2 pkt. > 26x – 5 pkt. |  |
|  | Porównywanie min. 9 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta. | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode min. 400 obr/sek | Tak, podać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | Tak |  |
|  | Ciągła optymalizacja wzmocnienia w trybie 2D | Tak |  |
|  | Obrazowanie trapezowe min. +/- 30 stopni | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie rombowe | Tak |  |
|  | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z wykorzystaniem typu inwersji pulsu | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację, używające jednocześnie min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu. | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie 3 harmoniczną | Nie – 0 pkt. Tak- 10 pkt. |  |
|  | Zastosowania technologii optymalizującej obraz w trybie B-mode w zależności od badanej struktury – dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od badanej tkanki | Tak |  |
|  | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru | Tak |  |
|  | Oprogramowanie ulepszające obrazowanie – wizualizację igły biopsyjnej | Tak |  |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD) | Tak |  |
|  | Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością: min. 15 m/sek dla zerowego kąta | Tak, podać |  |
|  | Technologia przetwarzania sygnału RAW DATA pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę: min. wzmocnienia, dynamiki. | Tak |  |
|  | Obrazowanie 3D z wolnej ręki | Tak |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF | Tak |  |
|  | Zakres prędkości min. 13 m/sek. dla zerowego kąta bramki | 13 m/sek. – 0 pkt. > 13 m/sek. – 2 pkt. > 15 m/sek. – 5 pkt. |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie min. 0,3 - 20 mm | Tak, podać |  |
|  | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej min. +/-25 stopni | Tak, podać |  |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie | Tak |  |
|  | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej min. +/- 80 st. | Tak, podać |  |
|  | Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera | Tak |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) działający w trybie wieloczęstotliwościowym | Tak |  |
|  | Prędkość odświeżania dla CD min. 300 klatek/sek. | 300 kl/s – 0 pkt. > 300 kl/s – 2 pkt. > 360 kl/s – 5 pkt. |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. +/-25 stopni | 25 stopni – 0 pkt. > 25 stopni – 5 pkt. |  |
|  | Ilość map kolorów dla CD min. 30 map | Tak, podać |  |
|  | Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (min. dostosowanie linii bazowej i częstotliwości) | Tak |  |
|  | Tryb angiologiczny (Power Doppler) oraz Power Doppler kierunkowy | Tak |  |
|  | Tryb Dopplera Tkankowego (kolorowy i spektralny) | Tak |  |
|  | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości i rozdzielczości dedykowany do małych przepływów | Tak |  |
|  | Obrazowanie dopplerowskie naczyń narządów miąższowych (nerki, wątroba ) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępne na sonadachconvex, linia, endocavity. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Prędkość odświeżania FR>50 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/sek przy bramce większej niż 2 x 2 cm. | Tak, opisać |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | Tak |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: kardiologicznych, brzusznych, ginekologiczno-położniczych, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedycznych, urologicznych | Tak |  |
|  | Liczba par kursorów pomiarowych min. 12 | 12 par – 0 pkt. > 15 par – 2 pkt. > 18 par – 5 pkt. |  |
|  | Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes ( IMT) | Tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wyznaczenie procentu unaczynienia w danym obszarze | Tak |  |
| SONDY: |  |  |  |
|  | Sonda Convex do badań ogólnych wykonana w technologii matrycowej z aktywnym wysterowaniem elementów | Tak, Podać model |  |
|  | Zakres pracy przetwornika min. 2,0 - 8,0 MHz | Tak, podać |  |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 120 stopni | 120 st. – 0 pkt. > 130 st. – 5 pkt |  |
|  | Ilość elementów min. 500 w trzech rzędach | Tak, podać |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej (ShearWave) kodowanej kolorem | Tak |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów | Tak |  |
|  | Sonda Liniowa do badań naczyniowych wykonana w technologii matrycowej z aktywnym wysterowaniem elementów | Tak, Podać model |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 3,0 – 11,0 MHz | Tak, podać |  |
|  | Liczba elementów – min. 700 w 3 rzędach | Tak, podać |  |
|  | Szerokość skanu max. 46 mm | Tak, podać |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii akustycznej (ShearWave) kodowanej kolorem | Tak |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów | Tak |  |
|  | SondaLiniowa wysokiej częstotliwości wykona w technologii matrycowej z aktywnym wysterowaniem elementów | Tak, Podać model |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 5,0 – 18,0 MHz | Tak, podać |  |
|  | Liczba elementów – min. 700 w trzech rzędach | Tak, podać |  |
|  | Szerokość skanu max. 46 mm | Tak, podać |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej (ShearWave) kodowanej kolorem | Tak |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do fuzji obrazów | Tak |  |
|  | Sonda Liniowa do badań małych narządów wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | Tak, Podać model |  |
|  | Zakres pracy przetwornika min. 5,0 – 14,0 MHz | Tak, podać |  |
|  | Ilość elementów min. 1 500 | Tak, podać |  |
|  | FOV sondy w zakresie 55-60 mm | Tak |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej (ShearWave) kodowanej kolorem | Tak |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do fuzji obrazów | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2023. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa oraz w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Zapasowy papier do drukarki termicznej w ilości minimum 20 rolek | TAK, podać |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 36 miesięcy maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |

| Lp. | Wymagania techniczne dla poz. 2. | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 2 – 23 MHz | Tak, podać |  |
|  | Dynamika systemu min. 320dB | Tak, podać |  |
|  | Technologia cyfrowa – system równoległego przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki min. 30 wiązek jednocześnie | Tak, podać |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych: min. 10 000 000 | 10 000 000– 0 pkt. >12 000 000– 5 pkt. |  |
|  | Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX i odbiorczych RX: min. po 192 | Tak, podać |  |
|  | Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu sond obrazowych: min. 3 | Tak, podać |  |
|  | Gniazdo tzw. parkingowe min. 1 | Tak, podać |  |
|  | Monitor LCD LED, wielkość ekranu min. 23 cale | Tak, podać |  |
|  | Rozdzielczość monitora min. 1920x1080 (Full HD) | Tak, podać |  |
|  | Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie | Tak |  |
|  | Monitor umieszczony na min. 3 przegubowym ruchomym ramieniu | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wieszaki na głowice z dwóch stron konsoli/panelu | Tak |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi dostępna na panelu dotykowym | Tak |  |
|  | Ekran dotykowy min. 12 cali z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji. Obsługa ekranu jak tablet tj. przesuwanie dłonią poszczególnych okien | Tak, podać |  |
|  | Regulacji wysokości panelu sterowania min. 30 cm | Tak, podać |  |
|  | Regulacji odchylenia panelu sterowania min. +/- 35 stopni | Tak, podać |  |
|  | Waga aparatu max. 100 kg | Tak, podać |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów min. 10 000 obrazów | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji w trybie M/D-mode min. 150 sek. | Tak, podać |  |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | Tak |  |
|  | Wewnętrzny dysk wykonany w technologii SSD tzw. systemowy min. 128 GB | Tak, podać |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy HDD min. 1000 GB | Tak, podać |  |
|  | Możliwość podłączenia zewnętrznego dysku do archiwizacji danych | Tak |  |
|  | Oprogramowanie DICOM 3.0 umożliwiające zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM – min.Media Storage, Verification, Storage (Network), Print, MWM (Modality Worklist Management), Query/Retrieve (QR), Structure Reporting | Tak |  |
|  | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach min. BMP, JPEG, AVI, WMV9, DICOM, Raw Data | Tak |  |
|  | Eksportowanie obrazów na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD wraz z załączaną przeglądarką DICOM | Tak |  |
|  | Napęd CD/DVD wbudowany fabrycznie w aparat | Tak |  |
|  | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic | Tak |  |
|  | Wideoprinter cyfrowy czarno – biały | Tak |  |
|  | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań | Tak |  |
|  | Porty USB 3.0/2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 3 porty USB w tym min. jeden port umieszczony w monitorze. | Tak, podać |  |
|  | Wbudowane w aparat cyfrowe wyjście HDMI | Tak |  |
|  | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100/1000 Mbps | Tak |  |
|  | Start systemu z trybu wyłączenia (Shutdown) max. 50 sek. | Tak, podać |  |
| Obrazowanie: |  |  |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) | Tak |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy min. 42 cm | 42cm – 0 pkt. >45 cm – 2 pkt. > 48 cm – 5 pkt. |  |
|  | Możliwość regulacji STC/LGC po min. 6 suwaków do regulacji | Tak, podać |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu, a także z pamięci Cine: min. 22x | 22x – 0 pkt. > 24x – 2 pkt. > 26x – 5 pkt. |  |
|  | Porównywanie min. 10 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta. | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode min. 3000 obr/sek | Tak, podać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | Tak |  |
|  | Ciągła optymalizacja wzmocnienia w trybie 2D | Tak |  |
|  | Obrazowanie trapezowe min. +/- 20 stopni | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie rombowe | Tak |  |
|  | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | Tak |  |
|  | Wykorzystanie techniki obrazowania harmonicznego typu inwersji pulsu | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację, używające jednocześnie min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu. | Tak, podać |  |
|  | Zastosowania technologii optymalizującej obraz w trybie B-mode w zależności od badanej struktury – dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od badanej tkanki | Tak |  |
|  | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru | Tak |  |
|  | Oprogramowanie ulepszające obrazowanie – wizualizację igły biopsyjnej | Tak |  |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD) | Tak |  |
|  | Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością: min. 15 m/sek. dla zerowego kąta | Tak, podać |  |
|  | Technologia przetwarzania sygnału Raw Data pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę: min. wzmocnienia, dynamiki. | Tak, opisać |  |
|  | Obrazowanie 3D z tzw. wolnej ręki | Tak |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF | Tak |  |
|  | Zakres prędkości min. 13 m/sek. dla zerowego kąta bramki | 13 m/sek. – 0 pkt. > 13 m/sek. – 2 pkt. > 15 m/sek. – 5 pkt. |  |
|  | Zakres częstotliwości PRF min. 0,4 – 45 kHz | Tak, podać |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie min. 0,4 - 20 mm | Tak, podać |  |
|  | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej min. +/-25 stopni | 25 stopni – 0 pkt. > 25 stopni – 5 pkt. |  |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie | Tak |  |
|  | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej min. +/- 80 st. | Tak, podać |  |
|  | Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera | Tak |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) działający w trybie wieloczęstotliwościowym | Tak |  |
|  | Prędkość odświeżania dla CD min. 300 klatek/sek | 300 kl/s – 0 pkt. > 300 kl/s – 2 pkt. > 360 kl/s – 5 pkt. |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. +/-25 stopni | 25 stopni – 0 pkt. > 25 stopni – 5 pkt. |  |
|  | Ilość map kolorów dla CD min. 30 map | Tak, podać |  |
|  | Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (min. dostosowanie linii bazowej i częstotliwości) | Tak, opisać |  |
|  | Tryb angiologiczny (Power Doppler) oraz Power Doppler kierunkowy | Tak |  |
|  | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości i rozdzielczości dedykowany do małych przepływów | Tak |  |
|  | Tryb dopplerowski obrazowania naczyń narządów miąższowych (nerki, wątroba ) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na głowicach: convex, linia, endo. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Prędkość odświeżania FR>50 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/sek przy bramce większej niż 2 x 2 cm. | Tak, opisać |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | Tak |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzusznych, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedycznych, urologicznych. | Tak |  |
|  | Liczba par kursorów pomiarowych min. 12 | 12 par – 0 pkt. > 15 par – 2 pkt. > 18 par – 5 pkt. |  |
|  | Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes ( IMT) | Tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wyznaczenie procentu unaczynienia w danym obszarze | Tak |  |
|  | Oprogramowanie kardiologiczne z pakietem obliczeniowym i możliwością wykonywania pomiarów na obrazach z archiwum | Tak |  |
| SONDY: |  |  |  |
|  | Sonda Convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnych wykonana w technologii single crystal | Tak, Podać model |  |
|  | Zakres pracy przetwornika min. 2,0 - 8,0 MHz | Tak, podać |  |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 110 stopni | 110 st. – 0 pkt. > 110 st. – 5 pkt. |  |
|  | Ilość elementów w jednej linii min. 180 | Tak, podać |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej (ShearWave) kodowanej kolorem | Tak |  |
|  | Sonda Liniowa do badań małych narządów wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | Tak, Podać model |  |
|  | Zakres pracy przetwornika min. 5,0 – 14,0 MHz | Tak, podać |  |
|  | Ilość elementów min. 1 500 | 1500 – 0 pkt. > 1500 – 5 pkt. |  |
|  | Szerokość skanu (FOV) w zakresie 55-60 mm | Tak |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej (ShearWave) kodowanej kolorem | Tak |  |
|  | Sonda Liniowa wysokoczęstotliwościowa wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej. | Tak, Podać model |  |
|  | Zakres pracy przetwornika min. 5,0 – 18,0 MHz | Tak, podać |  |
|  | Ilość elementów min. 1 000 | 1000 – 0 pkt. > 1000 – 5 pkt. |  |
|  | Szerokość skanu (FOV) w zakresie:36-40 mm | Tak |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain | Tak |  |
|  | Sonda Liniowa do badań naczyniowych wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej. | Tak Podać model |  |
|  | Zakres pracy przetwornika min. 4,0 – 11,0 MHz | Tak |  |
|  | Ilość elementów min. 1 000 | 1000 – 0 pkt. > 1000 – 5 pkt. |  |
|  | FOV sondy 40 mm +/- 5 mm | Tak, podać |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2023. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa oraz w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Zapasowy papier do drukarki termicznej w ilości minimum 40 rolek | TAK, podać |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 36 miesięcy maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |