Poznań dnia: 2023-09-15

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprzęt 
i aparaturę medyczną na potrzeby udzielanych świadczeń zdrowotnych” – znak sprawy SZW/DZP/87/2023

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami jednocześnie dokonując modyfikacji SWZ w zakresie Formularza asortymentowo – cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy:

Pytanie nr 1 [dotyczy zadanie nr 18, pkt nr 59, załącznik nr 2 do SWZ] Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy nie doszło do pomyłki pisarskiej, gdyż w SWZ dwukrotnie opisana jest głowica przezprzełykowa 3D/4D ? Wnioskujemy o wykreślenie punktów nr 59, 60 oraz podwójnie opisanego pkt .57-58 Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie punktów nr 59, 60 oraz podwójnie opisanego pkt. 57-58. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy, tj. Formularz asortymentowo - cenowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 2 [dotyczy zadanie nr 2 – Lampa operacyjna bezcieniowa] Czy Zamawiający chce zakupić lampę jednokopułową czy dwukopułową ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Lampę jednokopułową. Pytanie nr 3 [dotyczy zadanie nr 2 – Lampa operacyjna bezcieniowa] Jaki rodzaj zawieszenia lampy chce Zamawiający: lampa operacyjna sufitowa, lampa operacyjna statywowa, lampa operacyjna ścienna ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Lampa operacyjna sufitowa. Pytanie nr 4 [dotyczy zadanie nr 2 – Lampa operacyjna bezcieniowa] Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lampy ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Strop ma konstrukcję płyty kanałowej, jednakże montaż nowej lampy bezcieniowej na suficie jest możliwy w miejscu zdemontowanej starej, która posadowiona jest na konstrukcji wsporczej i została przygotowana pod montaż lampy sufitowej. Pytanie nr 5 [dotyczy zadanie nr 2 – Lampa operacyjna bezcieniowa] Jaka jest wysokość sali, gdzie ma być zamontowana lampa, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wysokość sali wynosi: 2,95 m , sufit stały. Pytanie nr 6 [dotyczy zadanie nr 2 – Lampa operacyjna bezcieniowa] Czy w pomieszczeniu przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na 24 V, czy UPS na 230 V ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, na sali jest zasilanie awaryjne, zasilanie agregatowe 230V. Pytanie nr 7 [dotyczy zadanie nr 2 – Lampa operacyjna bezcieniowa] Czy w pomieszczeniu istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i śrub- stropowych elementów montażowych ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: odpowiedź w punkcie 4. Pytanie nr 8 [dotyczy zadanie nr 2 – Lampa operacyjna bezcieniowa] Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie są wyprowadzone ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, w sali gdzie ma być zamontowana lampa jest jeden przewód zasilający ydyp 3x2,5mm2 do istniejącej lampy bezcieniowej jednoczaszowej w miejsce, której ma zostać zamontowana nowa lampa dwuczaszowa. Przewody są wyprowadzone do centralki sterującej w Sali. Pytanie nr 9 [dotyczy zadanie nr 2 – Lampa operacyjna bezcieniowa] Jeżeli w sali gdzie ma być zamontowana lampa nie ma kompletnej instalacji elektrycznej, czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających do każdej kopuły oddzielnie ? Jeżeli nie, to czy będzie można ciągnąć instalacje w tzw. "korytkach" ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie zapewni we własnym zakresie poprowadzenia przewodów zasilających do każdej kopuły oddzielnie. Tak, będzie można prowadzić instalacje w listwach instalacyjnych. Pytanie nr 10 [dotyczy zadanie nr 2 – Lampa operacyjna bezcieniowa] Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa, wisi obecnie lampa operacyjna ? Jeżeli tak , to jakiego producenta. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak wisi już lampa FAM ED LUMENA H500. Pytanie nr 11 Zadanie 12 - dostawa URZĄDZENIA CIŚNIENIOWEGO DO CZYSZCZENIA NARZĘDZI PARĄ WODNĄ Urządzenie posiada deklarację zgodności z rozporządzeniem o wyrobach medycznych (EU) 2017 I 745 w związku z uchyleniem dyrektywy 93/42/EEC. Czy Zamawiający dopuszcza deklarację (EU) 2017 I 745 ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza deklarację (EU) 2017 I 745. Pytanie nr 12 Zadanie 12 - dostawa URZĄDZENIA CIŚNIENIOWEGO DO CZYSZCZENIA NARZĘDZI PARĄ WODNĄ Czy Zamawiający zrezygnuje z "montażu" i szkolenia w miejscu dostawy urządzenia ? Dostarczone urządzenie jest po podłączeniu do prądu i napełnieniu wodą gotowe do pracy. Użytkownicy nie mają problemu z obsługą urządzenia - Wykonawca zapewnia wsparcie zdalne w razie konieczności, dysponuje instrukcją obsługi w języku polskim. Proszę nie zamieszczać poniższej informacji: * Konieczność przyjazdu technika spowoduje wzrost ceny urządzenia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga montażu i szkolenia w miejscu dostawy urządzenia. Pytanie nr 13 Zadanie nr 2 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie informacji - czy lampa operacyjna bezcieniowa ma być jednoczaszowa czy dwuczaszowa Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jednoczaszowa. Pytanie nr 14 Zadanie nr 2 - Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku regulacji temperatury barwowej przy zaoferowaniu lampy z regulacją temperatury w zakresie 3500 - 5000K (co 500 stopni K) Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 15 Zadanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści do udziału lampę, która posiada łącznie 60 diod LED w czaszy w modułach po 4 sztuki. Pragniemy zauważyć, że mniejsza ilość diod skutkuje mniejszymi kosztami wymiany diod w przyszłości Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. Pytanie nr 16 Zadanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści lampę o średnicy 68cm ? Tak mała różnica (2,5cm licząc po promieniu) nie ma wpływu na komfort pracy Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 17 ZADANIE NR 7, poz. 3 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „bez konieczności zakupu dodatkowych akcesoriów” ponieważ ten wymóg wyklucza się z kolejnymi parametrami wymaganymi przez Zamawiającego m.in. pkt 23 w zestawie jednorazowe nakładki na matę. Stosując lampę łóżeczkową do fototerapii wymagane jest przez Producenta stosowanie nakładek ma matę minimalizuje ryzyko podrażnienia delikatnej skóry noworodka. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wymagania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Pytanie nr 18 ZADANIE NR 7, poz. 10,11,12,13,14 Czy Zamawiający dopuści materace światłowodowe o opływowym kształcie , dostępne w dwóch rozmiarach: Powierzchnia (duży) 171 mm x 270 mm przy całkowitej powierzchni naświetlania która jest równa efektywnemu obszarowi naświetlania dla materacyka i wynosi 461 cm2 Powierzchnia (mały) – 141 mm x 222 mm przy całkowitej powierzchni naświetlania która jest równa efektywnemu obszarowi naświetlania dla materacyka i wynosi 313 cm2 Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wymagania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Pytanie nr 19 ZADANIE NR 7, poz. 17 Czy Zamawiający dopuści elastyczny przewód światłowodowy łączący matę z urządzeniem o dugości.1,4 m przewód zekranizowany (nie emitujący światła dostarczanego do maty). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wymagania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Pytanie nr 20 ZADANIE NR 7, poz. 18 Czy Zamawiający dopuści lampę łóżeczkową z wagą jednostki sterującej 2 kg? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wymagania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Pytanie nr 21 Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10: 1. W przypadku przekroczenia niedotrzymania terminu wskazanego w §5 ust. 1 Umowy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% kwoty brutto niedostarczonej części przedmiotu Umowy, jednak nie mniej niż 50,00 zł, za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony umową i nie więcej niż 10% kwoty brutto niedostarczonej części przedmiotu Umowy. 2. W przypadku zwłoki Wykonawcy, w dostarczeniu urządzenia zastępczego na warunkach określonych w §7 ust. 2 Umowy, po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowna w wysokości 50,00 zł, za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony umową, jednak nie więcej niż 10% kwoty brutto wadliwej części przedmiotu umowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Kary umowne musza spełniać swoją funkcję, również stymulującą do należytego wykonania zamówienia, a nie tylko funkcje kompensacyjną, stąd potrzeba zabezpieczenia interesu zamawiającego w kształcę przyjętym we wzorze umowy.

Pytanie nr 22 zadanie nr 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o poborze mocy 80W, który to parametr minimalnie odbiega od wymogów specyfikacji ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 23 zadanie nr 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o średnicy kopuły wynoszącej 67 cm (75 cm wraz z relingiem), co zapewnia większą bezcieniowość urządzenia ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 24 zadanie nr 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, której kopuła wyposażona jest w 6 modułów świetlnych zawierających łącznie 108 diod LED ? Liczba diod i ich rozkład w modułach nie jest parametrem istotnym z punktu widzenia użytkownika urządzenia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 25 zadanie nr 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o temperaturze barwowej regulowanej w 3 krokach w zakresie 3800-4400-5000 K, to jest w zakresie szerszym od oczekiwanego ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 26 zadanie nr 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę ze średnicą pola roboczego d50=16 cm, d10=32 cm, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 27 zadanie nr 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, dla której wgłębność oświetlenia (L1+L2) przy 20% wynosi 120 cm, co zapewnia znakomite oświetlenie płytkich i głębokich pól operacyjnych ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Opisany parametr w specyfikacji jest lepszy od proponowanego – w związku z powyższym Zamawiający NIE DOPUSZCZA. Pytanie nr 28 zadanie nr 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę ze wskaźnikiem oddawania barwy czerwonej R9 wynoszącym 97, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 29 Zadanie nr 1 - Defibrylator Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator, który pracuje w zakresie wyboru energii 1 - 200J z wykorzystaniem dwufazowej rektalinearnej fali defibrylacji RBW? Opisana technoligia powoduje mnijsze uszkodzenie mięśnia sercowego i w efekcie lepsze rokowania na przyszłość co do pełnego powrotu chorego do zdrowia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 30 Zadanie nr 1 - Defibrylator Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator, w którym zakres natężenia prądu stymulacji wynosi 0-140 mA w prostokątnym, szerokim (40 ms) impulsie energii ? Uzasadnienie: Sformułowane dotychczas przez Państwa wymaganie w zakresie poziomów energii stymulacji ogranicza możliwość Państwa wyboru jedynie do technologii stymulacji opartej na wykorzystaniu wąskiego przedziału czasu 20 ms (milisekund), co powoduje większe uszkodzenie mięśnia sercowego i w efekcie gorsze rokowania na przyszłość co do pełnego powrotu chorego do zdrowia jak również większe dolegliwości bólowe u pacjenta. Czynnikiem decydującym o ew. przechwyceniu rytmu serca w podstawowym zastosowaniu stymulacji przezskórnej jakim jest np. bradykardia nie jest zastosowanie tylko i wyłącznie największej energii stymulacji. Znacznie większe efekty przynosi stosowanie dłuższego czasowo impulsu. Sformułowanie wymagania w sposób określony dotychczas w wymaganiach technicznych ogranicza konkurencję do możliwości zaoferowania urządzeń posiadających tylko jedną technologię podawania prądu stymulacji, a w połączeniu z innymi wymaganiami w innych punktach specyfikacji wskazują na rozwiązanie tylko jednego producenta, przez co ograniczona jest konkurencja. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 31 Zadanie nr 1 - Defibrylator Czy zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z wyposażony w moduł SpO2 w technologii innej niż Masimo SET lub Nellcor OxiMax zapewniającą porównywalną dokładność pomiaru o następujących właściwościach: • Zakres saturacji: 0-100%, z rozdzielczością 1% • Zakres wartości pulsu: 25-240 bpm, z rozdzielczością 1 bpm Podane zakresy pozwalają na monitorowanie pacjenta z fizjologicznymi parametrami życiowymi, ale również z stanach zmienionych chorobowo a dopuszczenie opisanego rozwiązania pozwoli Zamawiającemu na otrzymanie najbardziej korzystnej oferty. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 32 Zadanie nr 1 - Defibrylator Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z możliwością czasowego wyciszenia lub wyłączenia alarmów do momentu aż użytkownik ponownie włączy opisaną funkcję? Informacja o wyciszeniu lub wyłączeniu alarmów widoczna jest na ekranie monitora a użytkownik dostaje dodatkowe przypomnienia w postaci sygnału dźwiękowego powtarzanego co 5, 10 lub 15 min. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 33 Zadanie nr 1 - Defibrylator Czy Zamawiający zrezygnuje z funkcji nagrywania dźwięku? Opisana funkcja nie jest standardowym elementem wykorzystywanym przy analizie akcji ratunkowych a dane głosowe zajmują bardzo dużo miejsca w pamięci urządzenia. Rezygnacja z tego wymogu nie wpłynie znacząco na funkcjonowanie urządzenia a równocześnie pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie oferty bardziej korzystnej cenowo. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 34 Zadanie nr 1 - Defibrylator Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator, który zamiast modułu bluetooth ma możliwość transferu danych za pomocą portu USB lub wifi ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: TAK – minimum WIFI + USB. Pytanie nr 35 Zadanie nr 1 - Defibrylator Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator, który posiada pamięć wewnętrzną z możliwością zapisu Do 300 godzin (1 zapis) lub do 75 godzin (4 zapisy) z możliwością transferu danych do komputera za pomocą portu USB ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na pamięć wewnętrzną z możliwością zapisu do 300 godzin (1 zapis) lub do 75 godzin (4 zapisy) z możliwością transferu minimum poprzez WIFI+USB. Pytanie nr 36 Zadanie nr 1 - Defibrylator Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu możliwości rozbudowania urządzenia o moduł monitorowania 12-odprowadzeń EKG? Personel medyczny na oddziałach szpitalnych mają pełny dostęp do specjalistycznego sprzętu medycznego za pomocą którego są w stanie wykonać badanie EKG. Opisany wymóg znacznie podnosi koszt urządzenia nie wnosząc równocześnie znaczących korzyści dla jego użytkowników. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian tj. zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu nr 2023/S 160-507372 z dnia 22/08/2023. Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą formularza asortymentowo - cenowego sprzed modyfikacji z dnia 15.09.2023 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 226 ust.1 pkt. 5 Ustawy.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki