Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

MODYFIKACJA z dnia 15.09.2023 r.

ZADANIE NR 18

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: 	DOPOSAŻENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU W SPRZĘT I APARATURĘ
                               MEDYCZNĄ NA POTRZEBY UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH z podziałem na pakiety:

PAKIET NR 18 - „Dostawa sprzętu medycznego wraz z  montażem oraz przeszkoleniem pracowników  z obsługi

sprzętu – APARAT ECHOKARDIOGRAFICZNY Z WYPOSAŻENIEM  – 1 szt.”

MIEJSCE DOSTAWY 	APARAT ECHOKARDIOGRAFICZNY Z WYPOSAŻENIEM  – 1 szt.”

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19, 60-479  Poznań

Oddział Internistyczno-Kardiologiczny – V  - piętro – Filia nr 1

Echokardiograf wysokiej klasy , przeznaczony do diagnostyki chorób serca, posiadający obrazowanie w trybach 2D 3D i 4D, kolor doppler, doppler tkankowy, M-mode, wyposażony w przezklatkową matrycową głowicę sektorową oraz przezprzełykową głowicę objętościową obrazującą w trybach 2Doraz 3D/4D.

Aparat posiada pakiety pomiarowo-obliczeniowe do wyznaczania  GLS lewej komory serca, do oceny kurczliwości lewego przedsionka serca oraz prawej komory (strain) (technologia oparta na tzw. „śledzeniu plamki”)

| L.p. | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cyfrowy aparat, jednomodułowa mobilna konstrukcja. | tak |  |
| 2 | Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu z wyświetlanymi przyciskami funkcyjnymi min. 12” | tak |  |
| 3 | Ilość niezależnych gniazd przełączanych elektronicznie min 4 | tak |  |
| 4 | Cyfrowy monitor LCD o przekątnej ekranu min. 21’’ i rozdzielczości 1920x1080, regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania | tak |  |
| 7 | Zakres częstotliwości pracy w zakresie nie mniejszym: 1,5 – 18,0 [MHz] | tak |  |
| 8 | Ilość portów USB nie mniej niż: 3 | tak |  |
| 9 | Zintegrowany dysk twardy HDD, min. 1TB | tak |  |
| 10 | Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu. | tak |  |
| 11 | Drukarka termiczna czarno – biała | tak |  |
| 12 | Interface DICOM 3.0 | tak |  |
| 13 | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) | tak |  |
| 14 | Liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej prezentacji B oraz kolor Doppler min. 20.000 obrazów | tak |  |
| 15 | Możliwość umieszczania opisów na obrazie | tak |  |
| 16 | Wymagany zakres regulacji głębokości obrazowania min 2,0-35cm | tak |  |
| 17 | Tryb 2D (B-mode) | tak |  |
| 18 | Tryb M- mode | tak |  |
| 19 | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym | tak |  |
| 20 | Możliwość uzyskania prezentacji M-mode i anatomiczny M-mode na zapisanych pętlach obrazowych w trybie 2D | tak |  |
| 21 | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | tak |  |
| 22 | Zakres regulacji korekcji kąta min. +/- 0 – 88° | tak |  |
| 23 | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie≥ 8,5 m/s, | tak |  |
| 24 | Regulacja wielkości bramki w zakresie obejmującym przedział min. 1 – 15 mm | tak |  |
| 25 | Możliwość ustawienia korekcji kąta i położenia linii zerowej na obrazach zapisanych w pamięci Cine i na twardym dysku. | tak |  |
| 26 | Tryb Dopplera ciągłego | tak |  |
| 27 | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie≥ 12 m/s, | tak |  |
| 28 | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D oraz PW przy pomocy jednego przycisku | tak |  |
| 29 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem obliczeniowym | tak |  |
| 30 | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | tak |  |
| 31 | Możliwość regulacji wzmocnienia koloru na pętlach obrazowych odtwarzanych z pamięci (niezależnie od regulacji wzmocnienia 2D) | tak |  |
| 32 | Tryb angiologiczny (Power Doppler) | tak |  |
| 33 | Spektralny i kolorowy doppler tkankowy | tak |  |
| 34 | Tryb Dopplera z wysokimi wartościami PRF (High-PRF) | tak |  |
| 35 | Obrazowanie 4D | tak |  |
| 36 | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym do badań: - naczyniowych -kardiologicznych | tak |  |
| 37 | Program kardiologiczny, pomiary: EF, CO, MVA, AVA, E/E’, dp/dt, Qp/Qs, S’, | tak |  |
| 38 | Pomiary w trybie kolorowego dopplera metodą PISA (minimum: promień i ERO) | tak |  |
| 39 | Oprogramowanie do automatycznego rozpoznania i pomiaru grubości przegrody, lewej komory i grubości ściany tylnej w trybie 2D w maksymalnie 3 ruchach | tak |  |
| 40 | Oprogramowanie do automatycznego rozpoznania kształtu spektrum dopplerowskiego z automatycznym przyporządkowaniem do typu zastawki | tak |  |
| 41 | Tryb jednoczesnego wyświetlania na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD | tak |  |
| 42 | W pełni zautomatyzowane narzędzie do analizy typu strain dla LV oraz automatycznego pomiaru frakcji wyrzutowej Oprogramowanie bazujące na technologii „speckle tracking | tak |  |
| 43 | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej mięśnia sercowego – koloryzacja segmentów tkanki mięśniowej w czasie rzeczywistym w zależności od wielkości ich przemieszczenia w fazie skurczu | tak |  |
| 44 | W pełni zautomatyzowane narzędzie do analizy typu strain dla RV. Oprogramowanie bazujące na technologii „speckle tracking”. | tak |  |
| 45 | W pełni zautomatyzowane narzędzie do analizy typu strain dla LA. Oprogramowanie bazujące na technologii „speckle tracking”. | tak |  |
| 46 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do stress echo | tak |  |
| 47 | Głowica sektorowa o konstrukcji matrycowej do badań kardiologicznych | tak |  |
| 48 | Ilość kryształów piezoelektrycznych min 230 | tak |  |
| 49 | Zakres częstotliwości obrazowania min. 1,5 – 4,0MHz | tak |  |
| 50 | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym | tak |  |
| 51 | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/cw-doppler) w czasie rzeczywistym | tak |  |
| 52 | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej | tak |  |
| 53 | Kąt obrazowania min 115° | tak |  |
| 54 | Głębokość obrazowania min.35 cm | tak |  |
| 55 | Głowica przezprzełykowa 3/4D | tak |  |
| 56 | Ilość kryształów piezoelektrycznych min 2500 | tak |  |
| 57 | Zakres częstotliwości obrazowania min. 3,0 – 7,0MHz | tak |  |
| 58 | Obrazowanie harmoniczne | tak |  |
| 59 | Głowica przezprzełykowa 3D/4D | tak |  |
| 60 | Ilość kryształów piezoelektrycznych minimum 2200 | tak |  |
| 57 | Zakres częstotliwości obrazowania minimum 3,0 – 7,0MHz | tak |  |
| 58 | Obrazowanie harmoniczne | tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu |  |  |
| 55 | Opcja badań wewnątrz sercowych (ICE) | tak |  |
| 56 | Głowica liniowa | tak |  |
| 57 | Ilość kryształów piezoelektrycznych min 192 | tak |  |
| 58 | Zakres częstotliwości obrazowania min. 3,0 – 10,0MHz | tak |  |
| 59 | Obrazowanie trapezowe | tak |  |
| 60 | Szerokość obrazowania 44mm+/-5% | tak |  |
|  | INNE |  |  |
| 62 | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak, podać |  |

| L.p. | Nazwa towaru - asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | producent/nazwa własna/ nr katalogowy/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |  | xxx | xxx |  | xxx |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY