Załącznik nr 2 					PAKIET NR 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: 	DOSTAWA RÓŻNEJ APARATURY MEDYCZNEJ NA POTRZEBY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO 
W POZNANIU z podziałem na pakiety:

PAKIET NR 1 -  „Zakup i dostawa aparatury medycznej na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu-  
                            DEFIBRYLATOR – 1 szt.”

MIEJSCE DOSTAWY 	DEFIBRYLATORA – 1 szt.”

Szpital Rehabilitacyjno - Kardiologiczny w Kowanówku – Filia nr 2 – ul. Sanatoryjna 34 Kowanówko

2 Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej  - Budynek B

Parametry defibrylatorów

Defibrylator stacjonarny

PARAMETRY OGÓLNE

Urządzenie przenośne - (z łyżkami dla dzieci i dorosłych, kpl. akumulatorów i zasilaczem sieciowym), wbudowany uchwyt do przenoszenia

Aparat odporny na kurz i zalanie wodą (klasa minimum IP43 wg IEC529)

Automatyczny codzienny test prawidłowości funkcjonowania nie wymagający włączania defibrylatora, możliwość przeprowadzenia pełnego testu manualnego

ZASILANIE

Zasilanie akumulatorowe, akumulator litowo-polimerowy lub równoważny, czas pracy:

- min. 4 godz. ciągłego monitorowania EKG lub

- min. 100 defibrylacji z energią 150 J

Zasilanie sieciowe – moduł zasilacza 230V 50 Hz z funkcją ładowania akumulatora

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na monitorze, panelu czołowym lub na akumulatorze

Czas ładowania akumulatora max 5 godzin

DEFIBRYLACJA MANUALNA

Defibrylacja ręczna i półautomatyczna AED

Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa. Zakres energii min. 1200J

Minimum 19 dostępnych poziomów energii do defibrylacji zewnętrznej

Defibrylacja synchroniczna – kardiowersja

Czas ładowania do energii maksymalnej ≤. 7 sekund

Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – łyżki dla dzieci i dorosłych zintegrowane

TRYB AED

Automatyczna analiza rytmu serca po naklejeniu elektrod defibrylacyjnych

Automatyczne ładowanie energii po wykryciu rytmów wskazanych do defibrylacji

Poziom energii stały 200J

Praca w cyklu analiza/ defibrylacja / uciskanie klatki piersiowej – zgodnie z aktualnymi wytycznymi algorytmu BLS/AED

Komendy głosowe i komunikaty na ekranie prowadzące przez protokół RKO

Metronom częstości uciśnięć klatki piersiowej

MONITOROWANIE EKG

Monitorowanie EKG z 3 odprowadzeń

Zakres pomiaru częstości akcji serca HR min. 30 -300 /min.

Filtr EKG - min. 4 różne ustawienia (w tym pasmo diagnostyczne 0,05 –

150 Hz)

Wzmocnienie sygnału EKG min. 0,5-2,0 cm/mV oraz automatyczna regulacja wzmocnienia dostosowująca prezentację krzywych EKG do aktualnego poziomu sygnału

STYMULACJA ZEWNĘTRZNA

Tryb asynchroniczny i „na żądanie”

Częstość stymulacji w zakresie min. 30-180 imp/min

Szerokość impulsu stymulatora min. 20 msek.

Prąd stymulacji regulowany w zakresie min. 20-200 mA

PULSOKSYMETRIA

Pomiar SpO2 w technologii Masimo SET lub Nellcor OxiMax

Zakres pomiaru SpO2 min. 1-100%

Zakres pomiaru pulsu min. 20-250 bpm

Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej na ekranie

Czujnik wielorazowy typu klips w komplecie NIBP

Zakres pomiarowy ciśnienia min. 20 – 260 mmHg

Programowane progi alarmów NIBP dla ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego

Programowany interwał automatycznych pomiarów NIBP w zakresie min. 1 do 120 minut

W komplecie standardowy mankiet wielorazowy dla pacjentów dorosłych

ALARMY

Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna alarmów dla wszystkich monitorowanych parametrów życiowych oraz alarmów technicznych

Możliwość czasowego zawieszenia z regulacją w zakresie od 30 do 120 sekund oraz wyłączenia alarmów

Wyświetlanie na ekranie górnych i dolnych progów alarmowych monitorowanych parametrów życiowych

REJESTRACJA

Ekran kolorowy LCD / TFT o przekątnej min. 7 cali o wysokim kontraście, rozdzielczość min. 640x480 pixeli

Prezentacja na ekranie min. 2 kanałów dynamicznych

Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości min. 50 mm

Funkcja nagrywania dźwięku

Pamięć zewnętrzna na wymiennych kartach pamięci, min. 180 godz. epizodów z fragmentami zapisu EKG lub min. 8 godz. zdarzeń, EKG i rejestracji dźwięku - z możliwością transferu danych do komputera

Wbudowany moduł Bluetooth do transferu danych

Oprogramowanie umożliwiające transfer i przeglądanie danych na  komputerze PC

Torba na defibrylator i niezbędne akcesoria

Możliwość rozbudowy funkcjonalnej aparatu o moduł monitorowania 12-odprowadzeń EKG