Załącznik nr 2 				PAKIET NR 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: 	DOSTAWA RÓŻNEJ APARATURY MEDYCZNEJ NA POTRZEBY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO 
W POZNANIU z podziałem na pakiety:

PAKIET NR 5 -  „Zakup i dostawa aparatury medycznej na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu-  
                            LASER OKULISTYCZNY – 1 szt.”

MIEJSCE DOSTAWY 	LASERA OKULISTYCZNEGO  – 1 szt.”

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19, 60-479  Poznań

Oddział Okulistyczny-  V – piętro – Filia nr 1

Parametry techniczne

| I | Laser okulistyczny | Potwierdzenie oferowanego parametru Wykonawca wpisuje parametry w oferowanym asortymencie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Długość fali promieniowania 532 nm |  |
| 2 | Moc wiązki na rogówce - 1500 mW |  |
| 3 | Laser celujący diodowy o długości fali w zakresie od 620 nm do 650 nm, moc max. 1mW |  |
| 4 | Czas trwania impulsu: regulowany w zakresie min. 10 - 2500 ms |  |
| 5 | Możliwość rozbudowy lasera o tryb multi – spot polegający na możliwości wyboru z panelu sterowania wzorców laserowania w postaci: linii, okręgów i półokręgów |  |
| 6 | Czas trwania impulsu wielopunktowego (multi-spot) : regulowany w zakresie min. 10 - 50 ms |  |
| 7 | Czas odstępu między impaktami : regulowany w zakresie min. 10 - 6000 ms |  |
| 8 | Chłodzenie - termoelektryczne |  |
| 9 | Możliwość współpracy z lampą szczelinową, endo-końcówkami i wziernikiem pośrednim dla wszystkich długości fal |  |
| 10 | Współosiowe prowadzenie wiązki laserowej i obserwacji lampy szczelinowej bez stosowania adapterów pośrednich do lampy szczelinowej |  |
| 11 | System parafokalnej regulacji wielkości spotu w zakresie min. 50 - 1000 μm |  |
| 12 | Elektromechaniczny mikromanipulator pozwalający na równoczesną zmianę położenia spotu lasera i szczeliny lampy realizowany jednym pokrętłem i jedną ręką bez zmiany położenia lampy szczelinowej |  |
| 13 | Dotykowy pulpit sterowniczy lasera nie zintegrowany z lampą szczelinową pozwalający na ustawienie go w dowolnym miejscu |  |
| 14 | Konsola lasera i pulpit sterowniczy odłączane od lampy szczelinowej pozwalające na pracę lasera w trybie śródoperacyjnym z jednorazowymi końcówkami endo bez potrzeby zakupu dodatkowego wyposażenia |  |
| 15 | Możliwość wyboru typu soczewki kontaktowej używanej w czasie zabiegu. Automatyczna kalkulacja powiększenia całkowitego układu optycznego urządzenia i użytej soczewki |  |
| 16 | Możliwość rozbudowy lasera o tryb SLT |  |
| II | Laserowa lampa szczelinowa |  |
| 1 | 5-stopniowy zmieniacz powiększeń w zakresie min. 5 do 32x |  |
| 2 | Okulary o powiększeniu min. 10x, z korekcją wady min. +5/-8 dpt |  |
| 3 | Szerokość szczeliny regulowana płynnie w zakresie min. 0-14 mm |  |
| 4 | Długość szczeliny regulowana skokowo 1/3/5/9/14 mm |  |
| 5 | Natężenie oświetlenia szczeliny regulowane płynnie |  |
| 6 | Funkcja wyświetlania aktualnych parametrów lasera w okularze lampy szczelinowej: rozmiar spotu lasera, ilość wyzwolonych impaktów, moc lasera, czas trwania impulsu, przerwa między impulsami, jasność wyświetlanych parametrów w okularze, rotacja multi - spot |  |
| 7 | Joystick wbudowany w lampę szczelinową znajdujący się obok mikromanipulatora szczeliny lampy, pozwalający na zmianę parametrów pracy lasera jedna ręką. Regulowane parametry : moc lasera, czas trwania impulsu, przerwa między impulsami, jasność wyświetlanych parametrów w okularze, rotacja multi - spot |  |
| 8 | Funkcja szybkiej blokady pozycji lampy szczelinowej realizowana dźwignią |  |
| 9 | Blokada transportowa podstawy jezdnej lampy szczelinowej realizowana pokrętłem |  |
| 10 | Stolik o napędzie elektromotorycznym, asymetryczny przystosowany do obsługi pacjentów na wózkach inwalidzkich |  |