Zakres przeglądu/niezbędne przyrządy – najważniejsze informacje

| Numer zadania | Zakres przeglądu/niezbędne przyrządy – najważniejsze informacje |
| --- | --- |
|  | Części zamienne do przeglądu: - Pompa ContBP 12V - Pompa OscBP 6V - Elektrozawór OscBP Czynności przeglądowe: - Regulacja ECG, ICG, OscBP, ContBP - Kalibracja ECG, ICG, OscBP, ContBP - Dezynfekcja - Testy Bezpieczeństwa Elektrycznego Testy szczelności |
|  | - Przegląd techniczny - Konserwacja techniczna\pomiary i testy funkcjonalne - Testy i kalibracja - Test bezpieczeństwa elektrycznego Kontrola parametrów pracy |
|  | Sterylizator: - Przegląd co 6 miesięcy - Demontaż filtrów instalacji sprężonego powietrza, wymiana filtra 0,3 mikrona oraz 0,1 mikrona wraz z o-ringami - Sprawdzenie linii wentylacji - Sprawdzenie na szczelność połączeń między sterylizatorem a instalacją w szpitalu - Sprawdzenie zagięć i innych zatorów, które mogą przeszkadzać właściwej cyrkulacji powietrza - Sprawdzenie czy instalacja jest wykonana zgodnie ze specyfikacją - System nawilżania - Wymiana trzpienia i o-ringów zaworu nawilżania; w razie konieczności wymiana elektrozaworu - System próżniowy - Oczyszczanie trzpienia elektrozaworu powietrza. Wymiana w razie konieczności - Wymiana elementów reduktora powietrza przy użyciu zestawu naprawczego - Czyszczenie pompy próżniowej - Układ blokowania drzwi - Czyszczenie elektrozaworu zamknięcia drzwi. Oczyszczenie trzpienia i gniazda; wymiana w razie konieczności - Kontrola pracy mechanizmu zamka drzwi - Układ odpowietrzający - Demontaż elektrozaworu odpowietrzającego. Czyszczenie trzpienia i gniazda; wymiana w razie konieczności. - Wymiana filtra bakteryjnego - Demontaż elektrozaworu przebijaka. Wymiana trzpienia i o-ringów. - Czyszczenie instalacji wodnej - Demontaż zbiornika wody - Płukanie czystą wodą - Sprawdzenie rurki PCV łączącej zbiornik z elektrozaworem czy nie jest popękana; jeśli konieczne wymiana na rurkę z silikonu o tej samej średnicy Abator: - Wymiana filtra abatora - Pomiar przepływu powietrza (sprawdzenie wentylatora) - Sprawdzenie temperatury katalizatora Aerator: - Wymiana filtra bakteryjnego – 2 szt. |
|  | - oględziny zewnętrzne; - kontrola tabliczki znamionowej; - ocena zużycia obudowy; - dokręcenie śrub mocujących obudowę; - kontrola działania przycisków; - kontrola gniazda zasilającego; - badanie bezpieczeństwa elektrycznego wg PN:EN 62 353 - w przypadku autorefraktometru dodatkowo nastąpi kontrola na pracy przy użyciu sztucznego oka; |
|  | - Testy bezpieczeństwa elektrycznego - Sprawdzenie poprawności działania |
|  | - Wizualna i mechaniczna kontrola wszystkich elementów sprzętowych i instrumentów systemu (jeśli są dostępne) zgodnie z protokołami kontroli firmy Brainlab - Kompleksowa konserwacja jednostki komputerowej (wymiana filtrów, czyszczenie dysku twardego, instalacja najnowszych poprawki bezpieczeństwa itp.) - Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego - Weryfikacja integracji stron trzecich (np. ramion C, mikroskopów itp.) Dodatkowo przy neuronawigacja – 2021r.: - Sprawdzenie dokładności optycznego urządzenia śledzącego (kamera Vega) |
|  | Coroczny przegląd Maxwell RSC 48 obejmujący: - Pełną kontrolę systemu, - Czyszczenie i kontrola wszystkich elementów, - Czyszczenie i kontrola obudowy zewnętrznej - Czyszczenie i kontrola platformy urządzenia i powierzchni wewnętrznych - Kontrolę regulacji oraz dostosowanie urządzenia - Aktualizację oprogramowania |
|  | - Testy bezpieczeństwa i funkcjonalności - Sprzęt pomiarowy niezbędny do wykonania przeglądu – tester Pomiarowy CHIROTEST |
|  | - Sprawdzenie - Kalibracja - Test bezpieczeństwa elektrycznego |
|  | - Demontaż głowicy - Montaż głowicy zastępczej - Kalibracja w laboratorium pomiarowym - Demontaż głowicy zastępczej - Montaż głowicy - Sprzęt zastępczy wliczony w cenę przeglądu |
|  | - Ogólna ocena stanu aparatu - Czyszczenie urządzenia - Testy funkcjonalności - Wymiana o-ringów oraz kontrola szczelności - Weryfikacja przyrządów pomiarowych urządzenia - Testy bezpieczeństwa elektrycznego |
|  | - Kontrola zewnętrzna urządzenia - Pomiar bezpieczeństwa odpowiednim miernikiem - Wymiana promiennika bakteriobójczego - Czyszczenie i konserwacja - Pomiar parametrów funkcjonalnych - Kalibracja monitorów |
|  | Coroczny przegląd obejmujący: - Sprawdzenie stanu technicznego - Sprawdzenie poprawności pracy - kalibrację |
|  | Coroczny przegląd, w którego skład wchodzi: - Test bezpieczeństwa elektrycznego zgodny z normą IEC 60601-1 (spełniający normę bezpieczeństwa PN EN 62353) przeprowadzony przy pomocy dedykowanego testera Rigel 288. - Kontrola stanu obudowy, działania klawiatury, drukarki i mocowania elementów. - Test funkcjonalny przeprowadzony za pomocą testera Rigel Uni-Pulse 400 (symulator EKG) oraz test potwierdzający prawidłowość działania wszystkich funkcji zgodnie z dokumentacją techniczną. |
|  | - Przegląd techniczny - Konserwacja - Testy bezpieczeństwa elektrycznego - Sprawdzenie działania aparatu na zgodność z WTO 25/2020 - Niezbędne przyrządy: - Tester bezpieczeństwa elektrycznego RIGEL 277 - Symulator RIGIEL 33 - Miernik cyfrowy BRYMEN |
|  | - Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego - Sprawdzenie poziomu emisji promieniowania laserowego |
|  | Coroczny przegląd, w którego skład wchodzi: - Inspekcja wizualna, sprawdzenie numerów seryjnych podzespołów. - Weryfikacja czujników/wszystkich podzespołów systemu/sprawdzenie poprawności działania kanałów (impedancja) - Sprawdzenie toru video - Aktualizacja/wymiana oprogramowania - Sprawdzenie materiałów eksploatacyjnych, stan oraz data ważności - Wykonanie badania testowego. |
|  | - Testy bezpieczeństwa elektrycznego - Test funkcji - Ocena wizualna - Sprawdzenie poprawności działania |
|  | Coroczny przegląd, w którego skład wchodzi: - czyszczenie powierzchni optycznych (obiektywy, okulary, nasadka okularowa, kondensor, płytka szklana – przy przysłonie polowej, dostępne filtry, elementy polaryzacyjne) - czyszczenie powierzchni mechanicznych (statyw stolika, uchwyt preparatów, nasadki), - ustawienie oświetlenia Koehlera, - ustawienie filtrów polaryzacyjnych, - sprawdzenie poprawności układu elektrycznego, - regulacja toru wizyjnego, - sprawdzenie mechanizmu centrującego w kondensorze uniwersalnym, - kontrola i ewentualne smarowanie prowadnic stolika. |
|  | - Konserwacja aparatu - Kalibracja przetworników - Testy bezpieczeństwa elektrycznego wg norm IEC 606001-1 |
|  | - Czyszczenie - Pomiar mocy - Testy funkcjonalne - Testy bezpieczeństwa elektrycznego |
|  | - Odkurzenie - Mycie optyki - Sprawdzenie poprawności działania - Sprawdzenie połączeń - Aktualizacja oprogramowania (jeśli dostępna jest nowsza wersja) - Kalibracja aparatu - Badanie bezpieczeństwa elektrycznego wg normy 62353 |
|  | - Inspekcja wizualna - Testy funkcjonalne - Kontrola parametrów pracy - Wymiana filtra |
|  | - Kontrola szczelności - Dopływ/odpływ wody - System dozowania - Pompa zwiększająca ciśnienie - Drzwiczki, uszczelka drzwiczek - Kontrola wzrokowa i działanie - Ramię myjące: kontrola funkcji obrotu/połączenia śrubowego - Wkład koszowy: kontrola prawidłowego ryglowania - Kontrola dysz myjących - Zbiornik: kontrola przełącznika pływakowego, w razie potrzeby czyszczenie - Sprawdzenie odpływu wody - Kontrola zamka drzwi - Zabezpieczenie urządzenia przed przewróceniem - Kontrola systemu dozującego - Sprawdzenie systemów dozujących, w tym komunikatu o opróżnieniu - Optyczna kontrola dozowania w zbiorniku i/lub bojlerze - Przeprowadzenie kalibracji dozowania - Dozowanie/kalibracja chemikaliów procesowych - Środek wiążący kamień - Detergenty - Kontrole bezpieczeństwa - Pomiar termoelektryczny - Kontrola bezpieczeństwa - Zmiany parametrów |
|  | - pełna kontrola bezpieczeństwa kardiomonitora, - pełna kontrola parametrów pracy kardiomonitora, - kontrola wizualna kardiomonitora: - ocena stanu wizualnego, - ocena stanu przewodów, - ocena stanu uziemienia, - ocena stanu wyposażenia, - czyszczenie kardiomonitora oraz podzespołów wewnętrznych urządzenia z kurzu i zabrudzeń, - kalibracje serwisowe jeśli kalibracja będzie konieczna: - czujnika kapnografii - modułu NIBP - testy funkcjonalne, - testy serwisowe (jeśli oprogramowanie przewiduje możliwość wykonania testów bądź oprogramowanie nie jest zablokowane), - kontrola parametrów pracy z wykorzystaniem aparatury kontrolno-pomiarowej (EKG, SpO2, NIBP, TEMP, IBP, CO2, CO, ICG), - test bezpieczeństwa elektrycznego, Reset alertu dotyczącego wymaganego przeglądu i programowe ustawienie daty kolejnego przeglądu |
|  | Sprzęt zastępczy na czas przeglądu wliczony w cenę przeglądu Detektor: - Sprawdzenie akcesoriów - Oczyszczenie jednostki - Test funkcjonalny - Test bezpieczeństwa elektrycznego - Test zgodnie z instrukcją numer 00-0298 Mammotom: - Oczyszczenie jednostki - Test funkcjonalny - Test bezpieczeństwa elektrycznego - Sprawdzenie akcesoriów |
|  | - Kontrola i weryfikacja wizualna urządzenia - Weryfikacja stanu zewnętrznego urządzania - sprawdzenie występowania: pęknięć, uszkodzeń mechanicznych, przebarwień na obudowie i manometrze - Inspekcja obecności osłon gniazd technicznych (zasilania i zgrywania danych) - Kontrola poprawności działania uchwytów mocujących - Czytelność tabliczki znamionowej - Kontrola sprawności przycisku zwalniającego kanister - Sprawdzenie obecności uszczelki kanistra - Ocena czystości urządzenia - Sprawność stacji dokującej oraz zasilacza - Testy urządzenia - Dokonanie testu FPT manometr pomiarowym - Przeprowadzenie testu funkcjonalnego - Sprawdzenie poprawności działania zasilania bateryjnego - Sprawdzenie sygnału akustycznego (alarmy) - Test ładowania akumulatora - Dostępne części zamienne - Dren - Kanister - Uszczelka Test bezpieczeństwa elektrycznego norma 62353 |
|  | Coroczny przegląd, w którego skład wchodzi: - Sprawdzenie i kalibracja natężenia promieniowania UVA i UVB emitowanego przez kabinę, - Wykonanie testu funkcjonalnego - Podjęcie ewentualnych działań dążących do wyeliminowania problemu (bez użycia części zamiennych) - Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego - Co 24 miesiące wymiana filtrów powietrza w kabinie UV7002 - 1 raz w trakcie trwania umowy |
|  | - Sprawdzenie stanu technicznego Testy bezpieczeństwa elektrycznego |
|  | AUTOREFRAKTOMETR Z FUNKCJĄ TONOMETRU BEZKONTAKTOWEGO TONOREF II NIDEK - oględziny zewnętrzne; - kontrola tabliczki znamionowej; - ocena zużycia obudowy; - dokręcenie śrub mocujących obudowę; - kontrola działania przycisków; - kontrola gniazda zasilającego; - badanie bezpieczeństwa elektrycznego wg PN:EN 62 353 - kontrola na pracy przy użyciu sztucznego oka |
|  | Przegląd raz na 3 lata w którego skład wchodzi: - Sprawdzenie błędów w pamięci urządzenia. - Weryfikacja wszystkich funkcji. - Weryfikacja poprawności pracy przetwornika piezoelektrycznego. - Upgrade oprogramowania (jeżeli dostępny). - Sprawdzenie stanu rolek pompy wody. - Konserwacja połączeń na płycie elektroniki. |
|  | - Dezynfekcja - Kontrola wzrokowa - Test funkcjonalny - Aktualizacja oprogramowania - Weryfikacja wyjścia - Test bezpieczeństwa elektrycznego - Test zapewnienia jakości - Sprzęt zastępczy na czas przeglądu wliczony w cenę przeglądu |
|  | - Sprawdzenie stanu poszycia zewnętrznego i wewnętrznego kriokomory - Sprawdzenie stanu szyb i szczelnień - Sprawdzenie stanu drzwi: komory zabiegowej oraz wejściowych do przedsionka 1 i 2 - Sprawdzenie stanu paneli podłogowych - Sprawdzenie szczelności instalacji zasilającej - Sprawdzenie drożności instalacji zasilającej i stanu dysz - Sprawdzenie układu zasilania komory w ciecz kriogeniczną - Sprawdzenie układu osuszania kriokomory - Sprawdzenie układu sterowania - Sprawdzenie oprogramowania sterującego - Sprawdzenie stanu oświetlenia: zewnętrznego kriokomory, komory zabiegowej, przedsionków - Sprawdzenie stanu czujników zamknięcia drzwi - Sprawdzenie stanu świetlnej wizualizacji położenia drzwi przedsionków 1 i 2 oraz komory zabiegowej - Sprawdzenie czujników temperatury - Sprawdzenie funkcjonowania sterownika - Sprawdzenie funkcjonowania systemu pomiarów temperatur T1 i T2 w komorze zabiegowej - Sprawdzenie układu wyłączania awaryjnego (bezpieczeństwa) - Sprawdzenie stanu panelu z filtrami do odpylania z pyłu lodowego kriokomory - Sprawdzenie stanu żaluzji między komorą akumulacyjną, a komora zabiegową - Sprawdzenie stanu panelu wyjścia awaryjnego Sprawdzenie funkcjonowania układu głosowej komunikacji z pacjentem |
|  | - Sprawdzenie poprawności działania - Konserwacja techniczna - Pomiary i testy funkcjonalne - Testy i kalibracje - Test bezpieczeństwa elektrycznego |
|  | - Sprawdzenie mocy wiązki lasera dedykowanym miernikiem - Badanie bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN-EN 62353 |

PODPIS WYKONAWCY