| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafa endoskopowa | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie, szkolenie |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
| - 10 | Szafa do przechowywania i suszenia 8 endoskopów. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do szafy 8 endoskopów różnych producentów, rodzajów i modeli za pomocą dedykowanych przyłączy. | TAK |  |
|  | Endoskopy przechowywane w osobnych koszach na osobnych, wysuwanych półkach w pozycji poziomej. | TAK |  |
| - MA | Konstrukcja szafy oraz mocowania endoskopów nie wymaga dotykania endoskopu podczas załadunku i wyładunku endoskopu z szafy/do szafy. | TAK |  |
|  | Każda z półek wykonana jako półka pełna. | TAK |  |
|  | Każdy z poziomów wyposażony w kosz i przyłącze systemowe do podłączenia minimum siedmiu kanałów w każdym z endoskopów. | TAK |  |
|  | Kosze wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Nie dopuszcza się koszy wykonanych ze stali ze względu na ryzyko zarysowania i uszkodzenia soczewki endoskopu. | TAK |  |
|  | Kanały endoskopów podłączane za pomocą adapterów podłączeniowych z zachowaniem wymagań: - indywidualne odseparowane podłączenia kanałów po stronie endoskopów, - podłączenie adaptera po stronie szafy za pomocą systemowego zbiorczego szybkozłącza (bez konieczności podłączania każdego kanału oddzielnie po stronie szafy). - adaptery podłączeniowe certyfikowane jako wyrób medyczny (załączyć deklarację zgodności do oferty) | TAK |  |
|  | Szafa wyposażona w skaner laserowy rejestrujący: - personel obsługujący, - endoskop umieszczany lub wyjmowany z szafy, - czynności załadunku oraz wyładunku endoskopu, - półkę na której zostanie umieszczony endoskop. | TAK |  |
|  | Rejestracja i monitoring czasu przechowywania endoskopu w szafie. | TAK |  |
|  | Możliwość nastawy w sterowniku granicznego czasu przechowywania dla każdego typu endoskopu oddzielnie. | TAK |  |
|  | Nadciśnienie w szafie w czasie przechowywania endoskopów (zapobieganie dekontaminacji powietrzem z zewnątrz). | TAK |  |
|  | Wymuszony przepływ powietrza przez kanały wewnętrzne endoskopu. | TAK |  |
|  | Suszenie powierzchni wewnętrznych oraz zewnętrznych. | TAK |  |
|  | Regulacja ciśnienia i czasu suszenia poprzez sterownik w trybie automatycznym. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia i regulacji minimum 3 różnych ciśnień powietrza w zakresie od 0,1-0,5 bar oraz 3 różnych stanów pracy urządzenia. | TAK |  |
|  | Zmniejszenie ciśnienia powietrza po osiągnięciu minimalnego zadanego czasu suszenia i cyrkulacji. | TAK |  |
|  | System filtracji powietrza w tym filtr HEPA minimum H13. | TAK |  |
|  | Wbudowany filtr elektrostatyczny oraz wentylator. | TAK |  |
|  | Sygnalizacja zużycia filtra powietrza. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wyświetlacz graficzny minimum 7”. | TAK |  |
|  | Identyfikacja na wyświetlaczu dla każdego endoskopu oddzielnie: - operatora, typu endoskopu, statusu przechowywania, sytuacji alarmowej, - możliwość wprowadzenia danych pacjenta podczas wyładunku endoskopu w postaci alfanumerycznej. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie i ustawianie informacji takich jak: data, godzina, strefa czasowa, język. | TAK |  |
|  | Urządzenie ma możliwość rejestracji danych i podłączenia ich do sieci. | TAK |  |
|  | Przechowywanie endoskopów przez okres minimum 30 dni. | TAK |  |
|  | System diagnostyki uruchamiany po włączeniu kodu dostępu serwisowego umożliwiający ręczne sterowanie funkcjami urządzenia w celu ich sprawdzenia. | TAK |  |
|  | System kontroli dostępu do endoskopów wewnątrz szafy – możliwość otwarcia drzwi jedynie przez upoważniony personel. | TAK |  |
|  | System minimum 5 grup dostępowych do oprogramowania urządzenia. | TAK |  |
|  | Możliwość importowania i eksportowania danych o użytkownikach i endoskopach do pamięci USB. | TAK |  |
|  | Wymiary szafy: 600 x 600 x 1950 mm (szer. x gł. x wys.) +/-5%. | TAK |  |
|  | Przyłącza: - zasilanie elektryczne 230V 50Hz, maksymalnie 100W, - sprężone powietrze. | TAK |  |
|  | Głośność podczas pracy: maksymalnie 55dB. | TAK |  |
|  | Port komunikacyjny RS485 lub RJ45. | TAK |  |
|  | Wydruk parametrów procesu na wbudowanej lub zewnętrznej drukarce. | TAK |  |
|  | System adapterów kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego myjnią Advantage Plus. | TAK |  |
|  | System adapterów kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego szafami endoskopowymi EndoDry. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2023. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Gwarancja – 24 miesiące Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |