Bydgoszcz dnia: 2023-09-26

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 7065/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa sprzętu medycznego i jednorazowego użytku” – znak sprawy 111/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 ZADANIE 1 SYSTEM OGRZEWANIA PACJENTA JEDNORAZOWY 2 KOMPLETY Ad. Poz 1-26 Prosimy o dopuszczenie systemu o następujących parametrach: - Urządzenie do konwekcyjnego ogrzewania pacjenta za pomocą ciepłego powietrza przeznaczone do pracy ciągłej - Zestaw składający się centralnego urządzenia grzewczego oraz kołderek grzewczych - Możliwość zastosowania u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i dorosłych - Możliwość zamocowania ogrzewacza na stojaku do kroplówek o różnych średnicach, za pomocą dedykowanej klamry - Możliwość zamocowania ogrzewacza naszczycie łóżka za pomocą dedykowanego uchwytu - Wyprofilowany uchwyt do przenoszenia urządzenia - Wymiary urządzenia nie mniejsze niż: 373 x 223 x 172 mm ± 20mm - Masa urządzenia max. 2,3 kg - Zasilanie 220-240V, 50/60 Hz, max. 4,5A - Elastyczny przewód powietrzny o dł. Min. 1,8 m - Przewód zasilający o dł. 4,5 m - Wymienny filtr powietrza typu Filtr HEPA 0,2 µm o skuteczności 99,97% i żywotności min. 500 h - System informacji wizualnej 9np. dioda) dający informacje o konieczności wymiany filtra - Regulacja temperatury: niska 32oC - Dokładność regulacji temp. Nie gorsza niż ± 2 oC - Dwa czujniki temperatury w tym jeden znajdujący się w wzmacnianym, elastycznym przewodzie powietrznym - Wskaźnik osiągnięcia zadanej temperatury - Wbudowany wyświetlacz wskazujący aktualną temperaturę - Regulacja ustawień wentylatora – min. 2 zakresy np. wysoki około 16,5 l/s i niski ok. 13,2 l/s - System zabezpieczenia przed przegrzaniem z alarmem dźwiękowym i wizualnym oraz funkcją automatycznego odłączenia grzałki i wentylatora - Dostępność wymiennych filtrów HEPA - Pobór mocy 500W (1000W szczytowo) - Urządzenie zgodne z normami EN 60601-1-2, EN 60601-1 - Głośność urządzenia przy niskich obrotach wentylatora około 51,3 dbA, przy wysokich obrotach wentylatora - Dostawa sprzętu medycznego i jednorazowego użytku - W zestawie dedykowany klips zabezpieczający - W komplecie kołderki grzewcze jednorazowe, w rozmiarach: -na całe ciało dla pacjenta dorosłego (195 x 100 cm) -na całe ciało dla pacjenta dorosłego, wielodostępowy (195 x 100 cm) -na całe ciało z dostępem brzusznym (192 x 180 cm) - na całe ciało - tuba pod pacjenta (217 x 91 cm) -na dolną część ciała / dla dzieci (122 x 100 cm) -na górną część ciała ARM IN (116 x 97 cm) -na górną część ciała ARM OUT (192 x 57 cm) -noworodkowy (92 x 89 cm) -pediatryczny (99 x 136 cm) -pediatryczny - tuba pod pacjenta (117 x 56 cm) Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ. Prosimy o dopuszczenie koców pakowanych po 10 szt. w 1 opakowaniu zbiorczym. Uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy konwekcyjnych (system mocowania za pomocą rzepu) Kołderki jednorazowe zapewniają równomierny przepływ powietrza, aby skutecznie ogrzać pacjenta, oznaczenie kolorystyczne stron: pacjenta - kolor biały, zewnętrzna - kolor żółty, technologia rozpraszania ciepła - unikalny mikroporowaty materiał kołderek po stronie pacjenta zapewnia optymalne przenikanie powietrza, koce posiadają mocny 2-warstwowy materiał: PP (polipropylen) laminowany z PE (polietylen), są odporne na płyny, bez lateksu, antystatyczne, mają niski poziom strzępienia Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ. ad.poz. 26 Prosimy o odstąpienie od zapisu stojak medyczny z regulacją wysokości, z mocowanym koszem do umieszczenia zapasu kołderek grzewczych (1 szt.)" Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. ZADANIE 2 SYSTEM OGRZEWANIA PACJENTA 2 KOMPLETY Pkt. 1. Prosimy o dopuszczenie elementów grzewczych wykonanych w technologii włókien węglowych, w przypadku spełniania pozostałych parametrów określonych w pkt. 2-6. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pkt. 8. Prosimy o odstąpienie od wymogu zasilania bateryjnego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pkt. 18. Prosimy o dopuszczenie zabezpieczenia w postaci akustycznych i wizualnych alarmów (komunikaty alarmowe wyświetlane w języku polskim dla danego kanału, w którym wystąpił błąd): - wysokiej temperatury - po przekroczeniu temperatury 41,1 °C - odchylenia temperatury - odchylenie o ± 1 °C w stosunku do temperatury zaprogramowanej -niedogrzania -alarm maty/czujnika Czy Zamawiający będzie oczekiwał alarmu zaniku zasilania? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ. Pkt. 20. Prosimy o dopuszczenie: -zabezpieczenie przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa ponad 41,lst.C przy którym grzanie jest automatycznie wyłączane. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pkt. 21. Prosimy o dopuszczenie jednostki sterującej z możliwością zamocowania do stojaka do kroplówek, zawieszenia na relingu lub postawienia - w komplecie niezbędny osprzęt. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pkt. 24. Prosimy o dopuszczenie wymiarów:187x282x87mm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pkt. 25. Prosimy o dopuszczenie wagi max 5,8 kg. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pkt. 26. Prosimy o dopuszczenie minimalnego poboru mocy: max 520W. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pkt. 27 panelu sterowania wyposażonego w monochromatyczny wyświetlacz LCD o przekątnej 3", z przyciskami pozwalającymi na sterowanie wszystkimi możliwymi kombinacjami systemu ogrzewania na panelu sterującym

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pkt. 28. Prosimy o dopuszczenie wielorazowych elementów grzewczych dostępnych w postaci: -materaców - dedykowanych do ogrzewania pacjenta od spodu i posiadających wbudowaną warstwę przeciwodleżynową - dostępne wymiary: 190x50x3 cm, 150x50 x3cm, 120x50 x3 cm, 80x50x3 cm, 60x35x2 cm oraz - koców - dedykowanych do ogrzewania pacjenta od góry - dostępne wymiary: 190x100 cm, 180x80 cm, 150x80 cm, 120x80 cm, 80x70 cm oraz - koców na ramiona i ręce - dedykowanych do ogrzewania pacjenta od góry - dostępne wymiary: 180x45 cm, 150x45 cm Pkt. 31. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Prosimy o dopuszczenie elementów grzewczych posiadających jedną stronę grzewczą ciepła - z wyraźnym oznaczeniem. Informujemy, że tego typu rozwiązanie wpisuje się w ideę ogrzewania kontaktowego i nie powoduje strat energii, jak również ogrzewania otoczenia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pkt. 43. Prosimy o dopuszczenie długości 2,5 m. Pkt. 44 Prosimy o dopuszczenie kompletu składającego się z kontrolki i: - Materaca grzewczego do ogrzewania pacjenta od spodu - zastosowanie: dorośli i dzieci, z wbudowaną warstwą przeciwodleżynową, o wymiarach 1500x500x30mm, element grzewczy posiada min. 8 czujników temperatury, w komplecie przedłużacz przyłączeniowy 2,5 m, pokrowiec do materaca grzewczego wyposażony w elementy mocujące do stołu operacyjnego. lub - Koca grzewczego na ramiona i barki, zastosowanie: dorośli i dzieci, z wycięciem w okolicy szyi, o wymiarach 1500x450 mm, do ogrzewania pacjenta od góry, element grzewczy posiada min. 8 czujników temperatury, w komplecie przedłużacz przyłączeniowy 2,5 m, pokrowiec do koca grzewczego Zdjęcie poglądowe - materac + koc na ramiona i barki lub - koca grzewczego o wymiarach 1800x800 mm zastosowanie: dorośli i dzieci, do ogrzewania pacjenta od góry, element grzewczy posiada min. 8 czujników temperatury, w komplecie przedłużacz przyłączeniowy 2,5 m, pokrowiec do koca grzewczego. Prosimy Zamawiającego o wskazania jakiego rozwiązania potrzebuje. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pkt. 9. Prosimy o dopuszczenie sterownika z możliwością podłączenia jednego elementu grzewczego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zadanie nr 2 System ogrzewania pacjenta- 2 komplety Pkt. 1. Prosimy o dopuszczenie elementów grzewczych wykonanych w technologii włókien węglowych, w przypadku spełniania pozostałych parametrów określonych w pkt. 2-6. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pkt. 8. Prosimy o odstąpienie od wymogu zasilania bateryjnego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pkt. 9 Prosimy o dopuszczenie kontrolki/sterownika z możliwością podłączenia i niezależnego sterowania trzema elementami grzewczymi jednocześnie, wyposażonego w trzy gniazda (trzy kanały grzewcze). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pkt. 10 Prosimy o dopuszczenie trzech gniazd do przyłączenia elementów grzewczych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pkt. 17 Prosimy o dopuszczenie: Autotest - jednostka sterująca automatycznie weryfikuje, czy na jej wyjściach występuje transfer energii, a także komunikuje się z procesorem płyty elementu grzewczego w celu sprawdzenia jej stanu za każdym razem, gdy urządzenie jest włączone. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pkt. 18 Prosimy o dopuszczenie zabezpieczenia w postaci akustycznych i wizualnych alarmów (komunikaty alarmowe wyświetlane dla danego kanału, w którym wystąpił błąd): - wysokiej temperatury - po przekroczeniu temperatury 41,1 °C -odchylenia temperatury - odchylenie wysokie i niskie o ± 1 °C w stosunku do temperatury zaprogramowanej -niedogrzania -alarm maty/czujnika Czy Zamawiający będzie oczekiwał alarmu zaniku zasilania? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pkt. 20 Prosimy o dopuszczenie dwustopniowego zabezpieczenia przed przegrzaniem: alarm wysokiej temperatury aktywowany przy progu temperatury 41,1 OC powoduje odcięcie ogrzewana oraz wyłącznik mechaniczny odcinający zasilanie przy temp. 42-43 st. C Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pkt. 21 Prosimy o dopuszczenie jednostki sterującej z możliwością zamocowania do stojaka do kroplówek, lub postawienia - w komplecie niezbędny osprzęt. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pkt. 22 Prosimy o odstąpienie od wymogu złącza wyrównania potencjału, w przypadku gdy konstrukcja urządzenia nie wymaga jego stosowania. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pkt. 24 Prosimy o dopuszczenie wymiarów: 230x270x165 mm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pkt. 25 Prosimy o dopuszczenie wagi max 3,8kg. Pkt. 26 Prosimy o dopuszczenie maksymalnego poboru mocy: 997VA. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pkt. 27 Prosimy o dopuszczenie dotykowego panelu sterowania wyposażonego w kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 7". Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pkt. 28, 29,30 Prosimy o dopuszczenie wielorazowych elementów grzewczych dostępnych w postaci: -materaców - dedykowanych do ogrzewania pacjenta od spodu i posiadających wbudowaną warstwę przeciwodleżynową - dostępne wymiary: 190x50x4 cm, 150x50 x4cm, 120x50 x4 cm, 80x50x3 cm, oraz - koców - dedykowanych do ogrzewania pacjenta od góry - dostępne wymiary: 190x100 cm, 180x80 cm, 150x80 cm, 120x80 cm, 80x70 cm oraz - koców na ramiona i ręce - dedykowanych do ogrzewania pacjenta od góry - dostępne wymiary: 180x45 cm, 150x45 cm. Pkt. 31 Prosimy o dopuszczenie elementów grzewczych posiadających jedną stronę grzewczą ciepłą - z wyraźnym oznaczeniem. Informujemy, że tego typu rozwiązanie wpisuje się w ideę ogrzewania kontaktowego i nie powoduje strat energii, jak również ogrzewania otoczenia Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pkt. 34 Prosimy o dopuszczenie ochrony IP20. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pkt. 35 Prosimy o dopuszczenie czasu nagrzewania 3 -15 min od 23±2°C do 37 st. C (w zależności od wielkości elementu grzewczego) - parametr potwierdzony w instrukcji Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pkt. 44 Prosimy o dopuszczenie wielorazowych elementów grzewczych dostępnych w postaci: -materaców - dedykowanych do ogrzewania pacjenta od spodu i posiadających wbudowaną warstwę przeciwodleżynową - dostępne wymiary: 150x50 x4cm, oraz - koców - dedykowanych do ogrzewania pacjenta od góry - dostępne wymiary: 190x100 cm, 180x80 cm, 150x80 cm, oraz koców na ramiona i ręce - dedykowanych do ogrzewania pacjenta od góry - dostępne wymiary: 180x45 cm, 150x45 cm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian Pytanie nr 2 1. Dotyczy projektu umowy dla pakietu nr 3 - § 3 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na rozpatrzenie reklamacji do 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian

Pytanie nr 3 SWZ 4.5 W ramach doprecyzowania zapisu SWZ 4.5 o poniższej treści: „Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia maksymalnej liczby części zamówienia: [ ] tylko jednej części zamówienia.” Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie możliwości złożenia oferty w odniesieniu do więcej niż jedna część zamówienia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający zgodnie z informacją zawartą w SWZ, w punkcie 4.5 zezwala na składanie przez Wykonawców ofert na wszystkie części zamówienia czyli na wszystkie zadania, tym samym nie ogranicza liczby zadań na które Wykonawca może złożyć ofertę.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 4 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Choroszyńska – tel. 261 417 449

Data: 26.09.2023 r.