## Łóżka - dane techniczne
załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZADANIE NR 1
Lp. | Opis | PODAĆ: | Parametr oferowany
1. | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230 V 50 Hz oraz wbudowany akumulator
2. | Długość całkowita łóżka bez przedłużenia leża 215 cm (+/- 2 cm)
3. | Możliwość przedłużenia leża o +/- 20 cm |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt.
4. | Szerokość całkowita łóżka przy całkowicie podniesionych lub opuszczonych barierkach 100 cm (+/- 2 cm) |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt.
5. | Regulacja elektryczna wysokości z indykatorem/sygnalizacją diodową osiągnięcia wysokości minimalnej
6. | Sygnalizacja pozycji pośrednich - sygnalizowana podświetleniem diodowym ostrzegawczym |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt.
7. | Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 45 cm (+/- 2 cm) (dla pojedyńczych kółek 150 mm) |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt.
8. | Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 80 cm (+/- 2 cm) (dla pojedyńczych kółek 150 mm) |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt.
9. | Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem 20 cm (+/- 2 cm) (dla pojedyńczych kółek 150 mm) |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt.
10. | Regulowane, tworzywowe klamry obejmujące materac, 2 szt. po każdej ze stron, zapobiegające przesuwaniu się materaca po płycie leża i ograniczające ryzyko zakleszczenia się pacjenta między materacem a barierkami bocznymi.
11. | Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców ze zintegrowaną, zaawansowaną funkcją autokontur. |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt.
12. | Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża 0-65°
13. | Elektryczna regulacja segmentu uda.
14. | Zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża min. 0-28°
15. | Zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leża Manualna regulacja segmentu podudzia min. -3° do -20°
16. | Ruch wsteczny segmentu oparcia
17. | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Pozycje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku.
18. | Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga min. ( -17°) - (+17°)
19. | Elektrycznie regulowana pozycja ułatwiająca repozycjonowanie pacjenta uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt.
20. | Elektrycznie regulowana pozycja krzesła kardiologicznego uzyskiwana za pomocą jednego przycisku
21. | Elektrycznie regulowana pozycja horyzontalna – pozioma - uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt.
22. | Pozycja wyjściowa uzyskiwana z jednego przycisku/piktogramu – regulowana elektrycznie.
23. | Sterowanie funkcjami elektrycznymi ze sterowników wbudowanych w barierki boczne. Wszystkie przyciski membranowe, wodoodporne
24. | Podświetlenie nocne. |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt.
25. | 4 pojedyncze antystatyczne, kółka o średnicy 150 mm (+/- 20 mm)
26. | Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie. |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt.
27. | Alarm niezaciągniętego hamulca
28. | Manualna funkcja CPR, oznaczona wyraźnym kolorem, umożliwiająca natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia oraz wyrównanie wysokości łóżka po wyższej stronie, dostępna z obu stron łóżka, niezależnie od pozycji barierek. Jednocześnie następuje automatyczna deflacja zintegrowanego materaca. |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt.
29. | Elektryczna funkcja CPR obsługiwana za pomocą jednego przycisku w kolorze żółtym zlokalizowanym po zewnętrznej stronie barierek bocznych. Łóżko wykonuje serię skoordynowanych ruchów w celu wypoziomowania leża, rama wyrównuje się z obniżoną stroną. Jednocześnie następuje automatyczna deflacja zintegrowanego materaca. |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt.
30. | Barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentami leża, zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem
31. | Barierki wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30º i 45º oraz kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej. Wskaźniki widoczne niezależnie od pozycji barierek |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt.
32. | Konstrukcja barierek bocznych z jednostopniowym mechanizmem opuszczania, umożliwiająca ich złożenie przy użyciu jednej ręki. Barierki służą jako podparcie podczas wychodzenia pacjenta z łóżka. Barierki boczne łatwe w dezynfekcji spełniające nową normę EN 60601-2-52 z wbudowanymi panelami sterowania oraz uchwytem gwarantującym pewną i stabilną podporę podczas wstawania lub transferu na krzesło
33. | Łóżko wyposażone we wskaźnik naładowania akumulatora
34. | Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych oraz zdejmowanych szczytów łóżka wykonane z tworzywa sztucznego, bez widocznych elementów metalowych |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt.
35. | Łóżko wyposażone w graficzne interfejsy użytkownika -dotykowe, kolorowe ekrany LCD zlokalizowane po obu stronach łóżka na barierce bocznej służace do obsługi zintegrowanego materaca, alarmów, wagi i zmiany ustawień łóżka. |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt.
36. | Alarm wyjścia pacjenta z łóżka z możliwością zaprogramowania jednego z 3 trybów, tj. 1. pacjent porusza się na łóżku, 2. pacjent próbuje wyjść z łóżka, 3. pacjent znajduje się poza łóżkiem |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt.
37. | Łóżko wyposażone w system pomiaru masy ciała pacjenta klasy III w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia certyfikowany przez jednostkę notyfikowaną |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt.
38. | Możliwość zapisania ostatniego pomiaru wagi w celu porównania zmiany masy ciała pacjenta |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt.
39. | Możliwość wyświetlenia wagi z dokładnością 100g
40. | Waga wyposażona w system autokompensacji masy przedmiotów dodawanych i odejmowanych na leże w trakcie pobytu pacjenta na łóżku tak, by wyświetlana waga pacjenta pozostała bez zmian.
41. | 5-te koło sterujące umieszczone centralnie pod leżem
42. | Nieruchomy szczyt górny
43. | Dodatkowa półka na pościel
44. | Łóżko wyposażone w zaawansowany, zintegrowany materac powietrzny
45. | Materac wymiarami dostosowany do wymiarów leża
46. | Grubość materaca 20 cm (+/- 2 cm). |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt.
47. | Materac z możliwościa pracy w dwóch trybach terapeutycznych (z możliwość wyboru): ciągłego i zmiennego niskiego ciśnienia. Wyposażony w 5 sekcji w skład których wchodzą: 3 sekcje mikrokomór: klatki piersiowej, krzyżowej i udowej oraz 2 sekcje specjalne dedykowane do profilaktyki i leczenia odleżyn pięt i głowy. |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt.
48. | Materac wyposażony w czujnik pomiaru ciśnienia, który automatycznie i w czasie rzeczywistym, bez udziału personelu dobiera ciśnienia w komorach niezależnie od wagi i pozycji pacjenta.
49. | Materac wyposażony w zintegrowaną kieszeń na kasetę RTG minimalizującą konieczność repozycjonowania pacjenta do wykonania badania |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt.
50. | Materac wyposażony w system odprowadzania wilgoci oraz ciepła w głąb pokrowca a następnie wraz z przepływem powietrza usuwa go na zewnątrz materaca. |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt.
51. | Limit wagowy gwarantujący skuteczność prewencji w pozycji leżącej 160 kg
56. | Aktywacja maksymalnego napompowania materaca poprzez menu na dotykowym wyświetlaczu oraz poprzez krótkie naciśnięcie przycisku służącego do repozycjonowania pacjenta.
57. | Odbojniki w 4 narożnikach łóżka
58. | 6 uchwytów na pasy do unieruchomienia pacjenta
59. | 4 gniazda na statywy infuzyjne
60. | Obustronny pedał regulacji wysokości z blokadą przed przypadkowym uruchomieniem
61. | Bezpieczne obciążenie robocze 250 kg
62. | Statyw infuzyjny min. 2 haki z regulacją wysokości
OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
Lp | Nazwa przedmiotu | Ilość (szt.) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | vat (%) | Wartość brutto | Producent / nazwa własna / nr katalogowy
1 | Łóżko na Oddział Intensywnej Terapii ze zintegrowanym materacem | 2
2 | Koszt dostawy | [5 empty] | nie dotyczy
3 | Koszt zainstalowania sprzętu
4 | Koszt serwisowania sprzętu w okresie gwarancji
5 | Koszt przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu
|  |  | RAZEM: |  | RAZEM:
UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:
Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto
Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
| WYKONAWCA |  |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY