Poznań dnia: 2023-10-03

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ II

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprzęt i aparaturę medyczną na potrzeby udzielanych świadczeń zdrowotnych” – znak sprawy SZW/DZP/87/2023

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 (Zadanie nr 6 Dot. Punktu 7 i 8. Parametry ogólne centrali monitorującej) Czy Zamawiający dopuści centrale monitorującą z archiwizacja wszystkich parametrów tj. wszystkich monitorowanych krzywych dynamicznych oraz wszystkich wartości cyfrowych i trendów z 120 godz. monitorowania full disclosure ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 2 (Zadanie nr 6 Dot. Punktu 3. Parametry ogólne kardiomonitorów) Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z wbudowanym wyświetlaczem LCD TFT o przekątnej ekranu 19 cali z typową rozdzielczość dla tej wielkości ekranu 1280x1024 pikseli ? Kardiomonitor zintegrowany w jednej obudowie z miejscami parkingowymi na moduły. Obudowa wyposażona w rączkę do przenoszenia kardiomonitora Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 3 (Zadanie nr 6 Dot. Punktu 5. Parametry ogólne kardiomonitorów) Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z trendem 120 godz. (graficzne i tabelaryczne) z rozdzielczością od 8 sekund w celu zapewnienia dokładności odczytu bez trendów holograficznych, natomiast z zapisem full disclosurre z 120 godzin. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 4 (Zadanie nr 6 Dot. Punktu 10. Parametry ogólne kardiomonitorów) Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z 10 konfigurowalnymi ekranami z możliwością zmiany za pomocą przycisków ekranowych ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 5 (Zadanie nr 6 Dot. Punktu 10. Parametry ogólne kardiomonitorów) Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory bez obsługi gestów ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie rozumie pytania Wykonawcy, Zamawiający nie zna pojęcia ,,gesty” w kardiomonitorach.

Pytanie nr 6 Zadanie nr 3 - Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy ARTROMOT z pilotem ma posiadać programy poszerzające zakres terapii takie jak program oscylacji (powtarzanie końcowego zakresu ruchu), program stretchingu (delikatne rozszerzanie zakresu ruchu), program elektrostymulacji (program synchronizujący ruch bierny z elektrostymulacją), program łączący różne z wymienionych funkcji oraz program przygotowujący do ćwiczeń po dłuższej przerwie? Obecność dodatkowych funkcji i programów wyróżnia urządzenia bardziej zaawansowane, z szerszą gamą możliwości terapeutycznych, od tych podstawowych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. Pytanie nr 7 Zadanie nr 3 - Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy wymagany pilot ma zapewniać sterowanie wszystkimi parametrami z intuicyjną obsługą za pomocą ikon z wyświetlaczem LCD-TFT i posiadać dokumentację przebiegu terapii - rejestr wyników ćwiczeń w formie graficznej wyświetlany na ekranie pilota, co motywuje i znacznie ułatwia ocenę postępów pacjenta ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. Pytanie nr 8 Zadanie nr 3 - Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy ARTROMOT z pilotem ma być wyposażony w karty chip do zapisu indywidualnych danych terapii pacjenta, co poprawia ergonomię pracy znacznie ułatwiając i przyspieszając czas nastaw w wypadku wielu pacjentów ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. Pytanie nr 9 Zadanie nr 3 - Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy ARTROMOT z pilotem ma być wyposażony w elektrostymulator do zsynchronizowanej z ruchem kończyny elektrostymulacji ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. Pytanie nr 10 Zadanie nr 3 - Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy szyna CPM ma być wyposażona w dedykowany wózek transportowy tego samego producenta ? Z doświadczenia wiemy, iż wózki znacznie poprawiają komfort pracy personelu i eliminują potrzebę noszenia urządzenia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 11 Zadanie 2 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę ze wskaźnikiem oddawania barwy czerwonej R9=94 ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 12 Zadanie 2 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę ze średnicą pola roboczego: d10 = 230 mm, d50=140 mm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 13 Zadanie 2 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z temperaturą barwową regulowaną w pięciu stopniach w zakresie 3500-4000-4500-5000-5500 K ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 14 Zadanie 2 - Czy zamawiający będzie wymagał aby regulacja odbywała się skokowa z jednego poziomu do kolejnych? Jest to rozwiązanie pozwalające na ustawienie oczekiwanego parametru bez konieczności przytrzymywania sterownika i czekania aż lampa osiągnie oczekiwaną temperaturę barwową. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 15 Zadanie 2 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z wgłębnością oświetlenia L1+L2 (20%) = 92,5 cm oraz L1+L2 (60%)= 51 cm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 16 Zadanie 2 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o poborze mocy 51W ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 17 Zadanie 2 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę wyposażoną w 36 diod LED umieszczonych w 12 modułach diodowych ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 18 Zadanie 2 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o średnicy kopuły = 52 cm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 19 Zadanie 2 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z maksymalnym natężeniem napromieniowania = 484W/m2 ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 20 Zadanie 2- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o natężeniu maksymalnym na poziomie 140 tys lux ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 21 Zadanie 2 - Czy Zamawiający będzie wymagał aby osłona lampy wykonana była z odpornego na zarysowania szkła bezpiecznego, połączonego szczelnie z oprawą odlewu aluminiowego ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 22 Zadanie 2 - Czy Zamawiający będzie wymagał aby lampa gwarantowała minimalny wzrost temperatury w polu operacyjnym i okolicach głowy operatora na poziomie poniżej 1 stopnia Celciusza ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 23 Zadanie 2 - Czy Zamawiający mając na uwadze koszty zakupu i okres użytkowania lampy będzie wymagał okresu żywotności diod Led na poziomie powyżej 60 000 godzin ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 24 Zadanie nr 2 - Proszę o podanie z jakiego materiału wykonany jest sufit - strop na którym będzie dokonany montaż lamp ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Strop ma konstrukcję płyty kanałowej jednakże montaż nowej lampy bezcieniowej na suficie jest możliwy w miejscu zdemontowanej starej, która posadowiona jest na konstrukcji wsporczej i została przygotowana pod montaż lampy sufitowej. Pytanie nr 25 Zadanie nr 2 - Czy występuje sufit podwieszany, jeśli tak to na jakiej wysokości od podłogi i jaka jest odległość od stropu ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. Pytanie nr 26 Zadanie nr 2 - Czy w miejscu montażu doprowadzone są wszystkie potrzebne przewody do podłączenia lamp? Jeśli nie to czy wykonawca musi je doprowadzić we własnym zakresie i jaka jest odległość do rozdzielni ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak w sali gdzie ma być zamontowana lampa jest jeden przewód zasilające ydyp 3x2,5mm2 do istniejącej lampy bezcieniowej jednoczaszowej w miejsce, której ma zostać zamontowana nowa lampa dwuczaszowa. Przewody są wyprowadzone do centralki sterującej w Sali . Brakujące przewody doprowadza Wykonawca we własnym zakresie. Odległość do rozdzielnicy 40m. Pytanie nr 27 Zadanie nr 2 - Czy w miejscu montażu wisi już jakaś lampa, jeśli tak to proszę o podanie producenta i modelu ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak wisi już lampa FAM ED LUMENA H500. Pytanie nr 28 Zadanie nr 2 - Prosimy o podanie następujących informacji: A. Wysokość do stropu oraz typ stropu [kanałowy / gęsto żebrowy / żelbeton / inny:............ ] B. Wysokość do sufitu podwieszanego oraz typ sufitu podwieszanego [płyta gipsowokartonowa / kasetony GK (50x50 lub 60x60) / kasetony blacha (50x50 lub 60x60) / inny: ............... ] C. Dystans pomiędzdzy A i B Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Montaż lampy należy wykonać do istniejącej konstrukcji wsporczej. Zaleca się wizję lokalną (wnioski należy składać na adres e-mailowy podany w SWZ bądź poprzez Platformę Zamawiającego) w celu doboru najkorzystniejszego rozwiązania montażowego lampy, jednakże wysokość od posadzki do stropu wynosi 2,95 m, sufit stały. Pytanie nr 29 Zadanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści lampę z zasilaniem 28V DC ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 30 Zadanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści lampę ze wstaźnikiem Ra oraz R9 wynoszącym 97 ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 31 Zadanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści lampę ze średnicą pola roboczego d10 - 180 ~ 300 mm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 32 Zadanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści lampę ze średnicą pola roboczego d50 - 100 ~ 180 mm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 33 Zadanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją temp. barwowej 3600 / 4200 / 4800 / 5400 K ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 34 Zadanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści lampę z wgłębnością oświetlenia L1+L2: (20%) 125 cm, (60%) 65 cm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 35 Zadanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści lampę z poborem mocy przez oprawę: 100W ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. Pytanie nr 36 Zadanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED: 96 (4 moduły)? Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 37 Zadanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści czaszę o średnicy 73 cm ? Wielkość czaszy nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. Pytanie nr 38 Zadanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści lampę z maksymalnym natężeniem napromieniowania: 570 W/m2 ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 39 Zadanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści lampę z zasilaniem 28V DC ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 40 Zadanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści lampę ze wstaźnikiem Ra wynoszącym 95 ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 41 Zadanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści lampę ze wstaźnikiem R9 wynoszącym 90 ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 42 Zadanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści lampę ze średnicą pola roboczego d10 - 200 ~ 300 mm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 43 Zadanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści lampę ze średnicą pola roboczego d50 - 120 ~ 180 mm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 44 Zadanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją temp. barwowej 3800 / 4300 / 4800 K ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. Pytanie nr 45 Zadanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści lampę z wgłębnością oświetlenia L1+L2: (20%) 150 cm, (60%) 85 cm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 46 Zadanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści lampę z poborem mocy przez oprawę: 63W ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 47 Zadanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED: 96 (4 modyły)? Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 48 Zadanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści czaszę o średnicy 66 cm ? Wielkość czaszy nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 49 Zadanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści lampę z maksymalnym natężeniem napromieniowania: 546 W/m2 ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 50 zadanie nr 1 - Czy Zamawiający dopuszcza zakres energii min. 200J przy dwufazowej fali defibrylacyjnej ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 51 Dotyczy zał. nr 2 do SWZ - zadanie 11 Kolumny Artroskopowe - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Czy w związku z faktem, że aktualnie wszystkie opisane parametry techniczne w zadaniu 11 spełnia wyłącznie sprzęt firmy Smith & Nephew - Czy zamawiający dopuści do oceny sprzęt o następujących parametrach, co umożliwi zachowanie konkurencyjności w postępowaniu ? Jednocześnie informujemy, że proponowane urządzenie w żadnym stopniu nie odbiega funkcjonalnością i konfiguracją od opisanego przez Zamawiającego systemu, a różnice w parametrach są minimalne i wynikają wyłącznie z rozwiązań technologicznych stosowanych przez różnych producentów, które nie mają znaczenia klinicznego. W związku z powyższym, prosimy o dopuszczenie alternatywnej tabeli dotyczącej Wymagań i parametrów technicznych dla zadania nr 11 jak poniżej: Kolumna Artroskopowa wraz z zestawami instrumentarium do wykonania artroskopii: - stawu kolanowego – 4 zestawy - stawu skokowego – 1 zestaw - stawu barkowego – 1 zestaw - stawu biodrowego – 1 zestaw. L.p; Opis asortymentu; J.m; Ilość. MONITOR. 1; Podświetlenie LED, Format obrazu 16:9, Matryca IPS w ochronnym szkle – przyklejone szkło ochronne, co oznacza, że nie ma ryzyka zaparowania monitora w wilgotnych warunkach, Eliminacja migotania obrazu na wszystkich poziomach jasności (Flicker Safe). Ochrona przeciwpyłowa i wodoodporność (Front / Tył) IP35/IP32, Rozdzielczość ekranu: 3840x2160px. Funkcja PIP (obraz w obrazie),PBP (obraz przy obrazie),odbicie lustrzane i funkcja rotacji obrazu. Kąt widzenia 178 stopni poziomo i pionowo. Jasność 800cd/m². Współczynnik kontrastu 1000:1. Sterowanie za pomocą dotykowej klawiatury z włącznikiem. Wejścia wideo:1x DP 1.2 , 1xDVI, 1x3G-SDI, 1x HDMI 2.0, Wyjście wideo: DP 1.2, 1x 3G-SDI, 1 x DVI. Waga monitora 12.4kg. Wymiary monitora bez podstawy 764.6 x 480.8 x 94.4 mm. Menu OSD w 17 językach. Czas reakcji Matrycy LCD 9ms; szt.; 1. KONSOLA KAMERY 4K – ŹRÓDŁO ŚWIATŁA I MEDYCZNY REJESTRATOR OBRAZU – TOR WIZYJNY. 2; GŁOWICA KAMERY 4K- AUTOKLAWOWALNA – 1szt. Rozdzielczość 3840 x 2160px natywne skan progresywny. Chip typu CMOS. Gamma kolorów 10-bit. Dwa przyciski programowalne obsługujących 14 funkcji kamery, archiwizatora i źródła światła. Zoom cyfrowy 1,5x. Stosunek sygnału do szumu 50 db, klasa wodoszczelności IPX7. Autoklawowlana, gwarancja 7 lat na sterylizacje. ŹRÓDŁO ŚWIATŁA W TECHNOLOGII LED WBUDOWANE W JEDNĄ KONSOLĘ 3W1 W PEŁNI ZINTEGROWANE – 1 szt. ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED – Źródło światła w technologii LED wbudowane w jedną konsolę 3w1 w pełni zintegrowane. Żywotność diody LED powyżej 30.000 godz. Wydajność oświetlenia: 1800 lumenów. Temperatura barwowa: 5500-8500 K. Współczynnik CRI: 70, modulowana synchronizowaną szerokością impulsu. Głowica obrotowa światłowodu do podłączenia światłowodów różnych producentów typu : Wolf, Olympus, Storz, ACMI. Automatyczna regulacja strumienia świetlnego: zsynchronizowana szerokość impulsu z modulacją strumienia świetlnego. Przycisk źródła światła „On / Standby” (gotowy do użycia w <1 sek.) Strumień świetlny odpowiadający mocy źródła Xenon powyżej 380W. STEROWNIK KAMERY 4K – Sterownik kamery: z przyciskiem balansu bieli, zapisywaniem i robieniem zdjęć, możliwości przeglądania i wyboru do eksportu poszczególnych filmów i zdjęć z poziomu nagrywarki. Rozdzielczość sterownika kamery 4K UHD 3840 x 2160px. Zastosowany typ części CF(cardiac floating), odporne na defibrylację. Wyjścia video: 2 x DVI, 4x 3G-SDI, 2x displayport 1.1/1.2(MST). Wejścia video: 1 x DVI, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0. Gniazda komunikacyjne: 1xrs-232, 1x audio IN, 1x audio OUT, 2x mini-jack (gniazda sterujące pozwalające na sterowanie konsolą za pomocą przełącznika nożnego lub urządzenia zewnętrznego, oraz sterowanie przez zespół sterujący kamery urządzeniami zewnętrznymi za pomocą przycisków na głowicy kamery). Złącze tabletu sterującego, złącze Ethernet izolowane 10/100 MB/s, złącze wyrównywania potencjałów POAG, gniazdo zasilania, 2x opcjonalne gniazdo światłowodowe Matrix, 2 gniazda USB z przodu konsoli do podłączenia dysku zewnętrznego oraz tabletu. Częstotliwość odświeżania 59,94Hz. Stosunek sygnału do szumu: >52db dla 4K, >48db dla HD. Zakres balansu bieli: 2500-9000K dla 4K, 2000-9000K dla HD. Waga konsoli 6,8kg. Możliwość sterowania źródłem światła z poziomu konsoli kamery, tabletu sterującego oraz głowicy kamery za pomocą programowalnych przycisków. Wbudowany router wi-fi pozwalający na wykorzystanie łączności bezprzewodowej. Funkcja streamingu na żywo obrazu z kamery za pomocą wbudowanego modułu Wi-Fi łącznie z przesyłam audio ze zdalnym dostępem przez przeglądarkę internetową w oparciu o IP, streaming chroniony hasłem. ARCHIWIZATOR MEDYCZNY – Pojemność pamięci wew. Dysku ssd 128 GB, przechwytywanie obrazu według standardowych formatów: jpg, bmp, raw pdf. Rejestracja filmów m.in. W formacie hd mpeg 4, Funkcja „obraz w obrazie”, przełączanie między obrazem z kamery i wejścia video. Funkcja „zdalnego wejścia” umożliwiająca dodanie pacjenta z zewnętrznego komputera działającego w sieci. Wewnętrzna archiwizacja danych z możliwością podania danych operatora, placówki, rodzaju zabiegu i pacjenta (imię, nazwisko, płeć, numer identyfikacyjny, data urodzenia). Predefiniowanie ustawień preferencji operatorów oraz predefiniowanie ustawień procedur medycznych. 6-stopniowa skala wzmocnienia obrazu. Możliwość eksportu zdjęć i plików video do różnych lokalizacji za pomocą wbudowanego Wi-Fi, kabla sieciowego bądź USB, adnotacje na obrazie w kółku lub za pomocą strzałki z tekstem, modyfikacja obrazu: jaskrawość, kontrast, nasycenie, tworzenie raportu z predefiniowanym tekstem, linkami, dokumentami i obrazami, możliwość przeglądania zapisanych pacjentów za pomocą dowolnego tabletu poprzez łącze internetowe. TABLET – 1szt. Tablet cyfrowy sterujący: zintegrowany z zestawem endoskopowym na osobnym wysięgniku z możliwością sterowania pompą i shaverem. Bezpośredni transfer podczas operacji zdjęć i obrazu na tablet. Możliwość wysłania dokumentacji bezpośrednio mailem. Sterowanie za pomocą tabletu wszystkimi funkcjami zintegrowanej konsoli. Przekątna wyświetlacza tabletu 10 cali o rozdzielczości 1920x1200px. Możliwość ustawienia profili chirurgów z parametrami charakterystycznymi jak: indywidualne ustawienia przycisków na głowicy kamery, jakość nagrywanych filmów i zdjęć, parametrów wydruku raportu po zabiegu, przypisanie chirurgowi zabiegów z określonymi ustawieniami zabiegu. Możliwość ustawienia listy zabiegów wraz z ustawieniami dla każdego zabiegu takimi jak: jasność, zoom, ustawienia gamy kolorów, wzmocnienie, okno autowykrywania, kontrast, ustawienia źródła światła. Możliwość śródoperacyjnej zmiany parametrów z poziomu tabletu : funkcje przycisków głowicy kamery, jasność, zoom, ustawienia kolorów, kontrast, okno automatycznej ekspozycji, balans bieli, PIP, ustawienia drukowania. Graficzna informacja o procesie nagrywania wyświetlana na monitorze medycznym. Wyświetlanie wykonanego zdjęcia wraz z numerem porządkowym. Możliwość wyświetlania na ekranie endoskopowym parametrów pracy ustawionych i aktualnych takich urządzeń jak: shaver, pompa, waporyzator, insuflator oraz ikony nagrywania filmy oraz licznik zrobionych zdjęć. Zgodność ze standardem obrazowania cyfrowego i wymiany obrazów w medycynie (DICOM). Możliwość podłączenia drukarki do zastosowań medycznych poprzez port USB. Wyświetlanie parametrów urządzeń wieży na ekranie monitora. Obsługa w języku polskim. Możliwość rozszerzania aplikacji sterownika o oprogramowania analizujące strukturę i ukrwienie chrząstki.; kpl.; 1. AKCESORIA – TOR WIZYJNY. 5; Optyka artroskopowa o wysokiej rozdzielczości 4K. Kąt patrzenia 30 stopni. Autoklawowalna. Wyposażona w 3 adaptery do połączenia z różnymi typami światłowodów. Wymiary: 4,0mm x 152,5mm.; szt.; 3. 6; Płaszcz artroskopowy z dwoma zaworami obrotowymi dla optyki o średnicy 4,0mm. Autoklawowalny.; szt.; 3. 7; Obturator ołówkowy, konikalny z uchwytem do płaszcza artroskopowego do optyki o Średnicy 4mm. Autoklawowalny.; szt.; 3. 8; Światłowód autoklawowalny w przezroczystej osłonie, dającej możliwość oceny stanu uszkodzeń włókien światłowodowych. Fluorescencyjny w kolorze niebieskim. Końcówka światłowodu wychodząca z konsoli źródła światła wzmocniona i zagięta kątowo. Wymiary: 5,0 mm x 274 cm. Światłowód z adapterami umożliwiającymi podłączenie optyk różnych firm: Wolf, Olympus, Storz, ACMI.; szt.; 3. 9; Adaptery umożliwiające podłączenie optyk / źródeł światła.; szt.; 6. POMPA ARTROSKOPOWA. 10; POMPA ARTROSKOPOWA DWUROLKOWA - Dotykowy ekran do wprowadzania parametrów pracy urządzenia. Predefiniowane ustawienia dla artroskopii kolana, stawu ramiennego, biodra i małych stawów (możliwość indywidualnej zmiany/zaprogramowania ustawień predefiniowanych). Automatyczna kontrola i samoregulacja ciśnienia wewnątrzstawowego. Funkcja ciągłej, niepulsacyjnej kontroli ciśnienia i płukania. Funkcja płukania i zwiększenia ciśnienia dla powstrzymania krwawienia, możliwość indywidualnego zaprogramowania funkcji typu „rinse” i funkcji typu „lavage”. Funkcja płukania stawu poprzez zwiększenie ciśnienia programowane w zakresie od 0-50% co 5% i w czasie do 2 min.Możliwość regulacji odsysania oddzielnie dla shavera i kaniuli. Możliwość stosowania całodobowych drenów głównych z drenami pacjenta oraz drenów jednorazowych. System zasilania automatycznie dostosowujący się do napięcia elektrycznego w miejscu instalacji. Współpraca z konsolą kamery oraz w systemie zintegrowanej Sali operacyjnej. Współpraca z konsolą shavera i waporyzatorem poprzez dedykowany kabel, możliwość zaprogramowania reakcji pompy na pracę shavera i waporyzatora w trybie jedno i dwurolkowym. Współpraca z konsolą shavera poprzez automatyczny wzrost ciśnienia podczas użycia shavera w zakresie od 0 do 50% skokowo co 10%. Przepływ: 1500 ml/min. Regulacja ciśnienia w zakresie 10-120 mmHg ze skokiem co 5 mmHg. Ustawianie odsysania na kaniuli 3 poziomy: w zakresie 50-100-200 ml/min. Ustawiania odsysania na shaverze 4 poziomy w zakresie 150-300-450-700 ml/min. Funkcja bezpieczeństwa przy zbyt dużym ciśnieniu w stawie. Możliwość sterowania za pomocą przełącznika nożnego lub autoklawowalnego pilota przewodowego. Waga urządzenia 12,25 kg; szt.; 1. 11; Dreny artroskopowe dobowe w torze napływu do pompy artroskopowej. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test; sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk; Dreny do użycia ze sterylnymi, jednorazowymi końcówkami do pacjenta; Dren dobowy wyposażony w system zabezpieczeń tzn. zawór zwrotny gwarantujący jego jednorazową 24 godzinną przydatność do użycia.; op.; 3. 12; Dreny artroskopowe jednorazowe w torze napływu do pompy artroskopowej. Dreny pakowane pojedynczo, jednorazowe, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk; Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test.; op.; 4. 13; Dreny artroskopowe w torze napływu (końcówka przedłużająca do pacjenta) do pompy artroskopowej. Dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 20 sztuk; Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test; Dreny do użycia ze sterylnymi artroskopowymi drenami dobowymi; op.; 2. SHAVER ARTROSKOPOWY. 14; Wielofunkcyjna konsola do rękojeści shakera. Możliwość podłączenia i obsługi dwóch urządzeń jednocześnie. Automatyczne rozpoznawanie końcówki roboczej. Możliwość podłączenia i sterowania jednym i dwoma pedałami jednocześnie, 3 tryby pracy oscylacyjnej wybierane na ekranie dotykowym: standardowy, efektywny, agresywny. Shaver: obroty prawo/lewo, max. 8000 obr./min.; oscylacja max. 3000 obr./min. Dotykowy ekran sterujący napędem. Waga 6,8kg. Współpraca z konsolą kamery oraz w systemie zintegrowanej Sali operacyjnej. Możliwość wyświetlania parametrów pracy shavera na ekranie endoskopowym. Sterowanie poprzez ekran dotykowy. Sterowanie ręczne możliwe także z podłączonym przełącznikiem nożnym.; szt.; 1. 15; Rękojeść shakera autoklawowalna pokryta materiałem PEEK. Sterowanie przełącznikiem nożnym bądź w rękojeści z zintegrowanym przewodem sterująco-zasilającym długości 4,5m. Metalowe przyciski sterujące w rękojeści shaver’a. Możliwość sterowania przełącznikiem nożnym. Zatrzaskowe mocowanie ostrzy w dwóch pozycjach w rękojeści shaver’a. Obroty prawo/lewo: 8000 obr./min, oscylacja: 3000 rpm. Współpraca uchwytu z ostrzami 2mm – 5,5mm. Możliwość indywidualnego doboru parametrów pracy w trybie oscylacji w zakresie ustawień: praca w trybie standard; praca w trybie efektywnym; praca w trybie agresywnym. Możliwość sterowania parametrami ustawień shavera (obroty prawo/lewo, oscylacja) z przycisków w rękojeści. Możliwość zmiany prędkości obrotów oscylacji z rękojeści shakera. Regulacja ssania od 0 do 100%. Możliwość odczepiania dźwigni regulujące ssanie celem dokładnego czyszczenia shaver’a. Współpraca uchwytu z oryginalnymi ostrzami i frezami, jednorazowego użycia o następujących parametrach: ostrza pakowane sterylnie, w opakowaniach zbiorczych po 5 sztuk z rodzaju lub pojedynczo, sterylnie w opakowaniach jednostkowych. Ostrza typu frezy kostne dostępne w średnicach: 3,0; 4,0; 5,0; 5,5 mm lub ostrza do tkanki miękkiej dostępne w średnicach : 2,0; 3,0; 3,5; 3,8; 4,0; 4,2; 5,0; 5,5 mm. Ostrza kostne dostępne w wersji z sześcioma; ośmioma; dziesięcioma lub dwunastoma wyżłobieniami na części roboczej ostrza. Możliwe do zaoferowania ostrzy do małych stawów oraz ostrzy w wersji wydłużonej do biodra oraz ostrzy typu : - Kątowa końcówka do shaver’a z funkcją mikrozłamań, zagięta pod kątem 30 lub 45 stopni o głębokości nawiercania 4 i 6 mm, średnica nawiercenia 1,5 mm, - Końcówka do shaver’a, raszpla tnąca o szerokości 3,5 mm; 4,0 mm; 5,5 mm i grubości 2 mm.; szt.; 3. WÓZEK ENDOSKOPOWY. 16; WÓZEK ARTROSKOPOWY Z OSŁONĄ KABLI - Wózek jezdny z możliwością blokady ruchu, 4 antystatyczne koła wyposażone w nakładki zapobiegające najechaniu na przewód poprzez jego wypchnięcie w chwili zetknięcia, nie mające styku z płaszczyzną ruchu. Dostosowany do szerokości i ilości sprzętu, z panelem zasilającym wraz z głównym wyłącznikiem prądu w postaci przycisku z boku wózka. Możliwość modyfikacji konfiguracji wózka przez użytkownika. Wózek wyposażony w 5 półek, w tym min. 1 półka wysuwana, oraz 1x szuflada. Obciążenie półki maksymalne 50 kg. Uchwyt do mocowania soli fizjologicznej. Uchwyt na kamerę, oraz przełącznik nożny. Zacisk do bezpiecznego chwytania drenów dobowych. Wbudowany system przepięciowy z transformatorem izolującym z możliwością wykonania testu za pomocą dedykowanego przycisku. Wysięgnik/stojak – ruchome ramię na monitor min 32 cale. Ruchome ramię pod tablet sterujący. Kabel integracyjny do urządzeń endoskopowych. Wyposażony w centralny kabel zasilający wraz z kablem dodatkowego uziemienia. Ukryta w ramie listwa zasilająca z kablami indywidualnymi o zróżnicowanej długości służącymi do zasilania urządzeń peryferyjnych. Tylne drzwiczki z możliwością zamknięcia. Tylne drzwiczki wyposażone w otwór dedykowany do ułatwionego wyprowadzenia kabli. Wózek wyposażony łącznie w 15 dostępnych złącz typu IEC (8 złącz ukrytych w ramie wózka oraz 7 dostępnych złącz umiejscowionych poniżej dolnej płaszczyzny wózka).; szt.; 1. ZESTAW INSTRUMENTARIUM DO ARTROSKOPII STAWU KOLANOWEGO – Zestawy: 1,2,3,4 Lp; Opis asortymentu; J/m; Ilość. 1; Narzędzie manualne do artroskopii typu punch, średnica trzonka 3,4 mm. Szczęka prosta, szerokośc cięcia 2,6mm. Narzędzie wyposażone jest w FlushPort do mycia i dezynfekcji narzędzia wewnątrz części ruchomej.; szt.; 4. 2; Narzędzie manualne artroskopowe autoklawowalne typu Wide Biter Punch, z ząbkowaną górną branszą tnącą. Wielkość prostej końcówki tnącej 2,8 mm, średnica trzonka 2,75 mm, prosta szczęka, trzonek prosty. Narzędzie wyposażone jest w FlushPort do mycia i dezynfekcji narzędzia wewnątrz części ruchomej.; szt.; 4. 3; Narzędzie manualne artroskopowe. Narzędzie manualne artroskopowe autoklawowalne typu Punch, z ząbkowaną górną branszą tnącą. Wielkość zagiętejkońcówki tnącej 30 stopni w lewo oraz szerokość 2,8 mm, średnica trzonka 2,75 mm, prosta szczęka. Narzędzie wyposażone jest w FlushPort do mycia i dezynfekcji narzędzia wewnątrz części ruchomej.; szt.; 4. 4; Narzędzie manualne artroskopowe. Narzędzie manualne artroskopowe autoklawowalne typu Punch, z ząbkowaną górną branszą tnącą. Wielkość zagiętejkońcówki tnącej 30 stopni w prawo oraz szerokość 2,8 mm, średnica trzonka 2,75 mm, prosta szczęka. Narzędzie wyposażone jest w FlushPort do mycia i dezynfekcji narzędzia wewnątrz części ruchomej.; szt.; 4. 5; Narzędzie artroskopowe autoklawowalne typu Resektor MegaBiter (bardzo szeroki gryzak). Narzędzie w wersji prostej z częścią tnącą, średnica szaftu 2,75 mm. Końcówka tnąca o wymiarach górnej szczęki z ząbkami o wym. 5,5 mm i dolnej szczęki 7,2 mm i otworem o wymiarach 5,75 mm. Szczęka o grubości 2,5 mm.; szt.; 4. 6; Narzędzie artroskopowe autoklawowalne typu Grasper Aligator. Trzonek prosty. Szczęka prosta o średnicy trzonka 3,4 mm. Końcówka robocza górna ząbkowana wyposażona w jeden ząb, końcówka dolna ząbkowana wyposażona w dwa zęby. Całkowita długość szczęki 8 mm. Rączka z samo zaciskającym się zatrzaskiem. Długość ramienia 13,2 cm. Narzędzie wyposażone jest w FlushPort do mycia i dezynfekcji narzędzia wewnątrz części ruchome. Uchwyt bezzapadkowy/nieblokujący.; szt.; 4. 7; Narzędzie artroskopowe autoklawowalne typu haczyk z oznaczeniem co 0,5 mm do 3,5 cm. Wymiary: trzon 150 mm, końcówka 3,4 mm; szt.; 4. 8; Narzędzie artroskopowe autoklawowalne typu nożyczki artroskopowe, szczęka prosta o średnicy 3,4 mm, szczęki proste ząbkowane na górnej branszy, dolna bransza gładka. Długość szczęki 8,9 mm, długość ramienia 13,25 cm. Narzędzie wyposażone jest w FlushPort do mycia i dezynfekcji narzędzia wewnątrz części ruchomej.; szt.; 4. ZESTAW INSTRUMENTARIUM DO ARTROSKOPII STAWU SKOKOWEGO – Zestaw: 1 Lp; Opis asortymentu; J/m; Ilość. 1; Kleszcze artroskopowe, punch smukły, prosty, wymiary 2,75mm x 100mm, port do mycia instrumentu; szt.; 1. 2; Haczyk artroskopowy dwustronny z miarką, końcówki 4mm/5mm; szt.; 1. ZESTAW INSTRUMENTARIUM DO ARTROSKOPII STAWU BARKOWEGO– Zestaw: 1 Lp; Opis asortymentu; J/m; Ilość. 1; Raspator SLAP narzędzie ułatwiające artroskopowe oczyszczenie obręczy panewki stawowej w ciaśniejszych przestrzeniach stawowych po wprowadzeniu przez portal artroskopowy. Kąt wierzchołka 15°, powierzchnia raszpli znajduje się wewnątrz.; szt.; 1. 2; Narzędzie artroskopowe autoklawowalne typu wyciągacz szwów, końcówka prosta, trzon prosty, średnica trzonu 3,4 mm. Narzędzie wyposażone jest w FlushPort do mycia i dezynfekcji narzędzia wewnątrz części ruchomej.; szt.; 1. 3; Metalowy popychacz do węzłów z zamkniętym oczkiem prowadzącym nić.; szt.; 1. 4; Narzędzie artroskopowe autoklawowalne typu haczyk z oznaczeniem co 0,5 mm do 3,5 cm. Wymiary: trzon 150 mm, końcówka 3,4 mm; szt.; 1. ZESTAW INSTRUMENTARIUM DO ARTROSKOPII STAWU BIODROWEGO – Zestaw: 1 Lp; Opis asortymentu; J/m; Ilość. 1; Narzędzie manualne artroskopowe autoklawowalne typu obcinak do nici, średnica sztancy 4,2mm. Końcówka tnąca narzędzia prosta. Narzędzie wyposażone jest w port do mycia i dezynfekcji narzędzia wewnątrz części ruchomej. Długość robocza 220mm.; szt.; 1. 2; Narzędzie artroskopowe autoklawowalne typu chwytak do ciała wolnego , końcówka prosta z zębami, dwa zęby w dolnej części i jeden ząb na górnej części do chwytania ciała wolnego, trzon prosty o średnicy szaftu 4,2 mm. Narzędzie wyposażone jest w FlushPort do mycia i dezynfekcji narzędzia wewnątrz części ruchomej. Uchwyt samozwalniający mechanizm blokujący; szt.; 1. 3; Obturator, kaniulowany tępy z uchwytem do płaszcza artroskopowego używanego do artroskopii biodra. Obturator do optyki o średnicy 3,5mm. Autoklawowalny.; szt.; 1. 4; Otwarta kaniula do szybkiej wymiany narzędzi w portalu roboczym. Kaniula posiada niski profil ułatwiający wprowadzenie przez tkanki miękkie. Kaniula zagięta w części dystalnej.; szt.; 1. 5; Obrutaror z uchwytem dedykowany do artroskopii biodra o przekroju 5,5 mm oraz długości roboczej shaftu 145 mm. Możliwość podłączenia łącznika z kranikami umożliwiającego wprowadzenie optyki artroskopowej.; szt.; 1. 6; Mostek łącznikowy dla optyki służący do szybkiej zmiany portalu podczas wykonywania procedury artroskopii biodra. Mostek wyposażony w dwa zawory odcinające; szt.; 1. 7; Kaniulowana sztanga do pomocy przy wymianie narzędzi o średnicy 3,5mm i długości 38cm.; szt.; 1. 8; Narzędzie artroskopowe autoklawowalne typu haczyk. Wymiary: trzon 220 mm.; szt.; 1. 9; Nóż do otwarcia torby w stawie biodrowym. Długość całkowita 245 mm. Nóż od strony roboczej zakończony ostrzem w kształcie haka obsadzonego okrągłym trzonku z drugiej stronu karbowana rękojeść umożliwiająca precyzyjne operowanie narzędziem. Narzędzie pakowane po 5 sztuk sterylne.; szt.; 1. 10; Nakłuwacz chrząstkowy, koniec zagięty pod kątem 25°,; szt.; 1. 11; Nakłuwacz chrząstkowy, koniec zagięty pod kątem 40 stopni, uchwyt narzędzia o długości 220 mm; szt.; 1. 12; Nakłuwacz chrząstkowy do artroskopii biodra, koniec zagięty pod kątem 60°; szt.; 1. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza wskazany Opis Przedmiotu Zamówienia. Pytanie nr 52 Kryteria oceny ofert "K-3 - Okres gwarancji" Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawcy w formularzu ofertowym powinni wskazać konkretną ilość miesięcy przez które obowiązywać będzie gwarancja np. 24 miesiące, 28 miesięcy, 36 miesięcy, 40 miesięcy itp.? Ponadto prosimy o wyjaśnienia, czy Zamawiający będzie przyznawał punkty w poniższy sposób ? 24 miesiące - 0 pkt. od 25 miesięcy do 36 miesięcy 10 pkt. powyżej 36 miesięcy - 20 pkt. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, iż Wykonawcy w formularzu ofertowym powinni wskazać konkretną ilość miesięcy przez które obowiązywać będzie gwarancja. Jeśli Wykonawca zaoferuje 24 miesięczny okres gwarancji otrzyma 0,00 pkt., jeśli Wykonawca chce uzyskać 10,00 pkt. wówczas musi wskazać konkretną ilość miesięcy na jaką daje gwarancję w przedziale 25 m-cy do 36 m-cy, natomiast jeśli Wykonawca chce uzyskać 20,00 pkt. wówczas musi wskazać konkretną ilość miesięcy na jaką daje gwarancję w przedziale powyżej 36 m-cy. Pytanie nr 53 Dotyczy §7 [REKLAMACJE] ust. 2 Załącznika nr 4 do SWZ - wzór umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dokonania naprawy do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji ? W przypadku nie dokonania naprawy w tym czasie Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w miejsce wadliwego Asortymentu urządzenia zastępczego o nie gorszych parametrach niż zaoferowany w ofercie, na czas naprawy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ. Vide pat. 7 ust. 2 wzoru umowy. Pytanie nr 54 Dotyczy § 10 [KARY UMOWNE] ust. 2 Załącznika nr 4 do SWZ - wzór umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 250 zł za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony umową w przypadku zwłoki Wykonawcy, w dostarczeniu urządzenia zastępczego na warunkach określonych w §7 ust. 2 Umowy, po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ. Kara umowna musi spełniać funkcję nie tylko odszkodowawczą, ale również stymulującą do należytego wykonania umowy. Pytanie nr 55 Dotyczy § 10 [KARY UMOWNE] ust. 1 Załącznika nr 4 do SWZ - wzór umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 0,2% kwoty brutto wskazanej w §6 ust. 1 Umowy, jednak nie mniej niż 750,00 zł, za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony umową ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ. Kara umowna musi spełniać funkcję nie tylko odszkodowawczą, ale również stymulującą do należytego wykonania umowy.

Pytanie nr 56 Zadanie nr 7 - Pkt 7. Czy Zamawiający długość fali w zakresie 430-490 nm, z wartością szczytową pomiędzy 440 a 460 nm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. Pytanie nr 57 Zadanie nr 7 - Pkt 9. Czy Zamawiający dopuści żywotność LED do 10000 godzin ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. Pytanie nr 58 Zadanie nr 7 - Pkt 10. Czy Zamawiający dopuści wymiar większego materaca 25 x 30 cm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. Pytanie nr 59 Zadanie nr 7 - Pkt 15. Czy Zamawiający dopuści bezpieczną dla pacjenta lampę bez określonej maksymalnej temperatury powierzchni, wyposażoną w sygnalizację przegrzania? Zwracamy uwagę, że wymóg ten ma znikome znaczenie kliniczne. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. Pytanie nr 60 Zadanie nr 7 - Pkt 17. Czy Zamawiający dopuści długość przewodu 137+-5 cm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. Pytanie nr 61 Zadanie nr 7 - Pkt 18. Czy Zamawiający dopuści wagę modułu lampy 2,5kg ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. Pytanie nr 62 Zadanie nr 7 - Pkt 21. Czy Zamawiający dopuści brak tej funkcji? Jest to zapis typowy dla tradycyjnych lamp do fototerapii, nie ma on zastosowania w postaci lampy materacykowej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. Pytanie nr 63 Zadanie nr 7 - Pkt 24. Czy Zamawiający dopuści lampę bez menu użytkowego? Zwracamy uwagę, że jednostki sterujące w takich lampach nie posiadają zwykle menu użytkowego, a jedynie wyświetlają czas pracy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. Pytanie nr 64 Zadanie nr 10 - Pkt 80. Pkt 80. Czy Zamawiający dopuści automatyczną kalkulację parametrów wentylacji po wprowadzeniu masy należnej pacjenta ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, dopuszcza. Pytanie nr 65 Zadanie nr 10 - Pkt 108. Czy Zamawiający dopuści alternatywną metodę pomiarową zwiotczenia - kinetymiografię - realizującą pomiar z wykorzystaniem mechanosensora, charakteryzującego się również wysoką dokładnością pomiaru oraz bardzo łatwą aplikacją czujnika wyposażonego w specjalny adapter na dłoń ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, dopuszcza. Pytanie nr 66 Zadanie nr 10 - Pkt 108. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z czujnikiem wyposażonym w specjalny adapter na dłoń - ułatwiający aplikację - bez czujnika z możliwością stosowania na stopie ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, dopuszcza. Pytanie nr 67 Zadanie nr 10 - Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu wtyków gazowych tlenu, podtlenku azotu i powietrza: AGA, DIN II (Draeger), inny niewymieniony będzie wymagał Zamawiający. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: AGA. Pytanie nr 68 Zadanie nr 10 - Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu wtyku odciągu gazów poanestetycznych: AGSS AGA , AGSS DIN II ( Draeger), inny niewymieniony, będzie wymagał Zamawiający. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: AGSS DIN II ( Draeger) Pytanie nr 69 Zadanie nr 10 - Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu przetworników krwawego ciśnienia: Edwards, BD, Abbott, Utah, B.Braun, inne niewymienione, będzie wymagał Zamawiający. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Abbott Pytanie nr 70 Zadanie nr 10 - Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu wlewu parownika do sevofluranu: QF Abbvie czy STS Baxter, będzie wymagał Zamawiający. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Baxter Pytanie nr 71 Zadanie nr 10 - Pkt 123 - Czy Zamawiający oczekuje załączenia wykazu części zamiennych do oferty czy razem z urządzeniem przy dostawie ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 72 Dotyczy SWZ / przedmiotowe środki dowodowe Katalogi / ulotki producenta są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego, Wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku potwierdzenia parametru na katalogach lub ulotkach producenta, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 73 Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 4 i 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin płatności (dostawy) nastąpił przelewem do 45 dni licząc od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT / rachunku, a w przypadku gdy wartość faktury przekracza 20 000 druga rata płatna po 15 dniach po upływie miesiąca od terminu płatności pierwszej raty ? Proponujemy modyfikację w/w punktów w następujący sposób: Par. 6 ust. 4: Termin płatności (dostawy): przelewane wyłącznie na konto Wykonawcy po wykonaniu umowy do 45 dni licząc od doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania i doręczania faktur na adres mailowy: kancelaria@lutycka.pl . Podstawa wystawienia faktury będzie podpisany protokół, o którym mowa w §5 ust. 5 umowy. Par. 6 ust. 5. W przypadku gdy wartość faktury brutto, przekracza kwotę 20 000,00 zł, strony dopuszczają możliwość płatności kwoty faktury w dwóch równych, przy czym termin płatności pierwszej raty przypada na dzień zgodny z postanowieniami §6 ust. 5 a drugiej po upływie 15 dni od terminu płatności pierwszej raty. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ. Pytanie nr 74 Dotyczy wzoru umowy §7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie aparatu zastępczego na czas naprawy dłuższej niż 5 dni roboczych ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ. Pytanie nr 75 Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 6 Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje dodanie obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, nadając mu następujące brzmienie: Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem rozwiązania umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin". Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ. Pytanie nr 76 Dotyczy wzoru umowy §10 ust. 1 Standardem na rynku wyrobów medycznych są kary za zwłokę w dostawie 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki. Zatem zwracamy się z prośbą o modyfikację w/w ustępu w następujący sposób: 1. W przypadku przekroczenia niedotrzymania terminu wskazanego w §5 ust. 1 Umowy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% kwoty brutto wskazanej w §6 ust. 1 Umowy, jednak nie mniej niż 500,00 zł, za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony umową. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ. Kara umowna musi spełniać funkcję nie tylko odszkodowawczą, ale również stymulującą do należytego wykonania umowy. Pytanie nr 77 Dotyczy wzoru umowy §10 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej opisanej w ust. 2 do 250 zł za każdy dzień zwłoki ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ. Kara umowna musi spełniać funkcję nie tylko odszkodowawczą, ale również stymulującą do należytego wykonania umowy.

Pytanie nr 78 dotyczy §10 ust. 1, 2 Zwracamy się z prośbę o modyfikację w/w zapisów w sposób następujący: "1. W przypadku przekroczenia niedotrzymania terminu wskazanego w §5 ust. 1 Umowy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% kwoty brutto wskazanej w §6 ust. 1 Umowy, jednak nie mniej niż 150,00 zł, za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony umową. 2. W przypadku zwłoki Wykonawcy, w dostarczeniu urządzenia zastępczego na warunkach określonych w §7 ust. 2 Umowy, po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowna w wysokości 1% kwoty brutto wskazanej w §6 ust. 1 Umowy, jednak nie mniej niż 100,00 zł, za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony umową". Obecnie zapisy określające wysokość kar umownych są niewspółmiernie wysokie i nie są w żadnym wypadku proporcjonalne do stopnia zawinienia strony. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ. Kara umowna musi spełniać funkcję nie tylko odszkodowawczą, ale również stymulującą do należytego wykonania umowy.

Pytanie nr 79 Zadanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści lampę o wskaźniku Ra = 97? Oferowany parametr jest korzystniejszy od wymaganego Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 80 Zadanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści lampę o wskaźniku R9 = 95? Oferowany parametr nieznaczenie różni się od wymaganego, co pozostaje bez wpływu na walory kliniczne lampy Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 81 Zadanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści lampę z polem roboczym regulowanym w zakresie 160-360mm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 82 Zadanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści lampę z temperaturą barwową regulowaną w 10 krokach w zakresie 3800-4800K ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. Pytanie nr 83 Zadanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści lampę z wgłębnością oświetlenia l1+l2 (20%) - 1100 mm oraz l1+l2 (60%) - 500 mm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 84 Zadanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści lampę z poborem mocy 70W ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. Pytanie nr 85 Zadanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną w 56 diod LED (po 14 diod w 4 modułach zlokalizowanych wokół uchwytu sterylnego (poniżej wizualizacja oferowanego rozwiązania Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 86 Zadanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści kopułę o średnicy 600mm? Oferowany parametr minimalnie różni się od wymaganego w SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 87 Zadanie nr 2 - Czy Zamawiający dopuści lampę z całkowitą energią promieniowania przy maksymalnym natężeniu 560 W/m2 (Całkowita energia promieniowania przy natężeniu 100 klx - 350 W/m2) Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 88 Zadanie nr 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 70 dni od dnia podpisania umowy? Prośbę swoją motywujemy długimi terminami dostaw na zawiesia do lamp. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 89 Dotyczy wzoru umowy, paragraf 10, ustęp 1, pakiet 17: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby kara umowny wynosiła nie mniej niż 250,00 zł za każdy dzień zwłoki? Kara umowna w wysokości 1 500,00 zł jest niewspółmiernie wysoka do wartości pakietu nr 17. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ. Kara umowna musi spełniać funkcję nie tylko odszkodowawczą, ale również stymulującą do należytego wykonania umowy. Pytanie nr 90 Dotyczy wzoru umowy, paragraf 10, ustęp 2, pakiet 17: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 250,00 zł za każdy dzień zwłoki? Kara umowna w wysokości 500,00 zł jest niewspółmiernie wysoka do wartości pakietu nr 17. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ. Kara umowna musi spełniać funkcję nie tylko odszkodowawczą, ale również stymulującą do należytego wykonania umowy. Pytanie nr 91 Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne z oświetleniem endoskopowym wynoszącym 6000 lux ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: NIE Pytanie nr 92 Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne z regulacją natężenia światłą w zakresie 25-100% w 10 stopniach? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: TAK Pytanie nr 93 Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne ze stałą temperatura barwową 4300 K? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: NIE Pytanie nr 94 Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne ze średnicą kopuł 80 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: NIE Pytanie nr 95 Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne z natężeniem światła 140 000 lux? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: NIE Pytanie nr 96 Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne z w kopuły mają po 90 źródeł LED? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: TAK Pytanie nr 97 Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne z w kopuły mają po 150 źródeł LED? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: NIE Pytanie nr 98 Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne w których kopuły mają średnicę 70 cm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: NIE Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian tj. zgodnie z ogłoszeniem zmian lub dodatkowych informacji/sprostowaniem (nr 1) nr 2023/S 185-578525 z dnia 26.09.2023 r.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki