Poznań dnia: 2023-10-06

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa różnej aparatury medycznej na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu (6 pakietów)” – znak sprawy SZW/DZP/101/2023.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zadanie nr 2:

- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z prędkością przebiegów do wyboru: 12.5, 25, 50 mm/s?

Odpowiedź:  tak

- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez regulacji czułości przy pomiarze EKG?

Odpowiedź: nie

- Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy HR 20-300 uderzeń/min.?

Odpowiedź:  tak

- Czy Zamawiający dopuści napełnianie mankietu pompką wbudowaną w kardiomonitor?

Odpowiedź: nie

- Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy NIBP 10-290mmHg?

Odpowiedź:  tak

- Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru SpO2 1-100%?

Odpowiedź: tak

- Czy Zamawiający dopuści pomiar tętna obwodowego 30-250 ud/min?

Odpowiedź:  tak

- Dotyczy SWZ / przedmiotowe środki dowodowe

Katalogi / ulotki producenta są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego, Wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku potwierdzenia parametru na katalogach lub ulotkach producenta, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania?

Odpowiedź: tak

Dopuszcza również, o ile jednoznacznie potwierdzą parametry w oferowanym asortymencie.

- Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zamiast certyfikatów zostały wystawione przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela sprzętu „protokoły” z odbytych szkoleń?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin płatności wynosił do 45 dni od doręczenia Kupującemu prawidłowo wystawionej faktury VAT?

Odpowiedź: brak zdania

Zgodnie ze wzorem umowy

- Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby przeglądy odbywały się z częstotliwością zgodnie z zaleceniami producenta? W przypadku określonych sprzętów medycznych producenci zalecają przeglądy: 1 / 2 lata.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

- Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 1 ppkt 2:

Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/podjęciu działań serwisowych/wymianę wadliwego towaru.  W szczególności zwracamy uwagę Zamawiające, że naliczanie kar za opóźnienie w reakcji serwisowej lub naprawie gwarancyjnej za każdą godzinę opóźnienia jest wymogiem znacząco odbiegającym od standardów rynkowych – Przyjęte jest naliczania kar za; „każdy dzień zwłoki”.

W związku z tym, prosimy o obniżenie kar umownych oraz ich dostosowanie do przyjętego w branży poziomu i brzmienia.

Odpowiedź:

Zgodnie ze wzorem umowy § 8 ust 1 ppkt 2 nie przewiduje opóźnienia tylko zwlokę

- Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 2

Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje dodanie obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, nadając mu następujące brzmienie:

Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia 	naruszenia pod rygorem rozwiązania umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin”.

Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zgodnie ze wzorem umowy

Dotyczy: Załącznik nr 6 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

PAKIET 1 i PAKIET 4 - DEFIBRYLATOR

1. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści defibrylator z akumulatorem litowo-jonowym?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ (na pakiet nr 4), Zamawiający dopuszcza (na pakiet nr 1)

2. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści defibrylator bez metronomu a z specjalnym

konfigurowalnym przyciskiem programowym RKO, który inicjuje upływ czasu na wykonywanie

czynności RKO?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ (na pakiet nr 4), Zamawiający dopuszcza (na pakiet nr 1)

3. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści defibrylator z pomiarem SpO2 w technologii

FAST, czyli z markowym zaawansowanym algorytmem pomiaru wykorzystującym technologię tłumienia artefaktów opartą na analizie Fouriera ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ (na pakiet nr 4), Zamawiający dopuszcza (na pakiet nr 1)

4. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści zakres pomiarowy pulsu 30-300 u/min?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ (na pakiet nr 4), Zamawiający dopuszcza (na pakiet nr 1)

5. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści zakres pomiarowy ciśnienia 10-255 mmHg?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ (na pakiet nr 4), Zamawiający dopuszcza (na pakiet nr 1)

6. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści możliwość czasowego zawieszenia z

regulacją w zakresie od 1 min do 10 min oraz wyłączenia alarmów?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ (na pakiet nr 4), Zamawiający dopuszcza (na pakiet nr 1)

7. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści zamiast opcji nagrywania dźwięku możliwość

dodawania własnych i konfigurowalnych „zdarzeń" w pamięci zapisu? Zdarzenie jest dodawane

z bezpośredniego przycisku „zdarzeń" i może być konfigurowalny przez użytkownika w formie

dowolnego tekstu, który zostanie zapisany w podsumowaniu zdarzeń pacjenta/akcji reanimacyjnej.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ (na pakiet nr 4), Zamawiający dopuszcza (na pakiet nr 1)

8. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści defibrylator z pamięcią wewnętrzną

z jednoczesną możliwością podłączenia wymiennych pendrivów (pamięci zewnętrznej) o pamięci min. 8 godzin zapisu 2 ciągłych krzywych EKG, 1 krzywej pletyzmograficznej, zdarzeń i danych trendu dla

każdego podsumowania zdarzeń?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ (na pakiet nr 4), Zamawiający dopuszcza (na pakiet nr 1)

9. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności transfer danych na wymienny pendrive z

możliwością późniejszego wgrania i wydrukowania pełnego zapisu 8 godzinnego w razie potrzeby? Ten sam dedykowany pendrive służy także do zapisywania i wgrywania konfiguracji urządzenia w formie backupu.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ (na pakiet nr 4), Zamawiający dopuszcza (na pakiet nr 1)

10. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator z możliwością podłączenia

kabla 5-odprowadzeniowego co daje możliwość uzyskania łącznie 7 odprowadzeń EKG wraz z opisem

i alarmami arytmi, a także możliwość rozbudowy funkcjonalnej aparatu o monitorowanie EtCO2

(kapnografii) w strumieniu głównym lub w strumieniu bocznym? Daje to możliwość monitorowania

poziomu dwutlenku węgla (CO2), pomiaru stężenia końcowowydechowego(EtCO2) oraz częstości

oddechów w drogach oddechowych(AwRR).

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ (na pakiet nr 4), Zamawiający dopuszcza (na pakiet nr 1)

Dotyczy projektu umowy §8 Kary umowne i postanowienia końcowe

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu

umowy w zakresie zapisów:

„W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Kupujący ma prawo do naliczenia

następujących kar w wysokości:...

2. 20 zł – za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w przystąpieniu do usunięcia zgłoszonej wady

(czasie reakcji), o której mowa w § 6 ust. 9;”

Wyznaczenie kar na poziomie 50 zł – za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w przystąpieniu do usunięcia

zgłoszonej wady (czasie reakcji) może doprowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej.

Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania

zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego

wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasad proporcjonalności.

Odpowiedź:

Zgodnie ze wzorem umowy

PAKIET NR 2 -  „Zakup i dostawa aparatury medycznej na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu- 
                             KARDIOMONITOR PRZENOŚNY – 1 szt.”

MIEJSCE DOSTAWY 	KARDIOMONITOR PRZENOŚNY – 1 szt.”

Szpital Rehabilitacyjno - Kardiologiczny w Kowanówku – Filia nr 2 – ul. Sanatoryjna 34 Kowanówko

1 Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej  - Budynek E

Kardiomonitor

Specyfikacja:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor z funkcją regulacji prędkości przebiegów w zakresie minimum: 6,25-50,00 mm/s?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor wyposażony w pomiar NIBP w zakresie minimum 10-270 mmHg?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor wyposażony w zabezpieczenie  pomiaru NIBP minimum >295 mmHg?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor wyposażony w pomiar tętna obwodowego na podstawie pomiaru SpO2 w zakresie minimum 25-300/min?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor wyposażony w standardowe zabezpieczenie  przed  zakłóceniami  wysokiej częstotliwości?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor wyposażony w pomiar tętna obwodowego na podstawie pomiaru SpO2 w zakresie minimum 30-250/min?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Pakiet 2

Kardiomonitor – 1 szt.

W związku z ogłoszonym przez Państwa ww. postępowaniem, proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

Pyt. 1 Czy Zamawiający oczekuje aby opisany kardiomonitor działał w systemie centralnego monitorowania z systemem aktualnie wykorzystywanym na oddziale, z możliwością przeglądania oraz wydruku danych z systemu ?

Odpowiedź:

Nie oczekuje-zgodnie z warunkami zamówienia.

Pyt. 2 Czy Zamawiający oczekuje aby kardiomonitor, który posiada pomiar SpO2 działał w technologii Nellcor powszechnie stosowanej w środowisku medycznym, która jest odporna na artefakty ruchowe oraz pomiar przy niskiej perfuzji?

Odpowiedź:

Tak , oczekuje, ale nie wymaga.

Pyt. 3 Czy Zamawiający oczekuje aby kardiomonitor, który posiada pomiar EKG, umożliwiał jednoczesną prezentację 6 kanałów EKG: I,II,III,aVr,aVf  i aVL z wykorzystaniem kabla 3 żyłowego?

Odpowiedź:

Tak , oczekuje, ale nie wymaga.

PAKIET NR 4 - PAKIET NR 4 - „Zakup i dostawa aparatury medycznej na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu- DEFIBRYLATOR PRZENOŚNY – 1 szt.”

MIEJSCE DOSTAWY DEFIBRYLATORA PRZENOŚNEGO – 1 szt.”

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19, 60-479 Poznań

Oddział Internistyczno-Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Internistyczno-Kardiologicznego - V – piętro – Filia nr 1

1. Prosimy o doprecyzowanie dla rodzaju fali defibrylacyjnej ze względu na oczywistą pomyłkę pisarską w zakresie energii defibrylacji manualnej min. 1200J Prawdopodobnie Zamawiający oczekuje zaoferowania urządzenia z zakresem defibrylacji manualnej min. 1J-200J

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z regulacją prądu stymulacji w zakresie 0-140mA przy zastosowaniu impulsu stymulatora o szerokości 40ms? Pragniemy zauważyć, że przy zastosowaniu impulsu stymulatora o takiej szerokości (40ms) stosuje się mniejsze wartości prądu stymulacji i reguluje się ją najczęściej w mniejszych zakresach np. 0-140mA ponieważ pozytywne skutki terapii uzyskuje się już przy prądach stymulacji oscylujących przy wartości 50-60mA co z kolei przekłada się na mniejsze zużycie mięśnia sercowego i poprawia rokowania pacjenta w przyszłości.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z wbudowanym modułem Wi-Fi do transferu danych? Pragniemy zauważyć, że jest to wygodniejsze rozwiązanie dla użytkowania ponieważ transmisja danych z urządzenia do komputera PC może być transmitowana na większej odległości niż w technologii bluetooth

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z wbudowanym modułem do transferu danych? Pragniemy zauważyć, że jest to wygodniejsze rozwiązanie dla użytkowania ponieważ transmisja danych z urządzenia do komputera PC może być transmitowana na większej odległości niż w technologii bluetoot

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ

Zadanie nr. 2 Kardiomonitor Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści prędkości przebiegów? EKG: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Respiracja: 3; 6.25; 12,5; 25; 50 mm/s. SpO2: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s.

Zgodnie z SWZ

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy pomiaru RR (NIBP): 10-290 mmHg

Zgodnie z SWZ

Dotyczy załącznika nr 9 do SWZ (Umowa)

§2 pkt. 6 podpkt. 3) oraz 4)

Zamawiający w w/w punkcie dokumentu wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia razem z testami akceptacyjnymi oraz dokumentami określającym zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tych podpunktów?

Czy Zamawiający wyjaśni podpunkty, co Wykonawca powinien dostarczyć?

Odpowiedź:

Zamawiający usunął te zapisy

§8 pkt.2

Zamawiający w w/w punkcie dokumentu w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Kupujący ma prawo do naliczenia kary w wysokości: 50 zł – za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w przystąpieniu do usunięcia zgłoszonej wady (czasie reakcji), o której mowa w § 6 ust. 9;

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie powyższego zapisu z §8 pkt.2 Umowy?

Odpowiedź:

Zgodnie ze wzorem umowy

Zamawiający