| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Wózek zabiegowy | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne: |  |  |  |
|  | Wózek regulowany na dwóch kolumnach hydraulicznych | TAK, podać |  |
|  | Konstrukcja wykonana stali pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK, podać |  |
|  | Szerokość całkowita: 785 mm (± 20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Długość całkowita: 2145 mm (± 20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Zdejmowany materac z pamięcią kształtu o wymiarach 1950 x 640 mm (± 20 mm) i wysokości min. 80 mm. | TAK, podać |  |
|  | Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie: 700 – 1030 mm (±20 mm), regulacja odbywa się za pomocą 2 pedałów umieszczonych po obu stronach, wzdłuż leża wózka. | TAK, podać |  |
|  | Pozycja Trendelenburga / anty-Trendelenburga regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie: min. 16 stopni; regulacja odbywa się za pomocą 2 pedałów umieszczonych po obu stronach, wzdłuż leża wózka | TAK, podać |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze wózka min. 170 kg | TAK, podać |  |
|  | Leże dwusegmentowe wypełnione płytą tworzywową HPL przezierną dla promieni RTG | TAK, podać |  |
|  | Wózek wyposażony w nierdzewne szyny o długości min. 700 mm umieszczone na szczytach wózka w celu zamontowania dodatkowej aparatury medycznej. | TAK, podać |  |
|  | Na szczytach na całej szerokości leża uchwyty do przemieszczania wózka | TAK, podać |  |
|  | Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-70° (± 3°) - regulacja płynna | TAK, podać |  |
|  | Cztery koła obrotowe min. 200 mm; Dźwignia blokady centralnej dostępna przy każdym kole | Tak, podać |  |
|  | Wózek wyposażony w 4 dwuosiowe krążki odbojowe | Tak |  |
|  | Barierki boczne składające się z 5 pionowych poprzeczek | Tak |  |
|  | Podstawa wózka osłonięta obudową wykonaną z tworzywa ABS | TAK, podać |  |
| Wyposażenie dodatkowe: |  |  |  |
|  | Wieszak kroplówki, do montażu na szynie funkcyjnej | TAK |  |
|  | Uchwyt na butlę z tlenem 5L | TAK |  |
|  | Demontowany stolik funkcyjny, wyposażony w szynę funkcyjną | TAK |  |
|  | 2 sztuki szyny funkcyjne 25 x 10 mm | TAK |  |
|  | Kosz na rzeczy pacjenta | TAK |  |
|  | Pas bezpieczeństwa | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2023. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |