Bydgoszcz dnia: 2023-10-17

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr:7625/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa wózka zabiegowego i wyposażenie sal endoskopowych. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 119/2023 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Ad 2,3,4.Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości wózek, fabrycznie nowy o następujących parametrach techniczno-użytkowych, konstrukcja wózka wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, o długości 2170 (± 10mm), szerokość całkowita 790 mm ± 10 mm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Ad 6. Czy Zamawiający, dopuści do przetargu wysokiej jakości wózek, fabrycznie nowy o następujących parametrach techniczno-użytkowych, konstrukcja wózka wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie: 610 mm (+ 15 mm, -25 mm) - 910 mm (± 10 mm) , regulacja odbywa się za pomocą dwóch dźwigni umieszczonych z boku wózka. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Ad 7. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości wózek, fabrycznie nowy o następujących parametrach techniczno-użytkowych, pozycja Trendelenburga/odwrócona pozycja Trendelenburga w zakresie +16°/-16° (± 3), regulacja płynna, odbywa się za pomocą 2 pedałów umieszczonych po obu stronach, wzdłuż leża wózka. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Ad 10. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości wózek, fabrycznie nowy o następujących parametrach techniczno-użytkowych, pod leżem dwa uchwyty w części nożnej z możliwością mocowania dodatkowego wyposażenia medycznego. Wózek wyposażony w dodatkowe stalowe uchwyty (2 szt.), na szczytach wózka w celu zamontowania dodatkowej aparatury medycznej umieszczone w części od strony głowy i od strony nóg wózka. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Ad 11,14. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości wózek, fabrycznie nowy o następujących parametrach techniczno-użytkowych: wózek w części szczytów, tj. od strony głowy i od strony nóg wyposażony w specjalne elementy zabezpieczające. W części szczytów składane, ergonomiczne rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy i nóg ułatwiające dostęp do pacjenta (m.in. podczas akcji reanimacyjnej), rączki składane poniżej poziomu materaca, zapewniając dostęp do pacjenta. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Ad 12. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości wózek, fabrycznie nowy o następujących parametrach techniczno-użytkowych: ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: 0-90° (± 5°) - regulacja płynna Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Ad 13. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości wózek, fabrycznie nowy o następujących parametrach techniczno-użytkowych: wózek wyposażony w koła o średnicy 200 mm, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem. Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców (czerwony) i funkcji jazdy kierunkowej (zielony). Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Ad 15. Czy Zamawiający, dopuści do przetargu wysokiej jakości wózek, fabrycznie nowy o następujących parametrach techniczno-użytkowych: barierki boczne chowane pod ramę leża gwarantujące brak przerw transferowych. Barierki boczne chromowane, z gładką, wyprofilowaną na całej długości powierzchnią tworzywową. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Ad 16. Czy Zamawiający, dopuści do przetargu wysokiej jakości wózek, fabrycznie nowy o następujących parametrach techniczno-użytkowych: podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu (np. butli z tlenem), osłona podwozia zabezpieczająca mechanizm podnoszenia i sterowania wózkiem. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Ad 17-22.Wyposażenie dodatkowe. Czy Zamawiający, dopuści do przetargu wysokiej jakości wózek, fabrycznie nowy o następujących parametrach techniczno-użytkowych: teleskopowy chromowany, 2 segmentowy, składany wszerz leża wieszak infuzyjny z regulacją wysokości, montaż stały, 2 haki, uchwyt na butlę z tlenem, demontowany stolik/półka na defibrylator lub inne urządzenia medyczne, dwa uchwyty z możliwością mocowania akcesoriów med., półka na rzeczy pacjenta, pasy bezpieczeństwa. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Ad 9. Czy Zamawiający, wymaga aby wózek wyposażony był w 2 segmentowe leże całkowicie przezierne dla promieni RTG umożliwiające wykonanie zdjęć na całej długości leża (od głowy do stóp) i możliwością włożenia kasety RTG od strony wezgłowia, z obu boków wózka i od strony nóg (dostęp 360 stopni) Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Ad 11. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wózek wyposażony był w składane rączki bez użycia narzędzi, rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy i od strony nóg pacjenta, zapewniając lepszą ergonomię pracy dla kadry medycznej. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Ad 17. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wózek do transportu pacjenta wyposażony był w wieszak infuzyjny z regulacją wysokości, z montażem stałym oraz możliwością składania wszerz lub wzdłuż leża, ułatwiając dostęp do pacjenta. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Ad 9. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby leże było całkowicie przezierne dla promieni RTG umożliwiające wykonanie zdjęć na całej długości (od głowy do stóp) oraz możliwością ułożenia kasety RTG od strony wezgłowia, od strony nóg i po bokach, bez konieczności podnoszenia oparcia pleców, a tym samym przemieszczania pozycji pacjenta. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Ad 9. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wózek do transportu pacjenta wyposażony był w podziałkę w poprzek i wzdłuż leża oraz wyprofilowaną ramę ułatwiającą pozycjonowanie kasety RTG. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Ad 8. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wózek do transportu pacjenta posiadał dopuszczalne obciążenie robocze wózka min.250 kg i dopuszczalną wagę przewożonego pacjenta min. 215 kg Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 3 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. M. Sierek – tel. 261 417 449

Data: 17.10.2023 r.