Znak sprawy: KA-2/106/2023

Załącznik nr 1

## OFERTA

Nazwa Wykonawcy

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres: ul. ........................................................        kod pocztowy:……………………..………

miasto:     ........................................................        województwo: ……………………..………

tel.: ......./........................................................

e-mail: .......................................................na który zamawiający może przesyłać korespondencję

.......................................................................................................................................................

NIP: ............................................................., REGON: ...............................................................

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na  Dostawa spektrofluorometru :

- Oferujemy realizację zamówienia  za cenę:

| Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto wraz z podatkiem VAT |
| --- | --- | --- |
| cyfrą :……………..… zł | ………… % | cyfrą : …………….……………………..… zł słownie: ………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………...zł |

INFORMACJA O OFEROWANYM SPRZĘCIE:

Nazwa :                ………………………………………………..

Producent:            ……………………………………………….

Model  :                 ……………………………………………….

| Lp. | Parametry spektrofluorometru - wymagane | Parametry dostarczanego spektrofluorometru |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kompaktowy modułowy spektrofluorometr przeznaczony do pomiaru czasów zaniku fluorescencji w oparciu o metodę zliczania pojedynczych fotonów skorelowanych w czasie (TCSPC) oraz zaników fosforescencji w trybie MSC. |  |
| 2. | Zakres pomiaru czasu życia fluorescencji: od 25 ps do 1 s przy zastosowaniu wymiennych głowic diod wzbudzających. |  |
| 3. | Komora na próbki zawierająca: - uchwyt na kuwetę ze zintegrowanym mieszadłem i czujnikiem temperatury - zmotoryzowaną optykę skupiającą w formacie L (krzemionka stopiona klasy UV), zapewniającą maksymalną czułość przy wszystkich wybranych długościach fal (wzbudzenia i emisji) - Mocowanie filtra 50x50 mm - Duża komora na próbki umożliwiająca integrację przyszłych komponentów (kompatybilna z kriostatem) |  |
| 4. | Elektroniczny system pomiaru czasu do zbierania sygnału. - Pojedynczy moduł czasowy obejmujący zakres czasu od pikosekundy do sekund: płynne przełączanie między trybami TCSPC (czas życia fluorescencji) i MCS (czas życia fosforescencji) - Czas martwy 10 ns lub mniej, aby dopasować częstotliwość powtarzania diody 100 MHz. - Brak wymogu działania w trybie „Reverse TAC” przy dużej częstotliwości powtarzania (tj. tylko w trybie „do przodu”). - Podstawa czasu z blokadą kryształów, nie wymagająca ponownej kalibracji przez cały okres użytkowania instrumentu. - Możliwość przesyłania strumieniowego do 1000 zaników na sekundę przez USB - Interfejs USB (bez kart PCI). - Zintegrowany sterownik diody do fosforescencji (bez dodatkowego sterownika fosforescencji czy elektroniki). |  |
| 5. | Kompaktowy monochromator z napędem do wyboru długości fali emisji fluorescencji: - Maksymalna ogniskowa 100 mm dla minimalnej dyspersji czasowej - Sterowany programowo wybór pasma od 1 do 32 nm - Dokładność długości fali: +/- 1 nm - Odrzucanie światła rozproszonego: maksymalnie 10e -5 - Zmotoryzowana przesłona bezpieczeństwa chroniąca detektor |  |
| 6. | Spektrofluorometr powinien współpracować z pulsacyjnymi diodami laserowymi i diodami LED, wykorzystującymi ten sam kontroler. - Wszystkie diody laserowe muszą pracować w trybie TCSPC do pomiarów czasu życia fluorescencji oraz w trybie MCS do rejestracji czasów życia fosforescencji. - Spektrofluorometr powinien się składać z samodzielnego modułu kontrolera diod, używanego z wymiennymi głowicami diodowymi, z możliwością wymiany podczas pracy. - Kontroler diod musi posiadać interfejs USB. - Diody laserowe z programowaną poprzez software częstotliwością powtarzania w zakresie od 10 kHz do 100 MHz. - Częstotliwość powtarzania diody laserowej musi być wybierana automatycznie z oprogramowania pomiarowego w celu dopasowania zakresu czasowego TCSPC. |  |
| 7. | Impulsowa dioda LED o maksymalnej długości fali @ 360 +/- 10 nm. Częstotliwość powtarzania do 25 MHz. |  |
| 8. | Polaryzatory zmotoryzowane na kanałach wzbudzenia i emisji (2 szt.), dichroiczne: - Ustawienie polaryzatora w pełni kontrolowane przez oprogramowanie systemowe. - Dokładność orientacji: lepsza niż 1°. - Zakres długości fali: 285-780mn. |  |
| 9. | Uchwyt na kuwetę z frontową powierzchnią do stosowania z próbkami stałymi lub silnie rozpraszającymi, z możliwością regulacji temperatury za pomocą recyrkulującej cieczy. Akceptujący kuwety 10mm. Regulowane pozycjonowanie umożliwiające optymalne wyrównanie. |  |
| 10. | Oprogramowanie z ekranem dotykowym do pełnej kontroli i akwizycji oprzyrządowania. Dostarczane z kompleksowym zestawem modułów do analizy danych do określania czasu życia fluorescencji i fosforescencji, anizotropii czasowo-rozdzielczej i nieskorygowanych widm emisji w stanie ustalonym: - Praca w środowisku Windows 10. - Pomiary w trybach TCSPC i MCS. - Pomiary czasów życia fluorescencji i fosforescencji. - Pomiary kinetyczne (tryb przesyłania strumieniowego histogramu) - Numeryczna rekonwolucja rozpadów, obejmująca do 4 składowych, za pomocą algorytmu Marquardta-Levenberga. - Analiza Durbina-Watsona i analiza korelacji. - Analiza rozkładu czasu życia w oparciu o rozkłady funkcji Gamma. - Eksportowanie i importowanie wyników do formatu .txt lub Excel. - Działaniem systemu musi umożliwiać sterowanie za pomocą skryptów przy użyciu dostarczonego oprogramowania |  |
| 11. | Dokumentacja techniczna oraz instrukcja obsługi w języku angielskim. Gwarancja minimum 24 miesiące. | . TAK / NIE ……….. miesięcy UWAGA : podany okres gwarancji jest podstawą do obliczenia punktacji w kryterium |

Jednocześnie oświadczamy, że:

- Przedmiot zamówienia zostanie wykonany  w terminie zgodnym z zaproszeniem.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od daty jej otwarcia.

- Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

- Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są:

- .....................................................................................................................................

- ……………………………………………………………………………………….

# ....................................., dnia.......................

# ……………..……....................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)