Znak sprawy: KA-2/116/2023

#### Załącznik nr 1 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Interferometr wieloosiowy do pomiaru błędów geometrycznych współrzędnościowych maszyn pomiarowych i obrabiarek sterowanych numerycznie

Laser, w oparciu o który zbudowany jest system pomiarowy, musi być stabilizowany i mieć certyfikowaną długość fali wyznaczoną z niepewnością nie gorszą niż 0,5*10-8.

System laserowy musi pozwalać na równoczesny pomiar wszystkich 3 błędów translacyjnych i co najmniej 2 rotacyjnych badanej osi, umożliwiając:

- Pomiar liniowy w zakresie 4 m z niepewnością względną 0,5*10-6 (0,5 m/m)

- Pomiar prostoliniowości w zakresie 0,2 mm z niepewnością (2 m + 0,01 zmierzonej odchyłki) albo 0,1% zakresu mierzonej wartości

- Pomiar kątów pochylenia (tzw. pitch*) i skręcenia (yaw*) w zakresie 400 sekund kątowych z niepewnością ±(0,6 sekund kątowych + 0,05 sekund kątowych/m)

- Pomiar kąta kołysania w osi poziomej (tzw. roll*) w zakresie 400 sekund kątowych z niepewnością ± 1,5 sekundy kątowej

- Pomiar równoległości z niepewnością ±(1,0 sekund kątowych + 0,2 sekund kątowych/m + 0,033 wskazania)

- Pomiar prostopadłości ±(1,0 sekund kątowych + 0,2 sekund kątowych/m + 0,033 wskazania)

- Elementy pomiarowe sytemu mocowane na pinoli maszyny o masie nie wpływającej na dokładność pomiarów.

Jeden z błędów rotacyjnych – ten ewentualnie nie mierzony systemem laserowym – może być mierzony za pomocą poziomicy cyfrowej. Poziomica cyfrowa powinna stanowić część oferty.

System musi zapewniać kompensację/korekcję cyfrową wpływu warunków otoczenia z następującymi niepewnościami dla poszczególnych czujników (nie gorszymi niż podane):

- Temperatury powietrza 0,2 oC

- Ciśnienia 140,0 Pa

- Wilgotności względnej 5%

- Temperatury materiału 0,1oC

* Wyjaśnienie błędów rotacyjnych

Inne wymagania:

- urządzenia fabrycznie nowe,

- kurs obsługi w zakresie eksploatacji sprzętu i korzystania z jego funkcji i oprogramowania przeprowadzany w języku polskim – min. 2 dni roboczych,

- dokumentacja w języku polskim lub angielskim pozwalająca na samodzielną obsługę urządzeń (m.in. szczegółowy schemat urządzenia, dokumentacja elektryczna urządzenia, zasady użytkowania (warunki bezpiecznego użytkowania), wykonywania pomiarów, wymiany podstawowych elementów, postępowania w przypadku błędów, awarii),

- udzielana gwarancja musi być gwarancją producenta urządzeń przez cały okres jej obowiązywania, minimalny okres gwarancji : 24 miesiące,

- nieodpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji,

- nieodpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji,

- nieodpłatny serwis gwarancyjny musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta oferowanego urządzenia,

-  zapewnienie płatnego serwisu producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta oferowanego urządzenia/oferowanych urządzeń przez minimum 10 lat po upływie gwarancji,

- urządzenia będące przedmiotem tego zamówienia będą wykorzystywane zarówno do badań naukowych jak i działalności komercyjnej.

Okres gwarancji: 2 lata.